## Arkusz1
Pakiet 1 Paski do pomiaru stęzenia glukozy, płyny kontrolne i glukometry
lp. | Charakterystyka preparatu. | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent,nazwa handlowa , model /Ref/ wielkość opakowania handlowego/ świadectwo rejestracji
1 | Paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy. Każdy pojedynczy pasek pakowany osobno i opisany numerem serii i datą ważności. Paski kompatybilne z zaoferowanymi glukometrami. Paski pakowane indywidualnie w celu przeciwdziałania ewentualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu . 1.Oferowane paski mają posiadać certyfikat CE i spełniać normę EN ISO 15 197 2. Metoda elektrochemiczna pomiaru z polem pomiarowym znajdującym się w przedniej części paska. 3.Paski testowe zawierające enzym : GDH -FAD lub GDH -NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzyżowe z maltozą i galaktozą. 4.Termin przydatności pasków minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 5.Tlenoterapia nie moze wpływać na oznaczenie poziomu glukozy. Sztuk pasków | 85000
RAZEM:
Do zaoferowanych pasków diagnostycznych Zamawiający wymaga dostarczenia skalibrowanych glukometrów oraz płynów kontrolnych.
1.Glukometr z dużym i czytelnym wyświetlaczem .
2.Glukometr podający wyniki: w odniesieniu do osocza krwi żylnej tzw.kalibracja do osocza .
3.Zakres pomiarowy wyrażany liczbowo w jednostkach mmol /l nie mniejszy niż 06-33,3mmol/l ( dopuszczamy szerszy zakres ) lub w jednostkach mg/dl zakres 10-600mg/dl .
4.Objętość próbki krwi niezbędna do wykonania badania -nie większa niż 0,6µl
5.Glukometr wyposazony w system korekty hematokrytu w zakresie minimalnym 10-65% (dopuszczamy szerszy zakres)
6.System pomiarowy (glukometr i paski) umożliwiający dokonanie pomiaru stężenia glukozy w każdym rodzaju krwi tj.włośniczkowej, żylnej, tętniczej i noworodkowej.
7. Prawidłowa praca glukometru w szerokim zakresie temperatury otoczenia; uwzględniając szczególnie niskie temperatury (Pogotowie Ratunkowe)
8. Dostawa Płynów kontrolnych (norma i patologia-hipoglikemia,-hiperglikemia) Każdorazowo zapotrzebowanie zostanie określone przez Zamawiającego.
- Ilość Płynów kontrolnych to 60sztuk . Termin przydatnosci płynów od daty otwarcia opakowania minimum 6 miesięcy.
9.Bezpłatne uczestnictwo w Kontroli Zewnętrznej -zewnątrzlabolatoryjnej celem określenia jakości wykonywanych pomiarów glukozy , obejmującej wszystkie zaoferowane glukometry - 70szt
10. System pomiarowy, na który składa się glukometr, testy paskowe i kontrole muszą byc przetestowane, a ich prawidłowe działanie potwierdzone dokumentacją ( włącznie z ograniczeniami systemu)
11. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w ramach UMOWY UŻYCZENIA Glukometry skalibrowane w mg/dl - w ilości 10sztuk
oraz Glukometry skalibrowane w mmol/l - w ilości 60sztuk .
12. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
13.Przy pierwszej dostawie pasków równocześnie dostawa skalibrowanych glukometrów w ilości podanej przez Zamawiającego.