###### Rozdział 2

- Formularze dotyczące Oferty

###### Formularz 2.1. ###### OFERTA

Narodowe Centrum

Badań Jądrowych,

ul. Andrzeja Sołtana 7,

05-400 Otwock

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych
 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Znak postępowania: IZP.270.63.2021

JA/MY NIŻEJ PODPISANY/I

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

będącego mikroprzedsiębiorstwem *

będącego małym przedsiębiorstwem *

będącego średnim przedsiębiorstwem *

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą *

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *

inny rodzaj *

* należy zaznaczyć/wskazać właściwe

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SWZ).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  …………………….. zł (słownie złotych:………………………………………………) zgodnie z załączonym do Oferty Formularzem cenowym.

- OŚWIADCZAM, że oferowany okres gwarancji wynosi ................ miesięcy, od dnia odbioru końcowego (minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego).

- INFORMUJEMY, że:

- wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):……………………………………………………………………….

- wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………………………………………….. zł netto

- stawka podatku od towarów i usług ……………………%, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

.......................................................................................................

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

- JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………………….. PLN w formie ...................................................

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr .................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, wadium należy zwrócić na adres ……………………………………………

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku  ………….. (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty …………. (należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia.

- UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:

Imię i nazwisko: .......................................................................................................tel. ................................................. e-mail: ...................................................

- SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.):

....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

................................ dnia................................. roku

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Formularz 2.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Znak postępowania: IZP.270.63.2021

Oferujemy urządzenia o poniższych parametrach:

- DYLATOMETR WYSOKOTEMPERATUROWY…………………………………………..…..(NAZWA/TYP/PRODUCENT)

- Parametry podstawowe

Tabela no. 1. Obowiązkowe wymagania podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- |
| DYLATOMETR WYSOKOTEMPERATUROWY |  |  |  |
| 1 | Zakres temperatury pracy urządzenia | Urządzenie musi umożliwiać wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie RT-1600C. |  |
| 2 | Konfiguracja urządzenia | System pomiarowy w układzie horyzontalnym. |  |
| 3 | Zakres przykładanego obciążenia | Obciążenie na próbkę w zakresie od 50mN do 2N, system powinien zapewnić stałość wartości siły podczas całego pomiaru. |  |
| 4 | Atmosfera ochronna podczas pomiarów | Urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie pomiarów w przepływie gazu ochronnego (azot, argon) podczas cyklu grzania i chłodzenia pieca (próżnia i argon lub azot). Powinno posiadać wbudowany masowy kontroler przepływu, a sterowanie przepływem powinno być możliwe z poziomu oprogramowania. Konstrukcja próżnioszczelna zapewniająca próżnię do 10-5 mbar. |  |
| 5 | Wymiary próbek | Urządzenie powinno umożliwiać pomiar próbek walcowych w zakresie średnic 3÷12mm i długości l=3÷50mm oraz próbek prostopadłościennych o przekroju kwadratu o wymiarach 3×3÷10×10 mm i długości l=3÷50 mm. Możliwość badania materiału w postaci proszku o ziarnistości od 100 nm do 1 mm. Zakres pomiarowy urządzenia nie mniejszy niż 2.50 mm. |  |
| 6 | Uchwyty do próbek | Urządzenie powinno być wyposażone w niezbędne uchwyty pomiarowe umożliwiające badania określonych geometrii próbek litych i proszków. Elementy pomiarowe, w tym stempel możliwe do wykorzystania w całym zakresie temperatury. |  |
| 7 | System wyznaczania długości próbki | Urządzenie powinno posiadać system automatycznego wyznaczania długości próbki z dokładnością do 0,01 mm. |  |
| 8 | Dokładność i powtarzalność pomiarowa | Urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie pomiarów z rozdzielczością l=1 nm (w całym zakresie pomiarowym), z dokładnością l/l0=0,002% i powtarzalnością l/l0=0,001%. |  |
| 9 | Kontrola temperatury | Piec grzewczy pracujący z rozdzielczością do 0,001K i stabilnością termiczną na poziomie 0,1K. |  |
| 10 | Jednostka sterująca | Urządzenie wyposażone w jednostkę sterującą wraz z niezbędnym oprogramowaniem pomiarowym. Dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 – wykupiona licencja na okres objęty gwarancją). |  |
| 11 | Certyfikacja | Urządzenie działa zgodnie z normami międzynarodowymi w zakresie pomiarów współczynnika rozszerzalności cieplnej (np. DIN, ISO, ASTM). |  |
| 12 | Inne | W wyposażeniu muszą się znajdować niezbędne wzorce do kalibracji urządzenia (m.in. 3, w tym co najmniej jedna ceramiczna i jedna metaliczna). |  |

- Wyposażenie dodatkowo punktowane

Tabela no. 2 Opcje ponadstandardowe, dodatkowo punktowane

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Dodatkowe punkty | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DYLATOMETR WYSOKOTEMPERATUROWY |  |  |  |  |
| 1 | System próżniowy | System wyposażony w pompę próżniową do wstępnego odgazowania układu pomiarowego przed wykonaniem pomiaru | 5 |  |
| 2 | System akwizycji danych | Urządzenie wyposażone w przenośne urządzenie do przetwarzania i rejestracji danych pomiarowych, wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 z licencją na okres objęty gwarancją). Minimalne wymagania sprzętowe: laptop 15,4’’ Full HD, procesor Intel Core i7, pamięć RAM 16 GB, Dysk SSD 512 GB, dysk twardy 1TB, liczba portów USB min. 3, system operacyjny Windows 10Pro. | 2 |  |
| 3 | Serwis | Dostawca przeprowadzi bezpłatny serwis urządzenia co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. Przy wykonywaniu prac serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta. | 3 |  |
| 4 | Oprogramowanie | Oprogramowanie pomiarowe umożliwiające zaprogramowanie min. 250 segmentów temperaturowych | 2 |  |
| 5 | Oprogramowanie | Moduł analizujący pozwalający na automatyczną obróbkę danych pomiarowych (automatyczne wyznaczanie charakterystycznych punktów na krzywych dylatometrycznych). | 3 |  |
| 6 | Inne | Zakres przykładanego obciążenia do 3N. | 3 |  |

- URZĄDZENIA DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ METODĄ BEZPOŚREDNIĄ TECHNIKĄ LASEROWĄ …………………………………………..…………..(NAZWA/TYP/PRODUCENT)

- Parametry podstawowe

Tabela no. 3. Obowiązkowe wymagania podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIA DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ |  |  |  |
| 1 | Zakres temperatury pracy urządzenia | Urządzenie musi umożliwiać wyznaczenie wartości dyfuzyjności cieplnej w zakresie RT-1250C. |  |
| 2 | Konfiguracja urządzenia | W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy wyposażenia: - jednostka bazowa, pozwalająca na bezpieczną obsługę w warunkach oddziaływania promieniowania laserowego, wyposażona w zintegrowany piec - układ kontrolno-pomiarowy zawierający system akwizycji danych, system kontroli temperatury z możliwością programowania cykli grzanie/chłodzenie oraz przystanków temperaturowych w dowolnym momencie cyklu - układy zabezpieczające dla poboru mocy i dla sensorów pomiarowych, - detektor chłodzony ciekłym azotem. Urządzenie musi zapewniać pomiar dyfuzyjności cieplnej materiałów wielowarstwowych (do trzech warstw). |  |
| 3 | Zakres pomiaru dyfuzyjności cieplnej | Urządzenie musi mierzyć dyfuzyjność cieplną w zakresie 0,01 do 1000 mm2/s z dokładnością lepszą niż 3% w całym zakresie temperatury pomiaru. |  |
| 4 | Atmosfera ochronna podczas pomiarów | Urządzenie musi zapewniać pomiar w atmosferach: obojętnej, utleniającej, redukcyjnej i próżni min. 110-2 mbar. Urządzenie musi posiadać wbudowany masowy kontroler przepływu gazów, który umożliwia jego sterowanie z poziomu oprogramowania. |  |
| 5 | Wymiary próbek | Urządzenie powinno umożliwiać pomiary próbek o następującej geometrii: - próbki walcowe o średnicy 10 mm oraz ½”, o grubości od 1 do 3mm, - próbki prostopadłościenne o podstawie kwadratu 10 × 10 mm grubości od 1 do 3mm. |  |
| 6 | Uchwyty do próbek | W skład zestawu powinny wchodzić odpowiednie nośniki próbek wraz z niezbędnymi uchwytami do mocowania próbek. Materiał wymienionych elementów – węglik krzemu. |  |
| 7 | Źródło promieniowania | Lampa ksenonowa, pracujące w zakresie długości fali w zakresie 150÷2000nm i stanowiące integralna część urządzenia. Parametry źródła promieniowania: - energia impulsu – regulowana w zakresie do minimum 10J/puls, - szerokość impulsu w zakresie 20÷1200s, - z możliwością nastawy różnych kształtów impulsu (np. kwadratowy, okrągły). |  |
| 8 | Akwizycja danych | System akwizycji danych powinien pozwalać na próbkowanie sygnału z częstotliwością do 2MHz. Czas pomiaru: - dla materiałów o wysokiej przewodności cieplnej - w zakresie do 1ms - dla materiałów o niskiej przewodności cieplnej – w zakresie do 120s. |  |
| 9 | Kontrola temperatury | Piec musi zapewniać stabilność temperaturową próbki minimum +/-1.0 K przy zadanej wartości temperatury. Urządzenie musi mieć możliwość kalibracji temperaturowej dla temperatury próbki. |  |
| 10 | Jednostka sterująca | Urządzenie wyposażone w jednostkę sterującą wraz z niezbędnym oprogramowaniem pomiarowym działającym w środowisku Windows, przystosowane do pracy w Sieci. Oprogramowanie analizujące powinno zawierać minimum 15 różnych modeli matematycznych służących do opracowania sygnałów pomiarowych. Oprogramowanie musi zawierać model matematyczny oparty na nieliniowej regresji oraz ulepszony model Cape-Lehmana (ang. improved Cape-Lehman model) uwzględniające straty radiacyjne i czołowe jednocześnie. Oprogramowanie musi zawierać model dla materiałów dwu i trzy warstwowych. Oprogramowanie musi mieć możliwość wyznaczenia ciepła właściwego metodą porównawczą z dokładnością do 4%. Oprogramowanie urządzenia pozwala na wyznaczenie wartości przewodności cieplnej badanych tworzyw, oraz ich prezentację graficzną. Dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 - wykupiona licencja na okres objęty gwarancją). |  |
| 11 | Certyfikacja | Urządzenie działa zgodnie z normami międzynarodowymi w zakresie pomiarów dyfuzyjności cieplnej (np. DIN, ISO, ASTM). |  |
| 12 | Inne | W wyposażeniu muszą się znajdować niezbędne wzorce do kalibracji urządzenia. |  |

- Wyposażenie dodatkowo punktowane

Tabela no. 4. Opcje ponadstandardowe, dodatkowo punktowane

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Dodatkowe punkty | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIA DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ |  |  |  |  |
| 1 | System akwizycji danych | Urządzenie wyposażone w przenośne urządzenie do przetwarzania i rejestracji danych pomiarowych, wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 z licencją na okres objęty gwarancją). Minimalne wymagania sprzętowe: laptop 15,4’’ Full HD, procesor Intel Core i7, pamięć RAM 16 GB, Dysk SSD 512 GB, dysk twardy 1TB, liczba portów USB min. 3, system operacyjny Windows 10Pro. | 2 |  |
| 2. | Serwis | Dostawca przeprowadzi bezpłatny serwis urządzenia co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. Przy wykonywaniu prac serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta. | 3 |  |
| 3 | Inne | Możliwość rozbudowy o dodatkowy system pomiarowy umożliwiający pracę w temperaturze poniżej 0C. | 2 |  |
| 4 | Układ pomiarowy | Detektor wyposażony w dodatkową soczewkę germanową, która umożliwia optymalne widzenie pola podczerwonego na próbce. Sygnał jest zbierany tylko z próbki, a nie z otaczających elementów. System detektor–soczewka ma możliwość przesuwu pionowego w celu osiągnięcia optymalnego położenia. Możliwość sterowania z poziomu oprogramowania. | 4 |  |
| 5. | Oprogramowanie | Oprogramowanie ma możliwość wykonania minimum trzech korekt linii bazowych. Możliwość modyfikacji i zmian korekty linii bazowej dla późniejszych analiz. | 3 |  |

- ZESTAW DO JEDNOCZESNEJ ANALIZY TERMICZNEJ ………………………………..…..(NAZWA/TYP/PRODUCENT)

- Parametry podstawowe

Tabela no. 5. Obowiązkowe wymagania podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO JEDNOCZESNEJ ANALIZY TERMICZNEJ |  |  |  |
| 1 | Zakres temperatury pracy urządzenia | Temperatura pracy powinna obejmować możliwość badań materiałów w zakresie RT-1600C (atmosfera ochronna) lub RT-1250C (atmosfera pary wodnej). |  |
| 2 | Konfiguracja urządzenia | - Analizator termiczny zapewniający rzeczywisty pomiar TG, DTA-TG, DSC-TG - Urządzenie o konstrukcji próżnioszczelnej zapewniające próżnię do 10-2 mbar, - Dwa piece wysokotemperaturowe: - Piec wysokotemperaturowy umożliwiający pracę w atmosferze ochronnej - Piec wysokotemperaturowy umożliwiający pracę w atmosferze pary wodnej - Generator pary wodnej (WATER) - Oba piece zamontowane na podnośniku zapewniającym ich wymienne stosowanie - Zautomatyzowany system podnoszenia pieców, |  |
| 3 | Atmosfera ochronna podczas pomiarów | Urządzenie umożliwiające wykonanie pomiarów w atmosferze ochronnej (próżnia i argon lub azot) oraz atmosferze utleniającej (para wodna) w trakcie cykli grzania i chłodzenia pieca. Sterowanie i kontrola przypływu gazów możliwe z poziomu oprogramowania. Możliwość prowadzenia pomiarów w atmosferze pary wodnej przy wilgotności względnej w zakresie 5-90%. |  |
| 4 | Termowaga | Termowaga wbudowana w układzie pionowym z elektromagnetyczną kompensacją obciążenia oraz automatyczną kalibracją masy. Obudowa termowagi termostatyzowana. Zakres pomiarowy termowagi od 0 do co najmniej 25g. Maksymalna objętość próbki w trybie TG: 5 ml. Dryft izotermiczny w 500 °C: <5µg/h (w ustalonych warunkach, atmosfera N2, przepływ 70ml/min). |  |
| 5 | Dokładność i powtarzalność pomiarowa | Rozdzielczość metody TG nie mniejsza niż 0,1g w całym zakresie pomiarowym. Precyzja sygnału TG: 0,5% ubytku masy. Maksymalne odchylanie wyświetlanych wartości od aktualnego obciążenia TG – 0,0003%. Precyzja sygnału TG: +/-0,5% ubytku masy. Dokładność wyznaczania entalpii: 1%. |  |
| 6 | Nośniki próbek | Urządzenie wyposażone w system wymiany nośników próbek (TG, DTA-TG, DSC-TG) w zależności od zadań pomiarowych użytkownika. Wymiana nośnika próbek musi odbywać się w przez tzw. Szybkie złącze bez konieczności ingerencji w komorę termowagi. Zestaw powinien być wyposażony w następujące nośniki próbek i tygle: - Nośnik TG z talerzykiem o śr. 17 mm (do pieca z parą wodną) – 1 szt. - Nośnik TG-DTA – 1 szt. - Nośnik TG- DSC – 1 szt. - Nośnik TG – 1 szt. - Nośnik TG – „ramka” umożliwiający podwieszenie próbek - Platynowe, o średnicy =6 mm z przykrywką, 2 szt. - Platynowe z wykładziną ceramiczną (np. Al2O3) o średnicy =6 mm z przykrywką, 3 szt. - Ceramiczne (np. korundowe), o średnicy =6 mm z przykrywką, 4 szt. - Grafitowe, o średnicy =6 mm z przykrywką, 3 szt. - Ceramiczne typu kielich o pojemności ok. 0,2ml - 2szt. i ok. 5,0 ml - 1 szt. |  |
| 7 | Piec | Szybkość grzania pieców w zakresie 0,01 ÷50K/min |  |
| 8 | Połączenie ze spektrometrem QMS | Analizator termiczny jednocześnie sprzężony Spektrometrem QMS poprzez kapilarę stalową. |  |
| 9 | Jednostka sterująca | Urządzenie wyposażone w jednostkę sterującą wraz z niezbędnym oprogramowaniem pomiarowym działającym w środowisku Windows, przystosowane do pracy w Sieci. Oprogramowanie powinno zapewniać pełną kontrolę urządzenia oraz nadzór nad ustawieniem parametrów pomiaru, kontrolą przebiegu pomiaru, akwizycją i obróbką danych pomiarowych. Oprogramowanie powinno zawierać procedury kalibracji temperatury i entalpii oraz automatycznej korekcji linii bazowej sygnału DSC. Dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 - wykupiona licencja na okres objęty gwarancją). Możliwość eksportu danych pomiarowych w różnych formatach (m.in. ASCII, pdf, xls). |  |
| 10 | Inne | W wyposażeniu muszą się znajdować niezbędne wzorce do kalibracji urządzenia (min. 3 rodzaje wzorców, w tym złoto). |  |

- Wyposażenie dodatkowo punktowane

Tabela no. 6 Opcje ponadstandardowe, dodatkowo punktowane

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Dodatkowe punkty | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO JEDNOCZESNEJ ANALIZY TERMICZNEJ |  |  |  |  |
| 1 | System akwizycji danych | Urządzenie wyposażone w przenośne urządzenie do przetwarzania i rejestracji danych pomiarowych, wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 z licencją na okres objęty gwarancją). Minimalne wymagania sprzętowe: laptop 15,4’’ Full HD, procesor Intel Core i7, pamięć RAM 16 GB, Dysk SSD 512 GB, dysk twardy 1TB, liczba portów USB min. 3, system operacyjny Windows 10Pro. | 2 |  |
| 2. | Serwis | Dostawca przeprowadzi bezpłatny serwis urządzenia co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. Przy wykonywaniu prac serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta. | 3 |  |
| 3 | Pomiar ciepła właściwego | Oprogramowanie zapewniające pomiar ciepła właściwego w funkcji temperatury wraz z wzorcami | 2 |  |
| 4 | Oprogramowanie | Możliwość jednoczesnego porównania min. 50 krzywych pomiarowych na jednym wykresie | 4 |  |
| 5 | Inne | Oprogramowanie umożliwiające ustawienie co najmniej 250 segmentów temperaturowych oraz autoewaluację wyników pomiarowych. | 3 |  |

- SPEKTROMETR MASOWY …………………………………………..…..(NAZWA/TYP/PRODUCENT)

- Parametry podstawowe

Tabela no. 7. Obowiązkowe wymagania podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- |
| SPEKTROMETR MASOWY |  |  |  |
| 1 | Zastosowanie | Urządzenie trwale sprzężone z zestawem do jednoczesnej analizy termicznej za pomocą kapilary ogrzewanej na całej długości do min. 200C |  |
| 2 | Spektrometr | Kwadrupolowy z hiperbolicznymi rdzeniami (wbudowany wewnętrzny wzorzec do kalibracji skali masy) |  |
| 3 | Zakres pomiarowy masy | Od 1 do min. 300 amu (atomic mass unit). |  |
| 4 | Rozdzielczość | Wymagany zakres 0,5 amu – 1,5 amu. |  |
| 5 | Źródło jonów | Jonizacja elektronowa, ustawialna energia jonizacji w zakresie 25÷150 eV z dokładnością co 1 eV. |  |
| 6 | Atmosfera ochronna | System próżniowy, wyposażony w pompę turbomolekularną z 4-stopniową pompą membranową (bezolejową) |  |
| 7 | Limit detekcji | Dolny poziom detekcji < 100 ppb |  |
| 8 | Oprogramowanie | Oprogramowanie QMS stanowi jeden pakiet z oprogramowaniem analizatora termicznego, zapewnia miedzy innymi możliwość przedstawienia wyników pomiaru w postaci diagramu 3D obrazującego intensywność widm QMS w zależności od temperatury oraz sygnału DSC/DTA. Funkcja nawigatora diagramem 3D pozwalająca na jego obrót w dowolnej osi. |  |

- Wyposażenie dodatkowo punktowane

Tabela no. 8. Opcje ponadstandardowe, dodatkowo punktowane

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Dodatkowe punkty | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEKTROMETR MASOWY |  |  |  |  |
| 1. | Serwis | Dostawca przeprowadzi bezpłatny serwis urządzenia co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. Przy wykonywaniu prac serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta. | 3 |  |
| 2 | Adapter QMS | Konstrukcja adaptera zapewnia późniejsze jednoczesne podłączenie spektrometru FTIR | 4 |  |
| 3 | Podłączenie z urządzeniem do jednoczesnej analizy termicznej | Kapilara stalowa ogrzewana na całej długości do min. 350C. | 3 |  |
| 4 | Zakres pomiarowy masy | Szerszy zakres pomiarowy od 0 do 512 amu. | 4 |  |

- URZĄDZENIE DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ CIENKICH WARSTW …………………………………………..….. (NAZWA/TYP/PRODUCENT)

- Parametry podstawowe

Tabela no. 9. Obowiązkowe wymagania podstawowe

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania minimalne jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ CIENKICH WARSTW |  |  |  |
| 1 | Zakres temperatury pracy | Urządzenie umożliwia wykonanie pomiarów dyfuzyjności/przewodności cieplnej cienkich warstw w temperaturze pokojowej |  |
| 2 | Zakres pomiarowy dyfuzyjności cieplnej | Pomiary dyfuzyjności cieplnej materiałów warstw metalicznych, ceramicznych, kompozytowych z zakresu od 0,01 do 1000 mm2/s z dokładnością do 5%. |  |
| 3 | Zakres grubości mierzonych warstw | Pomiary dyfuzyjności cieplnej cienkich warstw metalicznych o grubości od 0,1 m do m.in. 20m, cienkich warstw ceramicznych od 300 nm do m.in.5 m i materiałów izolacyjnych od 30 nm do m.in.2 m przy wymuszeniu cieplnym o szerokości impulsu 1 ns lub mniejszej. |  |
| 4 | Typ pomiarów | Urządzenie wyposażone w źródło ciepła i układ detekcji umożliwiający badania zarówno transmisyjne (RF) jak i jednostronne (FF). RF: Analiza wielowarstwowa z możliwością wyznaczenia oporu cieplnego i dyfuzyjności cieplnej na granicy faz. FF: wyznaczenie oporu cieplnego i dyfuzyjności cieplnej na granicy faz cienkich warstw za pomocą modelu symulacyjnego. Wymagana możliwość wykonywanie badań cienkich warstw na podłożach przeźroczystych i nieprzeźroczystych, a także metalicznych. |  |
| 5 | Obszar pomiaru | Urządzenie powinno umożliwiać pomiary na próbkach o średnicy do m.in. 30 mm. |  |
| 6 | Oprogramowanie | Wyposażone w oprogramowanie pozwalające na opracowanie wyników rejestracji odpowiedzi termicznej zarówno dla badań transmisyjnych (odpowiednik RF), jak i jednostronnych (FF – przypowierzchniowe) z wykorzystaniem modeli matematycznych dla próbek wielowarstwowych. |  |
| 7 | Jednostka sterująca | Urządzenie wyposażone w jednostkę sterującą wraz z niezbędnym oprogramowaniem pomiarowym działającym w środowisku Windows, przystosowane do pracy w Sieci. Oprogramowanie powinno zapewniać pełną kontrolę urządzenia oraz nadzór nad ustawieniem parametrów pomiaru, kontrolą przebiegu pomiaru, akwizycją i obróbką danych pomiarowych. Dodatkowo wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 - wykupiona licencja na okres objęty gwarancją). Możliwość eksportu danych pomiarowych w różnych formatach (m.in. ASCII, pdf, xls). |  |
| 9 | Oprzyrządowanie dodatkowe | W przypadku konieczności pokrywania próbek do prawidłowego wykonania pomiaru, urządzeniu musi być wyposażone w system nanoszenia powłok (napylarka) wraz z targetami (min. 3 różne materiały) umożliwiającymi badania materiałów ceramicznych, metalicznych, kompozytowych i grafitu. |  |
| 10 | Inne | W wyposażeniu musi się znajdować certyfikowany wzorzec kalibracyjny TiN (500nm) na podłożu kwarcowym oraz wzorzec Cu (20µm) na podłożu stalowym. |  |

- Wyposażenie dodatkowo punktowane

Tabela no. 10. Opcje ponadstandardowe, dodatkowo punktowane

| Lp. | Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego) | Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie | Dodatkowe punkty | Tak/nie -podać oferowane parametry- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ CIENKICH WARSTW |  |  |  |  |
| 1 | System akwizycji danych | Urządzenie wyposażone w przenośne urządzenie do przetwarzania i rejestracji danych pomiarowych, wyposażone w oprogramowanie do edycji danych (pakiet MS Office 365 z licencją na okres objęty gwarancją). Minimalne wymagania sprzętowe: laptop 15,4’’ Full HD, procesor Intel Core i7, pamięć RAM 16 GB, Dysk SSD 512 GB, dysk twardy 1TB, liczba portów USB min. 3, system operacyjny Windows 10Pro. | 1 |  |
| 2. | Sterowanie | Przełączanie pomiędzy trybami RF i FF odbywa się tylko przez oprogramowanie (bez ręcznych ustawień). | 1 |  |
| 3. | Serwis | Dostawca przeprowadzi bezpłatny serwis urządzenia co najmniej 1 raz w roku w okresie trwania gwarancji. Przy wykonywaniu prac serwisowych w ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta. | 3 |  |
| 4. | Inne | Możliwość rozbudowy zestawu do zakresu temperatur RT…500C | 5 |  |

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 2.3

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ CENOWY |
| --- | --- |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Znak postępowania: IZP.270.63.2021

| LP. | Nazwa | Cena jednostkowa netto [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1 | DYLATOMETR WYSOKOTEMPERATUROWY |  |
| 2 | URZĄDZENIA DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ |  |
| 3 | ZESTAW DO JEDNOCZESNEJ ANALIZY TERMICZNEJ |  |
| 4 | SPEKTROMETR MASOWY |  |
| 5 | URZĄDZENIE DO POMIARU DYFUZYJNOŚCI CIEPLNEJ CIENKICH WARSTW |  |
| 6 | Pozostałe koszty, w tym m.in. meble, koszty transportu, szkolenia, serwis |  |
| 7 | RAZEM CENA OFERTOWA NETTO: |  |
| 8 | VAT: |  |
| 9 | RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO: |  |

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Rozdział 3

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1. 	Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ/ESPD) (Dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo);

Formularz 3.2. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

Formularz 3.3	Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;

Formularz 3.4.	Oświadczenie dotyczące aktualności informacji w JEDZ

Formularz 3.5.	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Formularz 3.6. 	Wykaz dostaw

Formularz 3.7. 	Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych

Formularz 3.1.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

(Dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania zarówno w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD, a także w formacie pdf – poglądowo)

Formularz 3.2.

ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

JA/MY:

..............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:

..................................................................................................................................................

(określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne,

zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych
 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

OŚWIADCZAM/-MY, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

- .......................................................................................................................................................................................................................................................................... sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:

- .......................................................................................................................................................................................................................................................................... zrealizuję dostawy, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. (Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

................................ dnia.................................roku

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.3.

OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych
 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

JA/MY:

..............................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): ................................... wykona: ...................................*

Wykonawca (nazwa): ................................... wykona: ...................................*

................................ dnia.................................roku

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum

Formularz 3.4.

OŚWIADCZENIE dotyczące aktualności informacji w JEDZ

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

oświadczam,

że informacje zawarte w JEDZ, w zakresie następujących podstaw wykluczenia, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,

są aktualne.

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.5.

OŚWIADCZENIE dotyczące grupy kapitałowej

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Wykonawca:

Nazwa: …………………………………………….………………………………..……………………...

Adres: …………………………………………….....……………………………………………………...

NIP: ……………………………………..

KRS: ........................................

1. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

2. Oświadczam, że przynależę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego:

1) ……………………………………………….(nazwa/firma podmiotu i adres)

2) ……………………………………………….

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody

1) …………………………………………………………..,

potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawców należącego do tej samej grupy kapitałowej.

…………......................................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.6.

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Wykonawca:

Nazwa: …………………………………………….………………………………..……………………...

Adres: …………………………………………….....……………………………………………………...

NIP: ……………………………………..

KRS: ........................................

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana dostawa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień, miesiąc i rok) wykonania (od – do) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………......................................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Formularz 3.7.

OŚWIADCZENIE Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych Wykonawcy

Numer sprawy: IZP.270.63.2021

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Badań Termicznych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku

Wykonawca:

Nazwa: …………………………………………….………………………………..……………………...

Adres: …………………………………………….....……………………………………………………...

NIP: ……………………………………..

KRS: ........................................

OŚWIADCZAM/-MY, że wyrażam/-my  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych,  a w razie konieczności także dostępnych środków naukowych i badawczych,  jak  również środków kontroli jakości, z których będę korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty o złożonym charakterze lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów o szczególnym przeznaczeniu. *

*Wykonawca składając niniejsze oświadczenie równocześnie akceptuje warunki wskazane w pkt 10.11.1, TOM I SWZ.

..........................................................................
(podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II  Sekcja C i D.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).