Kraków, dnia 03.03.2023 r.

ZZP-271-11-8/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ -  I

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-8/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 02.03.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie 1

Dotyczy Poz. 2. Reduktor tlenowy – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości reduktor tlenowy, w którym ciśnienie wyjściowe jest stałe i wynosi 4bary? Nie ma na rynku reduktorów medycznych o regulowanym ciśnieniu wyjściowym 3,6-5,5bara.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania reduktora, w którym ciśnienie wyjściowe mieści się w przedziale od 3,6 do 5,5 bara.

Pytanie 2.

Dotyczy Poz. 5. Skaner żył – 3szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości skaner żył, w którym zalecana odległość projekcji wynosi: od 15 do 25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy Poz. 6. Koncentrator tlenu – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości koncentrator tlenu z ciśnieniem wylotowym: 2-6psi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 4.

Dotyczy  Poz. 6. Koncentrator tlenu – 1szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości koncentrator tlenu z poziomem hałasu: do 45dB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz Dyrektor

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)