Zał nr 1-formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

*Dane Wykonawcy*:

**Nazwa:** ……………………………………………………….………………

Nawiązując do postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa, montaż i uruchomienie monitora medycznego do toru wizyjnego dla potrzeb Bloku operacyjnego WCSKJ”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu oferowym i opisem zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto | Jednostka miary | Podatek VAT % | Cena brutto | Producent  | Nazwa własna  | Numer katalogowy (jeśli dotyczy) |
| A | B | C | D | E | F=C+E | G | H | I |
| 1 | Dostawa, montaż i uruchomienie monitora medycznego |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| **Łączna cena netto i brutto w PLN** ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)   |  |  |  |  |  |  |  |

Doposażenie toru wizyjnego firmy Karl Storz w Monitor medyczny - 1 szt. :

Nazwa urządzenia: ………………………………………..

Typ urządzenia: ………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr wymagany** | **Wartość parametru** | **SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU GRANICZNEGO OKREŚLONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** **TAK LUB NIE** | **Parametr oferowany** |
| - | Doposażenie toru wizyjnego firmy Karl Storz w monitor medyczny - 1 szt |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min 32 ̎ | Tak |  |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu: min 3840 x 2160 pikseli | Tak |  |  |
| 3 | Rozmiar ekranu (poz. × pion.): 710 mm × 400 mm +- 5% | Tak |  |  |
| 4 | Rozstaw pikseli: 0,185 mm × 0,185 mm | Tak |  |  |
| 5 | Wyświetlane kolory: 8-bitowe: min. 16,77 mln kolorów10-bitowe (SDI / DisplayPort / HDMI): 1073,74 mln kolorów (maks.) | Tak |  |  |
| 6 | Kąty wyświetlania(poz./pion., w normalnychwarunkach): 178˚/178˚ | Tak |  |  |
| 7 | Jaskrawość (typowa): 700 cd/m2 | Tak |  |  |
| 8 | Czas reakcji (typowy): min 18 ms (czarny -> biały -> czarny) | Tak |  |  |
| 9 | Wartość kontrastu (typowa): 1350 : 1 | Tak |  |  |
| 10 | Wejścia wideo:1x DisplayPort,1x 12G-SDI,1x DVI-D,1x 3G-SDI,1x HDMI | Tak |  |  |
| 11 | Wyjścia wideo: 1x DisplayPort1x DVI-D, 1x 12G-SDI | Tak |  |  |
| 12 | Zawieszenie VESA 100 i VESA 200 | Tak |  |  |
| 13 | Wymiary zewnętrzne(szer. × wys. × głęb.): 760 mm × 460 mm × 90 mm +- 5% | Tak |  |  |
| 14 | Stopień ochrony: min. IP32 | Tak |  |  |
| 15 | Masa monitora max. 14 kg. | Tak |  |  |
| 16 | Monitor kompatybilny z posiadanym sterownikiem TC201 oraz TC200 firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona w materiałach producenta monitora oraz sterowników. | Tak |  |  |
| 17 | Wyposażenie: - monitor,- kabel zasilania,- zasilacz sieciowy ,- osłona kabli (z wkrętami)- wkręt mocujący monitor - płyta CD z Podręcznikiem użytkownika (instrukcja obsługi, instrukcja montażu, wymiary zewnętrzne)- instrukcja obsługi. | Tak |  |  |
| 18 | Fabrycznie nowy (2024) wolny od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. | Tak |  |  |

***Uwaga: Parametry "Tak" są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty***

***Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową***