AE/ZP-27-58/21	                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 5

Wymagane i oferowane parametry techniczne

aparatu RTG do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat RTG do radiologicznej diagnostyki śródoperacyjnej, ramię C w technologii cyfrowej. | TAK |  |
|  | Nazwa handlowa urządzenia, typ, model. | TAK, podać |  |
|  | Producent, nazwa firmy. | TAK, podać |  |
|  | Kraj wyprodukowania aparatu. | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie demonstracyjny | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021, podać rok produkcji | TAK, podać |  |
| II. GENERATOR |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Moc generatora minimum 2,3 kW | TAK, podać |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości minimum 30 kHz | TAK, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
|  | Prąd radiografii cyfrowej minimum 20 mA | TAK, podać |  |
|  | Prąd skopi pulsacyjnej minimum 20 mA | TAK, podać |  |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie minimum 1 do 8 pulsów/s. (pps) | TAK, podać |  |
|  | Skopia pulsacyjna minimum 8 pulsów/s. (pps) | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Skopia powyżej 8 pps o charakterze ciągłym lub skopia powyżej 8 pps o charakterze pulsacyjnym. | TAK Punktacja: Skopia powyżej 8 pps o charakterze ciągłym – 0 pkt. Skopia powyżej 8 pps o charakterze pulsacyjnym. - 5 pkt. |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu | TAK |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii minimum 60% | TAK, podać |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii minimum 40-110 kV | TAK Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
| III. LAMPA X - RAY |
|  | Lampa ze stacjonarną lub wirująca anodą | TAK |  |
|  | Ogniska lampy – podać ilość | TAK, podać |  |
|  | Filtracja całkowita minimum 3,0 mm Al. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody minimum 50 KHU | TAK, podać Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka minimum 900 KHU | TAK, podać Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  |
| IV. WÓZEK Z RAMIENIEM C |
|  | Głębokość ramienia C minimum 66 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) minimum 78 cm | TAK, podać |  |
|  | Odległość SID minimum 100 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C minimum 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C minimum 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) minimum 20° | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej minimum ±190° | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego minimum 130° | TAK, podać Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny podłogowy pedał przewodowy lub bezprzewodowy z co najmniej z możliwością włączania promieniowania i zapisu (w obu wariantach). | TAK, podać Punktacja: Wielofunkcyjny podłogowy pedał przewodowy – 0 pkt. Wielofunkcyjny podłogowy pedał bezprzewodowy - 5 pkt. |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja parametrów obrazu oraz uruchamianie funkcji (np. włączanie filtrów)z poziomu monitora dotykowego. | TAK |  |
| V. CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |
|  | Detektor płaski o rozmiarach minimum 20 cm x 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość pól detektora obrazu minimum 3 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora minimum 1024 x 1024 | TAK, podać Punktacja: Warunek minimalny – 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 70% | TAK, podać |  |
| VI. MONITORY I TOR WIZYJNY |
|  | Dwa monitory medyczne umieszczone na osobnym wózku. | TAK |  |
|  | Możliwość obracania monitorów umieszczonych na wózku wokół osi pionowej o minimum 100 st. | TAK, podać |  |
|  | Monitory o przekątnej minimum 19”, o rozdzielczości minimum FULL HD | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia obrazu minimum 170° | TAK, podać |  |
|  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora. | TAK |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze minimum 16 | TAK, podać |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym minimum 100 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. | TAK |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
|  | ZOOM minimum 4 x | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | TAK |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaniem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu, na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
|  | Dwa monitory dotykowe, kolorowe o rozdzielczości minimum 640x480 znajdujące się jeden na wózku ramienia C, drugi na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live. | TAK |  |
|  | Pakiet DICOM minimum Storage Comm., Worklist | TAK |  |
|  | Wskaźnik laserowy w detektorze | TAK |  |
| VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Fantom do fluoroskopii 1 szt. | TAK |  |
|  | Komplet osłon na gonady | TAK |  |
|  | Fartuch ochronny przed promieniowaniem RTG o równoważniku ołowiu 0,5/0,25 typu garsonka 3 szt. Rozmiar M -1 szt., L - 1 szt., XL -1 szt. | TAK |  |
| VIII. SZKOLENIA |
|  | Potwierdzone certyfikatami co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne dla techników z zakresu obsługi aparatu RTG oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie RTG – do 60 dni od daty podpisania umowy. Potwierdzone certyfikatami co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego aparatu RTG, nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie aparatu RTG, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, jednak nie później niż do 90 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
| IX. GWARANCJA I SERWIS |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Za 24 miesiące - 0 pkt. Za każde dodatkowe 12 miesięcy powyżej 24 miesięcy - 5 pkt , jednak nie więcej niż 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu bezterminowo i bezpłatnie wszelkie kody serwisowe umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów lub na stałe odblokuje urządzenie w tym zakresie, lub udostępni bezpłatnie powyższe kody (to znaczy umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów) na ograniczony czas na każde życzenie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | TAK |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS, szpitalnym systemem PACS, serwerem aplikacyjnym Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| X. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych ochrony radiologicznej dla pomieszczeń (Sala operacyjna 1, Sala operacyjna 2, Sala operacyjna 3), w których używany będzie zaoferowany aparat RTG. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową wynikającą z ewentualnego nie zaakceptowania (nie zatwierdzenia) dostarczonego przez Wykonawcę projektu osłon przez WSSE w Krakowie. Wykonanie, zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę projektem, osłon stałych ochrony radiologicznej w pomieszczeniach, w których będzie używany zaoferowany aparat RTG, o ile istniejące osłony nie są wystarczające. Wykonanie pomiarów dozymetrycznych osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany aparat RTG. Wykonanie pomiarów rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego aparatu RTG. Wykonanie testów akceptacyjnych zaoferowanego aparatu RTG. Wykonanie testów specjalistycznych zaoferowanego aparatu RTG. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.