Załącznik nr 3 do SWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość |  |
| Województwo: |  |
| Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail |  |
| Województwo: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

- Państwowy Instytut Geologiczny

- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

- OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.38.2023 na:

Dostawa ośmiu zestawów aparatów trójosiowych do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem do badań sejsmicznych dla PIG-PIB

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

      - Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba zestawów | Cena jednostkowa netto ( | Wartość netto oferty (kol.3 x kol.4) | Kwota podatku VAT……% | Wartość brutto oferty (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | zestaw: aparat trójosiowy do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem sejsmicznych – wersja zaawansowana | 4 | ……. zł | …….. zł | ……. zł | …….. zł |
| 2 | zestaw: aparat trójosiowy do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem sejsmicznych – wersja standardowa | 4 | ……. zł | …….. zł | ……. zł | …….. zł |
| Łącznie |  |  |  | …….. zł |  | …….. zł |

      - Oświadczamy, że:

- Jesteśmy:

| mikroprzedsiębiorstwem |  |
| --- | --- |
| małym przedsiębiorstwem |  |
| średnim przedsiębiorstwem[1] |  |
| jednoosobową działalnością gospodarczą |  |
| osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą |  |
| inny rodzaj |  |

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

- Zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców;

z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

| Lp. | Firma podwykonawcy | Numer koncesji w zakresie ochrony osób i mienia podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ.

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ……………….

- ……………….

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy).

- Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 3.1 do SWZ

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Formularz potwierdzenia wymagań techniczno-użytkowych dla zestawu aparatów trójosiowych do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem sejsmicznych – wersja zaawansowana

| Elementy składowe zestawu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne (techniczno-użytkowe) | Oferowane parametry techniczne (należy wpisać oferowane parametry bądź potwierdzić spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasa elektromechaniczna nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | obciążenie minimum 60 kN |  |  |
|  | zasilanie 240 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | prędkość przesuwu od 0,00001 do minimum 89,9999 mm/min |  |  |
|  | zakres przesuwu minimum 100 mm |  |  |
|  | średnica płyty na komory dostosowana do wymiarów komór. |  |  |
|  | połączenie i komunikacja z komputerem przez port USB lub inne równoważne rozwiązanie techniczne |  |  |
|  | sterowanie ręczne przez klawiaturę i wyświetlacz lub przez ekran dotykowy oraz z poziomu oprogramowania |  |  |
|  | kontrola położenia i przemieszczenia talerza, samodzielna kontrola obciążenia zadawanego na próbkę gruntu bez udziału oprogramowania, zatrzymanie pracy prasy w przypadku braku lub zerwania połączenia z komputerem i oprogramowaniem |  |  |
| Komora niestandardowa nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | wewnętrzne pręty |  |  |
|  | ciśnienie wody co najmniej 2 MPa |  |  |
|  | podstawka i kopułka na próbki o średnicy 70 mm i wysokości 140 mm wraz elementami bender fal S i P |  |  |
|  | 2 dyski porowe z wewnętrznymi otworami ze spieku metalu |  |  |
|  | sztywne połączenie trzpienia oraz zanurzalnego przetwornika siły z kopułką |  |  |
|  | minimum 6 portów wraz zaworami kulowymi |  |  |
|  | obejma na trzpień lub inne rozwiązanie do blokowania (podwieszania) trzpienia przetwornika siły |  |  |
|  | elementy bender do generowania i odbioru fal S i P |  |  |
|  | pierścień dostępowy z 8 portami umożliwiający wyprowadzenie przewodów elektrycznych od bender elementów oraz wewnątrzkomorowych napróbkowych przetworników przemieszczenia |  |  |
|  | napróbkowe wewnątrzkomorowe przetworniki przemieszczenia typu Halla- zakres +/- 3 mm. Przetworniki dostosowane do montowania na próbkach 70/140 mm |  |  |
|  | zewnętrzny przetwornik przemieszczenia 50 mm |  |  |
|  | przetwornik ciśnienia wody 2 MPa wraz kostką do podłączenia z portem w podstawie komory |  |  |
| Komora standardowa nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | zewnętrzne pręty |  |  |
|  | ciśnienie wody w komorze co najmniej 3,5 MPa |  |  |
|  | komora do badania próbek walcowych o średnicy 50 mm i wysokości 100 mm |  |  |
|  | swobodne połączenie trzpienia oraz zanurzalnego przetwornika siły z kopułką |  |  |
|  | podstawa komory wyposażona w minimum 5 portów z zaworami kulowymi. |  |  |
|  | kopułka i podstawka o średnicy 50 mm z możliwością drenażu wraz 2 dyskami porowymi ze spieku metalu |  |  |
|  | obejma na trzpień lub inne rozwiązanie do blokowania (podwieszania) trzpienia przetwornika siła |  |  |
|  | zewnętrzny przetwornik przemieszczenia 50 mm |  |  |
|  | przetwornik ciśnienia wody 3 MPa wraz kostką do podłączenia z portem w podstawie komory |  |  |
| Kontrolery ciśnienia i objętości wody nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | ciśnienie wody w zakresie 3-4 MPa |  |  |
|  | objętość cylindra 200-250 cm3 |  |  |
|  | dokładność pomiaru ciśnienia lepsza niż 0,1% FRO (pełnego zakresu) |  |  |
|  | dokładność pomiaru objętości lepsza niż 0,1% |  |  |
| Przetworniki pomiarowe: |  |  |  |
| Siły model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | zanurzalny, wersja wewnątrzkomorowa, zakres pomiarowy 16 kN |  |  |
|  | nieliniowość <± 0,05% pełnej zakresu |  |  |
|  | kompensacja ze względu na ciśnienie wody w komorze do 7 MPa oraz jej temperaturę |  |  |
| Ciśnienia wody model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………….. | zakres pomiarowy 2 lub 3 MPa w zależności od rodzaju komory |  |  |
|  | dokładność 0,15% FRO |  |  |
| Przemieszczenia wewnątrz komory model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | przetworniki Halla: zestaw: 2 przetworniki osiowe, jeden przetwornik radialny |  |  |
|  | zakres pomiarowy +/- 3,0 mm |  |  |
|  | praca przy ciśnieniu wody w komorze do 3,5 MPa |  |  |
|  | zestaw przetworników na próbki o średnicy 70 mm i wysokości 140 mm |  |  |
| Przemieszczenia na zewnątrz komory model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………….. | zakres pomiarowy 50 mm, |  |  |
|  | dokładność 0,075 % FRO |  |  |
| Oprogramowanie do badań trójosiowych i przepuszczalności nazwa, wersja ……………….. producent ……………………. | możliwość wymiennego wykorzystania 2 rodzajów w/w komór badawczych |  |  |
|  | oprogramowanie umożliwiające przy-gotowanie próbek do badań i wykonanie podanych poniżej testów |  |  |
|  | przygotowanie próbek w zakresie: nasączania próbki, kontroli parametru B, |  |  |
|  | konsolidacja: izotropowa, anizotropowa, konsolidacja K0 |  |  |
|  | badania wytrzymałościowe: UU, CIU/CAU, CID/CAD |  |  |
|  | metoda ścieżki naprężenia p-q lub s-t |  |  |
|  | badania zaawansowane – niezależne sterowanie: ciśnieniem w komorze, ciśnieniem wstecznym, obciążeniem lub przemieszczeniem |  |  |
|  | przepuszczalność – nasączanie próbki, konsolidacja izotropowa, kontrola parametru B, filtracja przy stałym spadku hydraulicznym lub stałym przepływie wody przez próbkę gruntu. |  |  |
| Oprogramowanie do testów elementami bender nazwa, wersja ……………….. producent ……………………. | sygnał nadawczy sinusoidalny, prostokątny lub określony przez użytkownika. |  |  |
| Połączenie elektryczne oraz komunikacja | współpraca wszystkich elementów czynnych takich jak: prasa elektromechaniczna, kontrolery ciśnienia i elementów biernych takich jak: przetworniki pomiarowe siły, przemieszczenia oraz ciśnienia wody, elementów bender z komputerem i oferowanymi oprogramowaniami. |  |  |
|  | podłączenia przetworników pomiarowych: siły, przemieszczenia zewnętrznego, przetworników Halla, ciśnienia przez box (logger) minimum 24 bitowy lub inne równoważne rozwiązanie techniczne |  |  |
|  | każdy z 4 zestawów badawczych: prasa, komory z przetwornikami pomiarowymi siły, ciśnienia i przemieszczeni oraz z 3 kontrolerami ciśnienia i objętości połączony z niezależnym boxem (loggerem) do rejestracji i akwizycji pomiarów i/lub innym rozwiązaniem technicznym |  |  |
|  | elementy bender S i P zainstalowane w 4 zmodyfikowanych komorach połączone z 2 niezależnymi boxami (loggerami) lub innymi rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi komunikację i sterowanie badaniem |  |  |
|  | jeden box (logger) lub równoważne rozwiązanie techniczne na 2 zmodyfikowane komory z elementami bender |  |  |
| panel ścienny do dystrybucji wody do komór badawczych wraz ze zbiornikiem | Zbiornik o pojemności minimum 10 l. |  |  |
| Osprzęt hydrauliczny | zestaw ciśnieniowych przewodów hydraulicznych wraz osprzętem do podłączania przewodów do komór badawczych |  |  |
| Pneumatyczny kalibrator ciśnienia do testowania i kalibracji przetwor-ników ciśnienia | zakres pomiarowy do minimum 3 bar, |  |  |
|  | dokładność minimum 0,05 % całego zakresu pomiarowego |  |  |
| Cyfrowa głowica mikrometryczna | zakres pomiarowy 0-50 mm, |  |  |
|  | płaska tuleja 18 mm. |  |  |
|  | rozdzielczość 0,001 mm |  |  |
|  | błąd graniczny +/- 3 µm |  |  |
| Zestaw komputerowy |  |  |  |
| Komputer stacjonarny nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | dysk twardy SSD 1TB |  |  |
|  | procesor minimum 2 GHZ |  |  |
|  | pamięć RAM minimum 16 GB DDR4 |  |  |
|  | karta graficzna o parametrach wymaganych przez producenta aparatury |  |  |
|  | odpowiednia liczba portów USB |  |  |
|  | system operacyjny wymagany przez producenta aparatury dla komputerów PC |  |  |
| Monitor nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | LED 32” |  |  |
|  | rozdzielczość WQHD, |  |  |
|  | ochrona oczu |  |  |
|  | odświeżanie 75 Hz |  |  |
| Klawiatura | przewodowa, membranowa |  |  |
| Myszka | przewodowa, ergonomiczna, rozdzielczość 4000 dpi wraz podkładką |  |  |

Formularz potwierdzenia wymagań techniczno-użytkowych dla zestawu aparatów trójosiowych do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem sejsmicznych – wersja standardowa

| Elementy składowe zestawu | Wymagane minimalne parametry techniczne (techniczno-użytkowe) | Oferowane parametry techniczne (należy wpisać oferowane parametry bądź potwierdzić spełnienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych) |
| --- | --- | --- |
| Prasa elektromechaniczna nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | obciążenie minimum 60 kN |  |
|  | zasilanie 240 V, 50/60 Hz |  |
|  | prędkość przesuwu od 0,00001 do minimum 89,9999 mm/min |  |
|  | zakres przesuwu minimum 100 mm |  |
|  | średnica płyty na komory dostosowana do wymiarów komór. |  |
|  | połączenie i komunikacja z komputerem przez port USB lub inne równoważne rozwiązanie techniczne |  |
|  | sterowanie ręczne przez klawiaturę i wyświetlacz lub przez ekran dotykowy oraz z poziomu oprogramowania |  |
|  | kontrola położenia i przemieszczenia talerza, samodzielna kontrola obciążenia zadawanego na próbkę gruntu bez udziału oprogramowania, zatrzymanie pracy prasy w przypadku braku lub zerwania połączenia z komputerem i oprogramowaniem |  |
| Komora niestandardowa nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | wewnętrzne pręty |  |
|  | ciśnienie wody co najmniej 2 MPa |  |
|  | podstawka i kopułka na próbki o średnicy 70 mm i wysokości 140 mm wraz elementami bender fal S i P |  |
|  | 2 dyski porowe z wewnętrznymi otworami ze spieku metalu |  |
|  | sztywne połączenie trzpienia oraz zanurzalnego przetwornika siły z kopułką |  |
|  | minimum 6 portów wraz zaworami kulowymi |  |
|  | obejma na trzpień lub inne rozwiązanie do blokowania (podwieszania) trzpienia przetwornika siły |  |
|  | elementy bender do generowania i odbioru fal S i P |  |
|  | pierścień dostępowy z 8 portami umożliwiający wyprowadzenie przewodów elektrycznych od bender elementów oraz wewnątrzkomorowych napróbkowych przetworników przemieszczenia |  |
|  | napróbkowe wewnątrzkomorowe przetworniki przemieszczenia typu Halla- zakres +/- 3 mm. Przetworniki dostosowane do montowania na próbkach 70/140 mm |  |
|  | zewnętrzny przetwornik przemieszczenia 50 mm |  |
|  | przetwornik ciśnienia wody 2 MPa wraz kostką do podłączenia z portem w podstawie komory |  |
| Komora standardowa nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | zewnętrzne pręty |  |
|  | ciśnienie wody w komorze co najmniej 3,5 MPa |  |
|  | komora do badania próbek walcowych o średnicy 50 mm i wysokości 100 mm |  |
|  | swobodne połączenie trzpienia oraz zanurzalnego przetwornika siły z kopułką |  |
|  | podstawa komory wyposażona w minimum 5 portów z zaworami kulowymi. |  |
|  | kopułka i podstawka o średnicy 50 mm z możliwością drenażu wraz 2 dyskami porowymi ze spieku metalu |  |
|  | obejma na trzpień lub inne rozwiązanie do blokowania (podwieszania) trzpienia przetwornika siły |  |
|  | zewnętrzny przetwornik przemieszczenia 50 mm |  |
|  | przetwornik ciśnienia wody 3 MPa wraz kostką do podłączenia z portem w podstawie komory |  |
| Kontrolery ciśnienia i objętości wody nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | ciśnienie wody w zakresie 3-4 MPa |  |
|  | objętość cylindra 200-250 cm3 |  |
|  | dokładność pomiaru ciśnienia lepsza niż 0,15% FRO (pełnego zakresu) |  |
|  | dokładność pomiaru objętości lepsza niż 0,25% |  |
| Przetworniki pomiarowe: |  |  |
| Siły model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | zanurzalny, wersja wewnątrzkomorowa, zakres pomiarowy 16 kN |  |
|  | nieliniowość <± 0,05% pełnej zakresu |  |
|  | kompensacja ze względu na ciśnienie wody w komorze do 7 MPa oraz jej temperaturę |  |
| Ciśnienia wody model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | zakres pomiarowy 2 lub 3 MPa w zależności od rodzaju komory |  |
|  | dokładność 0,15% FRO |  |
| Przemieszczenia wewnątrz komory model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | przetworniki Halla: zestaw: 2 przetworniki osiowe, jeden przetwornik radialny |  |
|  | zakres pomiarowy +/- 3,0 mm |  |
|  | praca przy ciśnieniu wody w komorze do 3,5 MPa |  |
|  | zestaw przetworników na próbki o średnicy 70 mm i wysokości 140 mm |  |
| Przemieszczenia na zewnątrz komory model ……………….. producent ……………………. rok produkcji …………………… | zakres pomiarowy 50 mm, |  |
|  | dokładność 0,075 % FRO |  |
| Oprogramowanie do badań trójosiowych i przepuszczalności nazwa, wersja ……………….. producent ……………………. | przygotowanie próbek w zakresie: - nasączania próbki, - kontroli parametru B, |  |
|  | konsolidacja: izotropowa, anizotropowa, konsolidacja K0 |  |
|  | badania wytrzymałościowe: UU, CIU/CAU, CID/CAD |  |
|  | metoda ścieżki naprężenia p-q lub s-t |  |
|  | badania zaawansowane – niezależne sterowanie: ciśnieniem w komorze, ciśnieniem wstecznym, obciążeniem lub przemieszczeniem |  |
|  | przepuszczalność – nasączanie próbki, konsolidacja izotropowa, kontrola parametru B, filtracja przy stałym spadku hydraulicznym lub stałym przepływie wody przez próbkę gruntu. |  |
| Oprogramowanie do testów elementami bender nazwa, wersja ……………….. producent ……………………. | sygnał nadawczy sinusoidalny, prostokątny lub określony przez użytkownika. |  |
| Połączenie elektryczne oraz komunikacja | współpraca wszystkich elementów czynnych takich jak: prasa elektromechaniczna, kontrolery ciśnienia i elementów biernych takich jak: przetworniki pomiarowe siły, przemieszczenia oraz ciśnienia wody, elementów bender z komputerem i oferowanymi oprogramowaniami. |  |
|  | podłączenia przetworników pomiarowych: siły, przemieszczenia zewnętrznego, przetworników Halla, ciśnienia przez box (logger) minimum 24 bitowy lub inne równoważne rozwiązanie techniczne |  |
|  | każdy z 4 zestawów badawczych: prasa, komory z przetwornikami pomiarowymi siły, ciśnienia i przemieszczeni oraz z 3 kontrolerami ciśnienia i objętości połączony z niezależnym boxem (loggerem) do rejestracji i akwizycji pomiarów i/lub innym rozwiązaniem technicznym |  |
|  | elementy bender S i P zainstalowane w 4 zmodyfikowanych komorach połączone z 2 niezależnymi boxami (loggerami) lub innymi rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi komunikację i sterowanie badaniem |  |
|  | jeden box (logger) lub równoważne rozwiązanie techniczne na 2 zmodyfikowane komory z elementami bender |  |
| Panel ścienny do dystrybucji wody do komór badawczych wraz ze zbiornikiem | Zbiornik o pojemności minimum 10 l. |  |
| Osprzęt hydrauliczny | zestaw ciśnieniowych przewodów hydraulicznych wraz osprzętem do podłączania przewodów do komór badawczych |  |
| Zestaw komputerowy |  |  |
| Komputer stacjonarny nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | dysk twardy SSD 1TB |  |
|  | procesor minimum 2 GHZ |  |
|  | pamięć RAM minimum 16 GB DDR4 |  |
|  | karta graficzna o parametrach wymaganych przez producenta aparatury |  |
|  | odpowiednia liczba portów USB |  |
|  | system operacyjny wymagany przez producenta aparatury dla komputerów PC |  |
| Monitor nazwa, model ……………….. producent ……………………. rok produkcji ……………………. | LED 32” |  |
|  | rozdzielczość WQHD, |  |
|  | ochrona oczu |  |
|  | odświeżanie 75 Hz |  |
| Klawiatura | przewodowa, membranowa |  |
| Myszka | przewodowa, ergonomiczna, rozdzielczość 4000 dpi wraz podkładką |  |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Załącznik nr 4 do SWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

„Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia”

- Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na Dostawa ośmiu zestawów aparatów trójosiowych do badań właściwości mechanicznych gruntów z modułem do badań sejsmicznych dla PIG-PIB, oznaczenie sprawy: EZP.26.38.2023, oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy) 
zrealizuje zamówienie w zakresie: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………..……..…………………………...…………

……………………………………..……..…………………………………………………………………………….………

- Wykonawca ……………………………………………………… (wskazanie firmy i adresu Wykonawcy)

zrealizuje zamówienie w zakresie: ……………………………………………………..………………………………….

………..……..………………………………………………………………………………………………….………………

……………………..……..………………………………………………………………………………………….…………

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.