ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 14.01.2022 r.

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 APARATY DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

| 1. APARAT DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO Z MODUŁOWYM SYSTEMEM DO AUTOTRANSFUZJI – 1 szt. CPV: 33186000-7 Pozaustrojowe układy krążeniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| Konsola ruchoma czterostanowiskowa |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |  |
|  | System pełnego zasilania awaryjnego UPS, monitorujący stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy systemu UPS z dopasowaniem do aktualnego obciążenia aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego – na zasilaniu z systemu UPS | Tak |  |
|  | Czas pracy w systemie UPS: - praca w pełnym obciążeniu (4 pompy) – min. 15 minut - praca w częściowym obciążeniu (1 pompa) – min 80 minut | Tak |  |
|  | Test pracy akumulatorów | Tak |  |
|  | System stelaży: - dwa pionowe maszty teleskopowe ze statywami o zmiennej konfiguracji - jeden ruchomy maszt teleskopowy - pręt pionowy i pręt poprzeczny do masztu ruchomego, uchwyty manewrowe | Tak |  |
|  | Półka poprzeczna z 4 gniazdami elektrycznymi | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących | Tak |  |
|  | Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną: modułową oraz mobilną | Tak |  |
|  | Budowa modułowa | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki | Tak |  |
|  | System alarmów zgodny z IEC 60601-1 lub równoważną | Tak |  |
| Systemowy panel sterowania |  |  |  |
|  | Panel systemowy z gniazdami do zamocowania min. 5-ciu modułów sterująco-wyświetlających z ekranami dotykowymi (kolorowe wyświetlacze LCD/TFT) | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami zainstalowanych modułów hemodynamicznych poprzez ekrany dotykowe LCD/TFT | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Monitorowanie działania i sterowanie systemem UPS | Tak |  |
|  | Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora. Możliwość w przypadku awarii samego wyświetlacza LCD lub ekranu dotykowego wymiany na nowy panel lub zamiany z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) | Tak |  |
| Pompa rolkowa jednogłowicowa – 3 szt. |  |  |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm i przepływ 0 – 11,2 lpm | Tak |  |
|  | 1/8 cala od 0 do 0,83 l/min | Tak |  |
|  | 3/16 cala od 0 do 1,79 l/min | Tak |  |
|  | 1/4 cala od 0 do 3,12 l/min | Tak |  |
|  | 5/16 cala od 0 do 4,70 l/min | Tak |  |
|  | 3/8 cala od 0 do 6,50 l/min | Tak |  |
|  | 1/2 cala od 0 do 11,2 l/min | Tak |  |
|  | Rozdzielczość – 1 obrót na minutę (rpm) | Tak |  |
|  | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | Tak |  |
|  | Średnica bieżni pomp min. 150mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30mm | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | Tak |  |
|  | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | Tak |  |
|  | Łatwa zmiana okluzji | Tak |  |
|  | Obrotowa głowica pompy 180 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | Tak |  |
|  | Procentowe wyświetlanie przepływu bieżącego w stosunku do przepływu – wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) | Tak |  |
|  | Łatwa zamiana jednostek | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania panelu dotykowego pompy | Tak |  |
|  | Możliwość konwersji rpm/lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | Tak |  |
|  | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy w tym również nienormatywnej | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania systemu pracy MASTER – SLAVE między dowolnymi jednostkami | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym | Tak |  |
|  | Możliwość pracy jednostki poza konsolą | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | Tak |  |
|  | Głowica pompy w kształcie greckiej litery Ω (kształt głowicy pozwala na utrzymanie odpowiednich/ zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów) | Tak |  |
|  | Dotykowy panel (LCD/TFT) sterowania pompy na każdej pompie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia domyślnego kierunku obrotów głowic pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy z kierunkiem domyślnym zapamiętanym w systemie; kolorystyczne oznaczenie zgodności kierunku obrotów głowic pomp | Tak |  |
|  | Napęd pompy: - technologia typu BLDC, silnik bezszczotkowy – nie wymagający przekładni oraz pasków | Tak |  |
| Pompa rolkowa dwugłowicowa – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oddzielne sterowanie każdej głowicy | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm | Tak |  |
|  | 1/8 cala od 0 do 0,44 l/min | Tak |  |
|  | 3/16 cala od 0 do 0,93 l/min | Tak |  |
|  | 1/4 cala od 0 do 1,57 l/min | Tak |  |
|  | 5/16 cala od 0 do 2,33 l/min | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1 obrót na min. (rpm) | Tak |  |
|  | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | Tak |  |
|  | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | Tak |  |
|  | Łatwość zmiany okluzji | Tak |  |
|  | Obrotowa głowica pomp 240 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie stanu pracy każdej pompy na jej panelu | Tak |  |
|  | Możliwość konwersji rpm/ lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | Tak |  |
|  | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy bez konieczności resetowania rpm do zera | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | Tak |  |
|  | Dotykowy (LCD) podwójny panel sterowania dla każdej pompy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania domyślnego kierunku obrotów głowicy pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy | Tak |  |
|  | Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem | Tak |  |
| Jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, modułem czujnika przepływu, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń |  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego (LCD) dedykowanego pompie centryfugalnej | Tak |  |
|  | Licznik obrotów: - zakres od 0 do 3500 rpm - możliwość ustalenia 1 rpm | Tak |  |
|  | Czujnik przepływu | Tak |  |
|  | Zakres przepływów: - min. od 0,5 do 10 l/min - możliwość zmiany zakresu odczytu | Tak |  |
|  | Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji) | Tak |  |
|  | Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej – zabezpieczenie przed zapowietrzeniem | Tak |  |
|  | Zaciskowy uchwyt do urządzenia | Tak |  |
|  | Awaryjny manualny system napędu | Tak |  |
|  | Układy kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące | Tak |  |
| Moduł/ sterownik poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny – 2 szt. |  |  |  |
|  | Dokładność detekcji poziomu: ±10mm | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli 2 pomp | Tak |  |
| Moduł/ sterownik pomiaru temperatury – 1 szt. |  |  |  |
|  | Cztery niezależne kanały pomiaru temperatury | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: - min. 0 – 50 ˚C | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,1˚C, dokładność pomiaru: - 0,0 – 25,0 ˚C ±0,2˚C - 25,0 – 45,0 ˚C ±0,1˚C - 45,0 – 50,0 ˚C ±0,2˚C | Tak |  |
|  | Kontrola wartości granicznych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru czasu – potrójny stoper | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania do rejestracji całkowitego czasu krążenia pozaustrojowego lub czasu zaciśnięcia aorty zaciskiem itp. Po uruchomieniu zegar zlicza upływający czas (zakresy rejestracji: min. od 0 sekund do 999 minut i 59 sekund we wszystkich przypadkach) | Tak |  |
| Moduł/ sterownik pomiaru ciśnień – dwukanałowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: - min. -200 mmHg do + 800 mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: - min. 1 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: - ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz | Tak |  |
|  | Kontrola wartości ciśnienia poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej głowicy pompy | Tak |  |
| Moduł/ sterownik kardioplegii z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrokatorów – 1 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: - min. -200 mmHg do + 800 mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: - min. 1 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: - ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości | Tak |  |
|  | Dozowanie kardioplegii ręcznie podanej objętości dawki | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zatrzymania podawania kardioolegii w przypadku zatrzymania pompy głównej | Tak |  |
| Moduł/ sterownik detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥15 rpm) min.: | Tak |  |
|  | Sensor 1/2 – 3/8 cala | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,144 cm3 (Ø 6,5 mm) | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,065 cm3 (Ø 5,0 mm) | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | Tak |  |
|  | Sensor 1/4 cala | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów elektroniczny, 10l/min z wężami przyłączeniowymi i końcówkami wtykowymi – 3 szt. | Tak |  |
|  | Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 1 szt. | Tak |  |
| Moduł systemu do autotransfuzji |  |  |  |
|  | Mobilny i modułowy zestaw na wózku transportowym z czterema kółkami i możliwością blokady, napęd, pompa próżniowa | Tak |  |
|  | Pompa centryfugalna w urządzeniu: - 1500-5600 rpm - Dokładność +/- 50 rpm Możliwość wizualnej kontroli działania pompy | Tak |  |
|  | Pompa perystaltyczna: 10*100 ml/min (przyrosty, co 10 ml/min) oraz 25*1000 ml/min (przyrosty, co 25 ml/min) – pooperacyjnie 25*1000 ml/min (przyrosty, co 25 ml/min) – śródoperacyjnie i pooperacyjnie | Tak |  |
|  | System pompy próżniowej • zainstalowana (zintegrowana) na wózku, zasilana przez źródło zewnętrzne, obsługiwana przez ekran dotykowy urządzenia z możliwością działania, jako wolnostojąca z własnym systemem zasilania i sterowania. • dwa zakresy pracy śródoperacyjny (-50/-300 mmHg oraz pooperacyjny -10/-100 mmHg) • sterowanie z panelu dotykowego urządzenia • możliwość wykorzystania pompy próżniowej, jako oddzielnego urządzenia | Tak |  |
|  | Ciekłokrystaliczny dotykowy monitor LCD TFT > 8”, z dostępem do funkcji pomocy na każdym etapie pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania kilku programów: • Śródoperacyjnego • Pooperacyjnego • Programy preoperacyjne odzyskujące plazme i płytki ( plazmę bogato i ubogo płytkowa w zależności od wybranego programu) • Programu EMERGENCY ( trwający do 3 min przy zachowaniu HTC ok. 60%) | Tak |  |
|  | Funkcje automatyczne: • automatyczne rozpoczęcie cyklu na podstawie objętości krwi w zbiorniku. • sekwencyjne przeprowadzanie wielu cykli bez konieczności ingerencji operatora. • automatyczne zakończenie przypadku: opróżniany zbiornik, dokonywana koncentracja ostatniej porcji płynu w zbiorniku i opróżniana linia RBC bez ingerencji operatora. • podwojona objętość przemywania w pojedynczym cyklu. • wielokrotne zwolnienie i przyspieszanie pracy wirówki w trakcie etapu przemywania danego cyklu. • rozpoczynany automatycznie, gdy system wykryje, że pierwszy etap opróżniania nie zakończył się całkowitym opróżnieniem pojemnika | Tak |  |
|  | Programy specjalne: • Program umożliwiający powrót krwi z komory pompy do zbiornika do odzysku • Program umożliwiający napełnienie torby RBC przed zbiornikiem do odzysku • Program umożliwiający usunięcie powietrza z torby RBC • Program umożliwiający wypełnienie torby RBC i pustych linii roztworem do przemywania | Tak |  |
|  | System alarmów • Zbiornik na krew pusty • Torba do przemywania pusta • Zbiornik RBC(czerwone krwinki) pełny • Torba na odpady pełna | Tak |  |
|  | Autotest sprawności elementów systemu | Tak |  |
|  | Wysoki wskaźnik hematokrytu (60-65%) – w zależności od wybranego programu | Tak |  |
|  | Wysoki poziom (>95%) usuwania heparyny, protein , albumin, potasu – w zależności od wybranego programu | Tak |  |
|  | Wysoki poziom >99% usuwania tłuszczów – w programie usuwania tłuszczów | Tak |  |
|  | Czujniki : • Hct na wyjściu i wejściu z możliwością odczytu w przypadku użycia dowolnego dedykowanego do dostarczonego aparatu zestawu do odzysku RBC • RBC koncentracji czerwonych krwinek • linii na odpady • utraty płynu • pozycji, który wykrywa właściwe umiejscowienie i zablokowanie głowicy pojemnika | Tak |  |
|  | Automatyczna aplikacja linii drenów. Elektryczny klem pozwalający zdalnie ograniczyć przepływ. | Tak |  |
|  | Możliwość gromadzenia krwi w zbiorniku bez uruchamiania programu (wykorzystanie urządzenia jako dodatkowy ssak) | Tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych poszczególnych zestawów eksploatacyjnych | Tak |  |
|  | Pokrywa pompy centryfugalnej automatycznie zablokowana w trakcie pracy | Tak |  |
|  | Pełny zakres materiałów eksploatacyjnych - Dzwony 55, 125, 175, 225 ml Standardowe zestawy: kardiochirurgiczne, do zabiegów z obfitym krwawieniem | Tak |  |
|  | System gromadzenia danych - Dostęp do wszystkich informacji dotyczących zabiegów historycznych (pamięć 10 tys. zabiegów) Dostęp do danych bieżącego protokołu/programu | Tak |  |
|  | Drukarka – zintegrowana z systemem, możliwość drukowania danych w różnych konfiguracjach | Tak |  |
|  | Bateria w systemie gromadzenia danych bez potrzeby ładowania – okres pracy baterii 10 lat | Tak |  |
|  | Dostęp do funkcji POMOC na każdym etapie pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Porty: 3xRS232,3xUSB,1x Ethernet, 1xRS422 | Tak |  |
| System zarządzania danymi – 1 szt. |  |  |  |
|  | Moduł interfejsu | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 15” | Tak |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, bez wentylatorów | Tak |  |
|  | Mocowanie do konsoli na maszcie umożliwiające regulacje położenia komputera | Tak |  |
|  | Niezbędne kable i akcesoria pozwalające na połączenie urządzeń do systemu i pobieranie danych | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania ręcznego dodatkowo: danych dotyczących podanych płynów, leków, użytych produktów jednorazowych, koagulacji, gazów, implantów | Tak |  |
|  | Po zakończonym zabiegu możliwość transferu danych | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w perfuzji, wykresów, tabel, informacji w postaci linii czasu | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapisania najczęściej używanych produktów i leków | Tak |  |
|  | Automatyczne przeliczenie wskaźników | Tak |  |
|  | DO2,Oxygen Delivery (DO2) | Tak |  |
|  | VO2, Oxygen Consumption (VO2) | Tak |  |
|  | VCO2, Carbon dioxide production (VCO2) | Tak |  |
|  | DO2/VCO2 | Tak |  |
|  | VO2/DO2 (Oxygen Extraction Ratio) | Tak |  |
|  | VCO2/VO2 (Respiratory Quotient) | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu do pliku PDF oraz wydruk danych. | Tak |  |
| System nieinwazyjnego pomiaru parametrów krytycznych pacjenta w czasie rzeczywistym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym parametrów takich jak: - Sv02 w zakresie 40.0-99.9% rozdzielczość 0,1% - Hct w zakresie 13.0-48.0% rozdzielczość 0,1% - Hb - Temperatura – linia żylna w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C - pO2 w zakresie 50-400mmHg rozdzielczość 1mmHg, 6.7-53.3kPa rozdzielczość 0,1kPa - Temperatura – linia tętnicza w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Krzesło dla perfuzjonisty (wysokość siedzenia i oparcia regulowana, wyposażone w kółka jezdne, dostosowane dla sal operacyjnych, łatwe do czyszczenia) | Tak |  |
|  | Pojemnik na lód | Tak |  |
|  | Lampa LED | Tak |  |
|  | Półki podręczne na konsoli pompy | Tak |  |
|  | Kable, łączniki, holdery, niezbędne do prawidłowego działania systemu, oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu | Tak |  |
|  | Osłona na konsole pomp | Tak |  |
|  | Zestawy oksygenatora i drenów do krążenia pozaustrojowego z wbudowanymi cewkami tętniczymi i żylnymi do systemu monitorowania by passu sercowo-płucnego – 24 szt. | Tak |  |
|  | Zestaw do autotransfuzji kompatybilny z zaoferowanym separatorem krwinkowym opisanym w pkt. 113 – 136 nn załącznika – 24 szt. | Tak |  |
|  | Rolka na maszcie z panelem i masztem typu C – 2 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik pomiaru krwi żylnej 1/2" i tętniczej 3/8” – 20 szt. | Tak |  |

| 2. APARAT DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA – 1 szt. CPV: 33186000-7 Pozaustrojowe układy krążeniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Konsola ruchoma czterostanowiskowa |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50Hz | Tak |  |
|  | System pełnego zasilania awaryjnego UPS, monitorujący stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy systemu UPS z dopasowaniem do aktualnego obciążenia aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego – na zasilaniu z systemu UPS | Tak |  |
|  | Czas pracy w systemie UPS: - praca w pełnym obciążeniu (4 pompy) – min. 15 minut - praca w częściowym obciążeniu (1 pompa) – min 80 minut | Tak |  |
|  | Test pracy akumulatorów | Tak |  |
|  | System stelaży: - dwa pionowe maszty teleskopowe ze statywami o zmiennej konfiguracji - jeden ruchomy maszt teleskopowy - pręt pionowy i pręt poprzeczny do masztu ruchomego, uchwyty manewrowe | Tak |  |
|  | Półka poprzeczna z 4 gniazdami elektrycznymi | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących | Tak |  |
|  | Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną: modułową oraz mobilną | Tak |  |
|  | Budowa modułowa | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki | Tak |  |
|  | System alarmów zgodny z IEC 60601-1 lub równoważne | Tak |  |
| Systemowy panel sterowania |  |  |  |
|  | Panel systemowy z gniazdami do zamocowania min. 5-ciu modułów sterująco-wyświetlających z ekranami dotykowymi (kolorowe wyświetlacze LCD/TFT) | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami zainstalowanych modułów hemodynamicznych poprzez ekrany dotykowe LCD/TFT | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Monitorowanie działania i sterowanie systemem UPS | Tak |  |
|  | Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora. Możliwość w przypadku awarii samego wyświetlacza LCD lub ekranu dotykowego wymiany na nowy panel lub zamiany z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) | Tak |  |
| Pompa rolkowa jednogłowicowa – 3 szt. |  |  |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm i przepływ 0 – 11,2 lpm | Tak |  |
|  | 1/8 cala od 0 do 0,83 l/min | Tak |  |
|  | 3/16 cala od 0 do 1,79 l/min | Tak |  |
|  | 1/4 cala od 0 do 3,12 l/min | Tak |  |
|  | 5/16 cala od 0 do 4,70 l/min | Tak |  |
|  | 3/8 cala od 0 do 6,50 l/min | Tak |  |
|  | 1/2 cala od 0 do 11,2 l/min | Tak |  |
|  | Rozdzielczość – 1 obrót na minutę (rpm) | Tak |  |
|  | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | Tak |  |
|  | Średnica bieżni pomp min. 150mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30mm | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | Tak |  |
|  | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | Tak |  |
|  | Łatwa zmiana okluzji | Tak |  |
|  | Obrotowa głowica pompy 180 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | Tak |  |
|  | Procentowe wyświetlanie przepływu bieżącego w stosunku do przepływu – wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA) | Tak |  |
|  | Łatwa zamiana jednostek | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania panelu dotykowego pompy | Tak |  |
|  | Możliwość konwersji rpm/lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | Tak |  |
|  | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy w tym również nienormatywnej | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania systemu pracy MASTER – SLAVE między dowolnymi jednostkami | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym | Tak |  |
|  | Możliwość pracy jednostki poza konsolą | Tak |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących | Tak |  |
|  | Głowica pompy w kształcie greckiej litery Ω (kształt głowicy pozwala na utrzymanie odpowiednich/ zadanych wartości ciśnienia w systemie drenów) | Tak |  |
|  | Dotykowy panel (LCD/TFT) sterowania pompy na każdej pompie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia domyślnego kierunku obrotów głowic pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy z kierunkiem domyślnym zapamiętanym w systemie; kolorystyczne oznaczenie zgodności kierunku obrotów głowic pomp | Tak |  |
|  | Napęd pompy: - technologia typu BLDC, silnik bezszczotkowy – nie wymagający przekładni oraz pasków | Tak |  |
| Pompa rolkowa dwugłowicowa – 1 szt. |  |  |  |
|  | Oddzielne sterowanie każdej głowicy | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 rpm | Tak |  |
|  | 1/8 cala od 0 do 0,44 l/min | Tak |  |
|  | 3/16 cala od 0 do 0,93 l/min | Tak |  |
|  | 1/4 cala od 0 do 1,57 l/min | Tak |  |
|  | 5/16 cala od 0 do 2,33 l/min | Tak |  |
|  | Rozdzielczość 1 obrót na min. (rpm) | Tak |  |
|  | Dokładność ±0,5% dla wartości ustawionych, ±1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 rpm) | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy | Tak |  |
|  | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy | Tak |  |
|  | Łatwość zmiany okluzji | Tak |  |
|  | Obrotowa głowica pomp 240 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie stanu pracy każdej pompy na jej panelu | Tak |  |
|  | Możliwość konwersji rpm/ lpm – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy | Tak |  |
|  | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy bez konieczności resetowania rpm do zera | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy | Tak |  |
|  | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów | Tak |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń | Tak |  |
|  | Dotykowy (LCD) podwójny panel sterowania dla każdej pompy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy | Tak |  |
|  | Możliwość oznaczania domyślnego kierunku obrotów głowicy pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy | Tak |  |
|  | Pompa centryfugalna modułowa, zintegrowana z systemem | Tak |  |
| Jednostka napędowa wraz z panelem sterującym, modułem czujnika przepływu, czujnikiem przepływu oraz systemem zabezpieczeń |  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane z oddzielnego panelu sterującego (LCD) dedykowanego pompie centryfugalnej | Tak |  |
|  | Licznik obrotów: - zakres od 0 do 3500 rpm - możliwość ustalenia 1 rpm | Tak |  |
|  | Czujnik przepływu | Tak |  |
|  | Zakres przepływów: - min. od 0,5 do 10 l/min - możliwość zmiany zakresu odczytu | Tak |  |
|  | Tryb kontrolowanego przepływu (przepływ utrzymywany na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji) | Tak |  |
|  | Elektryczny zacisk drenu na linii tętniczej – zabezpieczenie przed zapowietrzeniem | Tak |  |
|  | Zaciskowy uchwyt do urządzenia | Tak |  |
|  | Awaryjny manualny system napędu | Tak |  |
|  | Układy kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące | Tak |  |
| Moduł/ sterownik poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dokładność detekcji poziomu: ±10mm | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy | Tak |  |
|  | Możliwość kontroli 2 pomp | Tak |  |
| Moduł/ sterownik pomiaru temperatury – 1 szt. |  |  |  |
|  | Cztery niezależne kanały pomiaru temperatury | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: - min. 0 – 50 ˚C | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,1˚C, dokładność pomiaru: - 0,0 – 25,0 ˚C ±0,2˚C - 25,0 – 45,0 ˚C ±0,1˚C - 45,0 – 50,0 ˚C ±0,2˚C | Tak |  |
|  | Kontrola wartości granicznych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru czasu – potrójny stoper | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania do rejestracji całkowitego czasu krążenia pozaustrojowego lub czasu zaciśnięcia aorty zaciskiem itp. Po uruchomieniu zegar zlicza upływający czas (zakresy rejestracji: min. od 0 sekund do 999 minut i 59 sekund we wszystkich przypadkach) | Tak |  |
| Moduł/ sterownik pomiaru ciśnień – dwukanałowy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: - min. -200 mmHg do + 800 mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: - min. 1 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: - ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz | Tak |  |
|  | Kontrola wartości ciśnienia poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej głowicy pompy | Tak |  |
| Moduł/ sterownik kardioplegii z pomiarem ciśnienia, czasu podawania, detektorem mikrokatorów – 1 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: - min. -200 mmHg do + 800 mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru: - min. 1 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: - ±5 mmHg | Tak |  |
|  | Dozowanie kardioplegii automatyczne wg zadanej objętości | Tak |  |
|  | Dozowanie kardioplegii ręcznie podanej objętości dawki | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie czasu od podania ostatniej dawki | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju podawanej dawki: podstawowej i uzupełniającej | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zatrzymania podawania kardioolegii w przypadku zatrzymania pompy głównej | Tak |  |
| Moduł/ sterownik detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥15 rpm) min.: | Tak |  |
|  | Sensor 1/2 – 3/8 cala | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,144 cm3 (Ø 6,5 mm) | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,065 cm3 (Ø 5,0 mm) | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | Tak |  |
|  | Sensor 1/4 cala | Tak |  |
|  | Objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0 mm) | Tak |  |
|  | Mieszacz gazów mechaniczny z wężami przyłączeniowymi i końcówkami wtykowymi typ SECHRIST – 1 szt. | Tak |  |
|  | Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 1 szt. | Tak |  |
| System grzewczo-chłodniczy – 1 szt. |  |  |  |
|  | Niezależny od źródła wody system grzewczo-chłodzący, zawierający trzy oddzielne obwody wodne pracujące jako: - dwa obwody dla pacjenta (dla koców grzewczo-chłodzących oraz dla oksygenatora). Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2˚C do 41˚C ±0,5˚C, objętość zbiornika 6l. - wymienny obwód grzejno/chłodzący dla kardioplegii. Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2˚C do 10˚C ±2˚C (chłodzenie) i 15˚C do 41˚C ± 1˚C (grzanie), objętość zbiornika 2x3l | Tak |  |
|  | Sterowanie: - z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi: a) regulacja wartości nastawionych, b) uruchamianie i zatrzymywanie pomp, c) wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, d) wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu - z konsoli systemu do krążenia pozaustrojowego | Tak |  |
|  | Alarmy/ zabezpieczenia: - rodzaje alarmów: niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, temperatury - układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 41°C. - alarm zmian temperatury - serwisowy/wyświetlanie kodów błędów | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii –Hot Shot | Tak |  |
|  | Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła | Tak |  |
| System zarządzania danymi – 2 szt. |  |  |  |
|  | Moduł interfejsu | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej min. 15” | Tak |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, bez wentylatorów | Tak |  |
|  | Mocowanie do konsoli na maszcie umożliwiające regulacje położenia komputera | Tak |  |
|  | Niezbędne kable i akcesoria pozwalające na połączenie urządzeń do systemu i pobieranie danych | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania ręcznego dodatkowo: danych dotyczących podanych płynów, leków, użytych produktów jednorazowych, koagulacji, gazów, implantów | Tak |  |
|  | Po zakończonym zabiegu możliwość transferu danych | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w perfuzji, wykresów, tabel, informacji w postaci linii czasu | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapisania najczęściej używanych produktów i leków | Tak |  |
|  | Automatyczne przeliczenie wskaźników | Tak |  |
|  | DO2,Oxygen Delivery (DO2) | Tak |  |
|  | VO2, Oxygen Consumption (VO2) | Tak |  |
|  | VCO2, Carbon dioxide production (VCO2) | Tak |  |
|  | DO2/VCO2 | Tak |  |
|  | VO2/DO2 (Oxygen Extraction Ratio) | Tak |  |
|  | VCO2/VO2 (Respiratory Quotient) | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu do pliku PDF oraz wydruk danych. | Tak |  |
| System nieinwazyjnego pomiaru parametrów krytycznych pacjenta w czasie rzeczywistym – 2 szt. |  |  |  |
|  | Pomiar w czasie rzeczywistym parametrów takich jak: - Sv02 w zakresie 40.0-99.9% rozdzielczość 0,1% - Hct w zakresie 13.0-48.0% rozdzielczość 0,1% - Hb - temperatura – linia żylna w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C - pO2 w zakresie 50-400mmHg rozdzielczość 1mmHg, 6.7-53.3kPa rozdzielczość 0,1kPa - temperatura – linia tętnicza w zakresie 15.0-41.0°C rozdzielczość 0,1°C | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Krzesło dla perfuzjonisty (wysokość siedzenia i oparcia regulowana, wyposażone w kółka jezdne, dostosowane dla sal operacyjnych, łatwe do czyszczenia) | Tak |  |
|  | Pojemnik na lód | Tak |  |
|  | Lampa LED | Tak |  |
|  | Półki podręczne na konsoli pompy | Tak |  |
|  | Kable, łączniki, holdery, niezbędne do prawidłowego działania systemu, oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania systemu | Tak |  |
|  | Osłona na konsole pomp | Tak |  |
|  | Zestawy oksygenatora i drenów do krążenia pozaustrojowego z wbudowanymi cewkami tętniczymi i żylnymi do systemu monitorowania by passu sercowo-płucnego – 24 szt. | Tak |  |
|  | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 z wykorzystaniem urządzenia grzewczo-chłodzącego – 24 szt. | Tak |  |
|  | rolka na maszcie z panelem i masztem typu C – 1 szt. | Tak |  |
|  | Czujnik pomiaru krwi żylnej 1/2" i tętniczej 3/8” – 20 szt. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2 ŁÓŻKA SZPITALNE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I SZAFKAMI PRZYŁÓŻKOWYMI

| 1. ŁÓŻKO SZPITALNE PODSTAWOWE, STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, Z WYPOSAŻENIEM - 51 szt. CPV: 33192120-9 Łóżka szpitalne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |  |
| Rok produkcji |  |  | ……………… nie starsze niż 2021, fabrycznie nowe |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY |  |  | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną |  | Tak |  |
|  |  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne |  | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci podwójnych ramion wznoszących. |  | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca stałym światłem. |  | Tak |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator |  | Tak |  |  |
|  | Długość podstawy łóżka 160cm±2cm; szerokość podstawy łóżka 80cm±2cm |  | Tak |  |  |
|  | Wymiary całkowite: - długość maks. 220cm; - szerokość maks. 100cm |  | Tak |  |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe wyjmowane od strony nóg i głowy. Blokady szczytów z graficzną oraz kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane |  | Tak |  |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi |  | Tak |  |  |
|  | Łóżko o wymiarach leża 200cm x 90cm lub 87cm wraz z funkcją przedłużania leża o min. 15cm |  | Tak |  |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach. Dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady. |  | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka; barierki składane poniżej poziomu materaca. |  | Tak |  |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga. |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja autokonturu - jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda, sterowana za pomocą 1 przycisku na pilocie |  | Tak |  |  |
|  | Pilot pracujący w 3 trybach - wszystkie funkcje odblokowane, - zablokowana funkcja Trendelenburga, - blokada wszystkich funkcji Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia. Informacja graficzna na pilocie o umiejscowieniu dźwigni CPR |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie ≤380mm do ≥730mm |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pleców ≥70˚ oraz regulacja elektryczna uda ≥35˚ |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ≥15˚ |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn. W segmencie pleców: ≥9cm, a uda ≥5cm |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji w segmencie pleców i uda, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry |  | Tak |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. |  | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej – do każdego łóżka - Materac o grubości ≥10cm, dopasowany do leża. W pokrowcu paroprzepuszczalnym zmywalnym z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem płynów – do każdego łóżka - Wysięgnik z uchwytem ręki – do każdego łóżka |  | Tak |  |  |

| 2. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, BEZ WAGI I BEZ FUNKCJI PRZECHYŁU BOCZNEGO, Z WYPOSAŻENIEM - 7 szt. CPV: 33192120-9 Łóżka szpitalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starsze niż 2021, fabrycznie nowe |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz z diodową sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka 218cm ±5cm | Tak |  |
|  | Możliwość przedłużania leża o min. 25cm | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi 95cm±5cm | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4–sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na szczelnych kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi lamelami z systemem zatrzaskiwania. | Tak |  |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie, stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, | Tak |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku | Tak |  |
|  | Barierki dzielone, tworzywowe, poruszające się z segmentami leża lub barierki poruszające się wraz z segmentem pleców oraz barierki nie poruszające się wraz z segmentami nożnymi, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka, wyposażone w system spowalniający opadanie, wspomagany sprężyną gazową | Tak |  |
|  | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem kolorowej cieczy, informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża (wskaźnik sygnalizuje zmianą koloru cieczy) lub Barierki boczne wyposażone w wyświetlacz LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazujące osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta: 15˚, 30˚, 45˚, 60˚ oraz przechyłów wzdłużnych 6˚ i 12˚ | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - podświetlanych paneli sterujących w górnych barierkach bocznych wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, - dodatkowych przycisków uruchamiających regulację wysokości wbudowanych w barierki boczne - centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. | Tak |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 przy regulacji w dowolnym kierunku | Tak |  |
|  | Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie ≤345mm do ≥730mm ±50mm lub Regulacja wysokości leża w zakresie 350 – 910 mm | Tak |  |
|  | Regulacja części plecowej w zakresie 65 ±5 | Tak |  |
|  | Regulacja części nożnej w zakresie 35 ±5 | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji o parametrze ≥11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 (±4) lub 14˚ | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20 (±4º) lub 15˚ | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR– sterowanie przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku | Tak |  |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - sterowań nożnych Kontrolki informujące o aktywnych/zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach. Użycie dowolnego przycisku aktywuje wszystkie dostępne sterowniki | Tak |  |
|  | Panel wyposażony w diodową informację o podłączeniu łóżka do sieci, o stanie naładowania akumulatora, o konieczności wymiany akumulatora lub informacja o konieczności wymiany akumulatora dostępna na wyświetlaczu LCD w panelu do sterowania umieszczonym w barierce bocznej od strony zewnętrznej | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia | Tak |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy, z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami zlokalizowanymi przy kołach. | Tak |  |
|  | Piąte koło ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. | Tak |  |
|  | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w dźwiękowy system przeciążenia. | Tak |  |
|  | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - barierki boczne do wszystkich łóżek - wysuwana spod leża półka - do wszystkich łóżek - listwa z tworzywowymi uchwytami na zawieszanie worków urologicznych – do wszystkich łóżek - wysięgnik z uchwytem ręki – do każdego łóżka | Tak |  |

| 3. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO, BEZ WAGI - 8 szt. CPV: 33192120-9 Łóżka szpitalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starsze niż 2021, fabrycznie nowe |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V ze wskaźnikiem diodowym informującym o podłączeniu łóżka do sieci | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem naładowania | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka 215cm ±5cm | Tak |  |
|  | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min. 20cm | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka 95cm±5cm | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4–sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców wypełniony płytą umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG i współpracę z ramieniem C. Możliwość współpracy i monitorowania zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku | Tak |  |
|  | Alarm niewłaściwie umieszczonej lub wsuniętej półki na kasetę RTG | Tak |  |
|  | Barierki boczne dzielone, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną, o wysokości min. 45cm lub 40cm. Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi cichą i lekką regulację | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżkiem przy pomocy : - panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie lub panel centralny, intuicyjny w obsłudze, przejrzysty nie posiadający dwóch pól w różnych kolorach - sterowników nożnych po obu stronach leża - pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz wbudowaną latarką | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie ≤430 mm do ≥810 mm (±30mm) lub Regulacja wysokości leża w zakresie: 450 – 840 mm | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych minimum 15 w każdą stronę realizowana poprzez przechył całego leża łóżka | Tak |  |
|  | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30o oraz 45o | Tak |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana poprzez leże łóżka | Tak |  |
|  | Wskaźniki pochyleń wzdłużnych leża oraz segmentu pleców trwale wbudowane w barierki boczne lub Wyświetlacz LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazujące osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15˚, 30˚, 45˚, 60˚ oraz przechyłów wzdłużnych 6˚ i 12˚ | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14 ±2o za pomocą panelu centralnego lub pozycja Trendelenburga 16˚ i antytrendelenburga 18˚ | Tak |  |
|  | Regulacja funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi, zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. | Tak |  |
|  | Pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym: - krzesła kardiologicznego, - antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) Osobne przyciski dla każdej pozycji. | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR; sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacji wysokości, - regulacji nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcji krzesła kardiologicznego, - funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Kontrolki diodowe informujące o zablokowanej funkcji umieszczone na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji na panelu sterowniczym, pilocie pacjenta oraz sterownikach nożnych | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min. 180 sekundach nieużywania regulacji lub Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po 120 sekundach nieużywania regulacji | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) pozwalający na natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 150mm, z systemem sterowania jazdy, z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. | Tak |  |
|  | Piąte koło ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Koło aktywowane poprzez dźwignie hamulca – po uruchomieniu piąte koło elektrycznie opuszcza się do podłogi | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego podnoszenia się 5 koła po podłączeniu łóżka do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod łóżkiem | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 400kg w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 250kg, pozwalające na regulacje bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 sztuki po każdej stronie łóżka - wysięgnik z uchwytem ręki | Tak |  |

| 4. ŁÓŻKO SZPITALNE INTENSYWNEJ OPIEKI, ELEKTRYCZNE, Z FUNKCJĄ PRZECHYŁU BOCZNEGO ORAZ Z WAGĄ - 11 szt. CPV: 33192120-9 Łóżka szpitalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starsze niż 2021, fabrycznie nowe |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V ze wskaźnikiem informującym o podłączeniu łóżka do sieci | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu ze wskaźnikiem naładowania umieszczonym na panelu i wyświetlaczach LCD | Tak |  |
|  | Wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora umieszczony na panelu centralnym lub informacja o konieczności wymiany akumulatora dostępna na wyświetlaczu LCD w panelu do sterowania umieszczonym w barierce bocznej od strony zewnętrznej | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka 215cm ±5cm | Tak |  |
|  | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min. 20cm | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka 95cm ±5cm | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4–sekcyjne oparte na konstrukcji kolumnach cylindrycznych | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców wypełniony płytą umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG i współpracę z ramieniem C. Pozostałe segmenty leża wypełnione tworzywowymi lamelami | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z możliwością zablokowania, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku | Tak |  |
|  | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważne, o wysokości minimum 45cm lub 40cm. Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje | Tak |  |
|  | Alarm niewłaściwie umieszczonej lub wsuniętej półki na kasetę RTG | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych, wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża, oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga, a także funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - zintegrowanych sterowników umieszczonych po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta, - sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji (sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża) - panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. - paneli w górnej barierce bocznej z kolorowym ekranem LCD | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie ≤430 mm do ≥810 mm (±30 mm) lub Regulacja wysokości leża w zakresie 450 – 840 mm | Tak |  |
|  | Regulacja przechyłów bocznych min. 15 w każdą stronę | Tak |  |
|  | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30o oraz 45o | Tak |  |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana poprzez leże łóżka | Tak |  |
|  | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców, wyświetlane na ekranie LCD wbudowanym w barierki boczne lub Wyświetlacz LCD (zewnętrzne panele sterownicze) wskazujące osiągnięcie przez segment oparcia pleców kąta 15˚, 30˚, 45˚, 60˚ oraz przechyłów wzdłużnych 6˚ i 12˚ | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram. Wyświetlacz wagi umieszczony w górnych barierkach bocznych lub Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia przy tolerancji 50 gram w zakresie od 0 do 150 kg i 100 gram od 150 do 260kg. Wyświetlacz wagi wbudowany w panelu centralnym od strony nóg oraz w podstawę łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru wagi | Tak |  |
|  | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta | Tak |  |
|  | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi lub Alarm niespokojnego pacjenta | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14 (±2o) lub pozycja Trendelenburga 16˚ i antytrendelenburga 18 za pomocą panelu centralnego oraz przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę | Tak |  |
|  | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
|  | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej | Tak |  |
|  | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. | Tak |  |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. Konieczne podniesienie relingu w celu użycia panelu | Tak |  |
|  | Pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku na panelu wbudowanym w górną barierkę boczną: - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości) Osobne przyciski dla każdej pozycji. | Tak |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w panelach wbudowanych w barierkę boczną | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Kontrolki diodowe informujące o zablokowanej funkcji umieszczone na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji; dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min. 180 sekundach nieużywania regulacji lub Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min. 120 sekundach nieużywania regulacji | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki, z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. Funkcja automatycznego blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej. | Tak |  |
|  | Piąte koło ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Koło aktywowane poprzez dźwignie hamulca – po uruchomieniu piąte koło elektrycznie opuszcza się do podłogi | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego podnoszenia się 5 koła po podłączeniu łóżka do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod łóżkiem | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 400kg w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 250kg, pozwalające na regulacje bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe - tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2 sztuki po każdej stronie łóżka - wbudowana ładowarka USB w segmencie pleców do ładowania np. telefonu komórkowego lub tabletu pacjenta - wysięgnik z uchwytem ręki - materace do stabilizacji pacjenta podczas regulacji przechyłu bocznego – 2 kpl. | Tak |  |

| 5. MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPĄ - 26 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej | Tak |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | Tak |  |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR | Tak |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. lub Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,0cm. | Tak |  |
|  | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm | Tak |  |
|  | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) min. 200kg | Tak |  |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia), posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami lub Materac dostosowujący się kształtem do pozycji łóżka, posiadający system przesuwania powietrza między komorami | Tak |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej | Tak |  |
|  | Materac z funkcją transportową | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia | Tak |  |
|  | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą | Tak |  |
|  | Pompa zasilana 220-230V lub 220-240V: - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp - sterowanie za pomocą przycisków membranowych lub przycisków membranowych oraz pokrętłem regulacji ciśnienia bezstopniową w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z automatyczną blokadą przycisków membranowych uruchamiającą się po 30 sek. - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach | Tak |  |

| 6. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 77 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowa |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad oraz blatu | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej. lub Szkielet szafki wykonany z profili stalowych, korpus szafki, szuflady, boki nośne z blachy lakierowanej proszkowo. | Tak |  |
|  | szerokość całkowita 500mm (±50mm) lub 555mm długość całkowita: 480mm (±50mm) wysokość całkowita: 900mm (±50mm) | Tak |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego. Blat górny i boczny z galeryjką oraz uchwytami do przetaczania lub Blat szafki wykonany z płyty HPL, pokryty osłoną z tworzywa ABS z rantem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów. Blat boczny wykonany z płyty HPL z rantami zapobiegającymi zsuwanie się przedmiotów. lub Blat główny oraz składany blat boczny wykonany z płyty HPL; boki i tył szafki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, blaty oraz fronty szuflad wykonane z płyty HPL o grubości 6mm | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki | Tak |  |
|  | Możliwość przechyłu blatu min. 60˚(±5˚) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach | Tak |  |
|  | Szafka dwustronna. Szuflada górna i dolna wykonane z tworzywa sztucznego. Szuflady wysuwane na prowadnicach. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w koła blokowane centralnie pokrętłem wbudowanym w górny blat szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. | Tak |  |
|  | Szafka posiada dodatkową półkę na obuwie pacjenta | Tak |  |
|  | Szafka przejezdna, wyposażona w podwójne kółka o średnicy ≥75mm na każdym z narożników | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3 WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA

| 1. WÓZEK DO TRANSPORTU PACJENTA – 15 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Kolumnowa konstrukcja wózka zapewniająca stabilny transport pacjentów, wykonana z polakierowanych proszkowo profili stalowych lub aluminiowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne. | Tak |  |
|  | Leże 2-segmentowe, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji: - 2 - segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża lub 2 - segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża poza punktami podparcia kolumn i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360°) - Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG lub wyposażony w podziałkę wzdłuż leża ramę niewyprofilowaną ale wyposażoną w uchwyt ułatwiający pozycjonowanie kasety RTG - Możliwość mocowania min. w 3 miejscach (rozmieszczonych na całej długości leża) pasów unieruchamiających pacjenta | Tak |  |
|  | Leże wykonane z wysokiej jakości płyt z tworzywa HPL. | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża zamocowanego do dwóch kolumn realizowana przy pomocy dźwigni nożnych umieszczonych po obu stronach wózka. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości w przedziale: co najmniej 615÷910mm ±10 mm. lub Zakres regulacji wysokości w przedziale: 560 – 890mm lub 600 – 920 mm ±10mm lub 565 – 895mm lub 580 – 887 mm | Tak |  |
|  | Długość leża w przedziale: 1930 ÷ 1950mm ±10 mm Lub Długość leża 1900mm lub 1910mm lub 2000 mm | Tak |  |
|  | Szerokość leża w przedziale: 620 ÷ 650mm ±10 mm | Tak |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia segmentu plecowego dokonywania płynnie przy pomocy sprężyn gazowych. - Zakres regulacji kąta pochylenia segmentu plecowego w przedziale: co najmniej 0˚ ÷85˚ lub - regulacja kąta pochylenia segmentu plecowego za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0˚ – 70˚ | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy: co najmniej 200 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość centralnego zablokowania wszystkich kół jezdnych wózka po naciśnięciu jednej dźwigni lub jednego pedału. | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania jednego koła kierunkowego w celu jazdy kierunkowej, ułatwiając prowadzenie i manewrowanie wózkiem lub opuszczane pod podstawą piąte koło ułatwiające manewrowanie i pełniące rolę koła do jazdy kierunkowej na wprost | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną (jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec) lub Wózek wyposażony w centralną blokadę kół aktywowaną dźwignią nożną od strony głowy i nóg pacjenta z funkcjami działania: - blokada pełna – hamulec centralny czterech kół głównych wózka, - jazda swobodna czterech kół głównych wózka - opuszczanie piątego koła do jazdy kierunkowej na wprost lub centralny system blokowania kół umieszczony w czterech narożach ramy leża – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec | Tak |  |
|  | Piąte koło ułatwiające manewrowanie wózkiem. | Tak |  |
|  | Całkowita długość wózka: zawarta w przedziale: 2150 ÷2180 mm. ±10 mm lub Całkowita długość wózka: 2143 mm ±10mm lub 2130 mm lub 2220 mm lub 2100 mm | Tak |  |
|  | Całkowita szerokość wózka zawarta w przedziale: 750 ÷ 800 mm. ±10 mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga: co najmniej 0˚ ÷ 15˚, przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka lub regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie 15˚ regulowana hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga: co najmniej 0˚ ÷ 15˚, przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka lub regulacja pozycji anty – Trendelenburga w zakresie 15˚ regulowana hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału lub Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża realizowana płynnie za pomocą trzech dedykowanych pedałów (dźwigni nożnych) umieszczonych po obu stronach wózka (boki wzdłużne) wyraźnie oznaczonych lub Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz opuszczania dokonywana za pomocą dwóch obustronnie umieszczonych pedałów (dźwigni nożnych) z czego jeden trójpozycyjny służący do opuszczania leża oraz regulację przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga, zaś drugi do podnoszenia leża lub dźwignia do regulacji pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga oraz dźwignia regulacji wysokości leża dostępna od strony nóg pacjenta, regulacje odbywają się płynnie | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | Tak |  |
|  | Składane, chromowane lub ze stali nierdzewnej barierki boczne. | Tak |  |
|  | Barierki boczne składane poniżej poziomu materaca | Tak |  |
|  | Barierki boczne składane poniżej poziomu leża (najwyższy punkt barierki po złożeniu nie wystaje powyżej górnej płaszczyzny leża) | Tak |  |
|  | Osłona zabezpieczająca podstawę jezdną wózka z wyprofilowanym miejscem na rzeczy osobiste pacjenta i/lub butlę z tlenem. lub podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa posiadająca miejsce na butlę z tlenem, natomiast kosz na podręczne rzeczy pacjenta znajduje się pod leżem od strony nóg pacjenta | Tak |  |
|  | Platforma materaca przezierna dla promieni RTG na całej długości | Tak |  |
|  | Wyposażenie wózka: - materac piankowy, dwuwarstwowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, bez lateksu, powlekany poliuretanem i poliamidem, powierzchnia antypoślizgowa, umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz zabezpieczona przed wnikaniem płynów – 1 szt. - wysokość materaca: co najmniej 80 mm. - długość i szerokość materaca dopasowana do wymiarów leża. - instalacja materaca na leżu wózka w sposób zapobiegający przesuwaniu się. | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówki, wykonany ze stali nierdzewnej lub stali chromowanej z możliwością regulacji wysokości – 1 szt. - Ilość haczyków na szczycie wieszaka: co najmniej 2. - Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wzdłuż lub wszerz leża lub składany tylko wszerz leża | Tak |  |
|  | Wieszak lub uchwyt do woreczków urologicznych – 1 lub 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia z obu stron (od strony nóg i głowy) wózka: - uchwyty do prowadzenia wózka składane poniżej poziomu materaca - uchwyty do prowadzenia z obu stron (od strony nóg i głowy) wózka składane poniżej poziomu materaca bez użycia narzędzi. Nie dopuszcza się wyjmowania uchwytów celem demontażu/usunięcia i stosowania rozwiązań uchwytów łamanych | Tak |  |
|  | Elementy odbojowe zabezpieczające wózek i ściany pomieszczeń przed uszkodzeniami. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4 WÓZEK – FOTEL TRANSPORTOWY

| 1. WÓZEK – FOTEL TRANSPORTOWY – 4 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | Tak |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg | Tak |  |
|  | Długość całkowita fotela: 100cm ± 2cm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita fotela: 70cm ±2cm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki: 114 ±2cm | Tak |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki: 185 ±2cm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 54 ±2cm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 53cm ±2cm | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podnóżków: 38cm ±2cm | Tak |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy fotela | Tak |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. | Tak |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta | Tak |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. | Tak |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. | Tak |  |
|  | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | Tak |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. | Tak |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Chromowany lub stalowy stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pionowy uchwyt na butlę z tlenem. | Tak |  |
|  | Dwie niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi, montowane na stałe. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5 STOŁY OPERACYJNE

| 1. STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt. CPV: 33192230-3 Stoły operacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół operacyjny, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi obrotowymi kołami z funkcją jazdy w obrębie bloku operacyjnego za pomocą napędu elektrycznego. Funkcja sterowana z pilota przewodowego. Możliwość zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką lub bez możliwości zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką. lub Stół operacyjny, mobilny, na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi obrotowymi kołami umożliwiającymi jazdę w obrębie bloku operacyjnego bez dodatkowych napędów elektrycznych | Tak |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny lub hybrydowy | Tak |  |
|  | Akumulatory zapewniające pracę stołu przez ok. tydzień, wbudowane w podstawę stołu. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie stołu lub na panelu sterowania na kolumnie stołu | Tak |  |
|  | Koła o średnicy min. 100 mm, pozwalające na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta. Całkowicie schowane w obrysie podstawy. Koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawień ani podczas zabiegów ani podczas przemieszczania stołu. | Tak |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu stołu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu – zarówno od strony głowy jak i od strony segmentu podnóżków. | Tak |  |
|  | Jednozatrzaskowy system montażu komponentów blatu, bez dodatkowych manipulacji oraz bez użycia narzędzi i pokręteł. Osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia stołu w blat karbonowy | Tak |  |
|  | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o karbonową ramę lub karbonowy blat wraz z dedykowaną przezierną nakładką do operacji kręgosłupa, nie występującą na obecnym etapie wyposażenia stołu: - dedykowana karbonowa rama do operacji kręgosłupa z podparciem lub bez podparcia o nośności min: 250 kg, mocowaną do stołu. lub - dedykowana przezierna nakładka do operacji kręgosłupa o nośności 227 kg, mocowana do stołu | Tak |  |
|  | Blat przezierny z możliwością monitorowania aparaturą RTG. Bez poprzecznych wzmocnień/ poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się częściowo nieprzezierny podgłówek. Segmenty blatu przezierne na szerokości min. 38 mm | Tak |  |
|  | Kolumna stołu umiejscowiona asymetrycznie względem podstawy stołu, umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę w celu zapewnienia lepszych warunków dla obrazowania aparatem RTG typu Ramię C Możliwość uzyskania wychylenia blatu poza kolumnę stołu na dł. min. 1500 mm | Tak |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa, pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy lub kolumna w górnej części zabezpieczona przed zalaniem obudową z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej wzmocniona włóknem szklanym lub żeliwem. Podstawa posiadająca łatwo zdejmowalną pokrywę ułatwiającą dostęp serwisowy. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą jednego z poniższych rozwiązań: - wysuwanych elektromechanicznie/ elektrohydraulicznie stopek, z systemem pozwalającym na zniwelowanie nierówności podłoża - chowanych kół w podstawę i posadowienie całej podstawy na podłodze Stół gwarantujący stabilność w każdej pozycji. Funkcja sterowana z pilota sterującego. Manualne zwalnianie blokady hamulca w przypadku awarii zasilania. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady stołu przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z ekranem wyświetlającym aktualny status stołu oraz poziom naładowania baterii lub Pilot przewodowy z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę, wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, aktywny non-stop tj. po naciśnięciu jakiekolwiek przycisku oraz automatycznie wyłączający się gdy nie jest używany dłużej niż ok 15 sek. | Tak |  |
|  | Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu (bez konieczności podłączania pilota do stołu) | Tak |  |
|  | Stół zatrzymujący ruch w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania trzema modułami: - pilot sterowania ręcznego, - panel na kolumnie, - przełącznik nożny | Tak |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota m.in. następujących ruchów: - uniesienie/ opuszczenie blatu stołu - Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga - Przechył boczny stołu w lewo/ prawo - Regulacja płyty pleców - Przesuw wzdłużny blatu - Regulacja podnóżków - Pozycja „0” - Pozycja tzw. krzesełkowa za pomocą jednego przycisku lub Pozycja tzw. krzesełkowa za pomocą wywołania funkcji w menu pilota i przytrzymaniu jednego przycisku lub wywoływana sekwencją ruchów na pilocie - Blokowanie i odblokowanie stołu | Tak |  |
|  | Szyny sprzętowe wykonane ze stali nierdzewnej wzdłuż wszystkich elementów blatu, po obu stronach stołu. W segmencie podgłówka szyny instrumentalne z 3 stron lub z 2 stron (tylko po bokach). lub Szyny sprzętowe wykonane ze stali nierdzewnej wzdłuż wszystkich elementów blatu, po obu stronach stołu wraz z podgłówkiem. | Tak |  |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywołania min. 8 pozycji stołu | Tak |  |
|  | Materac demontowane, przeciwodleżynowe o właściwościach: - grubość min. 75 mm - antystatyczne - z tzw. pamięcią kształtu - zdejmowane - odporne na środki dezynfekcyjne - w pełni przezierne dla promieni RTG i z przewodnictwem elektrycznym - zespalane metodą ultradźwiękową bezszwową zapewniającą trwałość, nieprzemakalność. | Tak |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - segment górnych pleców z możliwością zamontowania go również od strony segmentu siedziska - segment plecowy dolny - siedzisko - segment nożny dzielony wzdłużnie – rozchylany na boki – min. 180˚ - 3 pary - segment nożny dzielony wzdłużnie – rozchylany na boki – min. 180˚ - 4 pary lub segment nożny dzielony wzdłużnie, rozchylany na boki do 120˚ - 4 pary - segment nożny dzielony na cztery części – 1 para umożliwiający pozycję kolankowo łokciową i odwodzenie części udowych podnóżka w zakresie co najmniej 45˚ dla każdej z części. Regulacja góra/dół części goleniowych - 1 para | Tak |  |
|  | Całkowita długość blatu min: 2000 mm do 2400 mm | Tak |  |
|  | Ładowarka/ moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu w pozycji centralnej blatu min. 450 kg | Tak |  |
|  | Masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, umożliwiającej jednoczesne użycie funkcji przesuwu wzdłużnego w pełnym zakresie min. 245 kg lub Masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, umożliwiającej jednoczesne użycie funkcji przesuwu wzdłużnego w pełnym zakresie może być równa 230 kg. | Tak |  |
|  | Szerokość stołu z szynami 595 mm (± 10 mm) lub szerokość stołu z szynami 630 mm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu stołu bez materaca co najmniej od 600 mm do 1000 mm | Tak |  |
|  | Przesuw wzdłużny, min. 300 mm | Tak |  |
|  | Przechyły boczne w zakresie min. ±20˚ | Tak |  |
|  | Przechyły wzdłużne w zakresie min. - Trendelenburg min 25˚ - any-Trendelenburg 35˚ | Tak |  |
|  | Regulacja płyty pleców w zakresie min. od -40˚ do +70˚ | Tak |  |
|  | Pozycja Flex min. 220˚ | Tak |  |
|  | Pozycja re-Flex min. 140˚ lub Pozycja re-Flex 110˚ | Tak |  |
|  | Regulacja płyty nóg z pilota w zakresie min. : 90˚ do +80 ˚oraz regulacja płyty nóg oddzielna dla lewej i prawej kończyny w zakresie min. od -90˚ do 0˚. Dopuszcza się za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Regulacja podgłówka w zakresie: min (+80˚ / -50 ˚) za pomocą wspomagania mechanicznego lub za pomocą sprężyny gazowej. Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację. lub Regulacja podgłówka w zakresie: +60˚ / -60˚ za pomocą wspomagania mechanicznego lub za pomocą sprężyny gazowej. Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację. | Tak |  |
|  | Dodatkowy panel sterowania awaryjnego, umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Nie dopuszcza się sterowania awaryjnego w postaci dodatkowego pilota chowanego lub przyklejanego do kolumny lub podstawy stołu. Panel sterowania awaryjnego działający na osobnym obwodzie niezależnie od głównego oprogramowania. | Tak |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V | Tak |  |
| Wyposażenie dla stołu ogólnochirurgicznego i bariatrycznego |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego w kształcie litery L - 1 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie ekranu anestezjologicznego - 1 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją wysokości, długości, kąta podparcia – regulacja oddzielnymi 3 pokrętłami. 1 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki na przegubie kulowym – 2 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – mała – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – duża miękką profilowana o wymiarach min 235 x 145 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego –średnia o wymiarach minimum 170mmx 120 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas pacjenta długości min 1500 mm zapinany na rzep 1 szt. Pas pacjenta długości min 2200 mm –zapinany na rzep - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zacisk uniwersalny- 8 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki montowany do szyny akcesoryjnej stołu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zapory pod stopy pacjenta para – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Zapory barkowe para – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Pasy udowe do zabiegów bariatrycznych mocowane do szyny akcesoryjnej stołu ze wzmocnieniem z wytrzymałego miękkiego materiału . – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Poszerzenie blatu do zabiegów bariatrycznych krótkie – 2 szt. Poszerzenie blatu do zabiegów bariatrycznych długie – 2 szt. lub Poszerzenie blatu do zabiegów bariatrycznych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Podpory podudzia typu Goepel szerokie dla pacjentów bariatrycznych – 2 szt. | Tak |  |
| Wyposażenie dla stołu urologicznego i ginekologicznego |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 4 szt. | Tak |  |
|  | Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z min. trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – długość min. 700 mm - 2 szt. lub Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z przegubem kulowym blokowanym jednym pokrętłem – długość 540 mm – 2 szt. lub podpora pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem o długości 500 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego w kształcie litery L - 2 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie ekranu anestezjologicznego - 2 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki na przegubie kulowym – 2 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją wysokości, długości, kąta podparcia – regulacja oddzielnymi 3 pokrętłami. 4 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – mała – 2 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – duża miękką profilowana około 235 x 145 mm– 2 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – średnia – 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pas pacjenta długości minimum 1500 mm - 2 szt. | Tak |  |
|  | Zacisk uniwersalny - 12 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki montowany do szyny akcesoryjnej stołu - 2 szt. | Tak |  |
|  | Podpory podudzia typu Goeple z dwoma pasami mocującymi szt. 2 | Tak |  |
|  | Zapory barkowe mocowane do szyny akcesoryjnej stołu – 1 para | Tak |  |
|  | Zestaw do zabiegu TUR z sitem z odpływem w komplecie z wózkiem i wiadrem - 1 kpl. lub Zestaw do zabiegu TUR z sitem z odpływem w komplecie z ramką i mocowaniem do szyny | Tak |  |
|  | Podpory podudzia z butami ze wspomaganiem sprężynami gazowymi typu STIRUPSY – dla dorosłych Udźwig min 160 kg – 2kpl. | Tak |  |
| Wyposażenie stołu ogólnochirurgicznego - ortopedycznego |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego w kształcie litery L - 1 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie ekranu anestezjologicznego - 1 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją - 1 szt. | Tak |  |
|  | Rama zapory bocznej pacjenta z regulacją podparć bocznych z regulacją odwiedzenia na boki, wysokości punktu montażu podpórki na przegubie kulowym – 3 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – mała – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – średnia – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka podparcia bocznego – duża o wymiarach min 235 x 145 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt przewodów anestetycznych - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas pacjenta długości min 1500 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zacisk uniwersalny- 8 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki montowany do szyny akcesoryjnej stołu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Kompletna przystawka ortopedyczna z belkami wyciągowymi metalowymi - 2 szt. wspornikiem belek wyciągowych - 2 szt., kołkiem zaporowym - 1 szt. adapterem naciągowym - 2 szt., belką skracającą -1 szt., podnóżkami tymczasowymi do przystawki - 1 para , wózkiem do transportu i szybkiego montażu ze stołem - 1 szt. | Tak |  |
|  | Buty uniwersalne plastikowe z pasami mocującymi - 1 para; lub Buty uniwersalne do przystawki ortopedycznej, nie plastikowe, z pasami mocującymi umożliwiającymi adaptację dla pacjentów dorosłych i dzieci lub buty uniwersalne skórzane z pasami mocującymi | Tak |  |
|  | Uchwyt wahliwy - 2 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt do drutów Kirchnera - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wałek pod kolano - 1 szt. | Tak |  |
|  | Przystawka do artroskopii kolana z manualną regulacją pochylenia z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu, oraz z materacykiem żelowym. | Tak |  |
|  | Uchwyt na nadgarstek mocowany do szyny akcesoryjnej stołu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Słupek do kości udowej - 1 szt. | Tak |  |
|  | Dodatkowy wałek gruby do słupka kości udowej o średnicy min 180 mm - 1 szt. lub Stół wyposażony w nakładkę na wałek w celu jego pogrubienia | Tak |  |
|  | Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej lub siedzącej wyposażona w wysięgnik z min. trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – długość min. 700 mm - 2 szt. lub Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z przegubem kulowym blokowanym jednym pokrętłem – długość 540 mm – 2 szt. lub podpora pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem o długości 500 mm | Tak |  |
|  | Podpora podudzia typu Goeple z dwoma pasami mocującymi szt. 1 | Tak |  |
|  | Stolik do operacji ręki przezierny dla RTG z podparciem lub bez podparcia - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zapory pod stopy pacjenta para – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podpora pod stopy do przystawki ortopedycznej do montażu butów dziecięcych wraz z butami dziecięcymi – 1kpl. lub Buty uniwersalne do przystawki ortopedycznej, nie plastikowe, z pasami mocującymi umożliwiającymi adaptację dla pacjentów dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Pasy do mocowania nóg pacjenta - 2 szt. | Tak |  |
|  | Pasy na uda długości min 1300 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Żelowy podkład po nogi wymiar około 320x210x10 mm – 1 para lub Żelowy podkład pod nogi o wymiarach 300x200x15 mm – 1 para | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe do 4 stołów (łącznie) |  |  |  |
|  | Podpory podudzia z butami ze wspomaganiem sprężyną gazową dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat udźwig min 70 kg. wraz z zaciskami - 1 para lub Podpora podudzia z butami ze wspomaganiem sprężyną gazową uniwersalne pozwalające na ułożenie dzieci i dorosłych o udźwigu 159 kg wraz z zaciskami - 1 para | Tak |  |
|  | Stolik do operacji pediatrycznych długość od 600 do 700 mm szerokość nie więcej niż 380 mm - 1 szt. lub Stolik do operacji pediatrycznych o wymiarach: długość 800 mm, szerokość 350 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka tunel w kształcie litery U do ułożeń bocznych pacjenta - 2 szt. | Tak |  |
|  | Półwałek pod kolana dł. min 400 x190 x115 - 4 szt. lub Półwałek pod kolana o wymiarach: 500x150x70 mm – 4 szt. lub półwałek pod kolana o wymiarach 400x140x110 mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Krążek żelowy pod głowę o średnicy min. 200 mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner pod twarz do pozycji ułożenia pacjenta na brzuchu – 4 szt. | Tak |  |
|  | Mata żelowa na blat stołu dł. min 1800 mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Mata żelowa po rękę długości min 380 mm – 6 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy półwałek pod kolano dł. min 500x135x 100 mm - 2 szt. lub Pozycjoner żelowy, półwałek pod kolano o wymiarach: 500x150x70 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner uniwersalny żelowy rozmiar min : 290x100x50mm – 4 szt. lub pozycjoner uniwersalny żelowy o wymiarach 245x80x50 mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy uniwersalny żelowy rozmiar min : 340x120x70mm – 4szt. lub pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 350x150x75 mm – 4 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy z miejscem na rękę do ułożeń pacjenta na boku rozmiar około 700x500x150 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy pod nogi w celu ochrony pięt rozmiar min. 180x100x60 mm - 4 pary | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria stołów z trzema koszami – 4 szt. lub Wózek na akcesoria stołów z koszem – 4 szt. | Tak |  |
|  | Manetka sterująca funkcją jazdy stołem, montowana do szyny akcesoryjnej stołu, kompatybilna z wszystkim stołami - 2 szt. | Tak |  |
|  | Ładowarka do manetki sterującej - 2 szt. | Tak |  |
|  | Wszystkie akcesoria montowane do szyn akcesoryjnych stołów kompatybilne ze wszystkimi stołami w ramach zadania. Wszystkie komponenty blatu do stołów takie jak podgłówki, podnóżki, płyty przedłużające również pasujące do wszystkich stołów w ramach tego zadania. | Tak |  |
| Wyposażenie dla stołu Kardiochirurgicznego |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramka ekranu anestezjologicznego w kształcie litery L - 1 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie ekranu anestezjologicznego - 1 szt. | Tak |  |
|  | Osłona ręki w ułożeniu na wznak wsuwana pod materac. Wykonana z plexi lub innego tworzywa sztucznego – 2 szt. lub Mankiet na rękę w ułożeniu na wznak, montowany stabilnie do szyny – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet na nadgarstek z taśmą na rzep mocowany do szyny akcesoryjnej stołu – 1.szt. Lub uchwyt nadgarstka z taśmą mocowany do szyny akcesoryjnej stołu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas pacjenta długości min 1500 mm zapinany na rzep 1 szt. | Tak |  |
|  | Zacisk uniwersalny- 2 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak na kroplówki montowany do szyny akcesoryjnej stołu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Zapory barkowe para z zaciskami akcesoryjnymi – 1 kpl. | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe dla stołu Kardiochirurgicznego |  |  |  |
|  | Półwałek żelowy pod kolana – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy pod głowę min 200 mm- 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria stołów z dwoma koszami – 1szt. lub Wózek na akcesoria stołów z koszem – 1 szt. | Tak |  |

| 2. STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt. CPV: 33192230-3 Stoły operacyjne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | ……………………….. |  |
| Model |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |  |
| Kraj pochodzenia |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |  |  |  |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół operacyjny, do zabiegów ortopedycznych i z zakresu chirurgii kręgosłupa, mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi obrotowymi kołami z funkcją jazdy w obrębie bloku operacyjnego za pomocą napędu elektrycznego. Funkcja sterowana z pilota przewodowego. Możliwość zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką lub bez możliwości zastosowania manetki sterującej pozwalającej na manewrowanie stołem podczas jazdy jedną ręką. lub Stół operacyjny, mobilny, na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi obrotowymi kołami umożliwiającymi jazdę w obrębie bloku operacyjnego bez dodatkowych napędów elektrycznych | Tak |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny lub hybrydowy | Tak |  |
|  | Akumulatory zapewniające pracę stołu przez ok. tydzień, wbudowane w podstawę stołu. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na pilocie stołu lub na panelu sterowania na kolumnie stołu | Tak |  |
|  | Całkowite naładowanie baterii w czasie do ok. 12 godzin | Tak |  |
|  | Wymienne blaty – możliwość zamocowania różnych blatów w zależności od wykonywanych zabiegów (dostępne min. 3 typy blatów). Zmiana blatu nie może spowodować ograniczenia w użyciu dodatkowego wyposażenia blatu takiego jak płyty plecowe, podnóżki, podgłówki. lub Stół operacyjny z blatem umożliwiającym zamocowanie różnego wyposażenia i akcesoriów w zależności od wykonywanych zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu – zarówno od strony głowy jak i od strony segmentu podnóżków. | Tak |  |
|  | Kolumna stołu umiejscowiona asymetrycznie względem podstawy stołu, zapewniająca uzyskanie lepszych warunków dla obrazowania aparatem RTG typu Ramię C | Tak |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa, pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy lub kolumna w górnej części zabezpieczona przed zalaniem obudową z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej wzmocniona włóknem szklanym lub żeliwem. Podstawa posiadająca łatwo zdejmowalną pokrywę ułatwiającą dostęp serwisowy. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Podstawa mobilna, wyposażona w min. 4 podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu (koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawienia), z funkcją samoczynnej jazdy poprzez napęd elektryczny lub Stół operacyjny, mobilny, na podstawie jezdnej z 4 podwójnymi obrotowymi kołami (koła schowane w obrysie podstawy stołu, koła nie mogą wystawać poza podstawę w żadnej konfiguracji ich ustawienia) umożliwiającymi jazdę w obrębie bloku operacyjnego bez dodatkowych napędów elektrycznych | Tak |  |
|  | Centralna blokada podstawy stołu – Stół w pozycji roboczej gwarantujący stabilność: tj. w trakcie zabiegu podstawa posadowiona bezpośrednio na posadzce tzn. nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach. Funkcja sterowana z pilota sterującego | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady stołu przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w system antykolizyjny zapobiegający uszkodzeniu segmentów blatu np. podnóżków i płyt plecowych, wykrywający możliwość wystąpienia kolizji segmentów blatu z podstawą stołu lub podłogą zatrzymując ruch blatu. | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania trzema modułami: - pilot sterowania ręcznego, - panel na kolumnie, - przełącznik nożny | Tak |  |
|  | Panel sterujący umieszczony na boku kolumny – na stronie lewej lub prawej tzn. boku równoległym do osi wzdłużnej stołu operacyjnego. | Tak |  |
|  | Panel sterujący aktywny non stop; system nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi; w celu aktywowania funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | Tak |  |
|  | Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.) • regulacja wysokości • regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga • regulacja przechyłów bocznych • regulacja płyty plecowej • regulacja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego • pozycja „0” za pomocą jednego przycisku lub pozycja „0” uzyskiwana poprzez kolejne użycie dostępnych przycisków sterujących blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża. | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem przewodowym: • najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): max. 700 mm • najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): min. 1150 mm • regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie większym niż +/-40˚ • regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-20˚ lub regulacja przechyłów bocznych w zakresie +/-30˚ • regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej +90˚/-50˚ • regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: co najmniej +/-90˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. • pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. • pozycja flex/reflex • pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku lub za pomocą sekwencji ruchów na pilocie • możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej • blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu • funkcja elektryczna jazdy stołem przód-tył lub bez funkcji elektrycznej jazdy stołem przód-tył Możliwość zapamiętania min 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika lub Funkcje regulowane pilotem przewodowym: • najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): max. 700 mm • najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): min. 1200 mm • regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie większym niż +/-46˚ • regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym niż +/-36˚ • regulacja płyty plecowej w zakresie: co najmniej +90˚/-45˚ • regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: +80˚/-100˚; możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie lub każdego z osobna. • pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. • pozycja flex/reflex • pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku wywołanego z menu • możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej • blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża • regulacja przesuwu blatu w zakresie 480 mm Możliwość zapamiętania 9 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcje regulowane manualnie: Podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka: co najmniej -90˚/+45˚ lub Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą blokady mechanicznej, której intencjonalne zwolnienie przez użytkownika pozwala ustawić żądane pochylenie podgłówka a puszczenie blokady automatycznie blokuje jakiekolwiek ruchy. • Zakres regulacji podgłówka: +84/‐60° lub Stół operacyjny wyposażony z regulacją w zakresie: +60˚/-60˚ za pomocą wspomagania mechanicznego lub za pomocą sprężyny gazowej. Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację | Tak |  |
|  | Konfiguracja blatu ogólnochirurgicznego min.: • podgłówek • segment plecowy (odejmowany) • segment siedziska, • Podnóżek przystosowany do ułożenia pacjenta w pozycji „kolankowo-łokciowej”. -4 częściowy. | Tak |  |
|  | Długość stołu w powyższej konfiguracji: 2000-2100 mm ±10 mm lub Długość stołu wynosząca 2335 mm | Tak |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska z szynami bocznymi: 550 - 600 mm ±10 mm lub szerokość siedziska z szynami bocznymi wynoszącą 630 mm | Tak |  |
|  | Szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych: 500 - 550 mm ±10 mm lub szerokość segmentu siedziska bez szyn bocznych wynoszącą 570 mm | Tak |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG na szerokości min 380 mm ; dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. | Tak |  |
|  | Płyta plecowa górna oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec-okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach gdzie jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów lub Stół operacyjny z poszczególnymi segmentami blatu łączonymi za pomocą systemu hakowego, bez dodatkowych manipulacji, gdzie jedno kliknięcie po osadzeniu stanowi bezpieczne połączenie elementów. lub segment podgłówka oraz podnóżki montowane są poprzez ergonomiczne szybkozłączki oparte na połączeniach klinowych. Montowanie odbywające się przez wsunięcie sekcji (od góry) bez dodatkowych akcji np. wciskanie przycisków. | Tak |  |
|  | Materac demontowane, przeciwodleżynowe o właściwościach: - grubość min. 75 mm - antystatyczne - z tzw. pamięcią kształtu - zdejmowane - odporne na środki dezynfekcyjne - w pełni przezierne dla promieni RTG i z przewodnictwem elektrycznym - zespalane metodą ultradźwiękową bezszwową zapewniającą trwałość, nieprzemakalność. | Tak |  |
|  | Szyny sprzętowe wykonane ze stali nierdzewnej wzdłuż wszystkich elementów blatu, po obu stronach stołu | Tak |  |
|  | Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu w pozycji centralnej blatu min. 450 kg | Tak |  |
|  | Masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, min. 250 kg lub Masa pacjenta pozwalająca na użycie stołu w pozycji odwróconej blatu tzw. REVERS, umożliwiającej jednoczesne użycie funkcji przesuwu wzdłużnego w pełnym zakresie może być równa 230 kg | Tak |  |
| Blat wyciągowy z karbonowymi wyciągami – 1 szt. |  |  |  |
|  | Blat ortopedyczny oraz belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego – w zestawie wózek transportowy dla blatu i belek wyciągowych Lub Blat ogólnochirurgiczny z przystawką wyciągową w której płyta siedzeniowa oraz belki wyciągowe wykonane są z włókna węglowego. | Tak |  |
|  | Blat ortopedyczny karbonowy gwarantujący przezierność miednicy pacjenta w zakresie 360°, z możliwością ręcznego demontażu (waga blatu poniżej 30 kg), blat wyposażony w specjalny wózek do transportu i przechowywania blatu (1 kpl.) | Tak |  |
|  | W zestawie z blatem karbonowym lub z przystawką ortopedyczną karbonową dodatkowe podnóżki dzielone – 1 para | Tak |  |
|  | Funkcja regulacji dedykowanych podnóżków za pomocą pilota stołu operacyjnego – regulacja w górę i w dół, po zainstalowaniu blatu karbonowego ortopedycznego wraz z dedykowanymi podnóżkami lub po zainstalowaniu blatu ogólnochirurgicznego z przystawką karbonową z dedykowanymi podnóżkami | Tak |  |
|  | W zestawie z blatem ortopedycznym karbonowym dwie belki wyciągowe wykonane z włókna węglowego, dł. 1400mm (+/- 40 mm ) obie belki z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu kulowego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji – regulacja odwodzenia na boki nie może być skokowa. Dodatkowo jedna z belek musi posiadać możliwość regulacji wysokości. Belki wyciągowe mocowane pod blatem stołu – metalowe elementy mocujące belki umieszczone poza obszarem badania ramienia „C” (od dolnej części jamy brzusznej do stóp pacjenta obszar wolny od elementów metalowych czy innych nieprzeziernych) lub stół operacyjny, wyposażony w przystawkę ortopedyczną, karbonowy składający się z dwóch belek wyciągowych wykonanych z włókna węglowego, obie belki z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu zębatkowego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji – regulacja odwodzenia na boki odbywa się z minimalnym i niezauważalnym skokiem. Belki wyciągowe mocowane pod blatem stołu – metalowe elementy mocujące belki umieszczone poza obszarem badania ramienia „C” (od dolnej części jamy brzusznej do stóp pacjenta obszar wolny od elementów metalowych czy innych nieprzeziernych) lub przystawka ortopedyczna z dwoma belkami wyciągowymi o długości 1250 mm, z możliwością odwodzenia na boki za pomocą przegubu zębatego z blokadą gwarantującą zablokowanie belki w dowolnej pozycji, która odbywa się skokowo. Dodatkowa belka posiadająca możliwość regulacji wysokości wraz ze stołem | Tak |  |
|  | Możliwość odwodzenia każdej belki wyciągowej na zewnątrz – min. od 0 ° (belka w osi długiej blatu) do min 40° na zewnątrz (od osi długiej blatu) | Tak |  |
|  | Możliwość przytwierdzenia każdej belki do wewnątrz – od 0° do min. 30° (za oś długą blatu) | Tak |  |
|  | Jedna z belek wyciągowych karbonowych z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 15° w górę i min. 25° w dół lub Przystawka ortopedyczna umożliwiająca regulację wysokości indywidualnie obu stóp pacjenta przy zachowaniu stałej wysokości belek lub jedna z belek wyciągowych karbonowych posiada możliwość regulacji wysokości wraz ze stołem | Tak |  |
|  | Każda belka wyciągowa wyposażona w moduł ślizgowy z gniazdem do instalacji śruby wyciągowej. Moduł ślizgowy poruszający się po belce wyciągowej umożliwiający dostosowanie położenia śruby wyciągowej do długości kończyny dolnej pacjenta. | Tak |  |
|  | Każda belka wyciągowa wyposażona w śrubę wyciągową umożliwiającą rotację w zakresie 360 ° | Tak |  |
|  | Każda śruba wyciągowa wyposażona w but trakcyjny zakładany na stopę pacjenta | Tak |  |
|  | Dopuszczalna maksymalna waga pacjenta operowanego na blacie ortopedycznym karbonowym z wyciągami karbonowymi lub operowanego na blacie ogólnochirurgicznym z przystawką karbonową z wyciągami karbonowymi min. 200 kg. lub Przystawka karbonowa o ładowności 135 kg | Tak |  |
|  | Podpora pod rękę wyposażona w przegub kulowy oraz uchwyt mocujący do blatu stołu operacyjnego – 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet do mocowania ręki pacjenta wzdłuż blatu – mankiet wyposażony w uchwyt mocujący na szynie akcesoryjnej blatu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z min. trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem – 1 szt. lub Podpora pod rękę do ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z przegubem kulowym blokowanym jednym pokrętłem – długość 540 mm lub podpora pod rękę do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej wyposażona w wysięgnik z trzema przegubami kulowymi blokowanymi jednym pokrętłem o długości 500 mm | Tak |  |
|  | Pas do mocowania ciała pacjenta dł. min 1500 mm z taśmą na rzep – 2 szt. | Tak |  |
|  | Ekran anestezjologiczny – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet do podwieszenia ręki pacjenta na ekranie anestezjologicznym – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt uniwersalny z możliwością rotacji do mocowania akcesoriów do szyn bocznych stołu operacyjnego – 8 szt. | Tak |  |
|  | Ramka zapory bocznej wraz z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu. Ramka z możliwością regulacji wysokości, rotacji i długości ramienia z osobnymi śrubowymi blokadami ruchów – 3 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej o wymiarach 160mm x 120mm (+/- 20mm) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej o wymiarach 85mm x 85mm (+/- 20mm) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej profilowana (nerkowa) o wymiarach 200mm x 100 mm (+/-20mm) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Poduszka zapory bocznej z dociskiem śrubowym – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przedłużenie szyny akcesoryjnej dł. min. 480mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Podpora kończyny dolnej typu GOEPEL – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt na belkę karbonową wyposażony w szynę akcesoryjną do mocowania dodatkowego wyposażenia na belce wyciągowej – 2 szt. | Tak |  |
|  | Podparcie kończyny dolnej w postaci płyty lub wałka z regulacją wysokości. – 1 szt. | Tak |  |
|  | Adapter śruby wyciągowej umożliwiający przesunięcie śruby względem gniazda mocującego umieszczonego w ślizgu belki karbonowej – 2 szt. | Tak |  |
|  | Wózek lub wózki do transportu i przechowywania belek wyciągowych karbonowych – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Przystawka do artroskopii kolana z manualną regulacją pochylenia z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu, i materacykiem żelowym - 1 kpl. | Tak |  |
|  | Urządzenie do gwoździowania piszczeli wraz ze śrubą wyciągową oraz belką teleskopową. Belka teleskopowa wyposażona w płaski przegub umożliwiający zgięcie kończyny dolnej w kolanie. Urządzenie z możliwością instalacji w zestawie wyciągowym karbonowym i ze stołem ogólnochirurgicznym ortopedycznym na belkach metalowych 1 kpl. lub Zestaw do gwoździowania piszczeli wraz ze śrubą wyciągową oraz belką teleskopową. Belka teleskopowa wyposażona w płaski przegub umożliwiający zgięcie kończyny dolnej w kolanie. Urządzenie z możliwością instalacji w zestawie wyciągowym ortopedycznym na belkach metalowych 1 kpl. | Tak |  |
|  | Podpora do operacji łękotki – 1 szt. | Tak |  |
|  | Buty wyciągowe para z zapięciem rzepowym – 1 para lub buty wyciągowe z pasami mocującymi – 1 para | Tak |  |
|  | Poduszka kołka zaporowego średnica min. 160 mm; wysokość min 160 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria ortopedyczne – 1 szt. | Tak |  |
| Pozostałe wyposażenie stołu ortopedycznego |  |  |  |
|  | Płyta plecowa do operacji barku wykonana z włókna węglowego – płyta z odejmowanymi segmentami barkowymi umożliwiającymi dostęp do operowanego barku. W zestawie z płytą adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego wyposażony w trzy przeguby kulowe, podgłówek specjalistyczny typu hełm , zapory boczne płyty barkowej oraz wózek do transportu i przechowywania płyty – 1 kpl. lub Płyta plecowa do operacji barku wykonana z tworzywa przeziernego i stali – płyta z odejmowanymi segmentami barkowymi umożliwiającymi dostęp do operowanego barku. W zestawie z płytą adapter do mocowania podgłówka specjalistycznego wyposażony w przegub kulowy, podgłówek specjalistyczny typu hełm, pas asymetryczny do mocowania pacjenta, zapory boczne płyty barkowej – 1 kpl. lub przystawkę do operacji stawu barkowego montowaną na kliny, z regulacją kąta z poziomu pilota, materace piankowe, szyte i klejone o grubości 80 mm w komplecie z podgłówkiem, umożliwiającej swobodny dostęp do stawu barkowego w dostępie tylnym oraz bocznym, dzięki zdejmowanym segmentom umożliwia operację obu stawów, wyposażona w listwy akcesoryjne na podporę boczną i uchwyt ręki po stronie operowanej oraz na podpórkę ręki po stronie nieoperowanej – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Stolik do operacji ręki przezierny – 1 szt. | Tak |  |
|  | Płyta do operacji kończyny górnej przy ułożeniu na brzuchu wraz z uchwytem mocującym do szyny bocznej stołu – wymiary płyty min. 250mm x 200mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Ramie przegubowe mechaniczne (min. 3 przeguby) z centralną blokadą przegubów. Zwalnianie blokady przegubów poprzez uchwycenie i zaciśnięcie dłoni na rączce ramienia. Ramie wyposażone w uchwyt mocujący do szyny bocznej stołu operacyjnego oraz gniazdo do mocowania różnego rodzaju wyposażenia np.: podpory ręki do operacji barku, kołka zaporowego, uchwytu typu WEINBERGER lub SOKOŁOWSKI podpory pod rękę przy ułożeniu bocznym – 1 komplet lub zestaw do operacji ramienia oraz zestaw do operacji przedramienia jako równoważne do powyżej opisanego | Tak |  |
|  | Podpora ręki do operacji barku wraz z adapterem do mocowania do ramienia mechanicznego przegubowego – 1 szt. ze sterylnym obłożeniem (5 kompletów sterylnych obłożeń) lub zestaw do operacji ramienia oraz zestaw do operacji przedramienia jako równoważne do powyżej opisanego | Tak |  |
|  | Wózek na akcesoria stołu z trzema koszami lub jednym koszem i dwiema szynami akcesoryjnymi do wieszania wyposażenia – 2 kpl. lub Wózek na akcesoria stołu z koszem i trzema szynami akcesoryjnymi do wieszania wyposażenia – 2 kpl. | Tak |  |
|  | Płyta /blat karbonowy do operacji kręgosłupa długości min: 1800 mm , umożliwiający prześwietlenie w zakresie 360 stopni na długości min :1200 mm w komplecie z wózkiem lub transporterem blatu. Płyta / blat montowany w segmencie siedziska stołu . Nie dopuszcza się blatów montowanych w otworach segmentu nóg pacjenta jako niestabilnych. lub zestaw do operacji kręgosłupa składający się z płyty karbonowej montowanej jako element blatu, nakładki na blat przeziernej umożliwiającej ręczną, bardzo precyzyjną regulację wypiętrzenia kręgosłupa | Tak |  |
|  | Podgłówek przezierny z włókna węglowego regulowany do płyty/blatu karbowanego do operacji kręgosłupa o dł. min.300mm lub w przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego w punkcie 74 podgłówek z lustrem umożliwiający podłączenie przewodów anestetycznych oraz obserwację znieczulanego pacjenta | Tak |  |
|  | Poduszka do operacji kręgosłupa dwuczęściowa o wymiarach części pod klatkę piersiową min: 250 mm x500x150mm , w części miednicy min: 330x 500x150mm – 1 kpl. lub w przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego w punkcie 74 specjalistyczny materac do operacji kręgosłupa o wymiarach 520X350X110mm – 1 kpl. lub poduszka do operacji kręgosłupa jednoczęściowa o wymiarach 100x460x840 mm – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Adapter do mocowania akcesoriów na blacie/płycie do operacji kręgosłupa. – 1 szt. lub w przypadku zaoferowania rozwiązania dopuszczonego w punkcie 74 wózek do przechowywania i transportu nakładki do operacji kręgosłupa – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Krążek żelowy pod głowę o średnicy min. 200 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner pod twarz do pozycji ułożenia pacjenta na brzuchu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mata żelowa na blat stołu dł. min 1800 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Mata żelowa pod rękę długości min 380 mm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy półwałek pod kolano dł. min 500x135x 100 mm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner uniwersalny żelowy rozmiar min : 290x100x50mm – 1 szt. lub pozycjoner uniwersalny żelowy o wymiarach 245x80x50 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy uniwersalny żelowy rozmiar min : 340x120x70mm – 1 szt. lub pozycjoner żelowy uniwersalny o wymiarach 350x150x75 mm – 1 szt | Tak |  |
|  | Pozycjoner żelowy pod nogi w celu ochrony pięt rozmiar min. 180x100x60 mm - 1 pary | Tak |  |
|  | Manetka sterująca funkcją jazdy stołem 1 szt. | Tak |  |
|  | Ładowarka do manetki sterującej 1 szt. | Tak |  |
|  | Plot bezprzewodowy IR – 1 szt. | Tak |  |
|  | Ładowarka do pilota bezprzewodowego – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wszystkie akcesoria montowane do szyn akcesoryjny stołów kompatybilne ze wszystkimi stołami w ramach tego zadania .Wszystkie akcesoria do stołów takie jak podgłówki ,podnóżki ,płyty przedłużające również pasujące do wszystkich stołów w ramach tego zadania. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |