**ZAŁĄCZNIK NR 1 A do SWZ**

……………………………..

*Pieczęć (nazwa i adres)Wykonawcy*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNO - FUNKCJONALNE** | **Punktacja** | **Parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE, podać/opisać gdy wymagane)** |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2018 roku (dotyczy aparatu, nie wersji software).Wyklucza się aparaty powystawowe. Wymagany rok produkcji: 2021 |  Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA** |
|  | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, z blokadą kół; waga do 90 kg | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Regulacja obrotu konsoli min. +/- 50o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 25 cm | <26– 0 pkt;≥26 – 5 pkt | TAK, podać |   |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 10” z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 5 gniazd | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21” cali, na ruchomym ramieniu z możliwością regulacji położenia . | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 80% powierzchni ekranu monitora , bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego min. 40x | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB | Brak oceny punktowej | TAK, podać |   |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 24 MHz | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **Tryb 2D (B-mode)** | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Ciągła automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 1-24 MHz | Brak oceny punktowej | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm | Brak oceny punktowej | TAK, podać |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Automatyczne ogniskowanie w całej strefie wyświetlanego obrazu | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 2900 Hz | ≤2950– 0 pkt;>2950– 5 pkt | TAK, podać |   |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków.  | NIE– 0 pkt;TAK– 10 pkt  | TAK/NIE |   |
|  | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)**  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 MHz | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego  | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 89 stopni | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **Tryb Doppler Kolorowy (CD)**  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16 MHz | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) - min. 400 Hz | =400– 0 pkt;>400– 5 pkt | TAK, podać |   |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów – co najmniej 16 map | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne. Minimalna długość skanu 60 cm. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: * + Urologiczne
	+ Małe narządy
	+ Jama brzuszna
	+ Naczyniowe
	+ Transkranialne
	+ Mięśniowo – szkieletowe
	+ Neonatalne
	+ Pediatryczne
 | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy.  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Funkcje użytkowe:- ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic do – min. 400 presetów- możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop- możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania- archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 500 sekund | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | HDD– 0 pkt; SSD–5 pkt | TAK, podać |   |
|  | Min. 4 porty USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej | Brak oceny punktowej  | TAK |   |
|  | Wbudowane wyjście Display Port do podłączenia dodatkowego monitora | NIE– 0 pkt;TAK– 5 pkt | TAK/NIE |   |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Min. 3 fizyczne przyciski programowalne umieszczone na konsoli. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała wbudowana w aparat | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 20 sekund | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max. 35dB w odległości max. 160 cm do aparatu | =35– 0 pkt;<35– 5 pkt | TAK, podać |   |
|  | **GŁOWICE**  |
|  | **Wymiana głowicy na nową- w czasie trwania gwarancji** | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej**Liczba elementów min. 192Kąt pola skanowania (widzenia) min 100°Głowica wykonana w technologii Single CristalZakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Praca w trybie 2D – min. 6 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie II harmonicznej – min. 6 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie Dopplera Kolorowego - min. 6 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **Głowica liniowa do badań małych narządów i naczyniowych**Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 47mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-15 MHzPraca w trybie 2D – min. 4 wybieranych częstotliwości pracyPraca w trybie II harmonicznej – min. 4 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie Dopplera Kolorowego - min. 4 wybieranych częstotliwości pracy | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT** |
|  | **Możliwość rozbudowy o głowicę typu endfire do badań urologicznych i ginekologiczno- położniczych**Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHzKąt obrazowania w trybie B min. 240°Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracyTryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracyTryb Color Doppler - min. 5 wybieranych częstotliwości pracyMożliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową typu convex-linia do badań urologicznych**Głowica convex usytuowana na obwodzie głowicyZakres częstotliwości pracy głowicy convexowej min. 3-9 MHzKąt obrazowania w trybie B min. 240°Głowica liniowa usytuowana równolegle do osi podłużnej głowicyZakres częstotliwości pracy głowicy liniowej min. 4-13 MHzSzerokość pola obrazowania (FOV) głowicy liniowej min. 45mmMożliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym**Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100° Praca w trybie 2D – min 5 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracyMożliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | **Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych, ortopedycznych, reumatologicznych**Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-24 MHz Praca w trybie 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 6 wybieranych częstotliwości pracy | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej"**Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min.28 mmPraca w trybie 2D – min 5 wybierane częstotliwości pracyPraca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 6 wybieranych częstotliwości pracy | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD).Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wzmocnienia wizualizacji igły na ekranie.  | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu. | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy.  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykonujący krok po kroku założoną procedurę badania, zbudowany z sesji mogących zawierać kilka kroków (praca z Dopplerami, pomiarami, opisani etc). Protokoły badania uporządkowane według aplikacji.  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowaną fabrycznie, zintegrowaną z aparatem baterię pozwalającą na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min. 40 minut  | Brak oceny punktowej | TAK |   |
|  | **GWARANCJA I SERWIS** |
|  | Minimalny okres gwarancji- 48 miesięcy | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji- minimum 2 dni po 4 godziny; potwierdzone wydanymi certyfikatami | Brak oceny punktowej | TAK |  |
|  | Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta w języku polskim. | Brak oceny punktowej | TAK |  |

2/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego i doświadczalnego sprawdzenia deklarowanych przez oferenta parametrów dostarczonego aparatu USG, przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 *(podpis)*