Załącznik nr 1 do SWZ
Oznaczenie postępowania: 47/ZP/TP1/D/24

Wymagania i parametry techniczne – opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ (PAKIET) NR 1 – MONITOR PACJENTA NA SALE POOPERACYJNĄ – 4 SZT.

Przedmiot zamówienia: Monitor pacjenta na sale pooperacyjną – 4 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………………

Producent : …………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….…………

Rok produkcji (min.2024)………………………………………………………………….……….

Lp.	Parametr		Parametr / wymagany	Parametry / oferowane
	Parametry ogólne
	Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia w ręce.		TAK
	Monitor wyposażony w dedykowany hak do zawieszenia na ramie łóżka podczas transportu		TAK
	Waga monitora razem z akumulatorem max. 4 kg		TAK, PODAĆ
	Chłodzenie konwekcyjne		TAK
	Ekran i sterowanie
	Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 8”		TAK, PODAĆ / = 8” – 0 pkt. / > 8” – 10 pkt.
	Jednoczesna prezentacja min. 6 krzywych parametrów na ekranie.		TAK, PODAĆ
	Możliwość wyboru koloru wyświetlanej krzywej		TAK
	Rozdzielczość ekranu: min. 800x480		TAK, PODAĆ
	Ciągłe wyświetlanie na ekranie krzywej EKG		TAK
	Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych.		TAK
	Min. 3 przyciski umożliwiające szybki dostęp do wybranych funkcji lub okien przeglądu. Możliwość zmiany przypisanych do nich funkcji.		TAK,
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim		TAK
	Funkcja przewodnika obsługi dostępna z ekranu monitora, wspierająca Użytkownika w reakcji na alarmy za pomocą obrazków i opisów.
	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego.		TAK
	Obsługa bez użycia pokrętła (brak pokrętła).		PODAĆ / TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
–	Zasilanie
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz z tolerancją ±10% zabezpieczającą urządzenie przed niewielkimi wahaniami napięcia.		TAK
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 240 minut pracy.		TAK, PODAĆ / = 240 minut – 0 pkt. / > 240 minut – 5 pkt.
	Automatyczne ładowanie akumulatora w kardiomonitorze po podłączeniu do zasilania sieciowego.		TAK
	Czas ładowania max. 4,5 godziny.		TAK
	Alarmy
	Możliwość dostosowania urządzenia do monitorowania pacjentów w różnych grupach wiekowych (alarmy, parametry, nastawy).		TAK
	Alarmy minimum trójstopniowe, wizualne i dźwiękowe, różnicowane za pomocą koloru oraz tonu, dla wszystkich monitorowanych parametrów, z możliwością dostosowania progów alarmowych przez Użytkownika		TAK
	Możliwość różnicowania alarmów, gdzie po przekroczeniu określonych kryteriów alarm przechodzi z poziomu „ostrzeżenia” na „krytyczny” .		TAK
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów.		TAK
	Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe.		TAK
	Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy.		TAK
	Praca w sieci
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk.		TAK
	Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali.		TAK
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów.		TAK
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala.		TAK
	Zapamiętywanie danych
	Pamięć oraz prezentacja trendów graficznych i tabelarycznych mierzonych parametrów min. 120 godzin.		TAK, PODAĆ
	Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego.		TAK, PODAĆ
	Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG, która umożliwia jednoczesne monitorowanie i wyświetlanie zarówno parametrów sercowych, jak i oddechowych w formie graficznej.		TAK
	Ciągła rejestracja min. 4 krzywych z co najmniej 120 godzin (funkcja „holterowska”)		TAK, PODAĆ
	Możliwość wyboru krzywych do zapisu w funkcji „holterowskiej”.		TAK
	Historia alarmów min. 120 godzin.		TAK
	Przegląd arytmii z ostatnich min. 120 godzin.		TAK
	Przegląd arytmii z wyświetlaniem krzywych arytmii z okresu min. 5 sekund przed i po wystąpieniu alarmu arytmii.		TAK
	Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją „holterowską”.		TAK
	Pomiar EKG
	Możliwość monitorowania z przewodu 3 lub min. 5 żyłowego w zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min.		TAK
	Wykrywanie stymulatora serca.		TAK
	Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Pomiar ST w zakresie min. od -25 do +25 mm.		TAK, PODAĆ
	Możliwość wyboru rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych.		TAK
	Możliwość pomiaru QTc/QRSd z wyświetlaniem danych numerycznych na ekranie głównym. Możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów.		TAK
	Analiza arytmii
	Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze.		TAK, PODAĆ / = 20 – 0 pkt. / >20 – 5 pkt.
	Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 23 klasy.		TAK, PODAĆ
	Oddech
	Możliwość pomiaru oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Pomiar częstości oddechów w zakresie min.: 0 -150 odd./min.		TAK
	Możliwość pomiaru bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund.		TAK
	Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą.		TAK
	Pomiar NIBP
	Możliwość nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony przez Użytkownika czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 4 godzin. Możliwość pomiaru ręcznego i pomiaru ciągłego. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawienia alarmu dla każdej wartości.		TAK, PODAĆ
	Możliwość pomiaru w zakresie min. 20 – 270 mmHg.		TAK, PODAĆ
	Możliwość przedłużenia czasu pomiaru (tryb stazy żylnej).		TAK
	Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend NIBP) ze specjalnym znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie.		TAK
	Możliwość pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu.		PODAĆ / TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
	Możliwość pomiaru i wyświetlania na ekranie parametrów: RPP (Rate Pressure Product) oraz SI (Shock Index).		TAK
	Pomiar saturacji
	Możliwość pomiaru SpO2, prezentacji krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Pomiar SpO2 w zakresie min.: 1 – 100%. Pomiar pulsu w zakresie min.: 30 – 300 ud./min.		TAK, PODAĆ
	Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną.		TAK
	Wodoszczelny czujnik do saturacji typu klips na palec.		TAK
	Możliwość wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu.		TAK
	Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi
	Kardiomonitor przygotowany do pomiaru inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Pomiar możliwy w min. 2 kanałach. Pomiar w zakresie min.: od -50 do +300 mmHg.		TAK
	Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi umożliwia obliczenie wartości PPV oraz SPV i wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez Użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie.		TAK
	Pomiar kapnografii
	Możliwość pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta.		TAK
	Możliwość pomiaru CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg. / Możliwość pomiaru oddechu w zakresie: min. 3 – 140 odd./min.		TAK, PODAĆ
	Czas gotowości do pracy: max. 20 sekund.		TAK / Czas nagrzewania równy 20 sekund – 0 pkt. / Czas nagrzewana mniejszy niż 20 sekund - 10 pkt.
	Pomiar temperatury
	Możliwość pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). / Pomiar w zakresie min.: 0 – 45ºC.		TAK, PODAĆ
	Możliwość pomiaru temperatury w 2 kanałach wraz z wyświetlaniem różnicy temperatur.		TAK
	Możliwość ustawienia przez Użytkownika alarmu różnicy temperatur, regulowany w zakresie min. 0,5 - 40°C.		TAK, PODAĆ
	Rozbudowa
	Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca.		TAK
	Wyposażenie
	Każdy zaoferowany kardiomonitor wyposażony w: / - kabel główny EKG x 1 szt. / - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. / - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. / - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt. / - mankiety wielorazowy, różne rozmiary x 3 szt. / - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. / - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. / - moduł pomiaru IBP kompatybilny z przetwornikami Edwards x 1 szt. / - moduł pomiaru CO2 x 1 szt. / - adapter do pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych x 50 szt.		TAK
	Inne
	Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące (w tym przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta).		TAK, PODAĆ
	Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.		TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Paszporty techniczne (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Certyfikat CE (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy).	TAK

UWAGA: W kolumnie „Parametry” wpisano minimalne wymagane parametry.
Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się
   w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Przeglądy i konserwacje.
1. Sprzęty nie mogą wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu.
2. W okresie obowiązywania gwarancji sprzętu Wykonawca dokona na koszt własny: instalacji, przeglądu, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzań i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wgrania nowego oprogramowania wynikających z instrukcji użytkowania wyrobu i dokona wpisu zawierającego co najmniej: daty wykonania czynności, imię
   i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki uwagi dotyczące wyrobu i kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974). Na czas serwisowania, napraw itp.
3. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.
4. Usuwanie awarii sprzętu.
1. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej
   z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.
2. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.
Gwarancja i rękojmia.
1. W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.
2. W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.

CZĘŚĆ (PAKIET) NR 2 – MOBILNY APARAT USG Z GŁOWICAMI– 1 SZT.

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z trzema głowicami – 1 szt.

Nazwa, typ (model) lub numer katalogowy: ……………………………………………………

Producent : …………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………….…………

Rok produkcji (min.2024)………………………………………………………………….……….

Lp.	Parametr		Parametr / wymagany	Parametry / oferowane
	Parametry ogólne
	Wysokiej klasy aparat USG z trzema głowicami.		TAK
	Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic, z miejscem na co najmniej 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, z co najmniej 4 uchwytami na głowice. Regulacja wysokości wózka o min. 10 cm.		TAK, PODAĆ
	Waga aparatu z wózkiem oraz 3 głowicami nieprzekraczająca 39 kg.		TAK, PODAĆ
	Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktażowych (3D) prowadzących Użytkownika przez badanie krok po kroku.		TAK
	Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min.10 cali, szczelnie zamkniętym umożliwiającym dezynfekcję.		TAK, PODAĆ
	Co najmniej 4 klawiszy fizycznych umożliwiających dostęp do najważniejszych funkcji.		TAK, PODAĆ / = 4 – 0 pkt. / > 4 – 5 pkt.
	Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w zakresie co najmniej od 0 do 140 stopni.		TAK, PODAĆ
	Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego nie większa niż 10 kg.		TAK, PODAĆ
	Czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej co najmniej 60 minut.		TAK, PODAĆ
	Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nieprzekraczający 35 sekund.		TAK, PODAĆ
	Monitor LED IPS o przekątnej min. 12 cali		TAK, PODAĆ / = 12 cali – 0 pkt. / > 12 cal – 5 pkt.
	Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1080		TAK, PODAĆ
	Dynamika systemu min. 180 dB.		TAK, PODAĆ
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej.		TAK
	Obrazowanie wielokierunkowe działające na wszystkich oferowanych głowicach.		TAK
	Obrazowanie harmoniczne THI.		TAK
	Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty szumu plamkowego		TAK
	Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne		TAK
	Technika obrazowania Duplex		TAK
	Dedykowane ustawienia fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy.		TAK
	Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danych ustawień fabrycznych w zależności od uruchomionej głowicy.		TAK
	Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb Użytkownika.		PODAĆ / NIE – 0 pkt. / TAK – 5 pkt.
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów przez co najmniej 20 sekund.		TAK, PODAĆ
	Funkcje auto wzmacniania i automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku.		TAK
	Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia.		TAK
	Możliwość penetracji na głębokości co najmniej 35 cm w trybie 2D.		TAK, PODAĆ
	Możliwość powiększania obrazu w trybie 2D.		TAK
	Możliwość obrazowania w trybie M-mode.		TAK
	Możliwość obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – (256 kolorów).		TAK
	Możliwość obrazowania w trybie Doppler Pulsacyjny (PWD).		TAK
	Moduł wizualizacji igły w technice IN-PLANE.		TAK
	Moduł wizualizacji igły w technice OUT-OF -PLANE. Linia centrująca do iniekcji wraz z oznaczeniem środka głowic.		TAK
	Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący.		TAK
	Głowice
	Głowica liniowa do identyfikacji nerwów, badań naczyniowych i małych narządów, płuc. / Odporność na wstrząsy i wibracje (potwierdzona przez Producenta). / Odporność na upadki wysokości co najmniej 90 cm. / Zakres częstotliwości co najmniej 3-12 MHz. / Szerokość czoła głowicy max. 38 mm / Głębokość obrazowania min. 9 cm / Ilość elementów głowicy min.192 / Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej		TAK, PODAĆ / Nazwa/typ/model: / Producent: / Kraj pochodzenia: / Rok produkcji (min.2024):
	Głowica liniowa wysokiej częstotliwości do badania struktur powierzchniowych. / Odporność na wstrząsy i wibracje (potwierdzona przez Producenta). / Odporność na upadki wysokości co najmniej 90 cm. / Zakres częstotliwości co najmniej 6-19 MHz. / Szerokość czoła głowicy max. 25 mm		TAK, PODAĆ / Nazwa/typ/model: / Producent: / Kraj pochodzenia: / Rok produkcji (min.2024):
	Głowica konweksowa do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych , płuc oraz mięśniowo-szkieletowych / Odporność na wstrząsy i wibracje (potwierdzona przez Producenta). / Odporność na upadki wysokości co najmniej 90 cm. / Zakres częstotliwości co najmniej 1-5 MHz. / Głębokość obrazowania co najmniej 30 cm. / Szerokość czoła głowicy maksymalnie 60 mm / Ilość elementów min. 192 / Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej		TAK, PODAĆ / Nazwa/typ/model: / Producent: / Kraj pochodzenia: / Rok produkcji (min.2024):
	Archwizacja
	Możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny.		TAK
	Archiwizacja raportów z badań.		TAK
	Porty USB 3.0 wbudowane w aparat, co najmniej 2.		TAK, PODAĆ
	Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych.		TAK
	Inne
	Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące (w tym przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta).		TAK, PODAĆ
	Instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.		TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Paszporty techniczne (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Certyfikat CE (dostarczyć wraz z zestawem).		TAK
	Szkolenie personelu (co najmniej jedno, zgodnie z zapisami wzoru umowy).	TAK

UWAGA: W kolumnie „Parametry” wpisano minimalne wymagane parametry.
Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się
   w przypadku wyboru Naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
3. Przeglądy i konserwacje.
1. Sprzęty nie mogą wymagać przeglądu po każdorazowym użyciu.
2. W okresie obowiązywania gwarancji sprzętu Wykonawca dokona na koszt własny: instalacji, przeglądu, naprawy, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzań i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wgrania nowego oprogramowania wynikających z instrukcji użytkowania wyrobu i dokona wpisu zawierającego co najmniej: daty wykonania czynności, imię
   i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki uwagi dotyczące wyrobu i kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 974). Na czas serwisowania, napraw itp.
3. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.
4. Usuwanie awarii sprzętu.
1. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu czas reakcji serwisowej związanej
   z jej usunięciem nie może być dłuższy niż 60 godzin. Za czas reakcji serwisowej uznaje się okres od chwili zgłoszenia awarii wysłanej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę do chwili uzyskania sprawności urządzenia względnie zamontowania sprzętu zastępczego. Godziny zgłoszeń awarii to 24 godz. / dobę 7 dni w tygodniu.
2. Wykonawca zapewni pełnowartościowe, kompletne sprzęty zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane.
Gwarancja i rękojmia.
W okresie gwarancji wymagane jest utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do użycia, bezpłatny serwis wraz z gwarancją udostępnienia na czas serwisu pełnowartościowego kompletnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane.
1. W okresie gwarancji Wykonawca sprzętu ponosi wszystkie koszty napraw gwarancyjnych.
2. koszty napraw gwarancyjnych.