## Arkusz cenowy - zał. nr 1 SIWZ
Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Uwaga! Wykonawca wypełnia kolumny 3, 5-7 niniejszego arkusza.
Wskazując producenta i model, wykonawca musi w sposób precyzyjny określić zaoferowany produkt oraz jego parametry techniczne w taki sposób, by Zamawiający mógł dokonać porównania parametrów oferowanych przez Wykonawcę z parametrami wymaganymi minimalnymi i ocenić, czy zaoferowany produkt spełnia je w każdym z podanych parametrów technicznych. Niespełnienie przez zaoferowany produkt chociaż jednego z parametrów będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.
Arkusz cenowy
Lp. | Parametry wymagane minimalne |  | Parametry oferowane | Liczba szt. | VAT w % | Cena jednostkowa netto | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 6 + VAT)
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
| Analityczny cytometr przepływowy z systemem podawania płynów, podajnikiem umożliwiającym wysokoprzepustowy tryb pomiarów, stacją roboczą, monitorem, drukarką laserową i oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie aparatem i analizę wyników pomiarów |  | Producent: …………………………………….. Model: ………………………………….. | 1
| Parametry techniczne | 1) wzbudzenie: laser niebieski 488 nm, laser czerwony 637 nm, laser fioletowy 405 nm, laser zielono-żółty 561 nm. Wiązki laserów rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru; 2) detekcja rozpraszania światła: rozpraszanie światła o długości fali 488 nm mierzone w kierunku równoległym (FSC) i prostopadłym (SSC) do kierunku padania wiązki lasera, a także mierzone przez przesłonę szczelinową w kierunku prostopadłym do kierunku padania wiązki lasera umożliwiające detekcję obiektów o małej średnicy (dyskryminacja sygnału od szumu dla progu ~100 nm) - tzw. detektor małych cząstek;
3) detekcja fluorescencji: układ optyczny pozwalający na równoczesny pomiar co najmniej 16 barwników fluorescencyjnych, w tym: z lasera fioletowego w oknach pomiarowych 460/50 nm, 525/50 nm, 610/20 nm, 670/30 nm, 710/50 nm, 780/60 nm, z lasera niebieskiego w oknach pomiarowych 530/30 nm, 710/50 nm, z lasera zielono-żółtego w oknach pomiarowych 586/15 nm, 610/20 nm, 670/30 nm, 710/50 nm, 780/60 nm i z lasera czerwonego w oknach pomiarowych 670/30 nm, 710/50 nm, i 780/60 nm. Fluorescencja prowadzona światłowodowo do układów detekcji (niezależnych dla każdego lasera). Czułość pomiaru fluorescencji dla fluoresceiny co najmniej 80 MESF, dla fikoerytryny co najmniej 30 MESF. Rozdzielczość pomiaru fluorescencji: współczynnik zmienności <3% dla pomiaru jąder komórek w fazie G0 cyklu komórkowego barwionych jodkiem propidyny. Liniowość pomiaru fluorescencji: stosunek fluorescencji dubletów i singletów w populacji homogennej w zakresie nie gorszym niż 1,95 - 2,05;
4) możliwość jednoczesnego pomiaru pełnej charakterystyki sygnału (wysokości, pola powierzchni i szerokości połówkowej) dla wszystkich mierzonych parametrów; 5) układ optyczny oparty na zwierciadłach dichroicznych i filtrach pasmowych; 6) kuweta przepływowa wykonana z kwarcu z powłoką antyrefleksyjną; 7) płynna kontrola szybkości przepływu próbki w zakresie od 12 do 60 µl na minutę; 8) szybkość akwizycji co najmniej 10000 obiektów na sekundę w układach modelowych; 9) możliwość zbierania próbki podawanej ręcznie w próbówce lub za pomocą podajnika próbek z płytki wielodołkowej, przełączanie trybu bez konieczności demontażu podajnika;
10) system podawania płynu osłonowego bezpośrednio z pojemnika producenta wyposażony w możliwość kontroli poziomu płynu i ostrzeżenie w wypadku wyczerpywania się płynu w zbiorniku; 11) system odbioru płynów popomiarowych i zwracanie do pojemnika na zlewki wyposażony w możliwość kontroli poziomu płynu i ostrzeżenie w wypadku wypełnienia zbiornika; 12) dedykowane oprogramowanie umożliwiające codzienną kontrolę jakości pracy aparatu, w tym poziomu szumów, minimalnej czułości, minimalnego napięcia pracy fotopowielaczy, współczynników zmienności sygnałów z poszczególnych laserów; 13) oprogramowanie sterujące aparatem pozwalające na analizę danych, zapewniające możliwość przeprowadzenia kompensacji cyfrowej wewnątrz- i międzylaserowej w trakcie pomiaru jak i po nim; 14) stacja robocza z zainstalowanym odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem sterującym, zapewniająca płynną pracę aparatu i pozwalająca na analizę danych pomiarowych, monitor LCD co najmniej 27", laserowa drukarka kolorowa
| Szkolenie | Wymagane szkolenie dla 4 osób, w zakrese obsługi i boeżącej konserwacji aparatu, trybu kalibracji, obsługi oprogramowania, obsługi podajnika do pomiarów wysokoprzepustowych, szkolenie w siedzibie Zamawiającego min. 6 godzin zegarowych
| Gwarancja | Producenta, 24 m-ce. Gwarancja musi obejmować koszt napraw, części zamiennych oraz co najmniej dwa przeglądy serwisowe w okresie gwarancji
| Czas reakcji serwisu | 2 dni robocze. Za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku.
| Oprogramowanie | Oprogramowanie obsługujące aparat powinno być co do zasady zgodne z oprogramowaniem obsługującym dwa inne cytometry znajdujące się w Pracowni (cytometr analityczny BD LSR oraz sorter BD FACSAria II/u™) w zakresie umożliwiającym bezpośrednie porównanie wyników uzyskanych na różnych aparatach bez potrzeby uciekania się do korzystania z oprogramowania zewnętrznego. Oprogramowanie powinno umożliwiać eksport plików pomiarowych w formacie fcs 3.0, wyników w formie plików .pdf oraz podsumowania statystyk pomiarowych w formacie .csv. Dożywotnia licencja na powyższe oprogramowanie.
| Tremin dostawy | 12 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy
RAZEM
Miejsce dostawy: Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź.
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy