Gdańsk, dnia 25.08.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamrażarki, roweru treningowego – 4 pakiety.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0096**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 2.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z zakresem temperatury od -55°C do -86°C.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej bez pokrycia?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający informuje, iż warstwa ochronna przeciwdziała przymarzaniu próbek.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez zaokrąglonych rogów w komorze wewnętrznej?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę bez zaokrąglonych rogów w komorze wewnętrznej.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 1080 mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości zewnętrznej 2012 mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową, w której główny włącznik/wyłącznik zasilania zabezpieczony jest hasłem?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową, w której główny włącznik/wyłącznik zasilania zabezpieczony jest hasłem.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 352 kg?

**Odpowiedz:** Tak.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z dużym cyfrowym, graficznym ekranem LCD i przyciskami membranowymi?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę niskotemperaturową z dużym cyfrowym, graficznym ekranem LCD i przyciskami membranowymi.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z dobowym zużyciem energii elektrycznej wynoszącym 14,8 kWh/dzień?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o nieokreślonej stabilności w -80ºC?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*