OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS (1 szt.)

Zastosowanie: wykonywanie analiz porównawczych jakościowych i ilościowych dla roztworów związków koordynacyjnych jak i samych ligandów bionieorganicznych; badania czasowo-zależne (kinetyka; stymulacja aktywności enzymatycznej); pomiary stężeniowe; pomiary zdolności kompleksotwórczych toksyn, witamin etc.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| --- | --- |
|  | Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS sterowany oprogramowaniem wewnętrznym oraz komputerowym |
|  | Urządzenie zawierające dwie lampy: lampa wolframowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV – w pełni zautomatyzowane (automatyczne przełączanie pomiędzy lampą W i D2; automatyczna zmiana filtra; automatyczna kalibracja długości fali; automatyczna kontrola włączania/wyłączania lamp; automatyczne zerowanie i korekta 100%T) lub urządzenie z jedną lampą ksenonową. |
|  | Detektor: fotodioda krzemowa |
|  | Zakres długości fali: 190 - 1100 nm lub szerszy |
|  | Skanowanie przy pełnej długości fali (190-1100 nm) obejmujące obszary ultrafioletowe, widzialne i bliskiej podczerwieni |
|  | Szerokość wiązki spektralnej: max. 5,0 nm – parametr objęty kryterium |
|  | Trzy tryby pracy: host, komputer i aplikacja urządzenia mobilnego |
|  | Automatyczny podajnik na co najmniej 6 kuwet 10 mm |
|  | Dokładność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 1,0 nm w całym zakresie |
|  | Powtarzalność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.3 nm |
|  | Zakres fotometryczny: -0,3 do 3 Abs 0-9900C lub szerszy |
|  | Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.5%T |
|  | Powtarzalność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.5%T |
|  | Stabilność linii bazowej: nie gorsza niż 0.0010 Abs/godz. |
|  | Płaskość linii bazowej: nie gorsza niż 0.010Abs |
|  | Szum fotometryczny +/- 0.0020A |
|  | Światło rozproszone: ≤0.5%T przy 220 i 360 nm |
|  | Komunikacja umożliwiająca połączenie do drukarki, komputera PC, urządzeń mobilnych (USB, Bluetooth). |
|  | Wygodna funkcja przechowywania i drukowania danych. Możliwość podłączenia spektrofotometru bezpośrednio do drukarki w celu drukowania danych w formacie A4 i wykresów. |
|  | Spektrofotometr wyposażony w co najmniej 6” wyświetlacz. |
|  | Wbudowana pamięć wewnętrzna min. 30GB |
|  | Przepływowy moduł z chłodzeniem Peltiera |
|  | Funkcje wbudowanego oprogramowania: pomiar fotometryczny, pomiar ilościowy, kinetyka, skanowanie spektralne, analiza wielofalowa, test DNA/białka, automatyczna samokontrola: wszystkie parametry systemu zostaną sprawdzone po włączeniu urządzenia. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, system automatycznie wyemituje sygnał alarmowy, co ułatwia dokładną analizę problemu, automatyczna kalibracja długości fali po włączeniu, która zapewnia długoterminową stabilność dokładności długości fali. |
|  | Oprogramowanie do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, dające możliwość wyświetlania wykresów co najmniej 2D |
|  | Dostawa sprzętu musi zawierać również: kuwety szklane 10 mm – co najmniej 4 sztuki, kuwety kwarcowe 10 mm – co najmniej 2 sztuki, pokrowiec na aparat, kabel zasilający. |