## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis
1 | Proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, | sztuk | 20 | [5 empty] | 1 sztuka
2 | Proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, z kołnierzem antymigracyjnym | sztuk | 5 | [5 empty] | 1 sztuka
3 | Proteza dróg żółciowych, samorozprężalna, niepowlekana | sztuk | 5 | [5 empty] | 1 sztuka
RAZEM
| Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
| Pakowany indywidualnie | [5 empty] | ……………………………….
| Sterylny | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem
z atraumatycznymi końcami , z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej , o średnicy 6,8 lub 10mm do wyboru zamawiającego długości od 4 do 10cm i 12 cm, co 1cm(dla każdego rozmiaru)
trzy lub cztery znaczniki platynowe na obu końcach i dwa lub cztery znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG
zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max. 8,5Fr ,długość zestawu do wprowadzania 180cm
możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania
| Wymagania graniczne zamawiającego do poz.2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
wykonana z nitinolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem
dwa kołnierze zapobiegające migracji: 6mm większy od trzonu protezy umieszczony w dwunastnicy, miniejszy - 2mm większy od trzonu w drogach żółciowych
trzy znaczniki platynowe na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG
zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. Max. 8,5 Fr dl. Zestawu do wprowadzania 180 cm
możliwość częściowego schowania protezy przy wysunięciu w celu repozycjonowania
| Wymagania graniczne zamawiającego do poz.3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
wykonana z nitinolu o strukturze siatki, niepokrywana
możlwość zastosowania krótkiego lub długiego prowadnika do zakładania protezy
trzy znaczniki platynowe na obu końcach, i dwa znacznik w części środkowej widoczne w RTG
zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. Max. 7Fr dl. Zestawu do wprowadzania 180 cm
osobne porty do prowadnika i podawania kontrastu

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis
1 | Stent samorozprężalny przełykowy | sztuk | 30 | [5 empty] | 1 sztuka
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz,
kołnierz niepokrywany, w zestawie do aplikacji o dł. 80cm, śr. 24Fr
możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania.
markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. cz. pokrytej stentów: 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, śr. 20mm, 24mm
na obu kołnierzach czarne nylonowe pętle umożliwiające korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu
zestaw do wprowadzania współpracujący z prowadnikiem 0,035”
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 3 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana | sztuk | 10 | [5 empty] | 1sztuka | 1sztuka
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
| niepowlekana | [5 empty] | ……………………………….
| wykonana z nitynolu | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
wprowadzana przez endoskop do protezowania równoległego
średnica protezy po rozprężeniu 8-10mm
12 złotych znaczników radiologicznych
średnica 6Fr i 8Fr do wyboru Zamawiającego
długośc całkowita 40-120 mm ( co 20mm ) do wyboru Zamawiająćego
aplkator o długości 180cm średnica 2mm/5,9 Fr

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 4 Akcesoria do pomiaru impedanci /ph i balony do cewników manomatrycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Liczba szt. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Balon do anorektalnych cewników manomatrycznych | szt. | 100
2 | Jendorazowa sonda do pomiaru impedancji /pH dla dzieci długość przełyku 15-18 cm, min. 6 kanałów impedancyjnych ( max. co 2 cm), min. 1 kanał pH,średnica maksymalna 6,9 Fr/2,3mm | szt. | 20
3 | Jendorazowa sonda do pomiaru impedancji /pH żoładkowa dla dzieci długość przełyku 15-18 cm, min. 6 kanałów impedancyjnych ( max. co 2 cm), 2 kanały pH 12 i 0,średnica maksymalna 6,9 Fr/2,3mm | szt. | 5
4 | Jendorazowa sonda do pomiaru impedancji /pH dla niemowląt długość przełyku <15 cm, min. 6 kanałów impedancyjnych ( max. co 1,5 cm), min. 1 kanał pH ,średnica maksymalna 6,4 Fr/2,13mm | szt. | 5
5 | Bufor kalibracyjny pH 4,01 500ml ( 2x250 ml) | szt. | 5
6 | Bufor kalibracyjny pH 7,00 500ml ( 2x250 ml) | szt. | 5
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny jednorazowy
sterylny
poj. 400ml
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2-4 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny jednorazowy
| sterylny |  |  |  |  | …................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1 | Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku | sztuk | 6 | [5 empty] | 1 sztuka | 1 sztuka
2 | Bardzo sztywny prowadnik do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego; | sztuk | 20 | [5 empty] | 1 sztuka | 1 sztuka
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
wykonane z drutu nitinolowego
ksztalt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice trzonu/ kielicha proksymalnego: 18/23 mm i 23/28 mm do wyboru Zamawiajacego
kołnierz dystalny prosty,
powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu
średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr tj. 5.3 mm i 7.33 mm,
system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie, zestaw współpracuje z prowadnicą .038
możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry w instrukcji obsługi.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu
średnica 0.038 in; długość 260cm, końcówka prosta, z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 6 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogrody | Komis Nowe Zaspa
1 | Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 13mm | sztuk | 300 | [5 empty] | 3 sztuki | 3 sztuki
2 | Klips endoskopowy do tamowania krwawień załadowany do zestawu, rozwarcie klipsa 16 mm | sztuk | 300 | [5 empty] | 3 sztuki | 3 sztuki
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jendorazowego użytku
sterylny
długość 230 cm
| rozwarcie klipsa 13mm | [5 empty] | ……………………………….
| funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
możliwość wielokrotnego otwarcia i zamnięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem
średnica cewnika 2,5 mm
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jendorazowego użytku
sterylny
długość 230 cm
rozwarcie klipsa 16mm
funkcja płynnej rotacji w obu kierunkach
możliwość wielokrotnego otwarcia i zamnięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem
średnica cewnika 2,5 mm

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 7 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Zaspa
1 | Proteza dróg trzustkowych | sztuk | 50 | [5 empty] | 2 sztuki
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny
Pakowany indywidualnie
Sterylny
teflonowa
wygięta, posiadająca dwa zaczepy służące stabilizacji położenia.
Średnica 5F, 7F do wyboru Zamawiającego
Odległość między zaczepami 3cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm,15 cm
(zamawiana w/g potrzeb)
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis
1 | Stent samorozprężalny przełykowy, | sztuk | 6 | [5 empty] | 1 sztuka
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
| sterylny | [5 empty] | ……………………………….
| nitinolowy | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
z zastawką antyrefluksową,
średnica trzonu 20 mm,
długość trzonui 80 mm; 100 mm; 120 mm; 140 mm do wyboru Zamawiającego
średnica proksymalnego kołnierza 28 mm
pętla na proksymalnym kołnierzu umożliwiająca usunięcie/repozycję uwolnionego stentu,
zestaw do wprowadzania dł. 70 cm
średnica 21 lub 24 Fr do wyboru Zamawiającego

## Pakiet nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna typu LCD | sztuk | 25 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
2 | Proteza drenażu torbieli trzustki | sztuk | 25 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
3 | Proteza do dróg żółciowych, samorozprężalna , przeznaczona do tymczasowego zakładania w zwężeniach po transplantacji wątroby | sztuk | 4 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
4 | Proteza do drenażu torbieli trzustki i pęcherzyka żółciowego | sztuk | 4 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
Razem
| Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
niepokrywana
posiadająca większe oczka (6 mm) na całej długości pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej
po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w środkowej części widoczne w RTG
średnica protezy po rozprężeniu 8-10mm
długość protezy do wyboru Zamawiającego 6 i 8 cm
średnica zestawu do wprowadzania max. 8Fr
długość zestawu do wprowadzania 180cm.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
całkowicie pokrywana
na obu końcach duże kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu
zestaw do wprowadzania o śr. max. 10,5Fr i długości 180cm
rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 12,14 lub 16mm, długość 20mm lub 30 mm, średnica kołnierza 22-26mm do wyboru Zamawiajacego
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
nitinolowa
pokrywana
ze zwężeniem w części środkowej o 20% w stosunku do końcówki, z długim lassem umożliwiającym jej łatwe usuwanie
trzy znaczniki platynowe na obu końcach i dwa w części środkowej, widoczne w RTG, średnica protezy po rozprężeniu 6 lub 8mm,długość do wyboru 5 i 7cm,średnica zestawu do wprowadzenia max. 9 Fr ,długość do wprowadzania 180cm
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
| sterylny | [5 empty] | ……………………………….
| do drenażu pseudotorbieli trzustki lub pęcherzyka żółciowego | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
na obu końcach duże, rozbudowane kołnierze zapobiegające przemieszczaniu się stentu
zestaw do wprowadzania o śr. max. 10Fr i długości 180cm
Rozmiary stentu: średnica wewnętrzna 8,10 lub 16mm, długość 20mm do wyboru Zamawiającego

## Pakiet nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 10 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent |  | Nr katalogowy | Komis
1 | Proteza dróg żółciowych | sztuk | 100 | [6 empty] | 3 szt. z każdego rodzaju.
2 | Proteza dróg żółciowych typu Pigtail i podwójny pigtail. | sztuk | 200 | [6 empty] | 3 szt. z każdego rodzaju.
3 | Zestaw do wprowadzania protez dróg żółciowych | sztuk | 150 | [6 empty] | 3 szt. z każdego rodzaju.
4 | Popychacz do protez dróg zółciowych i trzustkowych | sztuk | 100 | [6 empty] | 3 szt. z każdego rodzaju.
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonana z polietylenu
typ prosty,posiadająca dwa zaczepy służące stabilizacji położenia
średnica 7F, 8,5F, 10F, 11,5F do wyboru Zamawiającego
odległość między zaczepami 3-15 cm do wyboru Zamawiającego
pakowana z plastkiowym pozycjonerem ułatwiającym wprowadzenie protezy do kanału roboczego
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonana z polietylenu
posiadająca dwa zaczepy służące stalibizacji położenia
Średnica 7F, 8,5F, 10F, 11,5F do wyboru Zamawiającego
odległość między zaczepami 3-15 cm do wyboru Zamawiającego
pakowana z plastkiowym pozycjonerem ułatwiającym wprowadzenie protezy do kanału roboczego
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wsępnie złożony ( popychacz nałożony na cewnik prowadzący) średnica 8,5 Fr, 10 Fr i 11,5 Fr do wyboru Zamawiającego dł. 220 cm, rękojeść trwale połączona z łącznikiem typu Y z uszczelka umożliwiajacą podane kontrastu bez usuwania prowadnika
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
długość 180 cm
| kolor swoisty dla średnicy 5 Fr i 7Fr | [5 empty] | ………………………………. | ……………………………….
| pojedyńczy znacznik RTG na końcu dystalnym | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej | podpis osoby uprawnionej
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 | Podać tak/ nie | Opisać
każde opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym,

## Pakiet nr 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji | szt. | 60 | [5 empty] | 1 sztuka z każdego rozmiaru | 1 sztuka z każdego rozmiaru
2. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych,oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych | szt. | 40 | [5 empty] | 1 sztuka z każdego rozmiaru | 1 sztuka z każdego rozmiaru
3. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, | szt. | 3 | [5 empty] | 1 sztuka z każdego rozmiaru | 1 sztuka z każdego rozmiaru
4. | Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku | szt. | 10 | [5 empty] | 1 sztuka z każdego rozmiaru | 1 sztuka z każdego rozmiaru
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
platinolowy, pokrywany
średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8, 10,12 cm , 8mm- dł: 6,8, 10, 12cm, 6mm- dł.4,6,8 cm do wyboru Zamawiającego
średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej
markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu.
zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm
możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji potwierdzona w dołączonej do stentu instrukcji użytkowania.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego
zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG
dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami do wyboru Zamawiajacego
dostępne średnice: 8mm i 10mm- długość stentu krytego: 4, 6, 8cm i w wersji niepokrywanej: 4, 6, 8 cm; długość robocza 194 cm do wyboru Zamawiającego
stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 7,5Fr i 8 Fr, współpracujący z prowadnikiem .035” o długości: 450cm, do wyboru Zamawiającego
możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej
markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonany z grubego drutu nitinolowego
uwalniany dystalnie
znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym,
dobra widoczność całego stentu pod RTG
możliwość repozycji na zestawie do 75%
znacznik repozycyjny na rękojeści,
nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu,
możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi,
dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik .038" do wyboru Zamawiającego
możliwa implantacja w zwężeniach łagodnychmplantowany na okres do 8 tygodni a następnie bezpiecznie usunięty.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
| sterylny | [5 empty] | ……………………………….
| wykonane z drutu nitinolowego | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
ksztalt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice trzonu/ kielicha proksymalnego: 18/23mm i 23/28mm, kołnierz dystalny prosty, do wyboru Zamawiającego
powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici
średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr tj. 5.3 mm i 7.33 mm,
system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej,
zestaw współpracuje z prowadnicą .038",
możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry w instrukcji obsługi.

## Pakiet nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1. | Stent samorozprężalny przełykowy | szt. | 40 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
2. | Stent przełykowy, samorozprężalny . | szt. | 2 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
3. | Proteza przełykowa, samorozprężalna z zastawką antyrefluksową | szt. | 2 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
4. | Proteza przełykowa, samorozprężalna | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
5 | Proteza przełykowa samorozprężalna,bardzo cienka do zwężeń po radioterapii | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
6 | Stent do dróg żółciowych i trzustki | szt. | 15 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonany z nitinolu
z dwiema głowami na końcach, zapobiegającymi migracji
dwie wersje głowy nie pokryte lub stent całkowicie pokrywany membraną silikonową do wyboru Zamwiajacego
usuwalny – taśma znajduje się w części proksymalnej stentu
cztery znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej widoczne w RTG.
rozmiary stentów : śr. 18,20,22 mm, długość 8,10,12,14 cm dla każdego rozmiaru do wyboru Zamawiającego
długość zestawu do wprowadzenia 70cm.
Uwalnianie przez endoskop (TTS)
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wysoka lokacja przykrtaniowa
wykonany z nitinolu pokryty w całości łącznie z kielichami silikonem
4 markery platynowe na każdym końcu i 2 w środku widoczne w RTG,
zabezpieczenie antymigracyjne w postaci dodatkowej niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy
lasso na górnym kielichu umożliwiające repozycjonowanie
średnice protezy do wyboru 22 i 24mm ,długość protezy do wyboru 10,12,14mm średnica zestawu do wprowadzania max. 22 Fr, długość zestawu do wprowadzania 70cm.
uwalnianie stentu z zestawu do wprowadzania od końca dystalnego lub proksymalnego.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonana z nitinolu, pokryta w całości łącznie z kielichami silikonem,
4 markery platynowe na każdym końcu i 2 w środku widoczne w RTG
zabezpieczenie antymigracyjne w postaci dodatkowej niepowlekanej siatki wykonanej z nitinolu i mocowanej do właściwej protezy
lasso na górnym kielichu umożliwiające repozycjonowanie
średnice protezy do wyboru 22 i 24 mm, długość protezy do wyboru 10,12,14mm, średnica zestawu do wprowadzania max. 22 Fr, długość zestawu do wprowadzania 70cm
uwalnianie stentu z zestawu do wprowadzania od końca dystalnego.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonana z nitinolu, powlekana o końcach zakończonych stożkowo
4 znaczniki platynowe na obu końcach i 2 znaczniki w części środkowej,widoczne w RTG
wymiary stentów: średnica 22,24mm, długość 8,10,12cm.
zestaw do wprowadzania o długości max. 70cm i śr. 22Fr
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
powlekana
znaczniki widoczne w rtg po 4 na obu końcach protezy i 2 w środku
maksymalna średnica protezy 12mm, długości 6-15cm.
zestaw do wprowadzania o średnicy max. 14 Fr i dł. 70cm
uwalnianie dystalne.
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonany z nitinolowy, powlekany o splocie plecionej siatki
usuwalny
| powlekany, pokryty silikonem i PTFE | [5 empty] | ……………………………….
| znaczniki widoczne w rtg po 3 na obu koncach protezy i 2 w środku | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
zestaw do wprowadzania o wymiarach: śr. Max.8,5 Fr, dł. Max. 180cm, śr. Stentu 6,8 lub 10mm, dł. 4,5,6,7,8,10cm

## Pakiet nr 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent | Komis Nowe Ogrody | Komis Zaspa
1 | Proteza typ Pigtail | sztuk | 150 | [5 empty] | 2 sztuki | 2 sztuki
2 | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie | sztuk | 400 | [5 empty] | 1 sztuka | 1 sztuka
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
wykonana z tworzywa C-flex;
srednica 7, 10Fr; długość 5, 10, 15cm do wybou Zamawiająceego
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
| pakowany indywidualnie | [5 empty] | ……………………………….
| sterylny | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
rozwarcie ramion 11 mm; długość 155, 235 cm do wyboru Zamawiającego, współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm
wyposażony w dodatkową osłoną z uchwytem zabezpieczająca częć roboczą klipsa.
potwierdzony czas retencji tkankowej min. 4 tygodnie
dostępne dwa sposoby rotacji klipsa możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem
możliwość wykonania badania MRI ( warunki w zalączonej instrukcji użtykkowania klipsa dołaczonej do opakownaia)

## Pakiet nr 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Pakiet nr 14 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogordy | Komis Zaspa
1 | Protezy jednorazowe dróg trzustkowych typu prosta i pojedynczy pigtail do wyboru Zamawiającego | sztuk | 150 | [5 empty] | 1 szt. z każdego rodzaju | 1 szt. z każdego rodzaju
2 | Proteza trzustkowa | sztuk | 10 | [5 empty] | x | x
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
pakowany indywidualnie
sterylny
koniec proksymalny zaostrzony, otwory boczne na całej długości endoprotezy.
marker w części dystalnej widoczny w endoskopii i skopii RTG. Rozmiar 7 Fr o długości między zaczepami 3/ 5/7/9/12/15cm do wyboru Zamawiającego
bez flapów mocujących wewnątrz dróg trzustkowych
bez otworów na długości protezy
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
wyrób medyczny
| pakowany indywidualnie | [6 empty] | ……………………………….
| sterylny | [6 empty] | podpis osoby uprawnionej
koniec proksymalny zaostrzony, otwory boczne lub brak na całej długości endoprotezy.
brak zaczepów na jednym lub obu końcach
Średnica 5F, 7F do wyrobu Zamawiającego
Odległość między zaczepami 3cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm,15 cm
(zamawiana w/g potrzeb)

## PAKIET 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 15 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis Nowe Ogordy | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Pętla do polipektomii na zimno o średnicy 9 mm bez zastosowania diatermii. Średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 230 cm | szt | 30 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Histolok:specjalistyczne narzędzie do resekcji płaskich zmian wykonane z płaskiej taśmy, zakończonej sprężynką. Wymiary 14 x 27 mm, długość rpbocza narzędzia 230 cm, średnica 2,4 mm | szt | 30 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1, 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 16 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Nowe Ogordy | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Jednorazowy ustnik endoskopowy pediatryczny, regulowane mocowanie z dzianiny, standardowy, średnica 16 mm, każdy pakowany odzielnie, bez lateksu. | szt | 1500 | [5 empty] | 100 szt | 100 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 17 | [7 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Gętka sonda argonowa (GIT) średnica 2,3 mm dł 160- 220 cm do wyboru Zamawiającego współpracująca z generatorami ENDO EMED, ERBE ICC200, ERBE ICC300 będącymi własnością Zamawiającego | szt | 30 | [5 empty] | 5 szt | 5 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowego użytku
Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 18 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Nowe Ogordy | Komis Zaspa
1 | Szczypce biopsyjne, łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez - do wyboru Zamawiajacego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu; pokryte teflonem na całej długości; długość narzędzia minimum 155 cm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;rozwarcie łyżeczek 6,5mm, pojemność 6,1mm³; (op. 20 szt) | op | 120 | [5 empty] | 2 op | 2op.
2 | Szczypce biopsyjne , łyżeczki z okienkiem typu owalne lub szczęki aligatora z igłą lub bez do wyboru Zamawiajacego; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu; pokryte teflonem na całej długości; długość narzędzia minimum 230 cm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;rozwarcie łyżeczek 6,5mm, pojemność 6,1mm³; sterylizowane promieniami gamma.(op. 20 szt) | op | 60 | [5 empty] | 4 op | 2op.
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe kształt owal; średnica pętli 10 mm, 15mm, 25mm do wyboru Zamawiajacego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; (op. 10 szt) | op | 60 | [5 empty] | 2 op | x
4 | Pętle elektrochirurgiczne , kolonoskopowe do zabiegów polipektomii na zimno i zużyciem generatora elektorchiurgicznego; kształt heksagonalny średnica pętli 10mm, 15mm,dp wyboru Zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm, zintegorowany uchwyt ze skalą pomiarową długość narzędzia 230cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm (op. 10 szt) | op | 4 | [5 empty] | 1 op. | x
5 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm do wyboru Zamawiajacego; średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; (op. 10 szt) | op | 50 | [5 empty] | 1 op. | 1
6 | Narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 230cm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm (op. 5 szt) | op | 10 | [5 empty] | 1 op. | 1
7 | Igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; długość robocza narzędzia 165cm; długość igły 4mm- 6mm, średnica igły 21G-25G do wyboru Zamawiającego ; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości;(op. 5 szt) | op | 15 | [5 empty] | 1 op. | x
8 | Igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem; długość robocza narzędzia 230 cm; długość igły 5mm, średnica igły 23G-25G długość igły 4mm- 6mm do wyboru Zamawiajacego; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni;minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; skos igły środkowy;(op. 5 szt) | op | 5 | [5 empty] | 1 op. | 1
9 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień ; długość narzędzia 165cm i 230 cm do wyboru Zamawiającego; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm-5mm; | szt | 50 | [5 empty] | 2 szt | x
10 | INDIGO CARMINE 1% marker do powierzchniowego barwienia śluzówki | op | 40 | [5 empty] | 3 op | 2 op
11 | SIGMAVISC kwas hialuronowy do mukozektomii 4,6 ml; sterylny (op.5 sztuk) | op | 5 | [5 empty] | 1 op | 1 op
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 -9 i 11 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/ nie |  | Opisać
| Wyrób medyczny | [6 empty] | ……………………………….
| Pakowany indywidualnie | [6 empty] | podpis osoby uprawnionej
(opak. 10 ampułek; 10 ml w ampułce)
niesterylny

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 19 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Nowe Ogordy | Komis Zaspa
1 | Szczypce biopsyjne; długość robocza 160cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm.do wyboru Zamawiajacego, łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez amawiajacego : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące. kanał roboczy od 2,0mm do 3,2mm. (op. 40 szt) | op | 20 | [5 empty] | 2 op | 2 op
2 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 ,11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła.Kształt i średnica do wyboru Zamawiającego. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii umieszczone w dołączonej do produktu instrukcji obsługi.(op.10 szt.) | op | 80 | [5 empty] | 3 op. | 3 op.
3 | Igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G do wyboru Zamawiającego, długość ostrza 4-6 mm do wyboru Zamawiajacego, długość całkowita 200 cm; dodastkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy. (op. 5 szt) | op | 120 | [5 empty] | 3 op | 3 op
4 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 6-8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm | szt | 10 | 637.2 | 6372 |  |  |  | 2 szt. | 2 szt.
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 20 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Nowe Ogordy | Komis Zaspa
1 | Szczypce biopsyjne u; długość robocza 240cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm.do wyboru Zamawiającego łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru Zamawiającego : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. (op. 40 szt) | op | 200 | [5 empty] | 2 op | 1 op
2 | Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 ,11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. średnica i kształt do wyboru Zamawoiającego. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii umieszczone w dołączonej do produktu instrukcji obsługi.(op. 10 szt.) | op | 90 | [5 empty] | 1 op | 1 op
3 | Igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G do wyboru Zamawiającego, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodastkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy.( 5 szt.) | op | 70 | [5 empty] | 1 op | 1 op
4 | Siatka do zbierania polipów, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm (op. 5 szt.) Narzedzie dostępne z manualną funkcją regulacji rozmiaru wielkości rozwarcia pętli w trzech rozmiarach 10,20,30mm przy użyciu dedykowanego stopera wbudowanego w rękojeść | op | 10 | 1900 | 19000 |  |  |  | 1 op | 1 op
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 21 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy. Rozmiar igły do wyboru Zamawiajacego | szt | 30 | [5 empty] | 2 szt
2 | Igła jednorazowego użytku 22 G i 25G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długośc wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy 1,65 mm, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415mm - regulacja długosci osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. | szt | 200 | [5 empty] | 2 szt
3 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): Igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm | szt | 2 | [5 empty] | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 22 - Akcesoria do endosonografu firmy Olympus będącego na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Zaspa
1 | Aplikator do balonów do EUSA typu MAJ - 675 | szt | 4 | [5 empty] | 1szt
2 | Balony do aparatu EUS, typu MAJ-213 (20 sztuk w opak) | op | 5 | [5 empty] | 1 op
3 | Igła aspiracyjna , do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G do wyboru Zamawiajacego, końcówka igły wykonana nitynolu, ostrze igły typu Menghini. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający (op. 5 szt) | op | 1 | [5 empty] | 1 op
4 | Zawór ssania do EUS typu Maj-1443 | szt | 4 | [5 empty] | 2szt
5 | Zawór woda -powietrze do EUS typu Maj-1444 | szt | 4 | [5 empty] | 2szt
6 | Zawór biopsyjny do EUS typu Maj-853 | szt | 20 | [5 empty] | 2szt
7 | Szczotki typu BW - 400l | szt | 30 | [5 empty] | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 i 7 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
sterylny
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 4-6 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowego użytku
Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 23 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Nowe Ogordy | Komis Zaspa
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 100, 160 , średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. do wyboru Zamawiającego. Łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru przez użytkownika : z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek biopsyjnych (okrągłe, elipsoidalne oraz pogłebione), współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2 mm | szt | 50 | [5 empty] | 10 szt. | 10 szt
2 | Szczoteczki cytologiczne o długości: 100, 140, 150cm oraz o średnicy: 1,0; 1,5; 1,9mm w zależności od średnicy bronchoskopu. Końcówka szczoteczki zakończona jest kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek | szt | 50 | [5 empty] | 10 szt. | 10 szt.
3 | Igła do biopsji transbronchialnej w komplecie ze strzykawką podciśnieniową, z blokadą igły w rękojeści, z metalowym portem na końcówce osłonki, wymagane średnice: 19,20,21G, dł. igły 15mm, dł. robocza narzędzia 130cm, średnica osłonki 1,8mm. | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt. | x
4 | Jednorazowe szczypce chytające do usuwania ciał obcych, protez , długość 230cm, do kanału 2,8mm lub długość 180 do kanału 2,0mm (pediatryczne) do wyrobu Zamawiającego, szerokość otwarcia szczęk 4,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, dostępność ząb szczura i aligatora do wyrobu Zamwiającego, pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. dwoma systemami markerów syganlizujących położenie szczypiec w endoskopie | szt | 30 | [5 empty] | 2 szt. | 2 szt.
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1- 4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## PAKIET 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 24
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych, temperowane od 5 / 7 / 8,5 do 10 Fr; jednorazowego użytku. Możliwość pracy z prowadnikami krótkimi i długimi średnicy 0,035". | szt. | 20 | [5 empty] | 2 szt | 3szt
2 | Balon do achalazji o średnicy 30- 35 mm, dł. 8 cm z markerami RTG na końcach i środku. Narzędzie dł. 70 cm, śr.16 Fr wprowadzane po prowadniku minimum 0,035" | szt. | 2 | [5 empty] | 2 szt | 1szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 25 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Prowadnice do dróg żółciowych / trzustkowych z hydrofilną 4-5 cm końcówką, elastyczne giętkie, oraz sprężyste-sztywne, opcja multirotacji. Średnice 0.035-0.025 cala o minimalnej długości 450 cm ( +/- 30cm) | szt. | 150 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Prowadnice do dróg żółciowych/ trzustkowych z hydrofilną 4-5cm końcówką. Średnice 0.035 / 0.025/ 0.021 cala proste / zagięte o minimalnej długości 500cm (+/- 20 cm); jednorazowego użytku. | szt. | 100 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 26 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Ciśnieniowe balony do poszerzania w ukł.pokarmowym średnicy 4-6mm/ 8-10mm/ 10-12mm/12-15mm/15-18mm/18-20mm, balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i długimi; jednorazowego użytku. | szt. | 30 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
2 | Ciśnieniowa pompa do kontrolowanego wypełniania balonu z manometrem do 15 atm.; blokada motylkiem, płynna regulacja ciśnienia na drobno gwintowanym tłoczku, jednorazowego użytku. | szt. | 20 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 27 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Nóż igłowy do cystoenterostomi, zestaw z prowadnikiem 0,038" w osłonce izolacyjnej 5 Fr. Cystotom dwuetapowy z koagulacją na prowadniku oraz na cewniku do minimalnej średnicy 10 Fr . | szt. | 50 | [5 empty] | 2 szt | x
2 | Kompletny zestaw do przeskórnej endoskopowej gastrostomii metodą pull, średnica światła wewnętrznego silikonowego cewnika zakończonego giętkim silikonowym grzybkiem wynosi minimum 20-24 Fr do wyboru Zamawiającego | szt. | 50 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 28 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital Nowe Ogrody | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Balon 6,6 i 7,0 Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Balon musi być dostosowany do poszerzania w drogach żółciowych w zakresie czterech średnic podczas rozprężania (8,5/10/12/15 lub 12/15/18/20 mm), kontrast podawany nad lub pod balonem portem bocznym na 6cm od początku noska w kanale prowadnika ,widoczny w RTG. | szt. | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
2 | Cewniki 5,5 Fr do dróg żółciowych i trzustkowych z owalną lub metalową końcówką do prowadnicy 0,035/0,025 cala, dł. narzędzia 200cm +/- 20cm. | szt. | 25 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 29 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Kosz do usuwania ciał obcych czterodrutowy rozmiar 1,5x3,5cm /2cmx4cm / 2,5cmx5cm / 3cmx6cm kształt trapezoid - drut miękki i twardy spiralny rozmiar 2x4 i 3x6 , obrotowa rękojeść, | szt. | 35 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
2 | Kosz po prowadniku, współpracuje z krótkim / długim prowadnikiem, rozmiar 2x4cm, 3x6cm , pleciony, miękki, | szt. | 25 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
3 | Kosz do usuwania ciał obcych sześcio i ośmio drutowy rozmiar 2cmx4cm / 3cmx6cm kształt trapezoid - drut miękki i twardy spiralny , obrotowa rękojeść, | szt. | 15 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
4 | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówka i systemem pomaru odlegości średnica katateru 6-8 Fr do wyrobu Zamawiającego, średnica szczoteczki 1-2mm, prowadnik 0,35mm | szt. | 20 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny
| Jendorazowego użytku | [6 empty] | ……………………………….
| sterylny | [6 empty] | podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 30 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Zestaw pętli do polipektomii, śr 3x4,5-5cm, heksagonalne. | szt. | 30 | [5 empty] | 10 szt | 1szt
2 | Zestaw pętli do polipektomii, śr 1,5x3cm mini/max owalne | szt. | 30 | [5 empty] | 10 szt | 1szt
3 | Cewniki 6-8 do 10 Fr stosowany w drogach żółciowych z końcówką typu rampa do prowadnic 0,035/0,025/0,021 cala, dł. narzędzia 450-480cm, możliwość włożenia trzech prowadników równocześnie. | szt. | 5 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 31 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Trójkanałowy obrotowy papilotom z owalnym końcem - atraumatyczny, cięciwa tnąca 25mm, monofilament/ z prowadnikiem fabrycznie montowanym śr 0,035" dł. 205cm/480cm | szt. | 20 | [5 empty] | 10 szt | 2szt
2 | Trójkanałowy igłowy papilotom śr. 6,5-7 Fr - atraumatyczny, cięciwa tnąca 4-7mm, monofilament / opcjonalnie cięciwowy, osobne kanały noża, prowadnika minimalnej średnicy 0,035” i kontrastu. | szt. | 30 | [5 empty] | 10 szt | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 32
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt./zestawów w opakowaniu | liczba szt./zestawów | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | nr katalogowy
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Produkt do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Zestaw – 1 strzykawka 1ml oraz 1 igła. | 1 zestaw | 50
2 | Igły z ujściem na końcu | 1 | 50
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Biokompatybilny, niewchłanialny, syntetyczny preparat do injekcji w postaci hydrożelu
Skład:polyacrylate, polyalcohol copolimer (PPC), 40% glicerol
Wielkość cząsteczek: średnia wielkość cząsteczek 300um powoduje brak migracji w obrębie injekcji oraz do innych tkanek.
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Igła z ujściem na końcu, kompatybilne z produktem do endoskopowego leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 33-NÓŻ DO ESD
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | KOMIS
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Nóż do ESD | szt | 60 | [5 empty] | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Możliwość podawania wody podczas zabiegu
| Długość narzędzia 220 cm | [5 empty] | …................................................
| Średnica narzędzia 2,7 mm | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
Długość noża 2 mm
Średnica noża 0,3 mm, zakończony dyskiem o śrenicy 0,8 mm
Po cofnięciu noża do cewnika jego aktywna część wystaje 0,5 mm
Rękojeść wyposażona w port Luer oraz przyłącze HF do koagulacji

## PAKIET 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 34 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Endoskopowa igła biopsyjna aspiracyjna pod kontrolą EUS z mandrynem i strzykawką próżniową 19/22/25 Gage | szt. | 40 | [5 empty] | 4 szt
2 | Endoskopowa biopsyjna Igła histopatologiczna i cytologiczna pod kontrolą EUS typ ProCore | szt. | 10 | [5 empty] | 4 szt
3 | Endoskopowa igła do zabiegów Neurolizy pod kontrolą EUS | szt. | 5 | [5 empty] | 2 szt
4 | Endoskopowa biopsyjna igła aspiracyjna, atraumatyczna pod kontrolą EUS przeznaczona do drenaży zbiorników płynowych typHD śr 19 G | szt. | 5 | [5 empty] | 4 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [6 empty] | …................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 35 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital Nowe Ogrody | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Sfinkterotom trójkanałowy, z noskiem stożkowym, obrotowy, długość cięciwy 25 mm, średnica cewnika proksymalnie 2,2 mm, dystalnie 1,8 mm, kolorowe markery na końcówce dystalnej, temperowany nosek, długość robocza 200 cm | szt. | 250 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
2 | Sfinkterotom typu B II, jednokanałowy, na prowadnik o śr. max. 0,035", średnica cewnika 2,2 mm, łącznik typu Y z uszczelką pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
3 | Sfinkterotom igłowy, średnica cewnika dystalnie 1,8 mm, proksymalnie 2,2 mm, łącznik typu Y z uszczelką pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, wysunięcie igły 6 mm | szt. | 15 | [5 empty] | 1 szt | 1szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [6 empty] | …................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 36 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika
1 | Ciśnieniowe balony do poszerzania zwężeń w obrębie ukł Pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) śr 10-11-12 mm | szt. | 5 | [5 empty] | 1 szt.
2 | Ciśnieniowe balony do poszerzania zwężeń w obrębie ukł Pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) śr 8-9-10 mm | szt. | 5 | [5 empty] | 1 szt.
3 | Ciśnieniowe balony do poszerzania zwężeń w obrębie ukł Pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) śr 12/13,5-15 mm | szt. | 5 | [5 empty] | 1 szt.
4 | Balon do ekstrakcji, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu, Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7 mm | szt. | 50 | [5 empty] | 5 szt.
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
| Pakowany indywidualnie | [6 empty] | …................................................
| Sterylny | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej
średnice balonu do wyboru Zamawiającego

## PAKIET 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 37 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Zestaw do cystogastrostomii, śr. 8,5 Fr, długość robocza 180 cm, pierścień koagulacyjny na cewniku zewnętrznym | szt | 50 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
2 | Pętla do polipektomii, , dwuśrednicowa, średnica proksymalnie 20 mm, dystalnie 35 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość 230 cm, rękojeść trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu, wyposażona w port Luer do mycia i dezynfekcji | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | x
3 | Pętla do polipektomii, owalna, izolowana końcówka pętli, średnica 20 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość 230 cm, rękojeść trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu, wyposażona w port Luer do mycia i dezynfekcji | szt | 2 | [5 empty] | 2 szt | x
4 | Pętla do polipektomii,rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona z cewnikiem za pomocą gumowego przegubu, owalna , dł 20-35mm, na rękojeści port Luer do mycia i dezynfekcji | szt | 4 | [5 empty] | 2 szt | x
5 | Koszyk do usuwania złogów, czteroramienny, wykonany z nitinolu pokrytego złotem, nieprzezierny cewnik widoczny w RTG, dł. kosza 50-60 mm, łącznik typu Y z uszczelką pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, akceptujący prowadnik 0,035" | szt | 4 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
6 | Koszyk do usuwania złogów, sześcioramienny, wykonany z nitinolu pokrytego złotem, nieprzezierny cewnik widoczny w RTG, dł. kosza 50-60 mm | szt | 4 | [5 empty] | 2 szt | x
7 | Koszyk do litotrypsji, wykonany z plecionego drutu, 4-drutowy/ 6-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica cewnika 2,6mm. Długość robocza 400 cm, kompatybilny z litotyptorem firmy Endo-Flex. | szt | 15 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
8 | Cewnik do kontrastowania dróg żółciowych, z metalową stożkową końcówką lub bez końcówki do wyboru Zamawiajacego, trójkolorowe znaczniki na końcówce dystalnej, średnica części proksymalnej cewnika 2,45 mm, śr. części dystalnej 1,8 mm. Min. Średnica kanału roboczego 2,8mm. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”, łącznik typu Y z uszczelką pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika | szt | 160 | [5 empty] | 10 szt | 2szt
9 | Poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, długość 180cm, średnice 8,5 Fr temperowane do 5 Fr, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika | szt | 15 | [5 empty] | 2 szt | 2szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 8 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny
jednorazowego użytku
sterylny
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2-7 i 9 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowego użytku
Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 38 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Szczotka dwustronna, króka do czyszczenia gniazd zaworów, wielorazowego użytku, | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
2 | Szczotka czyszczaca wielorazowa, do kanału water jet endoskopów Pentax,średnica główki czyszczacej 3 mm, długość 250 cm | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
3 | Szczotka czyszcząca dwustronna, jednorazowa do kanału roboczego endoskopów Pentax,średnica cewnika 1,9 mm, średnica główki czyszczacej 5 mm, długość 230 cm | szt. | 20000 | [5 empty] | 100 szt | 100 szt.
4 | Ustnik jednorazowego użytku duży z gumką do wszystkich endoskopów, nie zawiera lataksu , pakowany w kartonowy dyspenser z otworem w dolnej części ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników | szt. | 14000 | [5 empty] | 200 szt | 200 szt.
Razem
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 39 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, trapezoidalny, z plecionego drutu, długość rozłożonego kosza 50 mm, średnica cewnika 2,3 mm, łącznik typu Y z uszczelką pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika, dł. narzędzia 200 cm | szt. | 4 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
2 | Koszyk do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, trapezoidalny, z plecionego drutu, długość rozłożonego kosza 50 mm, średnica cewnika 2,3 mm | szt. | 40 | [5 empty] | 8 szt | 1 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-2 | Podać tak/nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 40 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Marker węglowy do tatuowania endoskopowego zmian w ukł.pokarmowym (op.1/10 szt) – sztrzykawki po 5 ml | op | 10 | [5 empty] | 1 op | 1 op
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 41 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Igły do skleroterapii, z mechanizmem blokującym wysunięcie igły, śr. 0,6 – 0,9 mm, wysunięcie 4 – 6 mm, dł narzędzia 160 oraz 230 mm | szt. | 100 | [5 empty] | 10 szt | 10 szt
2 | Igły do ostrzykiwania krwawiacych naczyń i błony śluzowej, oraz żylaków dł. 200/220 cm, wysunięcie igły do 5 mm śr. 23/25G | szt. | 80 | [5 empty] | 10 szt | 10 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-2 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [6 empty] | …................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 42 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Kapturek ochronny do usuwania ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego, zakładany na końcówkę dystalną gastroskopu | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
…................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 43 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Siatka do usuwania polipów.średnica narzędzia 2,3 - 2,5 mm, długość robocza 230 cm, funkcja płynnej rotacji, skalowana rękojeść | szt. | 200 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
………………………………….
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 44-WYROBY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | KOMIS
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Samorozprzężalna proteza nitinolowa | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt.
2 | Multikołowy lateksowy zestaw do podwiązywania żylaków przełyku z powiększonym polem widzenia | szt | 80 | [5 empty] | 4 szt.
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Niepokrywana/pokrywana w częściowo lub w całośći do wyboru Zamawiającego
Markery rtg widoczne w zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus markery na końcach protezy
Zestaw wprowadzający średnica 8-10 Fr i 20-24 Fr (do wyboru Zamawiającego) giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie
Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką
Rękojeść pistooletowa umożliwiająca wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej umiejscowienia
Zabezpieczenie - blokada przed wypadnięciem protezy
Pętla do repozycji stentu na jej końcu
Kształt protez dwukielichowy-poszerzony na obu końcach
Średnice protez w miejscu fiksacji 11 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm
Średnice protez w miejscu zwężenia 10 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm
Długość protez 4 cm, 6 cm ,8 cm, 9 cm, 10 cm, 12-12,5 cm, 15 cm
Długość i średnica do wyboru Zamawiającego
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| mechanizm spustowy działa za pomoca lnianego cięgna chroniącego kanał roboczy przed uszkodzeniem | tak
| liczba gumek 4/6/10 sztuk w zestawie do wyboru Zamawiającego | tak
..........................................
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 45 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Zestaw do drenażu nosowo – żółciowego: w zestawie; cewnik drenujący, rurka nosowa i złącze. Cewnik drenujący w dystalnej części ( 35cm) wykonany z miękkiego, biokompatybilnego tworzywa widocznego w RTG, odpornego na okluzję ( mięknącego pod wpływem temperatury ciała pacjenta ). Dystalnej 5cm cewnika pokryte powłoką redukującą opory podczas wprowadzania,z zagięciem typu pigtail o śr. 18mm ( w obrębie zagięcia 8 otworów drenujących), dł. 250cm, śr. 6; 7.5 i 8.5mm | szt | 40 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
…………………………...………
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 46 - wyroby do endoskopu firmy Pentax będącego na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Dren (łącznik) do kanału water-jet kompatybilny z posiadanymi wideoendoskopami f-my Pentax | szt. | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Zatyczka do kanału biopsyjnego kompatybilna z posiadanymi wideoendoskopami f-my Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
3 | Kapturek na końcówkę dystalną kompatybilny z duodenoskopem Pentax serii ED-3680TK | szt. | 40 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
4 | Butelka na wode do procesora endoskopowego Pentax | szt. | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
5 | Uszczelka butelki przy wejściu do endoskopu Pentax | szt. | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
6 | Uszczelka pod korek butelki przy do endoskopu Pentax | szt. | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
7 | Zawór ssący do endoskopu Pentax zółty | zestaw | 10 | [5 empty] | 2 szt | x
8 | Zawór ssący do endoskopu Pentax czerwony | zestaw | 10 | [5 empty] | 2 szt | x
9 | Zawór woda – powietrze do endoskopu Pentax zielony | zestaw | 10 | [5 empty] | 2 szt | x
10 | Zawór woda – powietrze do endoskopu Pentax niebieski | zestaw | 10 | [5 empty] | 2 szt | x
11 | słoik do pompy płuczącej | szt. | 3 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
12 | korek do zaworu ssącego do 70k/80k | szt. | 6 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
13 | korek do zaworu ssącego do 40/k/v/w | szt. | 6 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
14 | Olejek silikonowy do uszczelek endoskopów Pentax | szt. | 10 | [5 empty] | 1 szt. | 1 szt.
Razem
…………………………...………
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 47 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Cewnik do ERCP dwu lub trzykanałowy do wyboru; długość 210cm i średnicy od 5Fr; końcówka prosta lub zakrzywiona do wyboru Zamawiającego | szt | 40 | [5 empty] | 4 szt | 10 szt
2 | Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1 mm; prowadnik - .035" | szt | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
3 | Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika .Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu,dl. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm. do wyboru Zamawiajacego | szt | 300 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
4 | Sfinkterotom igłowy: trzykanałowy - z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długość robocza - min. 200 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6 mm, z końcówką widoczną w promieniach RTG, wspólpracujący z prowadnikiem 0.035" | szt | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
5 | Koszyki do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, trapezoidalny; czterodrutowy, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035", kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm,Wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm, do wyboru Zamawiającego | szt | 70 | [5 empty] | 5 szt | 5 szt
6 | Urządzenie wielorazowego użytku współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji. | szt | 2 | [5 empty] | x | x
7 | Prowadnik endoskopowy:dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prostą i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie,dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Średnica długość i wersja prowadnika do wyboru Zamawiającego | szt | 300 | [5 empty] | 20 szt | 10 szt
8 | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; do wyboru Zamawiajacego Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie z jedną skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr. | szt | 100 | [5 empty] | 10 szt | 10 szt
9 | Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, dł. balonu 2cm, 3m, 4cm; średnica balonu 4, 6, 8mm(do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035”. Ciśnienie robocze do 12 ATM. Średnica kateteru, na którym zamocowany jest balon wynosi 5 Fr, a jego całkowita długość robocza wynosi 180 zm | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1- 5 i 7-9 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 6 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowego użytku
Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej
…………………………...………
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 48 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital Nowe Ogrody | Komis Szpital Zaspa
1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm),do wyboru Zamawiającego wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków,z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG (jedna w postaci wałeczka druga w postaci okrągłej), nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu) . Dostępny także w wersji ENFit | szt | 200 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Zestaw do jejunostomii do wprowadzania przez PEG o średnicy cewnika 8,5 Fr i 12 Fr, do wyboru Zamawiającego długość sondy 68cm, końcówka robocza typu pigtail lub zagięta (do wyboru) z końcem rozpuszczalnym w sokach trawiennych dla ułatwienia wprowadzania , dystalny koniec sondy zaopatrzony w pętle z jednolitego kawałka nylonu do zamocowania w jelicie, zestaw zawiera: 3 portowy zgłębnik do żywienia, podawania leków oraz umożliwia dostęp do żołądka, prowadnik, pierścienie blokujące, gaziki 10X10cm oraz żel do ułatwienia wprowadzania. Kompatybilność z zestawami PEG 20 i 24 Fr . | szt | 5 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
3 | Zestaw wymienny do PEG wykonany z wysokiej jakości silikonu o śr. 18Fr -dł. Do wyboru zamawiającego: 1,2cm, 1,7cm, 2,4cm, 3,4cm, 4,4cm, śr. 24 Fr -dł: 1,7cm, 2,4cm, 3,4cm,4,4cm oraz 28 Fr dł: 1,5cm, 2,8cm, 4,3cm. W komplecie narzędzie do pomiaru stomii oraz podkładki dystansowe, mandryn do impalntacji | szt | 5 | [5 empty] | x | 2 szt
4 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 12, 14,16,18, 20, 22, 24,28 Fr.do wyboru Zamawiajacego Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładka prosta lub zagięta (do wyboru), strzykawka 3ml, komplet gazików 10X10cm, żel do ułatwienia wprowadzania. | szt | 5 | [5 empty] | 1 szt. | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1- 4 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
………..………………………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 49 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital Nowe Ogrody | Komis Szpital Zaspa
1 | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, do wyboru Zamawiajacego, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 m | szt | 30 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm do wyboru Zamawiajacego dł. robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu. Przeznaczony do inflacji powietrzem przy użyciu pompki z manometrem. | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
3 | Ręczna pompka do inflacji balonów do achalazji | szt | 4 | [5 empty] | 1 szt | 1 szt
4 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm do wyboru Zamawiającego, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | szt | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
5 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm do wyboru Zamawiającego, kateter o średnicy 6 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, ; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm | szt | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
6 | Urzadzenie do pompowania balonów pozwalające na inflacjęcieczą w zakresie ciśnień 1 - 20 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym | szt | 120 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1- 6 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
………..………………………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 50 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital Nowe Ogrody | Komis Szpital Zaspa
1 | Prowadnice średnica 0,035'' lub 0,025" do wyboru Zamawiajacegodługość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; | szt | 90 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Trójkanałowy papilotom o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: prowadnicę, cięciwę i kontrastrast; część cięciwy pokryta izolacyjną wartswą ochronną, dystalna posiada dwukolorowy system znaczników, długość cięciwy 20mm-30mm do wyboru Zamawiającecgo; długość narzędzia 170 cm; długośc noska 3mm, średnica końcówki narzędzia 4,5 Fr minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm, kontrastująca końcówka dystalna ze znacznikami; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabliność | szt | 15 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
3 | Koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4- i 8-drutowydo wyboru Zamawiającego maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 190cm; zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
4 | Koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-i 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035''; szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 190cm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 190cm; | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt.
6 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; długość narzędzia 195cm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm - 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt | 1 szt.
7 | Litotryptor do mechanicznej litotrypsji wsępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnerza i osłonka wewnętrzna długość robocza 195 cm min. Śr. Kanału robowego endoskopu 3,2 lub 4,2 mm do wyrobu Zamawiajaćego, średnica koszyka 30 mm, zaokrąglona końcówka dystalna koszyka posiada funckę rotacji i port iniekcyjny z oczkiem na prowdnicę lub bez do wyrobu przez Zamawiającego. Litotryptor musi być kompatybilny z rączką Maj 441 będącą na wyposażeniu Zamawiajacego | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-7 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  |  |  | ………..………………………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 51 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Narzędzie jednorazowego użytku do endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej w żołądku przeznaczone do uzyskania pola widzenia w obrazie endoskopowym oraz chwytania i podciągania wstępnie naciętej tkanki; narzędzie składa się ze zmontowanych ze sobą nasadki dystalnej i szczypiec chwytających; maksymalna średnica sondy endoskopowej, na której można zamontować narzędzie: 13,85mm lub 14,95mm; długość sondy endoskopowej 1950mm; średnica rozwarcia szczęk 8mm | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
2 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm lub 1,5mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 165 cm, 195cm, 230 cm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg | szt | 80 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
3 | Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny do podawania soli fizjologicznej do warstw podśluzowych bezpośrednio po cięciu; zaokrąglona część dystalna osłony ułatwia manewrowanie także stycznie do zmiany; kształt końcówki umożliwia cięcie w dowolnym kierunku, bez konieczności rotacji narzędzia; długość narzędzia 165 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość noża 4,5 mm; długość końcówki trójkątnej 0,4 mm; | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
4 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie przełyku; zakończony izolowaną końcówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 1650mm, 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; | szt | 2 | [5 empty] | x | x
5 | Nóż elektrochirurgiczny w kształcie haczyka, z funkcją rotacji, jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia od 165 cm do 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8, długość noża 4,5mm, | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt | x
6 | Nasadka na końcówkę endoskopu, średnica 18,1 mm, sterylna,z ukośnym brzegiem i wycietą krawędzią (op. 5 szt) | op | 10 | [5 empty] | 2 op | x
7 | Nasadki na końcówkę endoskopu MIĘKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica zewnętrzna od 11,4mm do 15,7 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm (op. 10 szt.) | op | 10 | [5 empty] | 2 op | x
8 | Jednorazowe dreny do użycia z nożami z serii KD- z funkcją płukania do portu dodatkowego z trzpieniem lub nakretką (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 5 | [5 empty] | x | x
9 | Nasadki na końcówkę endoskopu wykonan z silikonu posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion rozprasowujacych fałdy jelita podczas badana poprawiając widocznośc błony śluzowej, stabilizuje endoskop podczas wykonywania zabiegów w jelicie grubym ( op 8 szt) | op | 5 | [5 empty] | 2 op | x
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-9 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny | [6 empty] | ………..………………….…………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 52 - Akcesoria do endoskopów firmy Olympus będących na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | PRZYŁĄCZE DO PŁUKANIA EXERA typu Maj 855 | szt | 10 | [5 empty] | 2 szt | 5 szt
2 | ZAKRYWKA WODOODPORNA uszczelniajaca gniazdo elektryczne typu MH-553 | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt.
3 | MAJ-1608 DREN DO OFP-2, JEDNODNIOWY (10szt) typu Maj-1608 | op | 10 | [5 empty] | 2 op | 2 op
4 | ZAWORKI BIOPSYJNE typu MB-358 (op. 10 szt) | op | 10 | [5 empty] | 2 op | 2 op
5 | ZAWÓR WODA/POWIETRZE typu MH-438 | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt.
6 | PRZYCISK SSĄCY (OES) typu MB-197 | szt | 4 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt.
7 | Butelka na wodę typu Maj-901 | szt | 6 | [5 empty] | x | 3 szt
8 | ZAWÓR ssący typu MH-443 | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt.
9 | Butelka do pompy ( plastikowa) | szt | 3 | [5 empty] | x | x
Razem
………..………………….…………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 53
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów, duodenoskopów, bronchoskopów | szt | 5 | [5 empty] | 2 szt | 2 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
Wyrób medyczny wielorazowego użytku
Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej
………..………………….…………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 54 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis Szpital im.M.Kopernika | Komis Szpital św Wojciecha
1 | Pułapka na polipy,4 lub 5-komorowa,plastikowa,posiadająca 4 sitka, oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna rurka podłączana do zaworu ssącego endoskopu,druga do ssaka | szt | 400 | [5 empty] | 10 szt | 2 szt
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1 | Podać tak/ nie |  | Opsiać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | [6 empty] | ………..………………….…………..
podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 55-DRENY DO POMPY ENDO-WASHER 2003 BĘDĄCEJ NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJACEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Szpital im.M.Kopernika
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Dreny do pompy endoskopowej typ ENDO-WASHER 2003 | szt | 100 | [5 empty] | 10
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednodniowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
..........................................
podpis osoby upowaznionej