## .
Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
na Zakup zestawu laparoskopowego wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o. / Znak sprawy: 3566/2023
w ramach realizacji projektu pn. ,,Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
			Podać:
			Rok produkcji:
			Okres gwarancji zestawu:
poz.	Zestaw laparoskopowy z zielenią indocyjaninową – 1 szt.	Warunki graniczne / OBLIGATORYJNE/FAKULTATYWNE (punktowane w ramach kryterium oceny ofert pn. ,,Parametry techniczne’’)	Poniżej podać deklarację oferowanych / parametrów/wartości obligatoryjnych/fakultatywnych wraz / z nazwą produktu (jeśli produkt posiada nazwę)
1	Kamera ze sterownikiem: Kompaktowa głowica kamery 100% 4K, kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR, umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG). Trzy programowalne przyciski funkcyjne. Sterylizacja w : STERRAD lub autoklawie.	OBLIGATORYJNE
1A	Funkcja jednodotykowego AUTOFOKUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF)	FAKULTATYWNE / TAK – 30 PKT / NIE – 0 PKT
1B	Przewód o długości min. 3 m; waga max. 300 g.	OBLIGATORYJNE
2	Wielospecjalistyczny procesor obrazu wideo 4K z możliwością rozszerzenia o tryby 3D/IR. Możliwy dostęp do zaawansowanych trybów obrazowania 3D i IR w zaoferowanym zestawie lub za pomocą prostej aktualizacji oprogramowania (przy użyciu pamięci USB). Możliwość obrazowania optyczno-cyfrowego we współpracy z dedykowaną głowicą kamery kompatybilną z funkcją obrazowania optyczno-cyfrowego. Tryb obrazowania w podczerwieni. Port pamięci przenośnej do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash. Format zapisu w pamięci wewnętrznej: TiFF i JPG lub JPEG i MPEG4. Procesor wraz z oprogramowaniem i licencją.	OBLIGATORYJNE
3	Funkcja obrazowania w podczerwieni bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp. dostępna w zaoferowanym zestawie lub poprzez aktywację pakietu aktualizacyjnego IR do procesora wideo 4K.	OBLIGATORYJNE
4	Kompatybilne źródło światła LED do obrazowania IR w kolorze. Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny. Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła. Procesor wyposażony w funkcje obrazowania w podczerwieni IR, obrazowanie wykorzystujące światło podczerwone.	OBLIGATORYJNE
5	2 x monitory medyczne z przekątną min. 32” (kompatybilne z zestawem) z możliwością obrazowania w rozdzielczości 4K i 3D; jasność min. 650 cd/m2.	OBLIGATORYJNE
6	Insufflator z możliwością pracy w min dwóch trybach insuflacji: normlnym i do małych przestrzeni, przepływ dwutlenku węgla regulowany do min. 45 l/min; trzy tryby przepływu: niski, średni i wysoki.	OBLIGATORYJNE
6A	Funkcja automatycznego oddymiania pola operacyjnego przy współpracy z posiadanym przez Zamawiającego generatorem elektrochirurgicznym.	FAKULTATYWNE / TAK – 10 PKT / NIE – 0 PKT
7	Kompatybilne kable i przewody komunikacyjne	OBLIGATORYJNE
8	Zestaw drenów wielorazowych do insuflacji	OBLIGATORYJNE
9	Zestaw drenów wielorazowych do oddymiania lub Zestaw sterylnych drenów jednorazowego użytku, w przypadku, gdy zestaw posiada system pasywnego oddymiania poprzez dren z filtrem podłączany do trokara.	OBLIGATORYJNE
10	2 x Optyka laparoskopowa IR śr. 10 mm, 30 stopni, dł robocza 32 cm +/-5%, autoklawowalna	OBLIGATORYJNE
11	2 x Optyka, 10 mm, 30 stopni, dł. robocza 45 cm +/-7%, autoklawowalna	OBLIGATORYJNE
12	Sterylny filtr do insuflacji	OBLIGATORYJNE
13	Pojemnik do sterylizacji optyk (do pozycji 11)	OBLIGATORYJNE
14	4 x światłowód kompatybilny ze źródłem światła 3 m	OBLIGATORYJNE
15	Laparoskopowa pompa ssąco-płucząca, maksymalna wydajność płukania 2,0 l/min, maksymalne ujemne ciśnienie ssania w zakresie -60 do maksymalnie -80 kPa	OBLIGATORYJNE
16	Wielorazowy dren płuczący do pompy, min 20 użyć.	OBLIGATORYJNE
17	4 kompletne narzędzia chirurgiczne - szczypce chwytające typu grasper, 5 mm średnicy, długość 31-36cm, długość szczęk 17-18 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym.	OBLIGATORYJNE
18	2 kompletne narzędzia chirurgiczne - szczypce chwytające atraumatyczne typu grasper, 5 mm średnicy, długość 31-36 cm, długość szczęk 19-24 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym.	OBLIGATORYJNE
19	4 x Haczyk laparoskopowy krotki (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość 31-36 cm (narzędzie do wykonywania zabiegów przedodbytowej resekcji nowotworów odbytnicy)	OBLIGATORYJNE
20	4 kompletne narzędzia chirurgiczne (instrumentarium ) do wykonywania zabiegów przedodbytowej resekcji nowotworów odbytnicy - szczypce chwytające jelitowe typu Babcock, 5mm średnicy, długość 43-46cm, długość szczęk 30 – 32 mm, rączka z zamkiem dezaktywującym.	OBLIGATORYJNE
21	3 kompletne narzędzia chirurgiczne (instrumentarium) - szczypce chwytające typu Johann z okienkiem, 5mm średnicy, długość 31-36 cm, długość szczęk 23 – 25 mm, obie szczęki ruchome, rączka bez zamka.	OBLIGATORYJNE
22	1 kompletne narzędzie chirurgiczne (instrumentarium) - szczypce chwytające typu Johann z okienkiem, 5mm średnicy, długość 43-46cm, długość szczęk 23 – 26 mm, jedne lub obie szczęki ruchome, rączka bez zamka.	OBLIGATORYJNE
23	2 x Igła Veress'a, długość 150 mm; dopuszcza się zarówno nierozbieralny jak i rozbieralny kurek zaworu insuflacji	OBLIGATORYJNE
24	2 x kompletne imadło, chwytak igieł zakrzywiony w lewo, 5mm średnicy, długość 43-46cm, uchwyt z płaszczem z zamkiem	OBLIGATORYJNE
25	2 x kompletne imadło, chwytak igieł zakrzywiony w lewo, 5mm średnicy, długość 31-33cm, uchwyt z płaszczem z zamkiem (narzędzie do wykonywania zabiegów przedodbytowej resekcji nowotworów odbytnicy)	OBLIGATORYJNE
26	Ssak laparoskopowy o średnicy 5,00 – 5,3 mm i długości roboczej 33 -36cm	OBLIGATORYJNE
27	Dodatkowa kamera kątowa do zabiegów endourologicznych	OBLIGATORYJNE
Wykonawca zobowiązany jest do montażu, instalacji i prawidłowego uruchomienia powyższego zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonanie przez Wykonawcę powyższych czynności musi umożliwić personelowi Zamawiającego pracę bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z montażem, instalacją i uruchomieniem zestawu laparoskopowego.