## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.24.2024.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych oraz dzierżawa urządzeń
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto pozycji* | Cena brutto
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, do reanimacji chorych z nagłym zatrzymaniem pracy komór serca, do zabiegów podczas, których może nastąpić zwolnienie akcji serca. Jałowa, sterylizowana promieniami gamma, epirogenna, jednorazowego użytku, skalowana co 10cm, dł. robocza 110-112cm, dł. całkowita 125cm, średnica 4-5-6-7 F, standardowa końcówka bipolarna (+/-). | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego, wykonana ze stali nierdzewnej, z żarówką ksenonową 2,5V lub diodą LED, z kołnierzem wokół żarówki, z uchwytem łatwo i stabilnie łączącym się z łyżką, zasilanie baterie R14, do sterylizacji w autoklawie, "zielony stanadard". | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Łyżka światłowodowa typu Macintosh (zakrzywiona), wielorazowa, do sterylizacji w autoklawie, wykonana z antymagnetycznej stali nierdzewnej, z wbudowanym w całości światłowodem, łatwa w myciu i dezynfekcji, z uchwytem łatwo i stabilnie łączącym się z rękojeścią, z widocznym oznaczeniem rozmiaru, "zielony standard", rozmiary 1-4. | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Łyżka do trudnych intubacji typu Mccoy rozm.3, 4, 5 | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Koc (kołderka) do ogrzewania pacjenta dorosłego, o rozmiarze 130x230 cm (+/- 5%), wykonany z materiału nietkanego, niepalnego klasy I. Brak lateksu, ftalanów w tym DEHP. Koc z jednym sztywnym portem do mocowania rury grzewczej o średnicy 62mm, posiada kurtyny powietrzne o szer. 25cm (+/- 5 cm) umożliwiające stabilizację koca i rozpraszaniu się powietrza na boki, posiadający klapy na ramiona. Zgodny z normą EN 13795, oraz EN ISO 10993 lub równoważne. Wyrób medyczny jednopacjentowy, przeznaczony do pracy z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem Mistral Air (kompatybilność wyrobu z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.) | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Koc (kołderka) do konwekcyjnego śródoperacyjnego ogrzewania pasa barkowego i kończyn górnych pacjenta dorosłego, o rozmiarze 80x200 cm (+/- 5%), wykonany z materiału nietkanego, niepalnego klasy 1. Brak ftalanów (np. DEHP), oraz lateksu w składzie materiału, posiadajacy dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez sztywne złącze o średnicy 62 mm. Koc z dodatkową taśmą i dodatkowym paskiem, służącymi stabilizacji koca, osłona twarzy pacjenta. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy brzusznej, biodrowej, kończyn dolnych, okolicy narządów rodnych oraz dróg moczowych. Wyrób zgodny z normą EN 13795, oraz EN ISO 10993 lub równoważne. Wyrób medyczny jednopacjentowy, przeznaczony do pracy z posiadanym przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air. (kompatybilność wyrobu z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.) | 450 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego jednostopniowy, składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli, rozmiary 6F i 9F dł 26 cm | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: prosta igła, prowadnik, kateter i strzykawka, kateter 7F-10F dł.70cm | 40 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Dren typu Redon do drenażu ran pooperacyjnych CH 08 do 32 dł.min.700mm | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Zestaw przezskórny metodą dwustopniową zawierający dilatator, prowadnicę składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli, rozmiary 6F i 9F dł 26 cm | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, lub metalowo-miedziana, pokryta gładkim tworzywem sztucznym, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia, nie zawierająca lateksu i DEHP. Pełny zakres rozmiarowy od 1,9 mm (dla rurek od 2,0 do 10,00). Dla rozmiarów prowadnicy 3,3mm-5 mm długość co najmniej 60 cm. | 1600 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego 12F-18F. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, mogą posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, końcówka lejek, wymagane barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Skalowany lub nieskalowany cm dł. 60-70cm, 6CH - 20CH. | 11000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy, z medycznego PCV, ze znacznikami głębokości, kolorowym kodem rozmiarów, z dwoma lub z czterema otworami bocznymi, z miękkim, gładko zakończonym końcem, widoczny w rtg, sterylny, jednorazowy, rozmiary CH8 - CH30. | 13000 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Zgłębnik żołądkowy jednoświatłowy, z medycznego PCV, ze znacznikami głębokości, kolorowym kodem rozmiarów, z dwoma otworami bocznymi, z miękkim, gładko zakończonym końcem, widoczny w rtg, sterylny, jednorazowy, rozmiary CH30 - CH36. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Układ pacjenta z wbudowanym czujnikiem przepływu, jednorazowy, współosiowy, zawiera adapter kalibracyjny . Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, od strony pacjenta 22mm. Układ o długości 180cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego, wszystkimi typami respiratorów Hamilton Medical AG. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Układ pacjenta z wbudowanym czujnikiem przepływu i obudową zastawki wydechowej, jednorazowy, współosiowy układ pacjenta zawiera adapter kalibracyjny, średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, od strony pacjenta 22mm, układ o długości 180cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego respiratorami Hamilton-G5/S1. . | 240 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Przewód do regulacji ciśnienia w balonie rurki intubacyjnej | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Adapter jednorazowy do czujnika CO2 dla dorosłych | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Jednorazowy układ pacjenta wraz z komorą nawilżacza, dla dorosłych, do respiratorów Hamilton Medical AG. Układ kompatybilny z aktywnym nawilżaczem do posiadanych przez zamawiającego respiratorów Hamilton-H900. | 15 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia (do wprowadzenia metodą Seldingera). Minimalny skład którego zestawu wchodzą: jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym; prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 1,32 mm; rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej 7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm; igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 14- 15 G w ilości 2 szt; rozszerzadlo krótkie o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm; skalpel nr 15; strzykawka monoject 6-10ml; czerwony pojemnik na zużyte igły; żel poślizgowy, 4 gąbki kompresy z gazy, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych kompletny, z rezerwuarem tlenu, z maskami w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża) | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Zestaw z inhalatorkiem lekowym do aerozoterapii, o poj. 6-10 ml skalowany co 1-2 ml, objętości aerozolu w postaci cząsteczek o średnicy 2,7-3,25 mikrometra przy przepływie 6 litrów na minutę, maską bez PCV anatomicznie wyprofilowaną i drenem 2,1 m. | 11000 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Ciśnieniomierz zegarowy wraz ze słuchawkami, dwuprzewodowy, manometr z uchwytem umożliwiającym zamontowanie do mankietu, mankiet dla dorosłych zawijany - bez rzep. Zakres pomiarowy 0-300mmHg, zapakowany w etui. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu 200-210 cm wolne od DEHP | 55000 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy), miękko zakończone rozszerzające się w kształcie lejka końcówki, długość drenu 300-350 cm wolne od DEHP | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Rurki ustno-gardłowe Guedela jednoczęściowe, bez PCV, sterylne, kodowane kolorem (pełna rozmiarówka) | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Cewnik do podawania tlenu przez nos wąsy tlenowe o długości 500-600 cm | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Dren typu Jackson-Pratt, wykonany z czystego 100%-owego silikonu o długości 80-100 cm, z płaską częścią drenującą, zawierającą dużo otworów na długości 20 cm, znacznik głębokości w odległości 5 cm od części drenującej, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie razem z łącznikiem stożkowym; rozmiar 4x10mm | 700 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Opaski identyfikacyjne z wkładaną karteczką, dla noworodków | 15000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi z wykorzystaniem maksymalnie jednego dostępu krwi. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Długość drenu 213 cm. | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Czujnik do pomiaru saturacji tkankowej dla pacjentów o wadze równej lub większej niż 40kg | 1100 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Czujnik referencyjnej wysokości serca kompatybilny z posaidanym przez Zamawiającego monitorem EV1000NI, do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną, wielorazowego użytku | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Czujnik do parametrów hemodynamicznych z zastosowaniem ciagłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Możliwość pomiaru kurczliwości i elastancji. Rozmiary S,M,L. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Cewnik Swana-Ganza przeznaczony do ciągłego monitorowania wartości ciśnienia hemodynamicznego, ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca, seturacji tlenem krwi żylnej mieszanej ( SvO2) oraz ciągłego pomiaru objętości końcowo-rozkurczowej (EDV) 7,5F | 5 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą analizy fali tętna kompatybilny z posiadanym monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: - Długość linii 152 cm - Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia - Połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe - Brak konieczności kalibracji czujnika - Częstotliwość własna czujnika >200 Hz | 650 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy ch14/110 cm z portem do odbarczania.Dwa oddzielne porty z zaciskami umożliwiające odbarczenie pacjenta bez konieczności odłączania zestawu do żywienia, zapewniające ergonomię stosowania i eliminujące ryzyko wycieku oraz zapobiegające przemieszczaniu sie płynów w złym kierunku. Zgłębnik powinien zawierać: podziałkę co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką. Właściwości kontrastujące na całej powierzchni w RTG. Zakończenie zgłębnika posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika. Wykonany z poliuretanu. Zakończenie typu ENFit. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Worek 1,3l napełniany od góry z zestawem grawitacyjnym i portem medycznym EnFit. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Worek 1,3l napełniany od góry z zestawem do pompy Flocare Infinity i portem medycznym EnFit. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą ( opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity posiadanej przez Zamawiającego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. | 10000 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. Pakowane po 5 szt. | 1700 | op |  |  |  |  | 0
6 | Przyrząd do żywienia dojelitowego grawitacyjny. Zestaw zawiera: łącznik ENPlus do opakowań miękkich, filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, z portem medycznym EnFit. Nie zawiera DEHP. Wersja do opakowań miękkich. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego grawitacyjny do worków i butelek. Zestaw zawiera: łącznik ENPlus do opakowań miękkich i butelek oraz łącznik do butelek, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, z portem medycznym EnFit, koszyczek do zawieszania butelek z dietą. | 3000 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Zgłębnik poliuretanowy do żywienia dojelitowego, przeźroczysty, trzy linie kontrastujące w rtg, łącznik umożliający połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego EnFit, prowadnice umożliwiające wprowadzenie do przewodu pokarmowego, końcówka z dwoma bocznymi otworami (dł. 110-130cm, 10-12CH). | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji
9 | Dzierżawa pomp do żywienia dojelitowego - 45 sztuk Urządzenie nowe, rok produkcji min. 2023 Pompa do żywienia dojelitowego kompatybilna z poz. 1 do 5 | 24 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  | 0
Typ
Producent
Kraj i rok produkcji
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Pompa do żywienia dojelitowego | 180 | godziny | 0.71 |  |  |  | 0
Warunki serwisowe:
1. Urządzenie kompletne, gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ( poza materiałami jednorazowego użytku) 2. Serwis w okresie dzierżawy: w cenie umowy dzierżawy. 3. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 5. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 6. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi, paszporty techniczne, stosowne atesty, certyfikaty / dopuszczenia na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych/jeśli dotyczy. 7. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 8. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 9. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. 10. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 11. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu. 12. Wraz z dostawą podpisany protokół odbioru ze wskazaniem numerów seryjnych urządzeń dzierżawionych. 13. Każdorazowa wymiana urządzenia na nowy powinna być zgłoszona do Działu Aparatury w raz z numerami seryjnymi pomp, które są wymieniane.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną aż do szlifu, szlif 30 stopni, z oznacznikami zapewniającymi identyfikację miejsca i głębokości wkłucia ; plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i odłączalnym drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowany pojedynczo, sterylna. G 20-23, dł 25-150 mm. | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Przylepny opatrunek do mocowania igieł do portów, cewników długoterminowych,z przezroczystą, wzmocnioną folią, poliuretanową, która zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod opatrunkiem. Bariera chroniąca przed bakteriami i wirusami, zapewniająca ochronę przed ryzykiem zanieczyszczenia. Czas użytkowania min 5 do 7dni. Opatrunek nieprzepuszczalny dla cieczy, w celu uniknięcia przemieszczenia, z mozliwością wpisania daty założenia opatrunku. Rozmiar 12x14 cm, okienko 3x7,5 cm. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space typu standard. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Długość drenu 250cm. | 10500 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 250cm. | 2300 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Z multikonektorem uniwersalnym, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Długość drenu 320cm. | 1200 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 250cm. | 1200 | szt. |  |  |  |  | 0
5 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | 4000 | szt. |  |  |  |  | 0
6 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | 9200 | szt. |  |  |  |  | 0
7 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość całkowita drenu 240cm, długość od pompy do końca drenu 150cm. | 1400 | szt. |  |  |  |  | 0
8 | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość całkowita drenu 300cm, długość od pompy do końca drenu 200cm. | 1100 | szt. |  |  |  |  | 0
9 | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość całkowita drenu 240cm, długość od pompy do końca drenu 150cm. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
10 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Złącze pacjenta typu Enfit. Kolec ENPlus do diet dojelitowych. Na linii zamontowany kranik z męskim łącznikiem. Długość całkowita drenu 330cm, długość od pompy do końca drenu 220cm. | 1400 | szt. |  |  |  |  | 0
11 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość całkowita drenu 210cm, długość od pompy do końca drenu 155cm. Wykonawca oświadcza, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 14300 | szt. |  |  |  |  | 0
12 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość całkowita drenu 210cm, długość od pompy do końca drenu155cm. Wykonawca oświadcza, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 14000 | szt. |  |  |  |  | 0
13 | Trzykomorowy zestaw do mokrego drenażu opłucnowego; do jednorazowego użytku, posiadający przezroczystą komorę zbiorcza z poliwęglanu o pojemności 2500 ml; wymienną komorę zbiorczą z mocowaniem bagnetowym; automatyczny zawór upustowy ciśnienia lub automatyczna zastawka nadciśnieniowa ; ekran akustyczny; system antyrefluksowy zapewniający pozostanie wody w komorze lub zastawka antyrefluksowa w komorze zastawki podwodnej, stojak podłogowy oraz haki do bezpiecznego umieszczenia na podłodze lub łóżku pacjenta. Produkt bezlateksowy, sterylny, jednorazowego użytku. | 110 | szt. |  |  |  |  | 0
14 | Komora wymienna do zestawu z poz.13 | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
15 | Zestaw do wlewów dożylnych do posiadanych przez Zamawiającego pomp Alaris VP, światłoczuły, długość 260 cm, igła typu spike, dysk z czujnikiem ciśnienia zitegrowany w linii, rolkowy regulator przepływu, obrotowe męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający, wstępna objętość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy,2 zaciski zatrzaskowe, port typu Y z 3 złączami z dostępem bezigłowym filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu, sterylny. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
16 | Zestaw do wlewów dożylnych do posiadanych przez Zamawiającego pomp Alaris VP, światłoczuły, długość 260 cm, igła typu spike, dysk z czujnikiem ciśnienia zitegrowany w linii, rolkowy regulator przepływu, obrotowe męskie złącze luer lock, zacisk zabezpieczający, wstępna objętość wypełnienia drenu 24 ml, średnica wewn. drenu 3 mm, segment silikonowy do pompy,2 zaciski zatrzaskowe, port typu Y z 5 złączami z dostępem bezigłowym filtr 15µm w komorze kroplowej, nie zawierający DEHP, lateksu, sterylny. | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku, kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego videolaryngoskopem Insighters | 450 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Zestaw do kontrolowania zbiórki stolca, składający się z przewodu cewnika o długości min 167cm, z czterema oddzielnymi portami, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym, biologicznego eliminatora zapachów. Otwór przewodu cewnika w kształcie lejka o średnicy wewnętrznej 1.34 in²-1,4 in². Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego. Możliwość utrzymania do 29 dni. | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Worek zbiorczy o pojemności 1000 ml, skalowane od 50 ml co 100 ml. Gniazdo worka odbiorczego systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrznie wbudowaną zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. Kompatybilny z poz.1 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Złączka oddechowa do posiadanego przez Zamawiającego kapnografu EMMA 100620 | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Układ oddechowy do respiratora z powłoką antybakteryjną, w postaci jonów srebra, zgodny z normą ISO 22196, lub równoważną. Układ jednorurowy, współosiowy – rura w rurze, dł. 150 -180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem, kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa gałąź 0,5 m- 06m, dodatkowy łącznik prosty 22M/22M, układ mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Układ oddechowy do respiratora jednorurowy, współosiowy – rura w rurze, średnica zewnętrzna rury 30mm, dł. 150 -180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem, kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa gałąź rozciągliwa 0,5-0,6 m, dodatkowy łącznik prosty 22M/22M, układ mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | 3000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Maska ustno – nosowa do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczystym korpusem poliwęglanowym, miękkim kołnierzem z żelu pęcherzykowego, zapobiegającym tworzeniu się odleżyn. Bezpieczne mocowanie maski do głowy pacjenta za pomocą uprzęży w obszarze czołowym, potylicznym, oraz wzdłuż żuchwy. Uprząż na głowę z rzepami umożliwiającymi regulację długości. Konstrukcja maski sprawia, że oparcie nie styka się z czołem pacjenta. Kolanko maski obrotowe (360o), kodowane kolorystycznie. W górnej części korpusu maski dodatkowy port do tlenu. Rozmiary s, m, l, xl. Maski kwalifikowane do układów dwururowych, układów jednorurowych z portem przeciekowym i układów jednorurowych bez portu przeciekowego. Produkt jednopacjentowy, przeznaczony na 7 dni. | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Linia do podaży wapnia CA 250, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Dodatkowy worek spustowy, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex Sw. 8xxx | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Filtr o wymiarach 27x22x9 cm, objętość krwi w zestawie 189 - 193 ml, włókna wykonane z akrylonitrylu, kopolimeru metallilosulfonianu sodu oraz polietylenoiminy, filtr z heparyną, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Prismaflex. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z PCV, posiadający wewnętrzne karbowanie zapobiegające zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontaminacji, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, końcówka lejek, wymagane barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar numeryczny na opakowaniu jednostkowym oraz na łączniku cewnika; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. | 200000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (17)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Mankiet do posiadanego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 13-15cm, obwód 25-27 x 33-35cm. Wyraźne oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta, bez lateksu i szkodliwych ftalanów. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Podkładka do rurki tracheostomijnej, miękka, delikatna, zapobiegąca podrażnieniom skóry, bardzo chłonna poprzez dwuwarstwową budowę, jałowa, jednorazowego użytku rozmiar 8-9 x 8,5-10cm. | 500 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych typ Yale, średnica 0,7-1,25mm dł. 38-90mm | 6000 | szt. |  |  |  |  | 0
4 | Igły do nakłuć lędźwiowych typ Yale, średnica 0,7-1,25mm dł. 120-150mm | 1100 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (18)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Mankiet do pomiarów hemodynamicznych metodą nieinwazyjną z konektorem BP12, do posiadanego kardiomonitora Philips MX450; rozmiary: S 41-50mm, M 51-60mm; L 61-70mm, kolorystyczne oznaczenie rozmiarów. | 310 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (19)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Resuscytator dla dorosłych; komplet wyposażony w: maski rozm. mała, średnia, duża, rezerwuar tlenu. Wielorazowego użytku, z silikonowym workiem, możliwość sterylizacji całego kompletu w autoklawie w temp. 134 st. C. lub 121 st. C. | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Rezerwuar tlenowy do resuscytatora (worka samorozprężalnego) z mankietem, 500 ml-600ml. Produkt wielorazowy, kompatybilny z posiadanymi resuscytorami. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
3 | Manometr zegarowy do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej / tracheostomijnej z gruszką do pompowania i zaworem spustowym i drenem łączącym. | 6 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (20)
| DFP.271.24.2024.EP | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Sonda do płukania żołądka dwuświatłowa typu Lavacuator, rozmiary 18-36CH, długość 100-120 cm | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.