## Arkusz1
Zadanie 1. Bronchoskopy jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Monitor o cechach następujacych: wyjście video: HDMI i 3G-SDI (1920 x 1080p, 60 fps) możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomocą złącza USB 3.0 typ A (2 złącza) podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła typ ekranu: 12,8” kolorowy TFT LCD, funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy, umożliwia zapis filmów i zdjęć wbudowana pojemność przechowywania 32 GB. Posiada 2 wyjścia USB, zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne możliwość podłączenia się do systemem PACS poprzez DICOM antyrefleksyjny ekran dotykowy funkcja wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń w czasie rzeczywistym z podziałem ekranu na 2 części nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów funkcja powiększenia obrazu – 2 tryby złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps tryb regulacji poziomu tonu kolorów uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem podgląd ustawień użytkownika tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu wyposażony w trzy wejścia do podłączenia bronchoskopów min. dwóch różnych generacji, rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów, endoskopów laryngologicznych waga ok 3000 g (=/_)500 g2 -możliwość wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z procedur z jednoczesnym zapisem w pamięci wewnętrznej -możliwość przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor za pomocą HDMI lub SDI -wskaźnik stanu naładowania baterii |  |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
2. | Bronchoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny. Slim 3.8/1.2, Regular 5.0/2.2, Large 5.2/2.8 - 1 szt. - technologia video składająca się z kamery, źródło światła LED - pole widzenia min. 85°- głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) - oświetlenie LED, min. 2 diody - długość części roboczej min. 600 mm - możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej - zakres regulacji co najmniej do góry 180°, do dołu 160° - endoskop w trzech rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: - z kanałem roboczym o średnicy min. 2,6 mm; 2.0 mm; 1,2 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy; do stosowania z rurką intubacyjną o minimalnym rozmiarze (średnicy wewnętrznej) 6,0 mm; 7.0 mm; 5,0 mm - wejście do kanału roboczego umieszczone od góry rękojeści bronchoskopu - podłączenie do ssaka z boku rękojeści - jednorazowy bronchoskop kompatybilny z pojemnikami do pobierania wydzielin w systemie zamkniętym nie zawierający lateksu |  |  | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0
3. | Rurki jednoświatłowe (jednoświatłowa z torem wizyjnym) Rurka jednoświatłowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym Rurki intubacyjna SLT w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm Rurka jednoświatłowa z torem wizyjnym o długości 323 mm Rurki dotchawicze SLT w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: 7.0 mm (śr. wewn 4.6 mm / śr. zewn. 10.0 mm), 7.5 mm (śr. wewn 4.8 mm / śr. zewn. 10.5 mm), 8.0 mm (śr. wewn 5.2 mm / śr. zewn. 11.0 mm) Kamera CMOS, źródło światła – 2 białe diody LED Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery Mankiet wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy Długość kabla łączącego z monitorem 2000mm (+/-50 mm) Twardość: 85 w skali Shore A Produkt sterylny, nie zawera ftalanów Produkt kompatybilny z monitorem Ambu aView i aView 2 Advance |  |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
Razem: | [6 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 2. Elektrody do stymulacji serca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca, konfiguracja końca zagięta, jałowa, nietoskyczna, apirogenna, rozmiar od f5 do f8 |  |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie 3. Plastry do mocowania cewników
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | plaster do mocowania cewników CVC, Midline, PICC, cewników dializacyjnych oraz linii tętniczych, |  |  | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie nr 4 Wkłucia średnioterminowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik jednokanałowy, poliuretanowy do krótko i średnioterminowego stosowania(do 29 dni), wprowadzany techniką seldingera, dedykowany pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym lub pacjentom wymagającym leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Parametry3Fr:długość 8, 10 cm, maks. szybkość przepływu(ml/s)od 1 do 1,5; przepływ grawitacyjny ml/min 13-18,długość igły 4 i 7cm;maks. ciśnienie psi 100, zewn, średnica cewnika 1mm; 4Fr:długość 8, 10, 12 cm, maks. szybkość przepływu (ml/s) 5,przepływ grawitacyjny ml/min 24-28, długość igły7cm, ,maks ciśnienie psi:300, zewn. średnica cewnika 1,4mm; Skład zestawu: cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i elastyczną końcówką stożkową; igłą 21G-7cm; z prostym prowadnikiem nitinolowym o średnicy 0,53mm,długości 29,40 i 50cm, rozszerzacz |  |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik jednokanałowy, poliuretanowy do krótko i średnioterminowego stosowania(do 29 dni), wprowadzany techniką Seldingera, dedykowany pacjentom z utrudnionym dostępem żylnym lub pacjentom wymagającym leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego. Parametry3Fr:długość 8,10 , 12, 15, 20 cm, maks. szybkość przepływu(ml/s)od 1 do 1,5; przepływ grawitacyjny ml/min 13-18,długość igły 4 i 7cm;maks. ciśnienie psi 100, zewn, średnica cewnika 1mm; 4Fr:długość 8, 10, 12 cm, maks. szybkość przepływu (ml/s) 5,przepływ grawitacyjny ml/min 24-28, długość igły7cm, ,maks ciśnienie psi:300, zewn. średnica cewnika 1,4mm; Skład zestawu: cewnik poliuretanowy ze zintegrowaną linią przedłużającą i elastyczną końcówką stożkową ;igłą 21G-7cm; z prostym prowadnikiem ze stali nierdzewnej o średnicy 0,53mm,długości 29,40 i 50cm, rozszerzacz |  |  | szt | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Bezigłowy zestaw przedłużający z 3 kanałami ,3 złączami bezigłowymi i zaciskami , o średnicy 1,5 x 2,5 mm x 0,36ml 6 cm lub 10 cm PUR |  |  | szt | 40 |  | 0 | 8% | 0
4 | Sterylny system mocowania cewnika wkłucia centralnego, pasujący do wszystkich stosowanych na rynku wkłuć. Samorozprężalny plaster o dużej przepuszczalności, blokujący cewnik nie powodując jego zamknięcia. Odporny na działanie wody.Bez lateksu i nie zawierający ftalanów. |  |  | szt | 60 |  | 0 | 8% | 0
5 | Korek do pasywnej dezynfekcji łączników bezigłowych, na bazie 70% alkoholu izopropylowego. Korek zapewnia szybką i skuteczną dezynfekcję łącznika. Można pozostawić korek na łączniku do 7dni. Dezynfekcja łącznika w ciągu 1 minuty od założenia korka. Paski po 10 szt., 25 pasków w pudełku, 10 pudełek na opakowanie. |  |  | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0