- poz. 1

Stymulator jednojamowy – SSIR MRI z elektrodami  MRI

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Do 30 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T (skan całego ciała) | podać |  | wymgane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.

-poz.2.

Stymulator dwujamowy DDDR z możliwością wykonania MRI

Producent:

Nazwa/numer katalogowy:

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Do 30 g – 10 pkt powyżej -0 |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | podać |  | 10pkt – gdy górny zakres większy lub równy 7,0 0pkt. – gdy mniejszy niż 7,0 |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] | podać |  | Dolny zakres 0,3-0,4 – 0 pkt. Poniżej 0,3 – 10 pkt. |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) ) dopuszczamy15-300ms | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP | tak |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | podać |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości rytmu serca | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |

| 24 | Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | Podać |  | 2 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 40%,, 7 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 15%, 10 - redukcja stymulacji komorowej poniżej 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 26 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 27 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | 0 - Nie, 10 - Tak |
| 28 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych - gwałtownego spadku częstości | Podać |  | Po 5 pkt za funkcję |
| 29 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 30 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5 oraz 3T (skan całego ciała) | podać |  | wymgane |

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Oświadczamy, że wszystkie parametry podane powyżej zgodne są z aktualnymi danymi podanymi przez producenta.