## Zadanie Nr 7
Aktualny Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-26/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 7 – Dostawa noży do mikrotomów/kriostatów.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość | Jednostka miary | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Ostrza do mikrotomu CE-IVD przeznaczone do skrawania rutynowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnące dodatkowo hartowane. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – zapewniające bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Każda żyletka oznaczona logo lub nazwą producenta. Dozownik zawierający 50 ostrzy (op. = 50 szt.) |  | 50 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Uwaga! 1. Wykonawca dostarczy z pierwszym zamówieniem karty katalogowe produktu w języku polskim. 2. Wszystkie rodzaje oferowanych ostrzy oraz uchwytów (pozycje 1-2) muszą być wyprodukowane przez jednego producenta. 3. Mikrotom i nożyki mikrotomowe muszą być wyrobami medycznymi do użycia w badaniach in-vitro. Oznakowane jako zgodne z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 4. Wymagana minimalna wydajność ostrza używanego zgodnie z przeznaczeniem opisanym w SWZ – 20 bloków/ostrzy. 5. Nowe ostrze nie może wykazywać rys w czasie próbnego skrojenia 20 skrawków z bloczka parafinowego (bez tkanki) – oceniane na bloczku pod powiększeniem 10 x. 6. Nowe ostrza – muszą zapewniać brak rys, ubytków tkanki w min. 10 wykonywanych preparatach mikroskopowych (po dokonaniu kontroli pod mikroskopem).
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………..
| data | [7 empty] | ………………………….……………….
pięczątka i podpis Wykonawcy