## IMPLANTY + WIĘZADŁA
PAKIET 1
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
Druty Kirschnera i drut do wiązania odłamów
1. | Drut Kirschnera średnicy od 1,0 do 3,0 mm długość 150 lub 310 mm depozyt po 5 drutów z każdego rozmiaru idługości | 500
2. | Drut do wiązania odłamów ( do popręgu) o średnicy 0,6 mm | 4
3. | Drut do wiązania odłamów ( do popręgu) o średnicy 1,20 mm | 4
4. | Drut do wiązania odłamów ( do popręgu) o średnicy 1,5 mm | 4
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Bank/depozyt - po 5 drutów z każdego rozmiaru (dot. Poz. 1)
PAKIET 2
Lp. | OPIS ASORTYMENTU | ilość sztuk | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, REF, wlk op.
1. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 45
2. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | 10
3. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 10
4. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | 10
5. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | 10
6. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | 20
7. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | 40
8. | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | 15
9. | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5 | 10
10. | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. | 10
11. | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | 10
12. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | 10
13. | Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm , zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony. | 10
14. | Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk | 10
15. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika | 19
16. | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 20
17. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | 10
18. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | 10
19. | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | 10
20. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | 5
21. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | 10
22. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | 10
23. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | 5
24. | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), | 30
25. | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | 30
26. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 15
27. | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny | 15 | [7 empty] | 0
28. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | 15
29. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | 10
30. | Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | 10
31. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | 10
32. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej | 10
33. | Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | 10
34. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. | 10
35. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | 100
36. | Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia. | 20
37. | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | 100
38. | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. | 10
39. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | 30
40. | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | 30
RAZEM:
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | [5 empty] | oświadczenie TAK/NIE
Zamawiający wymaga dostarczenie niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie dostaw na każdy zabieg tzw. Instrumentarium lotne. Płytka 2 sztuki, taśma 2 sztuki, pętla 1 sztuka.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
PAKIET 3 ŚRUBY HERBERTA
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena bruto | wartość netto | wartość brutto [zł] | producent numer katalogowy REF
1. | Wkręty kompresyjne typu HERBERTA: Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30-150mm rozmiar do wyboru | 80
2. | Wkręty kaniulowane samowiercące o średnicach od 2,4 mm do 7,0 mm, różne długości. | 80
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia oraz depozyt implantów.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego
|  |  |  | dla implantów wykonanych z tytanu |  |  |  | TAK/NIE
|  |  |  | dla implantów wykonanych ze stali nierdzewnej |  |  |  | TAK/NIE
PAKIET 4 Osteosynteza płytkowa
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
1. | Płytki do kości obojczykowej | 10
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
2. | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej | 10
Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
3. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej | 10
Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
4. | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej | 4
Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
5. | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej | 4
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan.
6. | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej | 30
Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
7. | Płytki do artrodezy nadgarstka | 2
Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan.
8. | Płytki do bliższej nasady kości udowej | 5
Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
9. | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm wraz. | 4
10. | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | 4
11. | Płytki do dalszej nasady kości udowej | 12
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
12. | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej | 10
Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
13. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej | 10
Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
14. | Płytki do kości strzałkowej | 10
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
15. | Płytki do stopy | 5
Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
16. | Płytki proste | 15
Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
Wkręty
17. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm; 5,0 mm | 210
18. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | 10
19. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 50
20. | Wkręty korowe średnica 2,4 mm, 2,7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100
21. | Wkręt blokowany do cerklarzu 5,0 mm | 20
| PŁYTKI KOSTNE – SYSTEM 2,0 | 20
22. | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.
23 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0 mm i 1,5 mm | 20
24 | Wkręt blokowany 2,0 mm | 20
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia oraz depozyt implantów
| Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 5 Osteosynteza śródszpikowa
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
GWOŹDZIE
1. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 45
2. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 45
3. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 37
4. | Gwóźdź udowy proksymalny do leczenia złamań części bliższej kości udowej, długości 170-230mm , średnica 9-14mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o średnicy 10 mm (dł. 70-120mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (dł. 40-140mm), w części dalszej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm. | 15
5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | 15
6. | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | 4
7. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 15
8. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | 150
9. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 15
10. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 50
11. | Wkręty blokujące do gwoździ o średnicy 5,0 mm dł. 26-100mm, gniazdo gwiazdkowe | 45
12. | Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm | 10
13. | Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm | 45
14. | Śruba szyjkowa do gwoździ proksymalnych o średnicy 10 mm, dł. 70-120mm | 10
15. | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | 10
16. | Zaślepka/Śruba kompresyjna | 30
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia oraz depozyt implantów
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | [5 empty] | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 6
L.p. | Produkt | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | wartość brutto | nr ref
1 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 260
2 | Śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,2 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, średnica głowy śruby 3,0 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 60
3 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,9 mm, średnica głowy śruby 3,5 mm. Długość śrub od 6 do 32 mm Skok długości co 2 mm | Szt. | 80
4 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworów w części głowowej, od 2 do 6 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość od 38 do 75 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 7
5 | Płytka pierścieniowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 6 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 37 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 5
6 | Płytka podporowa do głowy kości promieniowej, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, 5 otworów w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej , grubość płytki 1,5 mm, długość 30 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości. | Szt. | 5
7 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery H, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworow w części głowowej, 6 otworów w części trzonowej w tym dwa owalne do ustawiania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość 50 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 5
8 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa prosta, tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworow w tym jeden owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,5 mm, długość 57 mm. Małe otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Płytka wyprofilowana do anatomii kości. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 5
9 | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. boczna, w kształcie litery T, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 3 otwory w części głowowej, 4 otwory w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Płytka prawa i lewa | szt. | 5
10 | Płytka do kości promieniowej grzbietowa str. przyśrodkowa, w kształcie litery L, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 2 otwory w części głowowej, 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki w części bliższej 2,0 mm, grubość płytki w części dalszej 1,6 mm, długość 48 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | szt. | 5
11 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa, w kształcie litery Y, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 54 i 67 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja standardowa i szersza. | szt. | 10
12 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 68 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby wielokątowo . Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja wąska, standardowa i szersza . | szt. | 20
13 | Płytka do osteotomii kości promieniowej dłoniowa, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 3 do 5 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm, długość 55 i 65 mm. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. Wersja standardowa i szersza. | szt. | 5
14 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 11 do 20 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytek od 112 do 182 mm, grubość płytki 3,2 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 3
15 | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa rewizyjna, w kształcie litery Delta, (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, 11 w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, długość płytki 107 mm, grubość płytki 2,0 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5 mm. | Szt. | 3
16 | Śruby 1,5 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm | szt. | 80
17 | Śruby 1.7 mm standardowe ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 20 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 20
18 | Śruby 2,0 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 90
19 | Śruby 2,2mm standardowe ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, długośc śrub od 6 do 24 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 20
20 | Płytki proste 10 otworowe - (łancuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 2
21 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
22 | Płytki dwurzędowa 6, 8, 10, 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
23 | Płytki T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 8
24 | Płytki Y 7 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4
25 | Płytki Z. 9 i 13 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 4
26 | Płytki X. 4 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. | szt. | 6
27 | Podkładki do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowe, grubość podkładek 0,8 i 1,0 mm | szt. | 10
28 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | szt. | 4
29 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | szt. | 4
30 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł. 110 mm |  | 4
31 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,8 mm dł.100 mm | szt. | 4
32 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 4
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia oraz depozyt implantów
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | [5 empty] | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 7 OSTEOSYNTEZA PŁYTKOWA STAW SKOKOWY
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF
1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0 mm, w części nasadowej 1,3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm,w części nasadowej 16 mm ilość otworów od 3 do 12 , długość płytek :od 77 do 185 . otwory niegwintowane do śrub ośrednicy 3,5 mm, korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
2. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej.Ilość otworów : od 2do 16,długość płytek :od 28,8 do 204 mm . Otwory niegwintowane do srub o średnicy 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami ,które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Mżzliwośc ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
3. | śruba blokowana tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 240
4. | śruba korowa tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 80
5. | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 24
6. | Tytanowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 0,8 mm długość śruby 3 - 30 mm szt | 10
7. | Tytanowa śruba kaniulowana fi 3,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 1,2 mm długość śruby 8 - 40 mm szt | 10
8. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby fi 1,6 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostepach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
9. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,5 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby 8 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostępach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia oraz depozyt implantów
| Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  |  | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 8 końcówki robocze
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Jednorazowe końcówki robocze (elektrody) wykorzystywane w czasie artroskopii stawu kolanowego i barku | 40
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga kompatybilności z urządzeniem Serfas Energy RF Generator Stryker lub użyczenia na okres obowiązywania umowy urządzenia do elektrochirurgii artroskopowej obsługującej elektrody proponowane przez oferenta
Stworzenie 4 sztukowego banku asortymentu
PAKIET 9 grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF
1 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 30
2 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 60
3 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 30
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | [5 empty] | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 10 tytanowy gwóźdź kretarzowy
Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena netto | VAT | cenna brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF
1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 50
2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. każdorazowo zamawiający określi długość | 20
3. | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 70
4. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 40
5. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 10
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | [5 empty] | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 11 gwożdzie ramienne proksymalne i gwozdzie do artrodezy stawu skokowego.
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach .Otwory w bliższej części gwożdzia gwintowane. Długość gwożdzia 150 mm oraz 220 - 300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwożdzia 10 mm , a części dalszej gwożdzia 8 mm . Wygięcie gwożdzia w części bliższej o wartośc 6 °. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwożdzia . Gwożdzie prawe/ lewe szt | 25
2. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 , ø 5 mm dł 25-60 mm | 25
3. | Zaślepka tytanowa sterylna ø6 mm standardowa i ø 10 mm o długosci 2 -4 mm szt | 10
4. | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego kaniulowany, sterylny Długość gwożdzia 150, 200, 300 mm . Średnica gwożdzia 10 - 12 mm. Wygięcie gwozdzia w części dalszej o wartości 5 °na valgus. Gwożdzie prawe/lewe szt | 3
5. | Śruba blokująca tytanowa , sterylna ø 5 mm , długośc 25 - 120 mm ze skokiem co 2,5 mm | 6
6. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i długosci 14,5 mm szt | 3
7. | Zaślepka tytanowa , sterylna ø 8 mm standardowa ( o długości 4 mm) oraz ø12 mm i o długości 5 - 15 mm | 3
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
PAKIET 12 ZŁAMANIA OKOŁOPROTEZOWE
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF
1. | Kable stalowe o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długosci min 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | 20
2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | 2
3. | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200,210 | 2
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia .
Czy występuja przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie TAK/NIE
PAKIET 13
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent,nr katalogowy\REF
1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy
| płytka ustalająca DSB 135 º,2 - 16 otworowa depozyt po 2 szt z każdej długości 2,3,4,6 otworowej depozyt po 1 szt z każdej długości 8 - 16 otworów | 70
| śruba zespalająca wraz ze śrubą kompresyjną Ø 12,5mm w rozmiarze 50 -125 mm depozyt po 2 szt od 55 mm do 105 mm wraz ze śrubą kompresyjną, depozyt po 1 szt 50 mm i 110mm,115 mm,120 mm ,125 mm wraz ze śrubą kompresyjną | 50
2 | Dynamiczny stabilizator kłykciowy
| Płyta ustalająca DSK 95 º,6 - 18 otworowa depozyt po 1 szt z każdej długości 6 - 16 otworów | 16
3. | Śruby
| Śruby korowe 4,5 mm , długość od 12 do 80 mm ze skokiem co 2mm ,samogwintujce z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm depozyt po 7 śrub z rozmiaru 14 mm do 24 mm depozyt po 14 śrub z rozmiaru 26 mm do 28 mm depozyt po 12 śrub z rozmiaru 30 mm do 38 mm depozyt po 6 śrub z 40 mm do 50 mm | 150
| Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 25 mm do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 16 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 25 mm do 60 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 65 mm do 95 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 100 mm do 110 mm Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 40 mm do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 32 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 40 mm do 90 mm | 20
| Podkładki 7 mm pod śruby 4,5 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants &instruments&screws set
4 | Płytki małe
| Płytka piętowa 3,5 mm długość 60 mm i 70 mm depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
| Płytka prosta LC-DCP 3,5 5 -18 otworowa na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 5 otworowej i 8 do 18 otworów depozyt po 2 szt z każdej długosci 6 - 7 otworów | 20
| PłytkaT o ramionach prostopadłych 3,5 mm do kości promieniowej 3 do 6 otworowa posiadająca w części nasadowej 3 i lub 4 otwory na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 3 do 6 otworow trzonowych i otworów 3 i 4 w częsci nasadowej Płyta T o ramionach skośnych 3,5 mm do kości promieniowej 3 do 6 otworowa posiadająca w częsci nasadowej 3 na wkręty 3,5mm depozyt po 1 szt z każdej długości 3- 6 otworów trzonowych | 4
| Płyta rekonstrukcyjna prosta 3,5 mm o grubosci 2,5 mm od 5 do 22 otworów na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długosci 5 do 22 otworów | 20
| Płyta dedykowana do złamań stawowych dalszego końca piszczeli 3,5 o grubości 2 mm i szerokosci 15,2 mm po wkręty 3,5 i 4,0 mm 3 - 14 otworowa depozyt po 1 szt każej długosci 3,4,5 otworowej | 4
| Śruby korowe 3,5 mm długość od 10 do 50 mm ze skokiem co 2 mm samogwintujące z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm depozyt po 4 śruby z każdej długości 10,12,20,22,24,26,28,32,36,40 depozyt po 8 śrub z każdej długości 14,16,18 | 200
| Śruby do kości gąbczastej 3,5 mm długosci od 10 do 60 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm i gwintem na całej długości Depozyt po 2 śruby z każdej długosci 12 do 60 mm | 20
| Śruby kostkowe 3,5 mm długość od 25 do 70 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm Depozyt po 2 śruby z każdej długości 25 do 70 mm | 30
| Śruby do kości gąbczastej 4,0 mm długość od 10 do 60 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm z krótkim gwintem Depozyt po 2 śruby z każdej długości 12 do 60 mm Śruby do kości gąbczastej 4,0 mm długości od 10 do 60 mm ze skokiem co 2 mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm z gwintem na całej długosci Depozyt po 2 śruby z każdej długości 12 do 60 mm | 6
| Podkładki 7,0 mm pod śruby 3,5 i 4,0 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego składajacego się minimun z:
wiertło 2,5 mm,wiertło 3,5 mm,nawiertak do wkrętów 3,5 i 4,0 mm,gwintownik do wkrętów gąbczastych 4,0 mm,gwintownik do wkrętów korowych, | [5 empty] | korowych 3,5mm
rączka T szybkozłączka,prowadnica gwintownika i wierteł 3,5/2,5mm,prowadnica wiertła 2,5/3/5 mm,szaft śrubokętu,końcówka 2,5 mm,miarka głębokości,mała |  |  | szaft srubokretu | srubokretu,końcówka 2,5 mm,miarka głębokości mała
hak ostro zakończony,wyginarka do płytek2,7/3,5mm mała ,para,kosciotrzymacz samocentrujący 190 mm,retraktory Hohmann,małe szerokość :8 mm,160 mm
podważka kostna,prosta/zakrzywiona 12 mm,retraktory Hohmann,szerokość 15 mm,160 mm,kleszcze redukcyjne,ząbkowane 140 mm
kleszcze redukcyjne,gładkie 140 mm,prowadnica do wierteł,podwójna ,mała,szczypce do trzymania wkrętów, |  |  |  |  | mały śrubokret heksagonalny 2,5 mm
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants&instrumentes set.
zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia zestawu do usuwania uszkodzonych śrub
5 | Płytki duże
| Wąska płyta LC-DCP 4,5 mm o grubości 4,5 mm szerokości 12,5 mm od 5 do 18 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
| Płyta T 4,5 podpierająca o grubości 2 mm i szerokosci 16 mm od 4 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta L 4,5 podpierająca o grubości 2 mm i szerokości 16 mm od 3 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczste 6,5 mm prawa depozyt po 2 szt z każdej długosci Płyta T 4,5 o grubości 2 mm i szerokości 16 mm od 3 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkrety gąbczste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta L 4,5 podpierajaca o grubosci 2 mm i szerokosci 16 mm od 3 do 14 otworow na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm lewa depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
| Płytka piszczelowa boczna podpierająca głowę LC-DCP o grubości 2,5 mm i szerokości 14 mm od 5 do 13 otworów na wkręty korowe 4,5 mm lewa depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta piszczelowa boczna podpierająca głowę LC-DCP o grubosci 2,5 mm i szerokosci 14 mm od 5 do 13 otworów na wkręty korowe 4,5 mm prawa depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
| Płyta rekonstrukcyjna prosta 4,5 mm o grubosci 3,8 mm i szerokosci 12 mm od 5 do 22 otworów na wkręty 4,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 5 do 22 otworów | 4
| Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 40 do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na całej długości depozyt po 2 śruby z każdego rozmiaru Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 25 do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 16 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 25 do 60 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 65 do 95 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 100 do 110 mm | 2
| Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długosci od 40 do 120 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem32 mm Depozyt po4 śruby z każdej długosci 40 do 90 mm depozyt po 2 śruby z każdej długości 95 do 120 mm | 4
| Śruby kostkowe 4,5 mm długość od 25 do 100 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm depozyt po 2 śruby z każdego rozmiaru 25 do 60 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 65 do 100 mm | 20
| Podkładki 7,0 mm pod śruby 4,5 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego składajacego się minimun z:
wiertło ,szybkozłączka 3,2mm x 130 mm
wiertło,szybkozłączka 4,5 mm x 130 mm
szybkozłączka kompatybilna z wiertłami,nawiertak do wkrętów 4,5/6,5 mm,rączka T,szybkozłączka,gwintownik,szybkozłączka do wkrętów korowych
4,5 mm dł 130 mm,gwintownik, szybkozłączka do wkrętów gąbczastych 6,5 mm,prowadnik do wiertła 4,5/3,2 mm ,prowadnica gwintownika i wierteł
3,2/4,5 mm , prowadnica gwintownika i wierteł 3,2/6,5 mm,szaft śrubokrętu,końcówka 3,5 mm,duży śrubokręt haksagonalny, końcówka 3,5 mm,
miarka głębokości do wkrętów 4,5/6,5 mm,haczyk ostro zakończony,prowadnica do wierteł,podwójna, duża ,zaostrzona prowadnica ostrza,giętarka do płytek duża,
para,szczypce do trzymania wkrętów .
Zamawiajacy wymaga dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants& instrumen&screws set
Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do usuwania uszkodzonych śrub
6 | Śruby kaniulowane
| Śruba kaniulowana o średnicy 7 mm z gwintem odługości 16 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm w rozmiarach 50 do 120 mm ze skokiem co 5 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 50,55,60,65,100 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 70,75,80,85,90,95 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 105,110,115,120 mm Śruba kaniulowana o średnicy 7 mm z gwintem o długości 32 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm w rozmiarach 50 do 120 mm ze skokiem co 5 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 50,55,60,65,100,105,110,115,120 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 70,75,80,85,90,95 mm | 40
| Podkładki pod śruby kaniulowane 7,0 depozyt 10 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego z wykorzystaniem implantów
składającego się z minimum:
kaniulowane wiertło 4,5 mm x230 mm,kaniulowany gwintownik 7,0 mm x 230 mm,gwintowany drut prowadzacy 2,0 mm x 230 mm - 5 szt,sztylet 2,0 x 280 mm
| równoległa prowadnica do dla drutów kierunkowych,miarka kompatybilna z drutem prowadzącym, prowadnica z osłoną 4,5 mm,kanilowany srubokręt 3,5 mm | [5 empty] | kaniulowany śrubokret 3,5 mm
7 | Płytki mini
| Śruby korowe samogwintujące o średnicy 1,5 mm w rozmiarze 6 do 20 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm ze skokiem co 1 mm od rozmiaru 12 mm co 2 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 6 mm - 16 mm Śruby korowe samogwintujące o średnicy 2 mm w rozmiarze 6 do 20 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 6 mm - 20 mm ze skokiem co 2mm | 20
| Śruby korowe samogwintujące o średnicy 2,7 mm w rozmiarze 6 do 30 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm ze skokiem co 2 mm depozyt po 5 śrub z rozmiaru 6 mm - 24 mm ze skokiem co 2mm | 20
| Płytka prosta 2 mm szerokość 5 mm grubości 1mm i długości 2 do 8 otworowa depozyt po 2 szt z rozmiaru3,4,5,6 otworowej | 4
| PłytkaT 2 mm szerokci 5 mm grubości 1 mm i długosci 2 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowej depozyt 4 szt | 4
| Płytka L 2,0 szerokosci 5 mm grubości 1 mm i długości 2 otworowa w częsci trzonowej i 2 -otworowa w częsci głowwej wersja,prawa,lewa,lewoskośna i prawoskośna depozyt po 1 szt z każdego rodzaju | 4
| Płytka kondylarna 1,5 w wersji z pinem prawym i lewym depozyt po 2 szt z kazdej wersji | 4
| Płyta kondylarna 2,0 w wersji z pinem prawym i lewym depozyt po 2 szt z kazdej wersji | 4
| Płytka T 2,7 szerokości 7 mm grubości 1,2 mm i długosci 3 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowejj depozyt 4 szt | 4
| Płytka L 2,7 szerokosci 7 mm grubości 1,2 mm i długosci 3 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowej wersja prawa,lewa,lewoskośna i prawoskośna depozyt po 1 szt z każdego rodzaju | 4
| Płytka2,7 rynienkowa 1/4,szerokości 7 mm ,grubości 1 mm długości od 2 do 10 otworów depozyt po 2 szt 4,5,6 otworowej depozyt po 1 szt 3,7,8 otworowej | 4
RAZEM:
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego z wykorzystaniem implantów
składającego się z minimum z:
drut Kirchnera 0,8 mm, 70 mm - szt 10,drut Kirchnera 1,0 mm, 150 mm - szt 10,drut Kirchnera 1,2 mm,150 mm - szt 10,,drut Kirchnera 1,6 mm,150 mm- szt 10,
śrubokret do śrub 1,5 mm z chwytakiem,prowadnica do wierteł,prowadnica do gwintownika,miarka do śrub fi 2,0 mm,automatyczny mini retraktor palcowy,
automatyczny mini retraktor do środręcza,automatyczny mini retraktor do śródręcza z zawiasem,podwójny prowadnik wiertła,mini gietarki do płytek(para),
kleszczyki do chwytania śrub(1,5mm oraz 2,0 mm),gwintownik 1,5 mm i 2,0 mm,kleszcyki do płytek,kleszczyki do płytrk i kosci,mini,kleszcze redukcyjne,
kleszcze redukcyjne,ostre,mini podwazka kostna,mini dłuto: 4mm,6 mm,8mm,10mm,12mm,mini osteotom 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,
miarka mini 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,mini retraktor Hohman 6mm,8mm,10mm
wszystkie elementy wykonane z tytanu
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenieTAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
PAKIET 14 Zestaw do leczenia złamań trzonów kręgów.
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nr katalogowy\REF
1. | Zestaw umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczyniaków. Zestaw ma zawierać: 1. Trokar do nakłucia trzonu 2. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min.4 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy: stożkowe i jednostronnie scięte; 3. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; 4. Strzykawka z możliwością podania do 12 ml cementu; 5. W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni RTG; 6. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, zawierający środek cieniujący (siarczan baru) minimum 20g; 7. Czas podawania cementu 20min. 8. Komplet mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem 2 szt. | 8
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego
|  |  | dla implantów wykonanych z tytanu |  |  |  | TAK/NIE
|  |  | dla implantów wykonanych ze stali nierdzewnej |  |  |  | TAK/NIE
PAKIET 15 Stabilizacja zęba obrotnika UCSS
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Śruba do zespolenia zęba obrotnika (materiał: tytan) - instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby Zestaw implantów UCSS służy do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnika. W systemie są dwa rodzaje śrub kaniulowanych – o gwincie pełnym oraz kompresyjne, gdzie częśc gwintowa przechodzi w część cylindryczną. Śruby kompresyjne pozwalają na docisk odłamanych części kości. Śruby kaniulowane o średnicy 4,0 mm i długości od 30 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm, Śruby kaniulowane częściowo gwintowane o średnicy 4,0 mm i długości od 36 do 50 mm ze skokiem max. 2 mm | 4
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
PAKIET 16
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Proteza stawu promieniowo-nadgarstkowego Elementy składowe: - panewka mocowana do kości promieniowej, - gwintowany implant mocowany do kości promieniowej (śruba), - głowa mocowana do kości śródręcza, - gwintowany implant mocowany do kości śródręcza (śruba). | 2
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
PAKIET 17
lp. | ASORTYMENT |  | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów, płytki sprężyste 1 -3 otw, długość 19,5mm - 43,5 mm |  | 4
2 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. |  | 4
3 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. |  | 4
4 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe |  | 4
5 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe |  | 4
6 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. |  | 4
7 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy |  | 4
8 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna |  | 4
9 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | 10
10 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | 100
11 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 70mm do 85mm, samogwintujące, stal | 10
12 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości 65m i od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | 10
13 | śruby do zespoleń płytkowych stal | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | 20
14 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. Wersja sterylna |  | 2
15 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 4 do 16 otworów.Wersja sterylna |  | 2
16 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicyWersja sterylnaa |  | 2
17 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów.Wersja sterylna |  | 2
18 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe Dostępna również wersja sterylna |  | 2
19 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna |  | 2
20 | system płyt lcp do miednicy stal Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów.Wersja sterylna |  | 2
21 | system płyt lcp do miednicy stal | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe. Wersja sterylna | 2
22 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal wersja sterylna w długościach 10mm - 60mm | 2
23 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal.Wersja sterylna | 2
24 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 32mm do 65mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal. Wersja sterylna | 2
25 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości 16mm i od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal, Wersja sterylna | 2
26 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 90mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Wersja sterylna | 2
27 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stalWersja sterylna | 2
28 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 95mm do 150mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Wersja sterylna | 2
29 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, stal Wersja sterylna w długościach 10mm - 60mm | 2
30 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm pakowane w tubach o długości od 10mm do 55mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal, Wersja sterylna | 2
31 | śruby do zespoleń płytkowych stal | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal. Wersja sterylna | 2
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie TAK/NIE