ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1  do swz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres integracji:

W zakresie dostawy pantomografu cyfrowego z cefalometrią, duplikatora (wypalarki wyników cd), zębowego cyfrowego aparatu punktowego, konieczna jest ich pełna integracja z systemem RIS/PACS/HIS.

Dostawcą Systemu PACS jest firma Synektik

Jako że zamawiający ma podpisaną umowę serwisową z firmą Synektik na obsługę systemów PACS oraz posiada „gwarancję systemową” tego systemu to wyłącznie firma Synektik upoważniona jest do dokonywania w nim modyfikacji. W związku z powyższym Zamawiający wystąpił do firmy Synektik o ofertę cenową na podłączenie i konfigurację oraz dostawę wypalarki wraz ze stacją roboczą wyników badań, a firma Synektik upoważniła zamawiającego do przekazania tej oferty na zasadzie cesji wykonawcy.

W związku z powyższym wykonawca zainteresowany złożeniem oferty zwróci się nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert do zamawiającego o przekazanie w/w oferty cenowej, a zamawiający tą ofertę udostępni.

W ramach tej oferty firma Synektik przeprowadzi:

1.migrację danych DICOM ze starego do nowego systemu Pantomografu. (PACS)

2.dokona konfiguracji oraz podłączenia od strony systemów PACS urządzeń: pantomograf, rtg punktowe, wypalarka płyt cd wraz ze stacją roboczą, dostarczy odpowiednie licencje , konfiguracja drukarki DryView

Dostawcą Systemów RIS\HIS jest firma KAMSOFT – firma Kamsoft zadeklarowała, że konfigurację systemu RIS/HIS przeprowadzi w ramach obowiązującej z zamawiającym umowy serwisowej.

Zamawiający wymaga takiej integracji, aby zdjęcia trafiały na serwer PACS i były dostępne zarówno z przeglądarki ogólnej rtg zintegrowanej aktualnie z systemem (Synektik) jak i specjalistycznej przeglądarki dostarczonej przez wykonawcę. Obsługi funkcji DICOM w tym Worklist

Wykonawca dostarczy min. 10 licencji pływających na dostęp do dedykowanej przeglądarki stomatologicznej (możliwością wykonywania analiz)

Przedmiot zamówienia – pantomograf cyfrowy z cefalometrią

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

Rok produkcji:

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | W pełni cyfrowy aparat, fabrycznie nowy, nieużywany, nie kondycjonowany, nie powystawowy - Rok produkcji 2024 | TAK |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Urządzenie medyczne klasy IIb 93/42/EEC Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny | TAK |  |
| 5. | Klasyfikacja IEC 60601-1 - Klasa I, typ B | TAK |  |
| 6. | Stosowane części - zgodnie z IEC 60601‐1: 2012 | TAK |  |
| 7. | CISPR 11 - Klasa B | TAK |  |
| 8. | Klasyfikacja IP – IPX0 | TAK |  |
| 9. | Urządzenie medyczne zarejestrowane w Polsce | TAK |  |
| 10. | Urządzenie, które można rozbudować o przystawkę cefalometryczną | TAK |  |
| 11 | Wszystkie panele sterowania używane przez użytkownika w j. polskim | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie w j. polskim | TAK |  |
| 13. | Napięcie lampy 60-120 kV | TAK |  |
| 14. | Prąd lampy (zakres) 1-14 mA | TAK |  |
| 15. | Częstotliwość pracy generatora, tryb rezonansowy, sterowany przez DSP, 80 ‐160 kHz | TAK |  |
| 16. | Ognisko lampy (nie więcej niż) 0,5 mm | TAK |  |
| 17. | Filtracja całkowita (ponad) 2,5 mm Al. | TAK |  |
| 18. | Równoważnik filtracji przedniej pokrywyobudowy głowicy (nie ujęty w podanej filtracjiłącznej) 0,3 mm Al przy 70 kV / HVL 2,6 mm Al | TAK |  |
| 19. | Dotykowy wyświetlacz zintegrowany z aparatem | TAK |  |
|  | Obrazowanie pantomograficzne |  |  |
| 20. | Automatyczna kompensacja cienia kręgosłupa | TAK |  |
| 21. | Pozycjonowanie pacjenta "twarzą w twarz" | TAK |  |
| 22. | Lokalizacja obszaru pantomograficznego na podstawie podglądu twarzy pacjenta na żywo, na panelu kontrolnym | TAK |  |
| 23. | Wykonywanie badań w pozycji stojącej i siedzącej | TAK |  |
| 24. | Filtry przetwarzania obrazu (opisać) | TAK |  |
| 25. | Skala szarości otrzymywanych obrazów (nie mniej niż) 15 bit | TAK |  |
| 26. | Program dedykowany do badania dzieci | TAK |  |
| 27. | Linie laserowe do pozycjonowania | TAK |  |
| 28. | Automatyczny dobór warunków/parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 29. | Program do badania stawów | TAK |  |
| 30. | Możliwość wykonywania segmentalnych zdjęć pantomograficznych | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie Cefalometryczne |  |  |
| 31. | Cefalostat skanujący | TAK |  |
| 32. | Czynna powierzchnia panelu płaskiego min. 302 x 249 mm | TAK |  |
| 33. | Możliwość kolimacji obrazu cefalometrycznego | TAK |  |
| 34. | Regulacja wysokości na przystawce cefalometrycznej | TAK |  |
| 35. | Wykonywanie zdjęć AP/PA czaszki | TAK |  |
| 36. | Wielkość piksela panelu płaskiego min. 139 µm | TAK |  |
| 37. | Regulowana skala obrotu | TAK |  |
| 38. | Zdjęcia boczne | TAK |  |
| 39. | Program dedykowany do badania dzieci | TAK |  |
|  | Obrazowanie CBCT | TAK |  |
| 40. | Wielkość voksela 75 μm, 100 μm, 150 μm, 200 μm, 400 μm | TAK |  |
| 41. | Zakres pola obrazowania przy pojedynczym skanie regulowany w zakresie od 40x50 do 200øx100 mm | TAK |  |
| 42. | Maksymalne pole łączone 200øx170 mm | TAK |  |
| 43. | Wymagane filtry - korekcji ruchów pacjenta, artefaktów od metali, redukcji szumów | TAK |  |
| 44. | Wybór lokalizacji, na panelu kontrolnym, bez konieczności przestawiania pacjenta | TAK |  |
| 45. | Zdjęcia twarzy pacjenta bez użycia promieniowania | TAK |  |
| 46. | Tryb pracy niskiej dawki przy zastosowaniu każdego rozmiaru voksela | TAK |  |
| 47. | Program dedykowany do badania dzieci | TAK |  |
| 48. | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
| 49. | Oprogramowanie diagnostyczne z bezterminową licencją na używanie | TAK |  |
| 50. | Oprogramowanie pracujące w systemach Windows 10,11, Win 2016 Server, Mac OS | TAK |  |
| 51. | Oprogramowanie do integracji z bazami danych PACS HIS/ RIS | TAK |  |
| 52. | Oprogramowanie bazy danych w oparciu o bazę SQL | TAK |  |
| 53. | Możliwość ograniczania dostępu do zasobów sieciowych bazy danych poprzez tworzenie grup użytkowników o określonych przywilejach dostępu | TAK |  |
|  | Wymagania i wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 54. | Gwarancja minimum 30 miesięcy | TAK |  |
| 55. | Dostępność części zamiennych od dnia sprzedaży sprzętu (minimum) 10 lat | TAK |  |
| 56. | Fartuch ochronny do wykonywania zdjęć pantomograficznych i CBCT | TAK |  |
| 57. | Komputer zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
| 58. | Monitor medyczny, diagnostyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 59. | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych, podstawowych i specjalistycznych - zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi m. in. Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe , Rozporządzaniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 60. | Pomiary dozymetryczne pomieszczenia (w okresie gwarancji bezpłatne) | TAK |  |
| 61. | Testy podstawowe, specjalistyczne i akceptacyjne, pomiary dozymetryczne pracowni w okresie gwarancji bezpłatne. | TAK |  |
| 62. | Opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych zgodnie z wytycznymi dot. ochrony radiologicznej (Egzemplarz dla zamawiającego) | TAK |  |
| 63. | Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych z WIHE Warszawa oraz zezwoleń przewidzianych prawem atomowym przez WOMP Bydgoszcz i dostarczenie ich zamawiającemu. | TAK |  |
| 64. | Zamawiający wymaga dokonania przez wykonawców wizji lokalnej. W terminie do 3 dni przed terminem składania ofert. | TAK |  |
| 65. | Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji pomieszczeń pracowni rtg niezbędnych do instalacji i uruchomienia oferowanego aparatu. | TAK |  |
| 66. | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia | TAK |  |
| 67. | Pakiet szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego (elektroradiolodzy i lekarze) w zakresie dla nich niezbędnym: W liczbie minimum 20h szkoleniowych stacjonarnie w siedzibie klienta w różnych dniach (zamawiający nie wyklucza odbycia części szkoleń w formie zdalnej). Szkolenie z pierwszego uruchomienia nie wchodzi w cykl szkoleń z oprogramowania i pozycjonowania. Szkolenie potwierdzone protokołem. | TAK |  |
| 68. | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | TAK |  |
| 69. | Wsparcie techniczne oraz zgłoszenia serwisowe/awarii faxem lub drogą elektroniczną lub telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 8.00 – 17.00. Wpływ zgłoszenia po godzinie 17.00 oznacza jego wpływ w następnym dniu roboczym o godz. 8.00. Dostawca systemu zapewni jeden wspólny adres email oraz nr telefonu, pod który będą mogły być zgłaszane wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu | TAK |  |
| 70. | Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta | TAK |  |
| 71. | Stacja operatora – dostosowanie stanowiska pracy do wymogów bhp z uwzględnieniem ergonomii pracy (biurko/konsola elektrycznie regulowanej wysokości z przezroczystą ołowianą szybą ochronną, regulowany fotel, regulowany monitor - do uzgodnienia z zamawiającym, zamawiający może dopuścić inne rozwiązanie zaproponowane przez oferenta) | TAK |  |
| 72. | Dodatkowy zestaw używanych pozycjonerów i zagryzaków | TAK |  |
| 73. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 74. | Możliwość utworzenia indywidualnych kont użytkowników (w tym możliwość zaznaczenia na zdjęciu inicjałów osoby wykonującej badanie) | TAK |  |
| 75. | Możliwość wykonania analizy zdjęć odrzuconych | TAK |  |
| 76. | W dokumentacji medycznej pacjenta m.in. wyświetlają się i zapisują fizyczne parametry ekspozycji w sposób umożliwiający odtworzenia warunków badania i otrzymanej dawki (tj. kV, mAs) oraz dane identyfikacyjne badanego i elektroradiologa | TAK |  |
| 77. | Możliwość dodawania komentarzy/uwag przez osoby wykonujące badanie po skończonej ekspozycji | TAK |  |
| 78. | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
| 79. | Możliwość manualnego wprowadzenia danych pacjenta | TAK |  |
| 80. | Serwis gwarancyjny, naprawy i aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne, helpdesck w czasie gwarancji bezpłatne | TAK |  |

| Dostawa modułu generowania płyt dla pacjenta Duplikator (wypalarka wyników cd) wraz z integracją systemową PACS/RIS Producent: ………………………………………………….. Nazwa/Typ: ………………………………………………………… Rok produkcji: ………………………………………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametrów | Wartość wymagana | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) |  |
| - Wymagania ogólne / Akty Prawne |  |  |  |  |
|  | W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności: Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM3.0, Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych. | TAK |  | - |
|  | Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji systemowej pomiędzy aktualnie użytkowanym systemem klasy PACS/RIS (ArPACS+KS-SOMED), a oferowanym modułem generowania płyt dla pacjentów w zakresie komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej pełne wydane wyniku badania wraz z przeglądarką DICOM. Koszty integracji ponosić będzie Wykonawca. | TAK |  | - |
| - Moduł klienta generowania wyników badań - 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R zalecanych przez producenta - Tryby publikowania (liczba kopii) - Zewnętrzne wyjście 5 Nośników wydruku - Wydajność 50 Nośników wydruku - Tryb wsadowy 100 Nośników wydruku - Prędkość druku 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Głowica drukująca Micro Piezo - Kierunek drukowania dwukierunkowo, Jednokierunkowo - Rozdzielczość drukowania 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) - Konfiguracja dysz 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Wkład atramentowy typ tuszu tusz Dye kolory Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny - Liczba kolorów 6 Napędy - Liczba napędów 2 - Szybkość zapisywania DVD-R 12 x, CD-R 40 x - Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL - Inne Przyłącza 1 szt. złącze USB 2.0 typu B - Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (64-bitowy), Windows Server 2008 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP | TAK podać |  | - |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor min. sześciordzeniowy Intel Corei7 bieżącej serii produkcyjnej lub równoważny, - pamięć RAM min. 32 GB, - dysk twardy min. 1TB GB SSD - SATA/M2 - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka mi. CD/DVD (wewnętrzna lub zewnętrzna), - karta graficzna, - system operacyjny klasy Windows 10/11 Pro PL 64bit lub w pełni kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym oraz stacją roboczą, - klawiatura i mysz komputerowa, - tłoczone logo producenta stacji roboczej na stacji roboczej klawiaturze i myszy - monitor LED min. 19“ z wysoką rozdzielczością i jasnością, | TAK podać |  | - |
| X | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora płyt CD/DVD | X | X | - |
|  | Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD zarejestrowane/posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb, - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb, - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb. | TAK |  | - |
|  | Program posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie. | TAK |  | - |
|  | Program obsługuje wbudowaną drukarkę w urządzeniu duplikującym, umożliwiającym nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu producenta duplikatora). | TAK |  | - |
|  | Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. | TAK |  | - |
|  | Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. | TAK |  | - |
|  | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  | - |
|  | Program działa na systemach operacyjnych w wersji min. 64 bitowych. | TAK |  | - |
|  | Program działa pod systematem min. Windows 10. | TAK podać |  | - |
|  | Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK |  | - |
|  | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  | - |
|  | Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS. | TAK |  | - |
|  | Program integruje listę użytkowników z Active Directory. | TAK |  | - |
|  | Program wyświetla status robota min.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku | TAK podać |  | - |
|  | Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie). | TAK |  | - |
|  | Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt. | TAK |  | - |
|  | Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach). | TAK |  | - |
|  | Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań. | TAK |  | - |
| - Gwarancja/Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. | TAK |  | - |
|  | Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: - instalacji i konfiguracji systemu, - weryfikacji dokumentów wynikowych–opisowych, | TAK |  | - |
|  | Zdalna diagnostyka za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  | - |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach (telefon, faks, e-mail na który mają być zgłaszane awarie) | TAK |  | - |
|  | Wykonawca udzieli min. 30 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład modułu generowania płyt dla pacjenta, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia. Udzielona gwarancja obejmie: - Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu - Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 | TAK podać |  |  |
|  | Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godzin. | TAK podać |  | - |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – max. 21 dni. | TAK podać |  | - |
|  | Przekazana przez Wykonawcę dokumentacja systemu musi być zgodna z dostarczoną wersją systemu. W przypadku wprowadzenia zmian w systemie w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej dokumentacji użytkownika i administratora. | TAK |  | - |
|  | Szkolenia personelu Użytkownika w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń oraz aplikacji – przez min. 1 dzień roboczy, bez ograniczenia liczby szkolonych osób w terminie przed podpisaniem protokołu odbioru | TAK (podać liczbę dni) |  | - |
|  | Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu. | TAK |  | - |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – zębowy cyfrowy aparat punktowy

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

Rok produkcji:

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2024 | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Urządzenie medyczne klasy IIb 93/42/EEC | TAK |  |
| 5. | Klasyfikacja IEC 60601-1 - Klasa I, typ B | TAK |  |
| 6. | Urządzenie medyczne zarejestrowane w Polsce | TAK |  |
| 7 | Napięcie lampy regulowane w zakresie 60-70 kV | TAK |  |
| 8. | Prąd lampy (zakres) 2-8mA | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość pracy generatora w trybie roboczym maks. 70 kHz | TAK |  |
| 10. | Ognisko lampy (nie więcej niż) 0,4 mm | TAK |  |
| 11. | Urządzenie montowane na ścianie | TAK |  |
| 12. | Zasięg ramion do wyboru, ale z opcją nie mniej niż 220 cm | TAK |  |
|  | Wymagania i wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 13. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 14. | Dostępność części zamiennych od dnia sprzedaży sprzętu min.10 lat | TAK |  |
| 15. | Fartuch ochronny do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych | TAK |  |

|  | Radiografia cyfrowa pośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Producent |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 17. | Model |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
| 18. | Rok produkcji min. 2024 |  |  |  | Podać |  |  |  |  |
|  | Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Radiografia z płytkami fosforowymi o rozmiarach 0, 1, 2 |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 20. | Sieciowy interfejs roboczy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 21. | Urządzenie medyczne zarejestrowane w Polsce |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 22. | Skala szarości miń. 16 bit |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 23. | Rozdzielczość obrazu min. 16 lp/mm |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 24. | Waga maks. 4kg |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Oprogramowanie diagnostyczne z bezterminową licencją na używanie |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 26. | Oprogramowanie pracujące w systemach Win 10,11, Win 2016 Server, Mac OS |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 27. | Oprogramowanie do integracji z bazami danych PACS HIS/ RIS |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 28. | Oprogramowanie bazy danych w oparciu o bazę SQL |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 29. | Możliwość ograniczania dostępu do zasobów sieciowych bazy danych poprzez tworzenie grup użytkowników o określonych przywilejach dostępu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wymagania i wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 31. | Komputer zgodnie z wymaganiami producenta (uchwyt obrotowy ścienny do monitora – do uzgodnienia z zamawiającym). |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 32. | Fotel/krzesło RTG dla pacjentów pomocne w wykonywaniu badań wewnątrzustnych (mobilne - na kółkach z możliwością zahamowania, o regulowanej wysokości siedziska; oparciem pod plecy i zagłówkiem wraz z podłokietnikami; możliwość regulacji zagłówka, materiał z którego wykonane jest krzesło posiada atest medyczny, dodatkowo wieszak na fartuch za zagłówkiem – do uzgodnienia z zamawiającym) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 33. | Pomiary dozymetryczne pomieszczenia ( w okresie gwarancji bezpłatne) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 34. | Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych, podstawowych i specjalistycznych - zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi m. in. Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe , Rozporządzaniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późniejszymi zmianami |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 35. | Testy podstawowe, specjalistyczne i akceptacyjne, pomiary dozymetryczne pracowni w okresie gwarancji bezpłatne. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 36. | Opracowanie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych zgodnie z wytycznymi dot. ochrony radiologicznej (Egzemplarz dla zamawiającego) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 37. | Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu technicznego dot. obliczenia osłon stałych z WIHE Warszawa oraz zezwoleń przewidzianych prawem atomowym przez WOMP Bydgoszcz i dostarczenie ich zamawiającemu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 38. | Zamawiający wymaga dokonania przez wykonawców wizji lokalnej. W terminie do 3 dni przed terminem składania ofert. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 39. | Wykonawca zobowiązany jest do adaptacji pomieszczeń pracowni rtg niezbędnych do instalacji i uruchomienia oferowanego aparatu. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 40. | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu: - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 41. | Pakiet szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego w zakresie dla nich niezbędnym: W liczbie minimum 6h szkoleniowych stacjonarnie w siedzibie klienta w różnych dniach Szkolenie z pierwszego uruchomienia nie wchodzi w cykl szkoleń z oprogramowania i pozycjonowania. Szkolenie potwierdzone protokołem. |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 42. | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 43. | Wsparcie techniczne oraz zgłoszenia serwisowe/awarii faxem lub drogą elektroniczną lub telefonicznie, w dni robocze w godzinach od 8.00 – 17.00. Wpływ zgłoszenia po godzinie 17.00 oznacza jego wpływ w następnym dniu roboczym o godz. 8.00. Dostawca systemu zapewni jeden wspólny adres email oraz nr telefonu, pod który będą mogły być zgłaszane wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 44. | Możliwość wypalenia płytek pacjentów z poziomu rejestracji |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 45. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 46. | Możliwość utworzenia indywidualnych kont użytkowników (w tym możliwość zaznaczenia na zdjęciu inicjałów osoby wykonującej badanie) |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 47. | Możliwość wykonania analizy zdjęć odrzuconych |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 48. | W dokumentacji medycznej pacjenta m.in. wyświetlają się i zapisują fizyczne parametry ekspozycji w sposób umożliwiający odtworzenia warunków badania i otrzymanej dawki (tj. kV, mAs) oraz dane identyfikacyjne badanego i elektroradiologa |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 49. | Możliwość dodawania komentarzy/uwag przez osoby wykonujące badanie po skończonej ekspozycji |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 50. | Możliwość edycji danych pacjenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 51. | Możliwość manualnego wprowadzenia danych pacjenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 52. | Serwis gwarancyjny, naprawy i aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne, helpdesck w czasie gwarancji bezpłatne |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Demontaż i zabezpieczenie zainstalowanych aparatów rtg | TAK |  |  |  |  |
|  | Odkupienie pantomografu z cefalometrią i stacją technika, aparatu stomatologicznego wewnątrzustnego i stacją technika oraz duplikatora płyt będącego na wyposażeniu pracowni | TAK |  |  |  |  |
|  | Zamawiający posiada na wyposażeniu pracowni aparat firmy Optident CS9000 C 3D i cefalostatem, rok produkcji 2015, aparat CS2100 z sensorem, rok produkcji 2018 oraz duplikator płyt RIMAGE 2000i | TAK |  |  |  |  |
|  | Cena za demontaż i odkupienie aparatów rtg |  |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy |  |  |  |
| Województwo, powiat |  | KRS (jeżeli dotyczy) |  |
| NIP |  | REGON |  |
| Telefon |  | www |  |
| Osoba do kontaktu | Imię i nazwisko: skrzynka ePUAP(jeżeli posiada): e-mail: |  |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem? | [] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem [] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem [] Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą [] Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [] Inny rodzaj (właściwą odpowiedź zaznaczyć) |  |  |

            - Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Dostawa sprzętu medycznego: Pantomograf cyfrowy z cefalometrią, Duplikator (wypalarka wyników cd), Zębowy cyfrowy aparat punktowy.

| NAZWA SPRZĘTU | ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO | STAWKA PODATKU VAT | ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Pantomograf cyfrowy z cefalometrią, Duplikator (wypalarkia wyników cd) |  | % |  |
| Zębowy cyfrowy aparat punktowy |  |  |  |
| Odkup sprzętu medycznego od Zamawiającego (poz. do zminusowania) |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Termin dostarczenia:

| TERMIN DOSTARCZENIA (MAX.) | TERMIN DOSTARCZENIA OFEROWANY |
| --- | --- |
| do 20 listopada |  |

Termin gwarancji:

| NAZWA SPRZĘTU | OKRES GWARANCJI (MIN.) | OKRES GWARANCJI OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| Pantomograf cyfrowy z cefalometrią, Duplikator (wypalarkia wyników cd) | 30 mies. |  |
| Zębowy cyfrowy aparat punktowy | 24 mies. |  |

            - Oświadczamy, że:

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

Przyjmujemy warunki i terminy płatności

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji

Zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. * 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.……………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

- nie jestem Wykonawcę wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK DO SWZ

OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP

Dotyczy (nazwa postępowania) ……………………………………………………………………… prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Solna 21, 61-736 Poznań

Wykonawca:

………………………………………….

pełna nazwa/firma, adres

oświadczam, co następuje:

Oświadczam/y, że ww. Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

…………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………

Zaznaczyć właściwe.

Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.