Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1: Ambulans drogowy typ C z zabudową medyczną oraz z wyposażeniem

Pojazd nowy, skompletowany (specjalny sanitarny)

Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji):

………………………….............................................................................................…..

Rok produkcji pojazdu bazowego - 2025 r.

Uwaga! Zgodnie z odpowiedziami z dnia 18.11.2025 r. na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza pojazd bazowy wyprodukowany w 2024 roku.

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:  .....………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Warunek graniczny i parametry oceniane | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej. Odpowiedź: TAK (będąca potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymaganych warunków (parametrów) określonych w poszczególnych pozycjach kolumny nr 2 lub krótki opis wg kolumny nr 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| AMBULANS |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  |  |
| 1. | Kolor nadwozia – fabryczny żółty – zgodny z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego | TAK |  |  |
| 2. | Typu „furgon” pow. 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny, bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy. | TAK |  |  |
| 3. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze regulowane fotele: pasażera i kierowcy wraz z podłokietnikami. | TAK |  |  |
| 4. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,95 m (przed adaptacją). | TAK |  |  |
| 5. | Długość przedziału medycznego min. 3,30 m (przed adaptacją). | TAK |  |  |
| 6. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,80 m (przed adaptacją). | TAK |  |  |
| 7. | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260o, wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł przy otwarciu o kąt 90 stopni. | TAK |  |  |
| 8. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Drzwi z fabrycznym systemem domykania | TAK |  |  |
| 9. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Drzwi z fabrycznym systemem domykania | TAK |  |  |
| 10. | W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. | TAK |  |  |
| 11. | Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej. | TAK |  |  |
| 12. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. | TAK |  |  |
| 13. | Wymiary min. przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850. | TAK, podać |  |  |
| 14. | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |  |
| 15. | Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |  |
| 16. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych LIV o pojemności 10 l (bez butli), krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, materaca próżniowego. Poprzez drzwi lewe zapewniony dostęp do jednego plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | TAK |  |  |
| II. SILNIK |  |  |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu Common Rail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych. | TAK |  |  |
| 2. | Pojazd wyposażony w silnik o pojemności o pojemności minimum 1950 cm3. | TAK |  |  |
| 3. | moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm. | TAK, podać |  |  |
| 4. | Moc silnika co najmniej 140 kW | TAK, podać |  |  |
| 5. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin Euro VI lub Euro 6. | TAK |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów w pełni automatyczna min. 6 stopniowa, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza skrzyni biegów manualnej i zautomatyzowanej. | TAK, podać |  |  |
| 2. | Napęd 4x4 | TAK |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. | TAK |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. | TAK |  |  |
| IV. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |
| 1. | Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane, korektor siły hamowania w zależności od obciążenia, kontrolka krytycznej grubości okładzin. | TAK |  |  |
| 2. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |  |
| 3. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. | TAK |  |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę”. | TAK |  |  |
| 5. | Układ hamulcowy z systemem wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |  |
| 6. | Asystent martwego pola. | TAK |  |  |
| V. ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | TAK |  |  |
| 2. | Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej. Fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego. Wzmocnione zawieszenie, amortyzatory, wzmocnione stabilizatory. | TAK |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. | TAK |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył. | TAK |  |  |
| VII. OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA |  |  |  |  |
| 1. | Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiający dogrzanie silnika przed rozruchem z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. | TAK |  |  |
| 2. | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy 2,0 kW zasilany z sieci 230 V. | TAK |  |  |
| 3. | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5,5 kW tzw. powietrzne. | TAK |  |  |
| 4. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza ponad 20 razy na godzinę w czasie postoju. | TAK |  |  |
| 5. | Otwierany szyber dach o min. wymiarach min. 350 x 350 mm. Pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego (Zmawiający dopuszcza również szyberdach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego). | TAK, podać |  |  |
| 6. | Klimatyzacja dwuparownikowa oraz dwusprężarkowa tzn. oddzielny parownik i sprężarka dla kabiny kierowcy i oddzielny parownik i sprężarka dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
| 7. | Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury | TAK, NIE, podać |  |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 1. | Zespół min. 2 akumulatorów o łącznej pojemności powyżej 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności powyżej 200 A. | TAK |  |  |
| 3. | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V – zapobiegająca przeładowaniu akumulatorów, - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu, - wyłącznik przeciwporażeniowy. | TAK |  |  |
| 4. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - posiada 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - posiada 6 punktów oświetlenia rozproszonego, - posiada 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta, umieszczone nad noszami. | TAK |  |  |
| 5. | Przedział medyczny wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący z mikrostykami: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu (Zamawiający dopuszcza odczyt temperatury bezpośrednio na urządzeniu), - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. | TAK |  |  |
| 6. | - Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych). | TAK |  |  |
| 7. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Zamawiający wymaga, aby instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, Itp. | TAK |  |  |
| IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz napis „AMBULANS”. | TAK |  |  |
| 2. | Na wysokości podszybia lub w pasie przednim 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED. | TAK |  |  |
| 3. | W tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem lub pojedyncza lampa typu LED oraz dwa reflektory typu LED do oświetlania pola za pojazdem. | TAK |  |  |
| 4. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. | TAK |  |  |
| 5. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |  |
| 6. | Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa pneumatyczna. | TAK |  |  |
| 7. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | TAK |  |  |
| X. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l | TAK, podać |  |  |
|  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje). | TAK, podać |  |  |
|  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |  |
|  | Fabryczna automatyczna/półautomatyczna klimatyzacja kabiny kierowcy. | TAK |  |  |
|  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |  |
|  | Lusterko wewnętrzne. | TAK |  |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia. | TAK |  |  |
|  | Reflektory główne typu LED | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). | TAK |  |  |
|  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |  |  |
|  | System serwisowy pojazdu bazowego z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego. | TAK |  |  |
|  | Koło zapasowe. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy komplet kół z oponami (4 szt.) | TAK |  |  |
|  | Czujniki ciśnienia w oponach. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (7 cali) Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę. | TAK |  |  |
|  | Fabryczny pakiet parkowania z kamerą 360, asystent parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania | TAK |  |  |
|  | Instalacja do systemu SWD (tj. stacji dokującej tabletu drukarki i modułu GPS). Uchwyty do montażu stacji dokującej i drukarki (zamawiający posiada drukarki – do uzgodnienia). Gniazdo 12 V do zasilania drukarki plus przetwornica DC12/AC230 V minimum 1000W. | TAK, podać |  |  |
|  | Antena dwuzakresowa GPS/GSM do stacji dokującej umieszczona na dachu. Przewód USB od stacji dokującej do podłączenia drukarki w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
|  | Moduł GPS Teltonika wraz z dwuzakresową anteną GPS/GSM umieszczoną na dachu pojazdu. | TAK |  |  |
|  | Radioodbiornik samochodowy. | TAK |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości ok. 15 km/h. | TAK |  |  |
|  | Reflektor przenośny z ładowarką zamontowaną w ambulansie. | TAK |  |  |
|  | eCall – system powiadamiania ratunkowego. | TAK |  |  |
| XI. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  |
| 1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania – dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna | TAK |  |  |
| 2 | Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu. | TAK |  |  |
| XII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |  |
|  | Na prawej ścianie fotel obrotowy, posiadający trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (Zamawiający dopuszcza fotel z możliwością przesuwu). Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK, podać |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie min. 90 stopni, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem, bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Fotel z czujnikiem zapięcia pasów + kontrolka w kabinie kierowcy sygnalizująca niezapięcia pasa przez osobę siedzącą na fotelu. | TAK, podać |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda wyposażona w drzwi przesuwane (wysokość przejścia min. 1600 mm, szerokość przejścia min. 300 mm) spełniające normę PN EN 1789 (lub normę równoważną). | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty, - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym. | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego min. 100 cm) oraz szufladami – min.3 sztuki, - wbudowany pojemnik na zużyte igły, - kosz na śmieci wbudowany w szufladę -miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego, | TAK, podać |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na 4 szt. pojemników. | TAK |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | TAK |  |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. | TAK |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA, - sufitowy punkt poboru tlenu z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt na butle 2,7 l zamontowany w przedziale medycznym. | TAK |  |  |
|  | Pojemniki na cewniki zamontowane w przedziale medycznym w pobliżu ssaka. | TAK |  |  |
|  | Podstawa (laweta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny. | TAK |  |  |
| XIII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU – dotyczy AMBULANSU |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |  |
| 6. | Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. | TAK podać |  |  |
| 7. | Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane będą w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii zabudowy specjalnej i sprzętu medycznego nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | TAK |  |  |
| 9. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 10. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | TAK |  |  |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela na terenie Krakowa (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | TAK, podać |  |  |
| XV. W dniu dostawy wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć |  |  |  |  |
|  | instrukcję obsługi i konserwacji ambulansu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | książkę obsługi (przeglądów) ambulansu – serwisową, | TAK |  |  |
|  | instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia ambulansu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wszystkie karty gwarancyjne na poszczególne elementy stanowiące wyposażenie | TAK |  |  |
|  | Świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego umożliwiająca jego rejestrację i użytkowanie na terenie Polski i UE, jako pojazd specjalny sanitarny | TAK |  |  |
|  | Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansu jako specjalny - sanitarny na terenie RP. | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności z normą PN-EN 1789 (lub równoważną) na ambulans po zabudowie | TAK |  |  |
| XVI. Wyposażenie MEDYCZNE AMBULANSU |  |  |  |  |

|  | Parametr wymagany | TAK | Parametr oferowany – wypełnia wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie | TAK |  |  |
|  | Zgodne z normą PN EN 1865-4 - certyfikat i deklaracja CE | TAK |  |  |
|  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w demontowalne siedzisko | TAK |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję | TAK |  |  |
|  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360° | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w przednie wysuwane rączki do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu Średnica kółek przednich 75 mm | TAK |  |  |
|  | Hamulce na kołach tylnych | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |  |
|  | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1140 mm do 1550 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta | TAK |  |  |
|  | Waga ok 14,5 kg | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 180 kg | TAK |  |  |
| Nosze |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | TAK |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. | TAK |  |  |
|  | Nosze wyposażone w dodatkowe uchwyty wysuwane teleskopowo, wykonane z twardego materiału zapewniającego pewny chwyt. Dodatkowe uchwyty umieszczone na bocznej powierzchni noszy. | TAK |  |  |
|  | Z możliwością płynnego podnoszenia i opuszczania oparcia pod plecami do 90 stopni. | TAK |  |  |
|  | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, do klatki piersiowej i ułożenie na wznak. | TAK |  |  |
|  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |  |
|  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. Możliwość złożenia i rozłożenia poręczy jedną ręką | TAK |  |  |
|  | Z wysuwanymi rękojeściami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | TAK |  |  |
|  | Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. | TAK |  |  |
|  | Waga noszy 22 kg zgodna z wymogami normy EN 1865:1+A1:2025 | TAK |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |  |
|  | Zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci - opcja | TAK |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne 250 kg | TAK |  |  |
| Transporter |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | TAK |  |  |
|  | Szybki i łatwy system połączenia z noszami. | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w 7 poziomach. | TAK |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | TAK |  |  |
|  | Odbojniki na goleniach | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 200mm i szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach) | TAK |  |  |
|  | Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost | TAK |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg. | TAK |  |  |
|  | Waga transportera 28 kg zgodna z wymogami normy EN 1865:1+A1:2025 | TAK |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011 | TAK |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK |  |  |
| Nosze podbierakowe aluminiowe |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Nośność 180 kg +/-10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość 50 cm +/-10 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Długość po złożeniu 130 cm +/-10 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji długości noszy w zakresie 165-200 cm +/- 2 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość ich przypadkowego rozpięcia | TAK |  |  |
|  | Wykonane z materiału łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji, a także odpornego na płyny fizjologiczne i korozję, | TAK |  |  |
|  | Waga 8 kg +/- 2 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość mocowania na ścianie ambulansu, | TAK |  |  |
|  | Trzy pasy bezpieczeństwa w komplecie | TAK |  |  |
|  | Materiał : aluminium lub materiał równoważny | TAK, podać |  |  |
|  | Certyfikowane na przeciążenia 10G według norm EN 1789 oraz EN 1865 | TAK |  |  |
| Zestaw deska ortopedyczna `18 + pasy + stabilizator |  |  |  |  |
|  | Długość: min 183 cm Szerokość: min 46 cm Nośność: min 450 kg | TAK |  |  |
|  | Waga do: 9.9 kg | TAK |  |  |
|  | pływalność dodatnia przy obciążeniu 112,5 kg | TAK |  |  |
|  | Wyposażone w 14 dużych uchwytów (możliwość pracy w grubych rękawicach) | TAK |  |  |
|  | Wykonane z wysoce odpornego tworzywa sztucznego – sztywny polietylen, zmywalne, przepuszczalne dla promieni X w 100%. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja: szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. | TAK |  |  |
|  | Deska pozbawiona takich elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. Specjalne zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia usztywnienia głowy. Hermetycznie pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki. | TAK |  |  |
|  | Dostarczona w zestawie z 4 pasami kodowanymi kolorami z zapięciem karabińczykowym i stabilizatorem głowy. | TAK |  |  |
| Nosze płachtowe XL |  |  |  |  |
|  | - obciążenie: min 250kg - długość: min 210cm - szerokość: min 75cm | TAK |  |  |
| UWAGA! Zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.11.2025 r. na pytanie nr 6 Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu produkt równoważny. |  |  |  |  |
| Zestaw szyn Kramera w torbie |  | TAK |  |  |
| Kołnierze ortopedyczne – 1szt dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| Reduktor z dozownikiem tlenu |  |  |  |  |
|  | Wbudowany reduktor zapewnia stabilny i precyzyjny przepływ, niezależnie od ciśnienia w instalacji gazowej lub butli. Cechy dozownika: - ustawienie przepływu za pomocą innowacyjnego samosterującego pokrętła podczas ciągłego przepływu; - boczny i przedni odczyt ustawień przepływu; - ruchoma końcówka przepływomierza- kąt wychylenia 360°- do podłączenia butli nawilżacza, maski i kaniuli; - zaprogramowano przepływ dodatkowy przepływ 7l/ min, który służy do rozpylania lekarstw oraz 25l/ min służący do reanimacji pacjentów; - precyzyjne dozowanie tlenu- wyrównywanie wahań ciśnienia wejściowego pomiędzy 2,8 bar i 8 bar poprzez zintegrowany zawór redukcyjny; - ergonomiczny i opływowy kształt. | TAK |  |  |
| Ciśnieniomierz zegarowy typu BIG BEN z mankietami dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| Materac próżniowy |  |  |  |  |
|  | Materac próżniowy 14-to komorowy | TAK |  |  |
|  | Materac próżniowy z 14 niezależnymi komorami dla doskonałego i szybkiego unieruchomienia. Niezwykle lekki i wytrzymały, posiada co najmniej 8 ergonomicznych uchwytów, pasy bezpieczeństwa i doskonałe zabezpieczenie pacjenta dają materacowi unikalne rozwiązania. Możliwość użytkowania w temperaturach od - 30°C do + 70°C. Niezrównana trwałość próżni bez żadnych ugięć. Posiada Certyfikat UNI EN 1865, zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi. Wymiary (dł. x szer.): 210x100cm Waga: 8kg Ładowność: 150kg Torba na materac próżniowy: wymiary: 93x63x18cm | TAK |  |  |
| Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Strzykawka montowana od góry | TAK |  |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji z możliwością wyświetlania naprzemiennie: nazwy leku, dawki, prędkości infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie, stan infuzji | TAK |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych ok.50 typów strzykawek | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | TAK |  |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | TAK |  |  |
|  | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu, bez wstrzymywania infuzji - manualna i automatyczna | TAK |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie 0,1 do 999,9 ml | TAK |  |  |
|  | Programowanie: - prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów podaży dawki indukcyjnej przed każdą infuzją: dawka, czas lub szybkość podaży i dawka/czas z automatycznym obliczaniem podaży | TAK |  |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji 9 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | TAK |  |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów bez przerywania infuzji | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania nazwy oddziału | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków: wyświetlanie nazw 60 leków z możliwością wymiany wszystkich nazw leków – programowana bezpośrednio z klawiatury. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 16 profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO programowalna w zakresie) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji od 1 min do 99 godzin | TAK |  |  |
|  | Rejestr 2000 zdarzeń | TAK |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia (z akumulatorem) max 2,5 kg | TAK |  |  |
|  | Certyfikat zgodności/deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019r. poz. 155) lub certyfikat zgodności/deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 175). | TAK |  |  |
|  | Dedykowany do pompy infuzyjnej uchwyt karetkowy | TAK |  |  |
| Respirator |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku. Obudowa bez miejsca na butlę tlenową. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | TAK |  |  |
|  | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | TAK |  |  |
|  | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230V i 12V | TAK |  |  |
|  | W zestawie płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | TAK |  |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci | TAK |  |  |
|  | Ładowanie baterii do 95 % w czasie do 3,5 h | TAK |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |  |
|  | Waga respiratora z akumulatorem max 2,65 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z baterii min 10 h IPPV zgodnie z ERC | TAK |  |  |
|  | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50˚C | TAK |  |  |
|  | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  |  |
|  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |  |
|  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK |  |  |
|  | Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC | TAK |  |  |
|  | System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość aktywacji i deaktywacji trybów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych limitów alarmów | TAK |  |  |
|  | Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji: IPPV, RSI, Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – metronom wyznaczający częstotliwość masażu serca w algorytmie 15:2, 30:2 bądź w trybie ciągłym (w przypadku pacjentów zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie, CPAP, SIMV | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK |  |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 30 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: Ciśnienie PEEP, Maksymalne ciśnienie wdechowe, Objętość oddechowa, Objętość minutowa, Częstość oddechowa | TAK |  |  |
|  | Prezentacja graficzna: Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK |  |  |
|  | Alarmy: Bezdechu, Nieszczelności układu, Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, Rozładowanego akumulatora/braku zasilania, Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK |  |  |
| Ssak |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK |  |  |
|  | Przepływ 34 l/min +/- 4 l/min | TAK |  |  |
|  | Elektroniczne sterowanie ciśnienia ssania zapobiegające przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich | TAK |  |  |
|  | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | TAK |  |  |
|  | Skokowo regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy | TAK |  |  |
|  | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka - możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC | TAK |  |  |
|  | Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC | TAK |  |  |
|  | Ciężar kompletnego ssaka ok 4,3 kg | TAK |  |  |
|  | Czas pracy 60 min | TAK |  |  |
|  | Żywotność akumulatora 500 cykli | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 40 min | TAK |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka | TAK |  |  |
|  | Ochrona IP34 | TAK |  |  |
| Zestaw ultrasonograficzny |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Głowice do aparatu o konstrukcji tabletowej z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB | TAK |  |  |
|  | Technologia pracy cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki | TAK |  |  |
|  | Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) | TAK |  |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min 170 dB | TAK |  |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora | TAK |  |  |
|  | Głowice USG kompatybilne z tabletem co najmniej 3 producentów | TAK |  |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki | TAK |  |  |
|  | Jasności (Gain) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 75 obrazów/sekundę | TAK |  |  |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D | TAK |  |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen) | TAK |  |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D, pola powierzchni oraz na obrazie PW min prędkość, gradient, czas, RI, VTI, S/D | TAK |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia wbudowanej w aplikacje funkcji ‘telediagnozy’ pozwalającej na zdalną konsultacje z innym ośrodkiem poprzez przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, przesyłania obrazu z wbudowanej kamery, np. położenia głowicy oraz wstawiania markerów obrazowych w celu zaznaczenia interesujących obszarów | TAK |  |  |
|  | Protokół umożliwiający mapowanie płuc w min. 12 strefach oraz oprogramowanie do automatycznego wykrywania lini B w obrazowaniu płuc | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania Tryby pracy min: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna, M-mode, PW Doppler | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Opcja obrazowanie w trybie pełnego ekaranu (full screen) | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB – 1 szt. Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 1.0 MHz do 4.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 64 Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB – 1 szt Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 13.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Szerokość czoła głowicy min. 34mm Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | TAK |  |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE Szerokopasmowa głowica konweksowa do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, płucnych z wymiennym kablem USB – 1 szt Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | TAK |  |  |
|  | URZĄDZENIE OBRAZUJĄCE (kompatybilne z głowicami) | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja - przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) - umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB | TAK |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE: Aplikacja do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilna z min. systemem operacyjnym Android; aplikacja bezpłatna, niewygasająca i niewymagająca dodatkowych płatnych subskrypcji oraz pozwalająca na równoległą instalacje na dowolnej ilości tabletach i telefonach | TAK |  |  |
|  | Aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji w bezprzewodowej sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 wraz z wbudowaną funkcją worklist | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formacie DICOM na nośniki zewnętrzne np. pen drive | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w aplikacji skaner kodów kreskowych z danymi pacjenta | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych - FAST | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE: Torba transportowa- 1 szt do każdej głowicy | TAK |  |  |
| Defibrylator |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową i uchwytem karetkowym | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa | TAK |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora w kg poniżej 10kg | TAK |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Norma IP min 44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 25. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 100mm. | TAK |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. -Możliwość rozbudowy o moduł IBP -Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa Bateria (zapasowa) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesiące z dwoma przeglądami technicznymi odnotowanymi w paszportach. Koszty przeglądów po stronie dostawcy | TAK |  |  |
| Urządzenie do kompresji klatki piersiowej |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie od 5 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 45 cm. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK |  |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK |  |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie). Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 150 min. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: Torba/plecak przenośny deska pod plecy pacjenta podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia akumulator 15 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesiące z dwoma przeglądami technicznymi odnotowanymi w paszportach. Koszty przeglądów po stronie dostawcy | TAK |  |  |
| Kamizelka unieruchamiająca typu KED |  | TAK |  |  |
| Pakiet nr 2 - Krzesło ewakuacyjne transportowe |  |  |  |  |
| Krzesło ewakuacyjne transportowe |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Waga : 14,5 kg +/- 0.5 kg | TAK, Podać |  |  |
|  | Wysokość rozłożone 1580 mm +/- 10 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Wysokość złożone 1050 mm +/- 10 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Szerokość : 550 mm +/- 10 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Grubość złożone : 350 mm +/- 20 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Długość : 1100 mm +/- 10 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Długość z rozłożonymi rączkami : 1100 mm +/- 10 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Nośność : 240 kg +/- 10 kg | TAK, Podać |  |  |
|  | Koła tylne: ø 220mm +/- 20 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Koła przednie: ø 120 mm +/- 20 mm | TAK, Podać |  |  |
|  | Tkanina trudnopalna B1 | TAK, Podać |  |  |
|  | Hamulec: na przednie koła | TAK |  |  |
|  | Przednie uchwyty teleskopowe | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości zagłówka | TAK |  |  |
|  | Regulacja siedziska | TAK |  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa (głowa, tułów) | TAK |  |  |
|  | Podnóżek | TAK |  |  |
|  | Transport: dół, góra, poziomy | TAK, podać |  |  |
|  | Krzesło musi spełniać wymagania rozporządzenia UE Reg. 2017/745 i opatrzone znakiem CE | TAK |  |  |
|  | Krzesło posiada certyfikat potwierdzający jakość i wytrzymałość urządzenia (Certyfikat TUV, Certyfikat ISO 9001:2015) | TAK |  |  |
|  | Krzesło posiada certyfikat MDR | TAK |  |  |
| UWAGA! Zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.11.2025 r. na pytanie nr 1, 2, 3, 4, 9 Zamawiający dopuszcza opisany w pytaniu produkt równoważny. |  |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (dla sprzętu medycznego – pakiet nr 1 oraz pakiet nr 2) |  |  |  |  |
|  | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |  |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25-35 miesięcy – 20 pkt. 36 miesięcy i powyżej - 40 pkt. |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe zgodnie z wymogami producenta | TAK |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub faksem, tj. odpowiedź pisemna (faks, e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy (Pakiet nr 1) 48 godzin roboczych (Pakiet nr 2) |  |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni (Pakiet nr 1); 5 dni roboczych (Pakiet nr 2) lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych w przeciągu 36h na wniosek Zamawiającego |  |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych (Pakiet nr 1) 14 dni roboczych (Pakiet nr 2) |  |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski | TAK (podać dane adresowe) |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min. 8 lat |  |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji papierowej oraz elektronicznej a także paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie | TAK |  |  |
| UWAGA! Zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.11.2025 r. Zamawiający na podstawie pytania nr 10 dokonał zmian, które dotyczą wyłącznie Pakietu nr 2. |  |  |  |  |