GUM2021 ZP0133 Gdańsk, dnia 23.11.2021r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu laboratoryjnego, medycznego oraz analizatora cząstek w 4 pakietach.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytania do pakietu 3:**
**Pytanie 1 –**  Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez odczytu temperatury parowania funkcji próżni? Proszę o wyjaśnienie do czego służy ta funkcja.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2 –**  Czy Zamawiający dopuści liofilizator bez wstępnego grzania pompy próżniowej? Oferowany liofilizator nie wymaga wstępnego grzania.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3 –** Czy Zamawiający dopuści liofilizator z rozmrażaniem kondensatora lodu poprzez jego ogrzanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4 –**  Czy Zamawiający dopuści liofilizator z językiem angielskim programowania i obsługi?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 5 –** Czy Zamawiający dopuści liofilizator z próżnią końcową 6.7 x 10-2 mbara?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza liofilizator z próżnią końcową 6.7 x 10-2 mbara.

**Pytanie 6**  Czy Zamawiający dopuści liofilizator z zestawem 4 półek o średnicy 240 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza liofilizator z zestawem 4 półek o średnicy 240 mm?

**Pytanie 7 –**  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu, uruchomienia i przeszkolenia z obsługi?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8 –**  Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zestawu akcesoriów umożliwiających jednoczesne mocowanie kolb o różnych wielkościach w różnych kombinacjach. Czy Zamawiający miał na myśli platformę uniwersalną pokrytą matą antypoślizgową? Czy Zamawiający wymaga
dostarczenia uchwytów do kolb? Jeżeli tak, to prosimy o określenie do jakich pojemności i po
ile sztuk. Ze względu, że jest to parametr punktowany, prosimy o wyjaśnienie, czy ten zestaw
akcesoriów ma zostać uwzględniony i dostarczony z dostawą inkubatora z wytrząsarką czy
tylko ma być opcją do rozbudowania w przyszłości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów wraz ze sprzętem.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

###