## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/48/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Dostawy zestawów do operacji bariatrycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m.. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa i nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
Zestaw do operacji bariatrycznych o składzie:
1. | Laproskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm lub 44mm z rotacją do 350 st - 1 sztuka. | zestaw | 800
2. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków - 3 sztuki
3. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków - 1 sztuka
4. | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków - 1 sztuka
5. | Trokar o średnicy 5mm, jednorazowego użytku, z osłona radioprzezierną, z ostrzem liniowym,osłoną zabezpieczającą ostrze, karbowana kaniula, długość 100cm, posiadający wbudowany trójpozycyjny zawór umożliwiający insuflację i desuflację - 1 sztuka
6. | Jednorazowa kaniula trokara 5mm długość 100 cm - 1 sztuka
7. | Jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5-12mm, sterylny, karbowana kaniula o długości 150mm i trzpienia z zakończeniem bezostrzowym, transparentnym w kształcie litery V. Trokar wyposażony w trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Trokar posiada wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia od 5-12mm. Całość wykonana z przesiernego tworzywa - 1 sztuka
8. | Jednorazowa kaniula 150 mm do trokara 12 mm - 2 sztuki
9. | Klipsownica jednorazowa z klipsami M/L 20 klipsów tytatnowych długość trzonu 29 cm - 1 sztuka
10. | Jednorazowy trokar 15mm długość 150mm - 1 sztuka
11. | Jednorazowa igła veressa długość 150 mm - 1 sztuka
12. | Nakładka do staplera elektronicznego chroniąca przed kontaminacją - 1 sztuka
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 1:
Zaawansowany stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości i rozkładania zszywek w celu uzyskania optymalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45 mm, 60 mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED - 1 szt. Adapter- przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składający się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści zapewniające komunikację pomiędzy kompatybilnymi z nim ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeści