Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 102/2022/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy: Dostawy wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021 r.

Wykonawca wypełnia formularz w części/częściach, na które składa ofertę.

Część 1: wyparka próżniowa:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Wyparka: - podnośnik: ręczny ze wspomaganiem mechanicznym, pozwalający na bezstopniową regulację zanurzenia kolby - napęd: - cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie; - płynna regulacja obrotów pokrętłem w zakresie 20 – 280 min-1 - pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na głowicy powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki (brak możliwości przypadkowego zachlapania) - bezpieczne, niskonapięciowe zasilanie napędu kolby destylacyjnej (24V DC) - chłodnica: - szklana, pionowa, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, pokryta warstwą antyimplozyjną ze sztucznego tworzywa, - ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni; - powierzchnia kondensacji chłodnicy: min. 1500 cm2; - rozmiar instalowanych kolb destylacyjnych: do 4000 ml; - element z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej - szklana rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem, dostosowanym do współpracy z w/w systemem do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby - budowa modułowa, proste dobieranie konfiguracji użytkowej - szklany zawór trójdrożny pozwalający na dozowanie cieczy do destylacji bez przerywania pracy, zapowietrzenie, zamknięcie układu próżniowego; - regulacja nachylenia kąta kolby wyparnej w zakresie min. 0-35˚ - w zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda; - klasa bezpieczeństwa: IP-21 lub równoważna; - pobór mocy: nie większy niż 30W - waga (z chłodnicą): do 19 kg - deklaracja zgodności CE lub równoważna; |  |  | 1 zestaw |  |  |
|  | - Łaźnia wodna: - cyfrowa regulacja i odczyt temperatury aktualnej i zadanej; - zakres pracy: od +200C do +950C - wyświetlacz cyfrowy LED ustawiony pod niewielkim kątem do poziomu; - dokładność regulacji temperatury: ± 2ºC; - dokładność odczytu temperatury: 1ºC - pojemność łaźni wodnej: min. 4000 ml; - wymiary łaźni: (285 x 220 x 325mm) ± 3%. (szer x wys x głęb) - misa łaźni wykonana ze stali nierdzewnej, - zabezpieczenie łaźni przed przegrzaniem - moc grzewcza: min. 1300 W. - zasilanie: 220V-240V/50Hz - pobór mocy: maksym. 1700W |  |  |  |  |  |
|  | 3) Membranowy system próżniowy z cyfrowym kontrolerem próżni i butelką Woulf’a - pompa próżniowa membranowa, dwustopniowa, dwugłowicowa, chemoodporna: - chemicznie odporne membrany wykonane z PTFE; - próżnia końcowa: 10±2mbar; - wydajność 1,5 m3/h; - poziom hałasu nie większy niż 45 dB(A); - maksymalny pobór mocy 150 W; - klasa ochrony IP 21 lub równoważna; - przyłącza wlot/wylot – GL14 - silnik bezszczotkowy - obroty: nie mniejsze niż 1250 rpm - tłumik hałasu na wylocie pompy - port komunikacyjny: Mini-DIN - zasilanie 100V-240V/50 Hz; - maksymalne wymiary: 180 x 275 x 210 mm (szer x wys x głęb) - waga: poniżej 6kg; Butelka Woulf’a: - szklana, z pokryciem antyimplozyjnym z tworzywa sztucznego - z nakręcaną głowicą posiadającą minimum 3 króćce przyłączeniowe - zintegrowana fizycznie z pompą próżniową |  |  |  |  |  |
|  | 4) Cyfrowy kontroler próżni o następujących parametrach: - zakres pomiarowy od 1 400 do 0 mBar - zakres kontroli próżni od 1 100 - 1 mBar; - wybór min. 3 jednostek ciśnienia - regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą - pomiar pojemnościowy, ciśnienie absolutne niezależnie od rodzaju gazu, sensor ceramiczny z tlenku glinu - dokładność pomiaru próżni: ± 2 mBar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze ,w całym zakresie - wyświetlacz: LCD, graficzny - wskazania próżni: cyfrowe i analogowe - port Mini-DIN, RS 485 - wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji (przy współpracy z wyparką próżniową) - wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy - wyjście na elektrozawór próżniowy - wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego - króciec do podłączenia gazu obojętnego - funkcja pracy ciągłej - zadawanie czasu procesu (timer) - zasilanie 30V DC - maksymalny pobór mocy: 10W - klasa ochrony IP 21 lub równoważna - maksymalne wymiary: 160 x 105 x 120mm (szer x wys x głęb.) - waga: do 700g - deklaracja zgodności CE lub równoważna Wszystkie części składowe zestawu muszą pochodzić od jednego producenta; Gwarancja zestawu -minimum 18 miesięcy |  |  |  |  |  |
| 2 | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Część 2: urządzenie do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - Urządzenie kontrolowane przez komputer przyrządem pozwalającym oznaczać stabilność tlenową. - naczynia reakcyjne pozwalające na osiąganie powtarzalnych i dokładnych wyników. - Certyfikowany czujnik temperatury dostarczany wraz z zestawem GLP - oprogramowanie ze zintegrowaną bazą danych, umożliwiające łatwą obsługę przyrządu, analizę wielu różnego rodzaju próbek i zarządzanie danymi uzyskiwanymi z analiz. - funkcji umożliwiająca wyznaczenie maksymalnego czasu magazynowania lub przechowywania produktu. Urządzenie zawiera: • min dwa bloki grzewcze po 4 stanowiska, z możliwością ustawienia różnych temperatur dla każdego bloku (razem min 8 stanowisk pomiarowych) • Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz umieszczony z przodu urządzenia, przekazujący podstawowe informacje o stanie oznaczenia dla każdego z ośmiu stanowisk pomiarowych (np. temperatura, przepływ gazu, przewodnictwo) • Szeroki zakres temperatury (50 ... 220 °C), wzrost co 1°C • Korekta temp.: -9.9 … +9.9°C, wzrost co 0,1°C • Odchylenie temp. bloku od zadanej wartości: < ± 0,3°C • Powtarzalność temp. zadanej: > ± 0,2°C • Zmienny przepływ objętości powietrza: 1..25 L/H (w 25°C i 1013 hPa) • Zakres pomiaru: 0…400 uS/cm • Niezależny start każdego kanału (bloku) pomiarowego • Oprogramowanie z bazą danych do archiwizacji, sortowania, filtracji i eksportu danych, Spełnia wymagania FDA 21 CFR Part 11 • Automatyczne oszacowanie danych z dodatkowym, wspomaganym komputerowo oszacowaniem manualnym z zastosowaniem metody tangensów. • Temperaturowa ekstrapolacja: konwersja uzyskanych wyników do innej temperatury, np. temperatury przechowywania. • Zintegrowane narzędzia walidacji GLP • • Możliwość podłączenia do min 4 urządzeń do jednego komputera – do 32 próbek w 8 różnych temperaturach - możliwość oznaczenia stabilności oksydacyjnej Gwarancja zestawu -minimum 12 miesięcy |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 2 | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Część 3: automatyczny zestaw do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Piec do mineralizacji min 12 stanowiskowy •Szybki mineralizator z system grzania na podczerwień IR z regulacją temperatury pieca, na min 12 stanowisk o pojemności kolb min 300 ml. W zestawie min12 kolb (o średnicy 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm) z kasetonem do mineralizacji oraz min 2 zbiorcze kolektory z specjalnym systemem zapobiegającym przerzutom próbki do innych stanowisk ( mineralizacja wody i ścieków ), do odprowadzania oparów powstających w procesie mineralizacji z kompletem uszczelnień. •Elementy robocze obudowy pieca ze stali nierdzewnej. •Wygodny sposób montażu kolb w kasetonie urządzenia. Dwa niezależne moduły grzewcze o pojemności min 6 kolb każdy, pracujące niezależnie od siebie. •Zakres temperatury pracy od Tot. do +580oC z cyfrowym graficznym wyświetlaczem monitorującym parametry pracy pieca łącznie z programowaniem ramp temperaturowych. •Stabilność temperatury w bloku do 200oC wynosi ±2.0oC. Powyżej tej temperatury może wahać się maksymalnie do ±5.0oC w zależności od warunków otoczenia (np. praca pieca w temperaturze znacznie niższej od temperatury otoczenia i przy mocnej wentylacji). Jako wartość średnia w standardowych warunkach •Klasa ochrony IP 20 lub równoważna •Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem. •Cyfrowe programowanie czasu trwania oraz temperatury mineralizacji. Piec z min 20 firmowymi gotowymi programami grzania dla typowych aplikacji oraz pamięć do wprowadzenia dalszych min 30 indywidualnych programów grzania W każdym programie możliwość pracy z min 4 rampami temperaturowo – czasowymi. •Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą temperatury w modułach grzewczych mineralizatora, z wyjście cyfrowym np. do strerowania pracą skrubera. •Czas dojścia do temperatury zaprogramowanej maksimum 10 minut. •Maksymalne gabaryty zewnętrzne urządzenia: szerokość 320 mm x wysokość 550 mm x głębokość 650 mm., masa pieca 15 - 16kg. •Moc grzewcza min. 2000 W. •Zasilanie 220 - 230 V/ 50 - 60 Hz. Aparat do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem •Aparat do pochłaniania kwaśnych oparów przez neutralizację w roztworze alkalicznym •Aparat wyposażony w chemicznie odporna pompę o sile ssania nie mniejszej niż 30 l/min (możliwość regulacja wielkości podciśnienia pokrętłem) •Neutralizator wyposażony w układ chłodnica zwrotna - odbieralnik (o poj. min 1.2 litra) gdzie następuje wykraplanie/odbieranie z oparów pary wodnej •Zbiornik neutralizatora o poj. min 3 litry na alkaliczny roztwór. •Wymagany jest trzeci stopień zabezpieczenia na wylocie z aparatu w postaci przepływowego naczynia ze złożem absorbcyjnym (np. węgiel aktywny) przez które ostatecznie są odprowadzane opary po przeprowadzonej neutralizacji do otoczenia. •Małe gabaryt nie więcej niż szer /wys/głęb 350/ 420/550 mm •Zasilanie 230V/ 50/60Hz. •Moc minimum 140 W Automatyczna destylarka z para wodną kompatybilna z piecem. •Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego, odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu KJELDAHLA w pracowni, wydłużająca żywotność urządzenia. Przeźroczyste ekrany pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej etapie. •Możliwość prowadzenia na aparacie oznaczeń w badanych próbkach azotu ogólnego Kjeldahla (TKN), azotu niebiałkowego (NPN), amonowego, wolnych zasad aminowych (TVBN), azotanów i azotynów oraz kazeiny. •Urządzenie do automatycznej destylacji z parą wodną z możliwością cyfrowej regulacji wydajności generowanej pary do układu destylacyjnego w zakresie od 10 do 100% w zależności od aplikacji, (też w układzie gradientowym dla min. 3 wartości wydajności). •Monitorowanie ciśnienia w układzie generatora pary. •W standardzie całkowicie automatyczne rozcieńczanie próbki przed rozpoczęciem analizy oraz dodawanie ługu NaOH i roztworu do odbieralnika destylatu (np. kwasu borowego H3BO3). •Cyfrowe programowanie czasu destylacji oraz ilości podawanych substancji pośredniczących w procesie destylacji azotu Kjeldahla tj. H2O, NaOH oraz H3BO3. •Automatyczne opróżnianie kolby destylacyjnej po zakończeniu procesu. •Kolorowy graficzny wyświetlacz dotykowy minimum 7` wszystkich parametrów pracy urządzenia wbudowany w aparat, umożliwiający m.in. pełny opis próbek i wprowadzanych metod. Akceptacja wyboru przy pomocy zintegrowanego z wyświetlaczem pokrętła z przyciskiem.. •Klawiatura alfanumeryczna umożliwiające pełny opis próbek w budowana w aparat. •Mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą wszystkich parametrów pracy urządzenia. Oprogramowanie - wersja językowa minimum : polska , angielska , niemiecka. •Aktywna funkcja diagnostyki oraz monitorowania poprawności pracy składowych elementów wykonawczych urządzenia. •System oszczędnego zużycia wody dopływającej do chłodnicy (otwieranie dopływu wody do chłodnicy na początku i zamykanie po zakończeniu destylacji) oraz energii przez przechodzenie systemu w „stan uśpienia” w przypadku dłuższych przerw w pracy. •Destylacja w szklanych kolbach / tubusach o pojemności min. 300 ml. o średnicy min 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2.2 mm. •Możliwość podłączenia zewnętrznej jednostki dozującej w celu miareczkowania potencjometrycznego – TITRATOR – sterowanego z poziomu destylarki i zewnętrznej klawiatury dla wygodniejszego programowania parametrów destylacji. •Wyjścia : 1x USB, 2x R S-232 , 1x LAN, 3x C O M, wyj. na mieszadełko. •Gabaryty zewnętrzne urządzenia nie więcej niż : szerokość 340 mm x wysokość 750 mm x głębokość 400 mm. •Przeźroczyste ekrany pozwalające na obserwacje procesu destylacji na każdym jej etapie. Tacka ociekowa zapewniająca czystość przestrzeni roboczej. 3 kanistry odporne chemicznie. •Możliwość zachowania w pamięci urządzenia przynajmniej 500 wyników pomiarowych (zużycie roztworu miareczkującego). •Możliwość programowania i magazynowania w pamięci przynajmniej 90 metod własnych destylacji z parą wodną. •Zabezpieczenie danych: poprzez wprowadzenie hasła – zabezpieczenie przed nie autoryzowanym dostępem dla minimum 30 użytkowników. •Sygnalizacja błędów: wizualna na wyświetlaczu i akustyczna •Czujniki bezpieczeństwa : obecności kolby, przeźroczystych drzwi z tworzywa (ekranu) przed otwarciem, drzwiczek serwisowych, wody chłodzącej. •Funkcja pozwalająca na wykonywanie oznaczeń bez wstępnego rozgrzania szkła w destylarce. •System elektronicznej kompensacji wpływu wahań napięcia sieci zasilającej na wydajność generatora pary a tym samym na uzyskiwane wyniki. •Możliwość automatycznej destylacji do zadanej objętości/ poziomu cieczy w odbieralniku przez operatora. •Limit detekcji ≥ 0,1 mg azotu. •Odtwarzalność (R SD): ≤ ± 0,8 %. •Odzysk minimum ≥ 99,5%. •Moc grzewcza równa 2100 W ±5%. Zasilanie 220-230V / 50-60Hz. •Wyposażenie destylarki: - min 1 probówka o poj. nie mniej niż 300 ml - komplet przewodów podłączeniowych -min 3 szt. kanistrów na ług sodowy, kwas borowy i wodę destylowaną - szczypce do zdejmowania gorącej probówki - Automatyczny titrator do miareczkowania pH-metrycznego/potencjometrycznego. Objętość zużytego titranta oraz przeliczona wartość końcowa są podawane na wyświetlaczu titratora. Wzory przeliczeniowe w standardzie PRACA oraz RAPORT ZGODNE Z WYMOGAMI GLP. W urządzeniu są wbudowane funkcje do okresowego sprawdzania poprawności dozowania zainstalowanej biurety zgodnie z wytycznymi EN ISO 8655-6 lub równoważnej. Możliwość bezpośredniego podłączenia z komputerem i drukarką. W zestawie elektroda pH, mieszadło magnetyczne, statyw, butelka 1 l. na titrant. • zasilanie: ~ 220 V/ 50 Hz • objętość biurety: 20 ml • rozdzielczość: 0,001 ml • dokładność: 0,1% Wejście pomiarowe elektrody: pH / mV-wejście z DIN lub gniazdo BNC Temperatura: do oporu sondy PT 1000 (gniazdo 2 x 4 mm) Interfejsy: 1 x USB i 1 x USB-B, 2 x RS-232-C Podłączenie mieszadła: zasilane bezpośrednio z biurety tłokowej Rozdzielczość biurety: min 8000 Dokładność dozowania: błąd systematyczny 0,15%, błąd losowy 0.07%, zgodnie z normą EN ISO 8655-6 lub równoważnej Zasilanie: ~ 220 V/ 50 Hz •oprogramowanie i komunikaty na wyświetlaczu w j. polskim. - instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim. Wyposażenie uzupełniające do powyższego zestawu. •Statyw min. 12 stanowiskowy do przygotowywania prób. •Zaślepki do niezapełnionych stanowisk – min 4 szt. •Dodatkowo oprócz wyposażenia pieca min. 40 kolb destylacyjnych. Wymogi ogólne •Gwarancja min 24 miesiące. •W dostawie instrukcja obsługi w języku polskim oraz w oryginale. •Wszystkie części składowe zestawu: piec do mineralizacji, aparat do pochłaniania oparów i destylarka muszą pochodzić od jednego producenta. |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 2 | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

Część 4: komora klimatyczna z chłodzeniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane *) | Producent, model *) | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1. Sterowanie PID w pełni mikroprocesorowe z dwoma cyfrowymi kolorowymi wyświetlaczami temperatury aktualnej, temperatury zadanej, alarmu i wilgotności jednocześnie. 2. Parametry pracy regulowane na kokpicie kontrolnym: temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), względna wilgotność, czas programu, strefy czasowe, czas letni / zimowy. 3. System chłodzenia ekologiczny oparty na technologii Peltier. 4. Wykonanie obudowy zewnętrznej ze stali nierdzewnej nie malowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej elektro-polerowanej z zaokrąglonymi rogami 5. Elementy grzejne równomiernie rozłożone na całym obwodzie wewnętrznym komory 6. Drzwi zewnętrzne pełne ze stali nierdzewnej jednoskrzydłowe, dodatkowe jednoskrzydłowe szklane drzwiczki wewnętrzne 7. Minimum 2 półki ze stali nierdzewnej, ilość mocowań na półki – min. 9. 8. Minimalne obciążenie jednej półki min. 20 kg. 9. Pojemność 260 ± 5 l. 10. Maksymalne całkowite wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 83 x 120 x 66 (bez klamki) cm. 11. Minimalne wymiary komory: szer. x gł. x wys. 64 x 80 x 50 cm. 12. Mikroprocesorowy sterownik nawilżania i osuszania (10-90% RH) z cyfrowym wskazaniem z dokładnością min. 0,5% RH i systemem auto-diagnostycznym zapewniającym szybkie uzyskanie zadanych parametrów i odzysku. Zasilane wodą destylowaną z pompą zasilającą. 13. Zbiornik na wodę destylowaną zasilającą układ regulacji wilgotności. 14. Blok generujący gorącą parę niszczącą bakterie. 15. Zakres regulacji temperatury od +0°C do +70°C, z dokładnością nastawienia i odczytu temperatury na wyświetlaczu 0,1°C. Dokładność w czasie wg DIN 12 880:2007-05 ≤ +/- 0,15°C 16. Jednorodność (dla temperatury +37°C) ≤ +/- 0,4°C 17. Alarmy - wizualny i dźwiękowy: nad i pod temperaturowy, nad i pod wilgotnościowy, opróżnienia zbiornika wodnego. 18. Wbudowana pamięć umożliwiająca zapis wszystkich ustawień, aktualnych wartości i błędów zapisane w czasie rzeczywistym. Pojemność wystarcza na min10 lat. 19. Prezentacja graficzna zapisanych danych z rejestrowanych protokołów (przynajmniej 10.000 zarejestrowanych wartości) na ekranie wyświetlacza. 20. Programowany czas pracy od 1 min. do 99 dni i 23 godz. z możliwością zaprogramowania ramp temperaturowo – czasowych. 21. Funkcja SetpointWAIT –, lub równoznaczna powodująca, że czas procesu nie rozpocznie się, dopóki temperatura zadana nie jest osiągnięta. 22. 3 punktowa kalibracja czujników dla temperatury i 2 punktowa dla wilgotności realizowana z poziomu sterownika. 23. Certyfikat kalibracji dla temperatur: +10°C i +37°C oraz 60% RH przy 30°C 24. Szeregowe wyjście USB na drukarkę i Pendriv. 25. Interface Ethernet. 26. Oprogramowanie do sterowania i archiwizacji danych na komputerze. 27. Pobór mocy ok. 700 W 28. Waga max 130 kg. 29. Zasilanie 230V/50 Hz 30. gwarancja minimum 24 miesiące |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 2 | Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

…………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ