Załącznik nr 1

Gdańsk, dnia 2018-11-13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zestaw dwóch termocyklerów Mastercycler X50s i X50i Eppendorf lub równoważny

………………………………………………..…………....

(model, typ, producent oferowanego sprzętu)

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu (należy zaznaczyć odpowiednio tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | zestaw dwóch termocyklerów składający się z jednostki centralnej i podjednostki sterowanej z poziomu w/w jednostki centralnej, działających niezależnie, obie jednostki o parametrach technicznych jak poniżej: |  |
| 2 | jednostka centralna wyposażona w ekran dotykowy |  |
| 3 | - funkcja gradientu umożliwiającego optymalizację dwóch temperatur (np. denaturacji i annealingu) podczas jednej reakcji oraz gradientu temperatur zarówno w kolumnach jak i w rzędach (12 kolumn i 8 rzędów), rozpiętość gradientu 1-30°C |  |
| 4 | - możliwość podłączenia większej ilości jednostek podrzędnych (bez panelu sterowania), sterowanych z jednostki głównej posiadającej panel |  |
| 5 | - pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności |  |
| 6 | - srebrny blok 96 dołkowy, umożliwiający korzystanie z płytek 96-dołkowych i probówek 0,2 ml; technologia ogrzewania bloku – ogniwa peltiera |  |
| 7 | - zakres ustawień bloku: 4-99°C |  |
| 8 | - zakres ustawień temperatury pokrywy 37°C - 110°C |  |
| 9 | - homogeniczność bloku w zakresie 20-72°C nie gorsza niż 0,2°C, w 95°C nie gorsza niż 0,3°C |  |
| 10 | - dokładność bloku nie gorsza niż 0,15°C |  |
| 11 | - maksymalna szybkość ogrzewania bloku nie mniej niż 10°C/s |  |
| 12 | - maksymalna szybkość schładzania bloku nie mniej niż 5°C/s |  |
| 13 | - 24 miesiące gwarancji w tym 2 przeglądy serwisowe |  |
| 14 | - serwis na terenie Polski |  |

- Trzy urządzenia Tremomixer F2.0 Eppendorf z pokrywami Thermo TOP lub równoważne

………………………………………………..…………....

(model, typ, producent oferowanego sprzętu)

| L.p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu (należy zaznaczyć odpowiednio tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | - trzy urządzenia do mieszania i termostatowania z termoblokami na 24 probówki reakcyjne o poj. 2mL i w pełni kompatybilnymi ogrzewanymi pokrywami bloków grzejnych zapewniających homogenny rozkład temperatury, chroniąc próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki |  |
| 2 | - kompatybilne z używanymi przez Zamawiającego probówkami do lizy NucleoSpin Forensic Filters o poj. 2 mL z koszykami |  |
| 3 | - regulacja temperatury pracy w zakresie nie gorszym niż od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C |  |
| 4 | - prędkość mieszania 300 - 1500 rpm |  |
| 5 | - dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |  |
| 6 | - homogenność rozkładu temperatury w bloku max. ±1,5°C |  |
| 7 | - prędkość ogrzewania nie mniejsza niż 13°C/min |  |
| 8 | - Gwarancja producenta 24 miesiące |  |
| 9 | - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |

................................, dnia ……………………                        ……………………………

(podpis)