Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2021/2022 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Analizator aminikwasów Przeznaczenie: kompaktowy automatyczny analizator przeznaczony specjalnie do ilościowego oznaczania aminokwasów wolnych i związanych w białkach/peptydach (po ich wcześniejszej hydrolizie) w próbkach biologicznych i produktach, w tym paszach, żywności, płynach fizjologicznych, suplementach, dodatkach paszowych i innych; - Wymagana metoda analityczna: metoda chromatografii jonowymiennej z postkolumnową derywatyzacją ninhydrynową, zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz. Minimalne parametry, podzespoły i wyposażenie wymagane: - Czułość <100 pmol - Szum: nie gorszy niż 1,7 x10-5 AU/s - Dryft: nie gorszy niż 2,0 x 10-5 AU/godz - Powtarzalność przy 10 nmol: (a) czas retencji – co najmniej 0,3% (Arg), (b) powierzchnia piku – co najmniej 1% (Ser, Gly, His) - Aparat wyposażony w system pompowania: pompy wysokociśnieniowe bezimpulsowe o przepływie w zakresie nie węższym niż od 0,01 do 8,5 ml/min; ciśnienie w zakresie nie węższym niż 0-25 MPa - Kolumna chromatograficzna: w zestawie kolumna szklana wraz z odpowiednim wypełnieniem jonowymienną fazą stacjonarną do rozdziału i oznaczania aminokwasów w hydrolizatach kwaśnych, oksydatywnych i zasadowych; opcjonalnie możliwość wyposażenia w kolumnę metalową lub PEEK; Opcjonalnie możliwość oznaczania amin biogennych po dodatkowym doposażeniu w odpowiednią fazę stacjonarną; - Aparat wyposażony w degazer (odgazowywacz) co najmniej 6 kanałowy - Pojemność kuwety: co najmniej 5µl - Aparat wyposażony w automatyczny dozownik (autosampler) z okrągłą tarczą na probówki co najmniej na 40 miejsc x 1,5ml, z chłodzeniem próbek (metoda Peltiera), z dozowaniem w zakresie co najmniej 1-200 µl (z ustawieniem co 1 µl), optyczne monitorowanie objętości próbki; opcjonalnie możliwość wyposażenia w tarczę na probówki na 80 miejsc x 0,5ml - Sygnalizacja stanu pracy autosamplera za pośrednictwem kolorowego podświetlenia - Detektor - fotometr dwukanałowy ze źródłem diodowym LED; długość fali świetlnej 440 i 570 nm - Temperatura reaktora: w zakresie nie węższym niż od 40 do 150 °C z ochroną przed przegrzaniem - Temperatura termostatu kolumn: w zakresie nie węższym niż od 25 do 90 °C - Wbudowany ekran dotykowy co najmniej 8'' (bieżąca kontrola pracy analizatora) - Wymiary: urządzenie powinno zmieścić się na standardowym blacie stołu laboratoryjnego na przestrzeni maksymalnie 750 x 600 mm, wysokość maksymalnie 600 mm. - Waga bez butelek z buforami: nie więcej niż 50 kg. - Zasilanie: napięcie 230 V, 50 Hz, moc średnia do 150 W, maksymalna do 300 W. - Wymagane jest sterowanie, zbieranie i analiza danych pomiarowych za pośrednictwem komputera - Komunikacja z komputerem: LAN - W zestawie dostarczony komputer sterująco-analizujący (parametry komputera nie gorsze niż: procesor co najmniej 2,5 GHz, RAM co najmniej 8 GB, dysk twardy co najmniej 256 GB, monitor co najmniej 23’’, drukarka, system operacyjny Windows 10 lub nowszy [lub równoważny – kompatybilny z oprogramowaniem sterującym], pakiet biurowy MS Office [lub równoważny], mysz i klawiatura, napęd optyczny) - Dostarczone i zainstalowane w komputerze oprogramowanie sterujące pozwalające na sterowanie analizatorem oraz analizę danych, modyfikację metod, obróbkę wyników - Oprogramowanie pozwalające na pracę zdalną oraz monitoring pracy analizatora przez Internet oraz wsparcie serwisowe za pośrednictwem sieci Internet bezpośrednio na komputerze sterującym analizatorem - Dołączony mały zestaw części zamiennych oraz odczynniki startowe do przeprowadzenia analiz aminokwasów w hydrolizatach, niezbędne do uruchomienia, wykalibrowania, wystabilizowania analizatora w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, w tym co najmniej zawierające: odczynniki do sporządzenia buforów fazy ruchomej (na minimum 500 analiz), wzorce analityczne i odczynniki derywatyzacyjne (w zakresie rzeczowym i ilościowym nie mniejszym niż: ethylene glykol monomethyl ether 9x1000 ml; 4M acetate buffer pH 5,5, 6x500 ml; ninhydrin 6x40 g; hydrindantin 1x20 g; citric acid 1x1000 g; sodium citrate 1x1000 g; sodium chloride 1x1000 g; thiodiglykol 1x100 ml; sodium azide 1x25 g; sodium hydroxide 2x500 g; boric acid 1x100 g; izopropanol 1x1000 ml; hydrolyzate standard (standard of aminoacids) 2x5 ml; standard Cys + Met-sulfon-metionin 2x5ml; norleucine standard 2x5 ml; tryptophan standard 2x5 ml). Czystość odczynników musi gwarantować prawidłową pracę oferowanego analizatora aminokwasów. |  | 1 |  |  |
| 2. | System przygotowania próbki do analizy aminokwasów Przeznaczenie: system (zestaw) kompatybilnych podzespołów (urządzeń), których celem jest przygotowanie próbki badanej do analizy aminokwasów, poprzez hydrolizę białek/peptydów występujących w próbce do wolnych aminokwasów lub ich pochodnych. System składający się z podsystemu hydrolizy (blok hydrolizacyjny), odparowywania (wyparka i pompa próżniowa) i urządzenia chłodzącego (chiller). Minimalne parametry, podzespoły i wyposażenie wymagane: 1). Blok hydrolizacyjny z probówkami: - urządzenie przeznaczone do ogrzewania próbówek zawierających próbkę i odczynnik hydrolizujący, w celu zhydrolizowania białek/peptydów do wolnych aminokwasów, - blok grzejny 16-stanowiskowy (na 16 probówek), niedopuszczalne jest zaoferowanie łaźni cieczowej (wodnej), - urządzenie sterowane mikroprocesorem, - blok wykonany z duraluminium, - blok wyposażony w bezpiecznik przeciw przegrzaniu, - zakres nastawy temperatury: co najmniej od temp. otoczenia do 180°C, - timer: co najmniej 0–99 godzin, z możliwością ustawienia co 1 minutę, - stabilność temperaturowa: co najmniej +/- 0.5°C, - jednorodność temperaturowa: co najmniej +/- 0,5°C, - dokładność temperatury bloku: co najmniej +/- 0,5°C, - napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz, - średnica otworów na probówki: 30 mm +/- 1 mm, - wyposażony w probówki do hydrolizy o rozmiarach dostosowanych do oferowanego bloku (zestaw próbówek do hydrolizy kwaśnej ≥16 sztuk, probówki do hydrolizy oksydatywnej ≥16 sztuk, chłodniczki do próbówek ≥16 sztuk). 2). Wyparka próżniowa: -Przeznaczenie: odparowywanie rozpuszczalników/odczynników w obrotowej kolbie, w podciśnieniu, w kontrolowanej temperaturze, w celu zatężenia próbki i/lub usunięcia substancji, które mogą przeszkadzać w dalszej analizie (np. HCl), - Wyparka z kontrolerem sterującym wyposażonym w kolorowy wyświetlacz graficzny, - Zakres obrotów: co najmniej 0 - 300 obr/min, obroty: dwukierunkowe i cykliczne, - Wyposażona w łaźnię - temperatura łaźni: co najmniej 100°C dla wody, 180°C dla oleju, - Programowalny gradient temperatury i ciśnienia, możliwość zapisywania ustawień w programach, wykresy, - Wbudowany kontroler próżni z czujnikiem, praca z pompami próżniowymi różnych producentów, - Cyfrowy kolorowy panel sterujący TFT LCD, parametry aktualne i zadane, sterowanie przyciskami, klawiatura membranowa, odporna na zachlapania, menu w języku polskim, - Łatwa i przejrzysta konfiguracja wymaganych parametrów z kontrolera wyparki oraz sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota, - Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyparki oraz przegrzaniem łaźni, - Uszczelnienie odporne chemicznie, - Podnośnik z windą sterowany elektrycznie z blokadą położenia krańcowego, - Możliwość uaktualniania oprogramowania, - Dostępne objętości kolb do odparowania: w zakresie nie węższym niż 20-4000 ml, - Zasilanie 230 V, 50 Hz, - Masa (bez szkła) maksymalnie: 25 kg, - Wymiary: wyparka nie większa niż: 700 x 900 x 400 mm (w tym szkło), - Wyposażenie: czujnik oparów, osłona bezpieczeństwa na łaźnię, pilot do bezprzewodowego sterowania wyparką, chłodnica pionowa, kolba odbieralnikowa 1 l oraz kolba reakcyjna 1 i 2l. 3). Pompa próżniowa - Przeznaczona do wywoływania podciśnienia w oferowanej wyparce próżniowej, - Rodzaj: membranowa chemoodporna, - Budowa kompaktowa, - Prędkość pompowania: co najmniej 20 l/min, - Podciśnienie końcowe (próżnia końcowa): co najmniej 2 mbar, - Poziom głośności nie większy niż 47 dB, - Masa: nie większa niż 10 kg, - Wymiary: nie większe niż 300x200x350 mm. 4). Urządzenie chłodzące wodę do wyparki (chiller): - Przeznaczony do schładzania cieczy (głównie wody) używanej w chłodnicach wyparek próżniowych, przez co zmniejsza się zużycie wody chłodzącej, - Chiller kompatybilny z oferowaną wyparką próżniową, - Minimalna temperatura wody do osiągnięcia: 1-2°C, - Minimalna temperatura dla cieczy niskotopliwych: -20°C lub mniej (wymagana odpowiednia ciecz chłodząca), - Dokładność regulacji temperatury: ±1°C lub lepsza, - Objętość zbiornika chłodzącego: co najmniej 20 l, - Przepływ pompy: co najmniej 120 l/h - Zasilanie: 230V, 50Hz, - Masa: nie większa niż 35 kg, - Wymiary: nie większe niż 550 x 400 x 500 mm. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ