## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1 - Proteza całkowita stawu biodrowego (wraz z użyczeniem instrumentarium)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa, typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 48 do 64 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 60
2 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 60
3 | Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane. | szt. | 60
4 | Śruby o długościach od 15 do 50 mm (co 5 mm). | szt. | 100
5 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo, w części 1/3 bliższej napylany tytanem, samocentrujący się w kanale, szyjka o przekroju circutrapezoidalnym zwiększającym zakres ruchu, dostępny w 12 rozmiarach, w opcji standardowej i high offset, stożek 12/14. | szt. | 100
6 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty homogeniczną warstwą fosforanu wapnia, dystalny koniec trzpienia oraz szyjka gładko polerowana, dostępny w 10 rozmiarach, stożek 12/14. | szt. | 40
7 | Trzpień - bezcementowy tytanowy, stożkowanty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Konus 12/14 skrócony. | szt. | 40
8 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 dłuościach. | szt. | 10
9 | Głowy wykonane ze stopu CoCr o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 dłuościach. | szt. | 150
10 | Bateria do napędu | szt. | 1
11 | Przegląd roczny lub naprawa napedu | szt. | 2
12 | Ostrza do piły chirurgicznej | szt. | 100
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2 - Endoproteza stawu kolanowego z opcją impalntów dla pacjentów alergicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Część udowa anatomiczna/ prawa, lewa/ z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron/ z usunięciem więzadeł/ wykonana ze stopu kobalt-chrom. | szt. | 100
2 | Część udowa anatomiczna/ prawa, lewa/ z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron/ z usunięciem więzadeł/ wykonana ze stopu metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | szt. | 30
3 | Wkładka polietylenowa przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO. | szt. | 100
4 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna/ prawa, lewa/ dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. | szt. | 100
5 | Rzepka cementowa, polietylenowa | szt. | 20
6 | Ostrza do piły chirurgicznej | szt. | 25
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie Nr 3 - Proteza rewizyjna stawu kolanowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/nazwa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 40
2 | Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana, wykonana ze stopu ZrNb, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 5
3 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 40
4 | Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto. | szt. | 40
5 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120, 160 lub 220 mm. | szt. | 40
6 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy | szt. | 40
7 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby | szt. | 50
8 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub | szt. | 50
9 | Proteza rzepki wykonana z polietylenu, dostępna w 4 rozmiarach | szt. | 4
10 | Ostrza do piły | szt. | 60
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4 - Endoproteza stawu biodrowego pierwotna i rewizyjna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | KOD EAN
Elementy rewizyjne
12 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm. Trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | szt. | 20
13 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. Wkładka polietylenowa, cementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek. | szt. | 20
18 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem. Wkładka polietylenowa, bezcementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm i 36 mm. Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm. Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek. | szt. | 20
19 | Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach 12mm, 18mm i 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm i 18mm. Dodatkowo augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z 2 otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | szt. | 20
20 | Śruby blokowane | szt. | 50
21 | Wkładki do panewek rewizyjnych | szt. | 30
22 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona. Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki. | szt. | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 5 - Endoproteza rewizyjna i pierwotna stawu kolanowego hipoalergiczna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) w 5 rozmiarach w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 10
2 | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo , w 5 rozmiarach , pokryty okładziną ceramiczną. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 10
3 | Wkład polietylenowy typu rotating platform o grubości od 10 do 20mm , tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. | szt. | 10
4 | Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzania za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12,14,16 i 18mm w 3 długościach 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach 20 i 22mm w 2 długościach 100 i 150 Trzpienie przedłużające bezcementowe wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12,14,16 i 18mm w 3 długościach 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach 20 i 22mm w 2 długościach 100 i 150 | szt. | 20
5 | Adapter do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu 0,2,4,6mm. Adapter do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu 2 i 4mm. | szt. | 20
6 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm. | szt. | 25
7 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy ) w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. Element anatomiczny (prawy, lewy), tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 15
8 | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną . Powierzchnia plateau wygładzona , umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 15
9 | Wkład polietylenowy typu rotating platform o grubości 10;12,5;15;17,5 i 20mm , wysoce dopasowany do elementu udowego. | szt. | 15
10 | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej pokryty okładziną ceramiczną o przekroju 14 i długościach: 25,50 i 75mm. | szt. | 15
11 | Rzepka cementowa polietylenowa w rozmiarach: 26,29,32 i 35mm. | szt. | 15
12 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 40
13 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy ) w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo. Element anatomiczny (prawy, lewy), tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną. | szt. | 30
14 | Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wygładzona , umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 30
15 | Wkład polietylenowy typu rotating platform o grubości 10;12,5;15;17,5 i 20mm , wysoce dopasowany do elementu udowego. | szt. | 30
16 | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej o przekroju 14 i długościach: 25,50 i 75mm. | szt. | 30
17 | Rzepka cementowa polietylenowa w rozmiarach: 26,29,32 i 35mm. | szt. | 30
18 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy ) w wersji z zachowanim lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego w 6 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo. | szt. | 30
19 | Eement piszczelowy asymetryczny ( prawy, lewy ) w 6 rozmiarach wykonany ze stopu CoCrMo | szt. | 30
20 | Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach 10;12,5;15;17,5 i 20mm. | szt. | 30
21 | Rzepka cementowa polietylenowa w rozmiarach: 26,29,32 i 35mm. | szt. | 30
22 | Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej o przekroju 14 i długościach: 25,35 i 50mm. | szt. | 30
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 6 - Proteza całkowita i rewizyjna stawu biodroweg
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | KOD EAN
1 | Trzpień prosty, uniwersalny ,bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości. Dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20.00mm ( długość trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. Trzpień prosty, uniwersalny ,bezkołnierzowy, lateralizowany, pokryty w 1/2 części proksymalnej czystym porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem. Dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20.00mm ( długość trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138°. | szt. | 20
2 | Trzpień typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard i lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem , dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20.00mm ( długość od 97,5mm do 125mm ) z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej , konus 12/14, kąt CCD 133° | szt. | 50
3 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem, z trzema otworami dla śrub stabilizujących , wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepką do otworu centralnego w rozmiarach od 46 do 68 lub panewka mm ze skokiem co 2mm. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta dodatkowo porowatym tytanem, w komplecie wkręcaną zaślepką do otworu centralnego w rozmiarach od 46 do 68 lub panewka mm ze skokiem co 2mm. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka posiada trzy otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezotworowa, bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Panewka w komplecie wyposażona we wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 70
4 | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm i 36mm. | szt. | 70
5 | Głowa o średnicy 28mm, 32mm i 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki. | szt. | 10
6 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28, 32mm i 36mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 60
7 | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 55mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 30
8 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 70
9 | Trzpień prosty, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 135°, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające funkcję kołnierza. | szt. | 60
10 | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. | szt. | 60
11 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28, 32mm i 36mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 60
12 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatyte | szt. | 30
13 | Panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm - 64mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 30
14 | Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki. | szt. | 60
15 | Trzpień rewizyjny, anatomiczny prawy, lewy, cementowany, kołnierzowy; wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, dostępny od 2 do 5 rozmiarów, rozmiar trzpienia uzależniony od długości trzpienia, dostępne 4 długości 170, 200, 250 i 300mm; stożek 12/14; kąt szyjkowo-trzonowy 135°. Dostępna wersja trzpienia lateralizowanego z kątem szyjkowo-trzonowym 127° | szt. | 30
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0