Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| OPIS NARZĘDZIA | Ilość |
| --- | --- |
| Pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | 5 |
| Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 145 mm | 3 |
| Pinceta anatomicza typ cushing delikatna prosta długość 200 mm | 2 |
| Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość145 mm | 5 |
| Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 130 mm | 3 |
| Pinceta atraumatyczna prosta delikatna typ cushing długość 180 mm z twardą wkładką | 2 |
| Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 1/2 ząbki delikatna długość 100 mm | 2 |
| Imadło chirurgiczne typ bumgartnerdługość 145 mm z zapadką dolną szczęki proste ząbkowane krzyżowo 0,5 mm | 3 |
| Imadło chirurgiczne typ derf długość 12 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami poprzecznymi i kanalikiem | 2 |
| Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 150 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 2 |
| Imadło chirurgiczne typ converse z zapadką długość 120 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,2 mm | 3 |
| Kleszczyki naczyniowe typ halsted - mosquito odgięte dłość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm | 2 |
| Kleszczyki naczyniowe typ kelly odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 2 |
| Kleszczyki naczyniowe typ cairns proste długość 150 mm delikatne | 2 |
| Kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ baby - mixter odgięte długość180 mm skok ząbków 0,5 mm | 2 |
| Kleszczyki preparacyjne podwiązek typ baby - mixter odgięte długość 140 mm skok ząbków 0,5 mm | 2 |
| Kleszczyki preparacyjne typ o'shaugnessy odgięte długość 150 mm | 4 |
| Kleszczyki do opatrunków proste typ gross długość180 mm z zamkiem | 2 |
| Kleszzyki do opatrunków ogięte długość 265 mm z zamkiem szerokość szczęki 7 mm | 8 |
| Zacisk opatrunkowy typ baxkhaus odgięty 55 stopni długość 90 mm rozstaw szczęki 12 mm | 5 |
| Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm | 2 |
| Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm wyskalowany w centymetrach i w inchach | 4 |
| Szpatułka językowa, szerokość 16 mm, długość 145 mm | 2 |
| Rozwieracz typ weitlaner półostry 3x4 zęby długość 130 mm | 2 |
| Nożyczki maciczne typ sims odgięte długość 210 mm tępo tępe | 2 |
| Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 |
| Nożyczki preparacyjne proste typ metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 4 |
| Nożyczki chirurgiczne proste tępo tepe długość 145 mm | 2 |
| Nożyczki preparacyjne odgięte długość 120 mm ostrza ostro ostre | 3 |
| Nożyczki maciczne typ sims odgięte długość 200 mm końcówka ostro tępe | 2 |
| Sonda typ doyen pusta w środku długość 145 mm odgięta | 2 |
| Sonda pusta w środowisku z końcówką średnica 3,3 mm długość 140 mm | 1 |
| Sonda podwójna zakończona oliwka z otworen elastyczna długość 190 mm | 2 |
| Sonda dwustronna średnica 1,5 mm długość145 mm | 2 |
| Sonda podwójnie zakończona oliwka cyna średnica 3,5 mm długość 250 mm | 2 |
| Sonda główkowo listwowa długość 145 mm główka oliwna 1,5 mm x 2 mm listek szerokości | 1 |
| Łyżka do wydzielin macicz asch dwustronie giętka | 2 |
| Haczyk tęczówkowy typ rollet, cztero zębny 2.2 x 7.0 mm ostry długość 135 mm | 2 |
| Haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikkowany siodełkowaty z okienkiem długość 155 mm wymiary 12 x12 mmuchwyt trójkontny | 4 |
| Haczyk operacyjny typ langenbeck-mannerfelt modyfikowaby długość 155 wymiary 20 x6 mm uchwyt trójkątny | 2 |
| Hak operacyjny typ farabeuf mały dwustronny długość 125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25 x 10 mm i 32 x 12 mm oraz 22 x 10 mm i 28 x 12 | 2 |
| Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 70 x 27 mm długość 175 mm | 1 |
| Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 75 x 30 mm długość 175 mm | 2 |
| Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 90 x 36 mm długość 175 mm | 1 |
| Zestaw wzierników ginekologicznych typ kristeller (łyżka dolna) wymiary 110 x 30 mm długość 220 mm | 1 |
| Kulociąg typ braund długość 250 mm 10" prosty model delikatny jednozębny | 2 |

WYMAGANIA OGÓLNE

- Zamawiający wymaga aby narzędzia były produktem fabrycznie nowym, nie poddanym żadnym procesom regeneracji.

- Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta.

- Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia podlegały procesowi:

- mycia (mechaniczne w środkach myjąco-dezynfekujących i neutralizujących dopuszczonych przez PZH)

- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH

- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 stopni Celsjusza (20min), 134 (7min) stopni  Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być zwięzłym dokumentem.

- Gwarancja  - min 24 miesięcy gwarancji

- Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego. (MSWIA)

- Dla potwierdzenia wymaganych parametrów i wymagań Zamawiający wymaga dostarczenia następujących certyfikatów:

- certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego.
- instrukcji użytkowania wraz z opisem reprocesowania oferowanych narzędzi oraz dokumentu producenta  potwierdzający krotność sterylizacji dla oferowanych narzędzi.

- Załączone dokumenty muszą być w języku polskim i jednoznacznie potwierdzać wymagania zawarte w SIWZ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

I. DEZYNFEKCJA:

1.TERMICZNA

- MYCIE – 60°C

- DEZYNFEKCJA –  93° - 10min

- SUSZENIE - 60°C

CAŁY PROCES TRWA 1h 10 min

2. CHEMICZNA

- MYCIE – 40°C

- DEZYNFEKCJA – 60° (środek chemiczny) – 10 min

- SUSZENIE – 50°C

II.  STERYLIZACJA PAROWA

1. SMS

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 30 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 15 min

3x plus pary, 4 x suszenie próżniowe.

2.GETINGE

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

III. STERYLIZACJA NISKOTEMPERATUROWA – PLAZMA

1. STERRAD 100S

- sterylizacja nadtlenkiem wodoru – czas 10 – 15 min, temp. 40-44C