- AE/ZP-27-15/21		                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### aparatu USG wraz z przystawką biopsyjną.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Fabrycznie nowy aparat USG na 4 skrętnych kołach. Rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki | TAK |  |
|  | Dynamika systemu minimum 250 dB | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” minimum 1900 Hz | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 2 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy aparatu minimum od 1 MHz do 18.0 MHz. | TAK |  |
|  | Ilość kanałów procesowych minimum 450 000 | TAK Punktacja: Ilość kanałów procesowych od 450 000 do 1 000 000 - 0 pkt Ilość kanałów procesowych powyżej 1 000 000 - 5 pkt |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd dla głowic minimum 3 (możliwość rozbudowy o 4 taki sam port obrazowy) | TAK |  |
|  | Dotykowy panel o przekątnej minimum 10 cali, wykorzystywany do obsługi systemu i poprawienia ergonomii pracy | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) minimum 18cm | TAK |  |
|  | Regulacja pulpitu ( lewo-prawo) | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji minimum od 2cm do 30cm | TAK Punktacja: Głębokość penetracji do 30 cm - 0 pkt Głębokość penetracji powyżej 30 cm - 3 pkt |  |
|  | Liczba regulowanych ognisk minimum 8 | TAK |  |
|  | Monitor LCD wbudowany fabrycznie w aparat z regulacją pion-poziom na podwójnym ramieniu, przekątna minimum 21” Możliwość złożenia monitora do celów transportowych bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD jednostki głównej minimum 500 GB | TAK |  |
|  | Pamięć kinowa Cine-Loop | TAK |  |
|  | Ilość klatek cine-loop minimum 45 000 | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami | TAK |  |
|  | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na dysku twardym, DVD,CD/RW | TAK |  |
|  | Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, surowe dane | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych na urządzenie typu pen-drive, minimum 2 gniazda USB na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Dostępne aplikacje: -naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne) -małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra) -jama brzuszna -ginekologia -położnictwo -pediatria i badania neonatalne -urologia -kardiologia -mięśniowo-szkieletowa | TAK |  |
|  | Całkowita wartość powiększenia minimum 8x | TAK |  |
|  | Tryby pracy: B-Mode M-Mode Doppler Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości min. 300 cm/s Power Doppler (PD) Power Doppler kierunkowy Doppler Spektralny (PW) M-Mode Kolorowy Elastografia typu Strain CW Doppler Anatomiczny M-Mode Stress Echo Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |  |
|  | Tryb duplex/triplex | TAK |  |
|  | Obrazowanie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Korekcja kąta Dopplera min. +/- 80˚ | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie minimum od 1mm do 16 mm. | TAK Punktacja: Regulacja bramki dopplerowskiej do 20 mm - 0 pkt. Regulacja bramki dopplerowskiej powyżej 20 mm - 5 pkt. |  |
|  | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |  |
|  | PRF dla PW minimum 8m/s przy zerowym kącie | TAK |  |
|  | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, prędkości ). | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami minimum 7 kątów | TAK |  |
|  | Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
|  | Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym lub funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Wideoprinter | TAK |  |
|  | Klawiatura na konsoli operatora lub wysuwana spod panelu operatora | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
|  | Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy minimum od 3 MHz do 11 MHz | TAK |  |
|  | b) Szerokość głowicy w przedziale między od 50 mm do 53 mm | TAK |  |
|  | c) Ilość elementów minimum 190 | TAK Punktacja: Ilość elementów od 190 do 200 - 0 pkt Ilość elementów powyżej 200 - 5 pkt |  |
|  | d) Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | e) Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | f) Przystawka biopsyjna wielorazowa – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Głowica convex elektroniczna szerokopasmowa | TAK |  |
|  | a) Zakres częstotliwości pracy minimum od 1 MHz do-5 MHz | TAK |  |
|  | b) Ilość elementów minimum 160 | TAK |  |
|  | c) Kąt skanu minimum 69 stopni | TAK |  |
|  | d) Obrazowanie harmoniczne 3 pasma | TAK |  |
|  | e) Przystawka biopsyjna wielorazowa – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowana bateria pozwalająca na minimum 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt |  |
| Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert i dokupienia wyposażenia |
|  | Obrazowanie 3D/4D w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Możliwość dokupienia głowicy convexowej wolumetrycznej pracującej w zakresie minimum od 2MHz do 8 MHz posiadającej minimum 192 kryształy. | TAK |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne 4D. | TAK |  |
|  | Możliwość dokupienia głowicy sektorowej do badań kardiologicznych pracującej w zakresie minimum od 1MHz do 4,5 MHz, posiadającej minimum 80 elementów. | TAK |  |
|  | Opcja nie Dopplerowskiej metody oceny przepływu w naczyniach z możliwością mapowania kolorem lub funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych w obrazowaniu 2D | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.