FORMULARZ OFERTY

| Pełna nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |

| Adres oferenta: | Ulica: | Nr: |
| --- | --- | --- |
|  | Kod pocztowy: | Miejscowość: |
|  | Nr telefonu: | Fax: |
|  | e-mail: |
| REGON: | NIP: |
| Bank: | Nr konta: |
| Nr wpisu do KRS / nazwa w CEiDG |  |
| Wykonawca należy do sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)  TAK  NIE (zaznaczyć właściwe) |

## Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane

| PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (potwierdzić / uzupełnić) |
| --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE |
| 1 | Przechowywanie endoskopów w pozycji horyzontalnej w zamykanych pojemnikach wstrząsoodpornych |  |
| 2 | Pojemność min. 8 endoskopów |  |
| 3 | Drzwi szafy przeszklone, z automatyczną blokadą po zamknięciu i kontrolą dostępu |  |
| 4 | Czas przechowywania min. 7 dni |  |
| 5 | Rejestracja min. 150 endoskopów |  |
| 7 | Dotykowy panel kontrolny LCD |  |
| 8 | Zgodność z normą EN 16442:2015 |  |
| 9 | Zasilanie powietrzem medycznym 2-8 bar |  |
| 10 | Uzdatnianie powietrza – zewnętrzna część endoskopu: filtr HEPA i lampa UV |  |
| 11 | Uzdatnianie powietrza – kanały endoskopu: filtr HEPA |  |
| 12 | Czytnik kodów kreskowych i drukarka jako integralne części urządzenia |  |
| 13 | Pojemniki do przechowywania endoskopów o wymiarach min. 55x48cm |  |
| 14 | Kalibracja każdego endoskopu, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie powietrza w kanałach wewnętrznych |  |
| 15 | Rejestracja endoskopów, pojemników i użytkownika |  |
| 16 | Automatyczne wykrywanie niewłaściwego podłączenia endoskopu |  |
| 17 | Niezależny wentylator dla każdego endoskopu |  |
| 18 | Automatyczne wyłączanie lamp UV przy otwieraniu drzwi szafy |  |
| 19 | Urządzenie mobilne, wyposażone w kółka |  |
| 20 | Możliwość indywidualnej wymiany złączy dla poszczególnych kanałów |  |
| 21 | Wymiary szafy Szerokość 90 cm +/- 2 cm Głębokość 65 cm +/- 2 cm Wysokość 205cm +/- 2 cm |  |
|  | Wyposażona w złącza do podłączenia wymienionych endoskopów : CF-H185L – 2 szt., CF-Q180AL – 2 szt., GIF-Q180 – 1 szt., GIF-H185 – 1 szt. |  |

Oferowana szafa na endoskopy musi  być fabrycznie nowa, rok produkcji  2021.

## CENA i OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu za cenę:

| l.p. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | VAT (%) | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa do przechowywania endoskopów Typ urządzenia (producent, model): ……………………………………………….. Rok produkcji: ……………………. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w szczególności dostawę i montaż. | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |

- Okres gwarancji na dostarczony i zamontowany sprzęt wynosi: 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

- Akceptujemy warunki realizacji zamówienia opisane przez Zamawiającego i zobowiązujemy się do podpisania umowy w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 2 do OWZ, do którego nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty, o których mowa w §2 ust. 9  wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do OWZ, potwierdzające, że zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie RP 
i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych 
z postępowaniem przetargowym _________________________________________________

- W przypadku wyboru naszej oferty, umowę podpisze: __________________________________________

- Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy zawartej w wyniku niniejszego zapytania, oraz protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia _______________________________________________________________

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

miejscowość, data							   	(podpis oferenta)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).