Opis przedmiotu zamówienia  - analizator oraz odczyniki
Przetarg PM-18/2023

L.p.	Parametr		Cechy / wymagane		Parametr oferowany
1	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe lub używane nie starsze niż 4 lata		Tak
2	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Cl-/Ca++		Tak
3	Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), AnGap (luka anionowa)		Tak
4	Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul		Tak
5	Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul)		Tak
6	Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych.		Tak
7	Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar.		Tak
8	Detektor pęcherzyków powietrza.		Tak
9	Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną.		Tak-10 pkt. / Nie-0 pkt.
10	Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym.		Tak
11	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta		Tak
12	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa		Tak
13	Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty		Tak
14	Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat		Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
15		Elektrody bezmembramowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia.		Tak - 10 pkt. / Nie - 0 pkt.
16		Przyłączenie aparatu do systemu informatycznego Szpitala na koszt Dostawcy		Tak
17		Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia		Tak
18		Oprogramowanie w języku polskim		Tak
19		Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka		Tak
20		Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora		Tak
21		Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w polskim / i tłumaczenia w języku polskim		Tak
22		Wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta		Tak
23		Dostępny tryb gotowości, umożliwiający oszczędzanie odczynników w czasie gdy analizator nie wykonuje próbek		Tak
24		Możliwość korygowania wyników do temperatury ciała pacjenta		Tak

Uwaga!!!
W kolumnie „ PARAMETR OFEROWANY”:
TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................
 data, podpis