## _
MODYFIKACJA NR 1 Z DNIA 06.02.2024R. / Załącznik nr 3 do SWZ / Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych / na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. / Znak sprawy 301/2024
Formularz Asortymentowo-Cenowy
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
Pakiet 1 CPV-33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

1	Jednorazowa, sterylna nakładka do dzierżawionego staplera z poz. 6 , kompatybilna z ładunkami o różnych długościach, wszystkie elementy składowe zapakowane osobno, sterylnie	szt	85
2	Zestaw do zabiegu bariatycznego: 1. Jednorazowa sterylna nakładka do staplera – 1 szt. 2. Ładunek endoskopowy dł. 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5 mm – 3 szt. 3. Ładunek endoskopowy dł 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,5mm – 1 szt. 4. Ładunek endoskopowy dł. 30mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,00-3,5-4,00mm - 1szt.	zest.	55
3	Ładunki endoskopowe z sześcioma rzędami zszywek kompatybilne z poz. 6 – przy zamówieniu każdorazowo określenie parametrów ładunków, wszystkie elementy składowe zapakowane osobno, sterylne.	szt	200
4	Ładunki endoskopowe do tkanki bardzo grubej, z sześcioma rzędami zszywek, dł 60 mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,00-4,50-5,00 mm, wszystkie elementy składowe zapakowane osobno, sterylnie	szt	15
5	Ładunki endoskopowe do tkanki naczyniowej/średniej, z sześcioma rzędami zszywek, dł 30mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 2,00-2,50-3,00mm, lub do tkanki średniej/grubej, dł 30mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,00-3,5-4,00mm: wszystkie elementy składowe zapakowane osobno, sterylnie, przy zamówieniu każdorazowo określanie parametrów ładunków.	szt	78
6	Dzierżawa staplera wielorazowego użytku sterowanego elektrycznie (zamykanie, otwieranie, rotacja, artykulacja, strzał), kompatybilny z poz.1,2,3,4,5.. Dzierżawiony sprzęt ma zawierać: ładowarkę, prowadnik, narzędzie ręczne.	miesiąc	12
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 2 CPV-33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Staplery okrężne o średnicach głowicy 21mm, 24-25mm, 28-29mm, 31-32mm, 33-34mm, zagięty, jednorazowy , z łamanym kowadełkiem, dwa rzędy tytanowych spłaszczonych obustronnie na całej długości zszywek, z regulowanym dociskiem i wskaźnikiem docisku, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianego staplera.	szt	10
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 3 CPV-33169400-6 – Pojemniki chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu:
1	Objętość 200 ml	szt	150
2	Objętość 400-500 ml	szt	7
3	Objętość 800-1000 ml	szt	7
4	Objętość 1100-1200 ml	szt	7
5	Objętość 1500 – 1600 ml	szt	7
6	Objętość 1800 – 2000ml	szt	7
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 4 CPV-33169000-2 – Przyrządy chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar lub odpowiednik ML, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiajacego klipsownicą firmy Grena (kompatybilność klisów potwierdzona w instrukcji obsługi), pakowane po 6 sztuk 1 kpl =6szt	kpl	45
2	Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar lub odpowiednik L, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiajacego klipsownicą firmy Grena (kompatybilność klipsów potwierdzona w instrukcji obsługi), pakowane po 6 sztuk 1kpl =6szt	kpl	110
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 5 CPV-33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XXL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45 ° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 4 sztuki klipsów. Opakowanie zbiorcze zawierajace 8 ładunków. Klipsy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiajacego wielorazową klipsownicą laparoskopową, rozmiar XXL, rotacja trzonu 360 stopni, długość robocza 33cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi).	op	8
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 6 CPV-33169200-4 – Kosze chirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
	Jednorazowa osłona rany operacyjnej, służąca do bezkontaktowego usuwania specimenu podczas resekcyjnych zabiegów laparoskopowych:
1	do zabezpieczania ran, o długości 5-9 cm,	szt	20
2	do zabezpieczania ran, o długości 9-15 cm lub 9-14cm	szt	10
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 7 CPV-33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji śledzenia
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Jednorazowy trokar optyczny 5mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji balonowym o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Strzykawka do napełniania balonu oakowana sterylnie razem z trokarem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	140
2	Jednorazowy trokar optyczny 12mm, długość 100mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji balonowym o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy, z dodatkowym zaworem automatycznym do napompowania balonu. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. Strzykawka do napełniania balonu oakowana sterylnie razem z trokarem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	220
3	Jednorazowy trokar optyczny 15mm, długość 100 mm lub 150mm bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obturator-atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie. Kaniula – system fiksacji w powłokach w postaci odwróconego gwintu. Dwustopniowy zawór gazowy. Odłączana obudowa uszczelki ułatwia usuwanie próbek oraz szybką desuflację. System podwójnej uszczelki umożliwiający używanie narzędzia 4,7 mm - 16,1 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj długości zamawianej kaniuli.	szt	60
4	Zestaw trokarów składający się z: / 1 szt Trokar optyczny 5mm, długość kaniuli 100mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obtulator –atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach złożonych symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy z dodatkowm zaworem automatycznym do napompowania balonu. Zdejmowana głowica pozwalająca na pobranie tkanek i wycinków do biopsji podczas zabiegu oraz szybką desuflację pozabiegową. / 1szt Trokar optyczny 5 – 12mm, długość kaniuli 100mm, bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi. Obtulator –atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację. Kaniula – system fiksacji w powłokach złożonych symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy z dodatkowm zaworem automatycznym do napompowania balonu. Zdejmowana głowica pozwalająca na pobranie tkanek i wycinków do biopsji podczas zabiegu oraz szybką desuflację pozabiegową. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 5 do 12mm. / 1szt Kaniula 5-12mm, długość 100mm, gładka z systemem fiksacji w powłokach złożona z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencyjnego. Dwustopniowy zawór gazowy z dodatkowym zaworem automatycznym do napełniania balonu. Zdejmowana głowica pozwalająca na pobranie tkanek i wycinków do biopsji podczas zabiegu oraz na szybką desuflację pozabiegową. System podwójnej uszczelki nie wymagający redukcji do pracy z narzędziami od 5 do 12 mm.	szt	10
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 8 CPV-33141640-8 – Dreny
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Dren płuczący do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, kompatybilny do pompy ENDOMAT Select 1op=10 szt	op	30
2	Dren płuczący do laparoskopii, jednorazowy, sterylny, kompatybilny do pompy ENDOMAT Select 1op=10 szt	op	2
3	Zestaw drenu ssącego do histeroskopii, jednorazowy, sterylny, kompatybilny do pompy ENDOMAT Select 1 op=10 szt	op	30
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 9 CPV-33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Pętla zamienna równoważna do SupraLoop duża, monopolarna jednorazowa, kompatybilna z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, tj. wielorazowym tubusem, rękojeścią pętli SupraLoop oraz morceratorem Rotocut G2.	szt	30
2	Pętla zamienna równoważna do SupraLoop, monopolarna jednorazowa, kompatybilna z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego, tj. wielorazowym tubusem, rękojeścią pętli SupraLoop oraz morceratorem Rotocut G2.	szt	50
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 10 CPV-33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Jednorazowy skalpel ultradźwiękowy, o średnicy 5 mm, z uchwytem pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Długość trzonu 13 cm, 22 cm, 35 cm, 45 cm. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Sprzęt kompatybilny z generatorem Y16-E. 6 szt w op. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj przy składaniu zamówienia.	szt	60
2	Dzierżawa generatora ultradźwiękowego kompatybilnego z poz. 1 i 3 do wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii i ginekologii na czas trwania umowy.	miesiąc	12
3	Przetwornik piezoelektryczny o zakresie częstotliwości pracy 55,6kHz, wadze 160gr, temperaturze sterylizacji 135°C minimum 5 minut. (Kompatybilność potwierdzona instrukcją obsługi).	szt	1
4	Jednorazowy stapler liniowy poprzecznie tnący o długość linii zszycia 39 i 60 mm,dedykowany do zabiegów ultra niskich resekcji odbytnicy. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm - zamykający na 1,5 mm oraz 4,5 mm - zamykający na 2,0 mm, dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa wysokość zszywki otwartej: 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm; oraz ładunek ze zszywkami do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej: 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.	szt	4
5	Uniwersalna rękojeść staplera laparoskopowego, współpracująca z ładunkami o długości zespolenia 30mm, 45mm, 60mm, możliwość wyginania ładunku do 60 stopni w obie strony, długość robocza trzonu rękojeści 70,160 i 250mm - do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Rękojeść posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową oraz funkcję grasperowania - automatyczne otwieranie branszy po zwolnieniu dźwigni zamykającej	szt	27
6	Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 30 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 2 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: / - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy / - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm	szt	20
7	Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 45 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 5 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: / - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy / - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm, / - ładunek do tkanki pośredniej, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,7 mm, / - ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, zamkniętej 2,0 mm / - ładunek do tkanki bardzo grubej, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,3 mm	szt	13
8	Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 60 mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o 5 wysokościach do wyboru przez zamawiającego każdorazowo przy składaniu zamówienia: / - ładunek naczyniowy, wysokość zszywki otwartej 2,5 mm, zamkniętej 1.0 mm. Wymagane dwie wersje: z prostą i zakrzywioną dystalną częścią branszy / - ładunek do tkanki normalnej, wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, zamkniętej 1,5 mm, / - ładunek do tkanki pośredniej, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,7 mm, / - ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, zamkniętej 2,0 mm / - ładunek do tkanki bardzo grubej, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,3 mm	szt	100
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 11 CPV-33141640-8 – Dreny
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Dren do pompy posiadanej przez Zamamwiającego FMS duo, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy	szt	40
2	Dren do pompy posiadanej przez Zamamwiającego artroskopowej FMS duo nawadniający tzw. dobowy z min. dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy.	szt	30
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 12 CPV- 33140000-3 - Materiały Medyczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Uszczelka do trokarów kompatybilnych z trokarami posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz wielorazowych 50/4 – 50 szt. Możliwość sterylizacji w 135°C minimum 5 minut. Kompatybilność potwierdzona instrukcją obsługi. 1 op. - 10 szt	op	4
2	Uszczelka do trokarów kompatybilnych z trokarami posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz wielorazowych do trokaru 60/10 typu pokrywka. Możliwość sterylizacji w 135°C minimum 5 minut. Kompatybilność potwierdzona instrukcją obsługi. 1op. - 10 szt	op	3
3	Uszczelka do optyki shavera ginekologicznegob posiadanego przez Zamawiającego firmy Karl Storz wielorazowych 50/2.6 – 10 szt, Możliwość sterylizacji w 135°C minimum 5 minut. Kompatybilność potwierdzona instrukcją obsługi. 1 op. - 10 szt	op	2
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 13 CPV-33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Kabel monopolarny do narzędzi posiadanym przez Zamawiającego HiQ+, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. Sterylizacja 135°C minimum 5 minut.	szt	1
2	Elektroda kulkowa bipolarna TURis/TCRis, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 sztuk. Kompatybilna z elementem roboczym i płaszczem narzędzia firmy Olympus, który posiada Zamawiający.	op	1
3	Elektroda bipolarna, pętlowa,24Fr.,0.2 d / Elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, TURis/TCRis, do optyki 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 szt. Kompatybilna z elementem roboczym i płaszczem narzędzia firmy Olympus, który posiada Zamawiający.	op	1
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 14 CPV-33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Przewód elektrody neutralnej. Długość 4,6 m. Łącznik stykowy z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody biernej. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi).	szt	1
2	Uchwyt elektrody czynnej dla wszystkich elektrod z trzonkiem 2,4mm.z ostrzem ze stali nierdzewnej, przewód długości 4,6 m, złącze 3-stykowe. Kompatybilny z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi). Wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134ºC.	szt	10
3	Pinceta biopolarna z izolacją, gładkie końcówki. Całkowita długość 17,8cm, końcówka robocza 1,5mm. Do amputacji piersi i cięć cesarskich. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowa możliwość sterylizacji w temp. 134ºC.	szt	1
4	Przewód do pincety biopolarnej długość 4,5m+/-10cm. Do amputacji piersi. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowy z możliwością sterylizacji w tep. 134ºC	szt	1
Razem:					-		-	-	-	-
Pakiet 15 CPV 33140000-3 - Materiały Medyczne
L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych	Data ważności certyfikatu CE* / *dotyczy wyrobów medycznych
			A	B	C=A*B	D	E=C+D
1	Zestaw części jednorazowych zamiennych do morcelatora posiadanego przez Zamamwiającego ROTOCUT G2, składający się z: / 1.Noża o średnicy 11 mm, długość robocza 9,5 cm - 1 szt, / 2. Uszczelki -1 szt, / 3. Płytki zaworu 3 szt, / 1op=5 szt zestawów	op	20
Razem:					-		-	-	-	-