SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH)

Tomograf okulistyczny  1 SZTUKA

dla Oddziału Okulistycznego-Zespołu Chirurgii Jednego Dnia

załącznik nr 1A

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT RTG 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | TAK |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
| II. GENERATOR |
|  | Tomograf okulistyczny wykorzystujący technologię strojonego źródła światła Swept Source | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funduskamerę do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie obrazowania min. 45° i rozdzielczości min. 5 mln pikseli | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł Angio OCT – umożliwiający rejestrację przepływów w naczyniach krwionośnych bez podawania środka kontrastującego | TAK |  |
|  | Aparat osiągający długość centralnej fali światła na poziomie1050 nm | TAK |  |
|  | Aparat osiągający rozdzielczość poziomą min. 20 µm | TAK |  |
|  | Aparat osiągający rozdzielczość osiową min. 8 µm | TAK |  |
|  | Aparat osiągający prędkość skanowania na poziomie co najmniej100 000 skanów siatkówki na sekundę | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający skanowanie w profilach min.: 3D, szeroki skan 12mm, liniowy, krzyżowy, radialny | TAK |  |
|  | Aparat osiągający zakres korekcji refrakcji pacjenta w zakresie min. – 33 D do + 40 D | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonywanie kolorowych zdjęć dna oka skorelowanych ze skanami | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający eksport pojedynczych B-skanów, filmów 3D na zewnętrzne nośniki danych | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający wykonanie skanu w zakresie wielkości min.: - poziomo 3 do 12 mm - pionowo 3 do 12 mm | TAK |  |
|  | Aparat posiadający funkcję automatycznego obliczania grubości siatkówki i grubości warstwy włókien nerwowych | TAK |  |
|  | Aparat posiadający funkcję tworzenia mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D z możliwością jej nakładania na obraz dna oka. | TAK |  |
|  | Aparat posiadający bazę normatywną grubości włókien nerwowych, i umożliwiający tworzenie raportu o grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający prezentację obrazów w formacie 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem, z możliwością automatycznego rozdziału warstw naczyniówki i siatkówki. | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający pomiar grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy z odniesieniem do bazy normatywnej, z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” do obsługi urządzenia w trakcie pomiarów oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | TAK/parametr punktowany: przekątna ekranu 7-8” 0 punktów, powyżej 8” 10 punktów |  |
|  | Aparat wyposażony w elektrycznie regulowany podbródek dla pacjenta | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję autofocus i auto-Z | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający pozycjonowanie przy pomocy mechanicznego joysticka | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dedykowany stolik pod oferowany tomograf i komputer, wsparty na czterech kółkach nie brudzących wykładzin podłogowych, podnoszony elektrycznie. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w przystawkę do badania przedniego odcinka oka, która umożliwia wykonanie jednoczasowo skanu dwóch kątów przesączania | TAK |  |
|  | DICOM | TAK |  |
| III. KOMPUTER PC |
|  | Komputer typu desktop lub tower z klawiaturą, myszką komputerową. | TAK |  |
|  | Procesor klasy min. Intel i9-9900 lub równoważny | TAK |  |
|  | Pamięć RAM min. 16 Gb DDR3 | TAK |  |
|  | Grafika min. P2000 32Gb DDR3 lub równoważna | TAK |  |
|  | Dysk SSD min. 256 Gb dla systemu operacyjnego | TAK |  |
|  | Min. 2 dyski 2Tb S-ATA do przechowywania badań pracujące w systemie RAID/MIRROR | TAK/parametr punktowany: 2 dyski 2Tb S-ATA - 0 punktów, 4 dyski lub więcej 2Tb S-ATA - 10 punktów |  |
|  | Nagrywarka DVD-RW | TAK |  |
|  | Min. 3 gniazda USB 3,0 | TAK |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 1920-1200 o przekątnej min. 22” | TAK |  |
|  | System operacyjny min. Windows 10 64 Bit lub równoważny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi obrazów z oferowanego tomografu | TAK |  |
|  | Licencja na oprogramowanie do obsługi obrazów tomografu oraz systemu dożywotnia, Dostawca przekaże niezbędne klucze licencyjne oraz oprogramowanie na nośniku pamięci w celu odtworzenia kompletnego systemu w razie awarii komputera. | TAK |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa klasy min. HP150 | TAK |  |

| IV. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | Parametr punktowany: 36 miesięcy – 0 punktów, 48 miesięcy – 10 punktów, 60 miesięcy lub więcej – 20 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji podczas którego Dostawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe niezbędne do wykonania przeglądu technicznego. W okresie obowiązywania gwarancji Dostawca będzie dokonywał aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
| V. POZOSTAŁE |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2021, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi aparat w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 60 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.