Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją

UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH - 23 SZT., do:

- Zakład Stomatologii Zachowawczej UMB - 11 szt.

- Zakład Stomatologii Dziecięcej UMB - 11 szt.

- Zakład  Protetyki Stomatologicznej UMB - 1 szt.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2023. |
|  | Fotel pacjenta: Przytwierdzony na stałe do podłoża. Programowanie dowolnych pozycji pracy - min. 8 kombinacji. Udźwig fotela min. 140 kg z możliwością zwiększenia do 180 kg. Wyposażony w podpórkę pod nogi pacjenta wykonaną z trwałego i zmywal-nego tworzywa np. poliuretan, z możliwością mechanicznego wydłużenia siedziska o min. 8 cm. Dwuprzegubowy zagłówek umożliwiający poruszanie w minimum dwóch płaszczyznach z bezstopniową regulacją położenia wysokości oraz możli-wością dopasowania dla osób niepełnosprawnych (odwrócenie zagłówka). Możliwość wyboru preferencji co do montażu podłokietników dla pacjenta – lewy, prawy, lewy i prawy lub bez podłokietników. System bezpieczeństwa w postaci najazdowych wyłączników bezpieczeń-stwa dla ruchu fotela w przypadku wykrycia kolizji z misą spluwaczki, w oparciu pacjenta i podstawie fotela oraz blokada bezpieczeństwa przed przygnieceniem przeszkody w okolicach stóp pacjenta. Tapicerka bezszwowa dostępna w min. 13 kolorach. Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikami po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Konstrukcja fotela umożliwiająca personelowi demontaż tapicerki bez konie-czności użycia narzędzi. |
|  | Pulpit lekarski: Pulpit umożliwiający zamontowanie min. 5 instrumentów na wysięgnikach podawanych od góry. Pneumatyczny hamulec ramienia stabilizujący położenie pionowe pulpitu lekarza. Wysięgniki bez blokad z prowadzeniem rękawów w systemie „rolkowym”. Elektroniczny sterownik nożny aktywujący pracę instrumentów poprzez nacisk pedału, z przełącznikiem do włączania / wyłączania wody do instrumentów, z funkcją przedmuchu, z możliwością regulacji wysokości siedziska oraz wywoływania programowalnych pozycji fotela. Możliwość zmiany kierunku i prędkości obrotowej mikrosilnika oraz mocy skalera przy pomocy sterownika nożnego. Możliwość zaprogramowania min. 3 ulubionych prędkości obrotowych mikrosilnika oraz wyboru ich z poziomu pulpitu lekarza, jak i sterownika nożnego unitu. Zmywalna klawiatura membranowa w pulpicie umożliwiająca: Aktywację i programowanie wszystkich pozycji roboczych fotela. Sterowanie ruchami siedziska i oparcia fotela. Spłukiwanie misy i napełnianie kubka spluwaczki oraz programowanie czasu spłukiwania i napełniania. Włączanie/wyłączanie i regulację parametrów pracy lampy operacyjnej. Blokadę klawiatury (mycie i pielęgnacja). Obsługę funkcji timera. Wyświetlacz cyfrowy wskazujący parametry prędkości obrotowej mikrosilnika i procentową moc skalera. Wewnętrzny obieg destylowanej wody zasilającej instrumenty – butelka na wodę destylowaną o pojemności min. 1,5 L, nie zakryta obudowami z przełącznikiem umożliwiającym zasilanie wodą sieciową z możliwością doprowadzenia wody uzdatnionej. Moduł z rękawem typu Midwest lub równoważnym do podłączenia turbiny ze światłem. Moduł z elektrycznym, bezszczotkowym mikrosilnikiem ze światłem LED z wewnętrznym sprayem, zakres obrotów nie mniejszy niż 1200÷40 000 rpm. Moduł z diodową lampą polimeryzacyjną. Moduł z dmuchawko - strzykawką min. 3-funkcyjną ze światłem LED, z łatwo wymienną końcówką oraz obudową do sterylizacji. Moduły rękawów instrumentów z zasilaniem wodno - powietrznym mocowane w stoliku lekarza na szybkozłączkach umożliwiających personelowi łatwe odłączenie rękawów bez konieczności użycia narzędzi. Moduł ze skalerem piezoelektrycznym z podświetleniem LED. Półka narzędziowa o wymiarach min. 20 x 30 cm zamocowana pod konsole-tą lekarza na ruchomym ramieniu, z możliwością łatwego jej odłączenia od ramienia przez personel. |
|  | Lampa operacyjna zabiegowa: Zamocowana na ramieniu pantograficznym w bloku spluwaczki. Głowica ustawiana w 3 płaszczyznach. Lampa operacyjna w technologii LED. Uruchamianie lampy z poziomu konsoli lekarza, panelu asysty oraz bezdotykowo przy głowicy. Regulacja natężenia światła w zakresie min. 5000÷40 000 lux w co najmniej 7 krokach. Min. 4 punktowy układ emisji światła w lampie umożliwiający pełne doświetlenie pola roboczego po częściowym zasłonięciu lampy . Regulacji temperatury barwowej światła w zakresie co najmniej 4600÷ 6200 K w co najmniej 3 krokach. Możliwość pracy w trybie „kompozytowym” (powolna polimeryzacja). Uchwyty lampy demontowalne, nadające się do sterylizacji. |
|  | Blok spluwaczki: Przytwierdzony w sposób trwały do podłoża. Panel asysty zamocowany do bloku spluwaczki na ruchomym ramieniu, wyposażony w klawiaturę umożliwiającą personelowi sterowanie wybranymi funkcjami unitu. Strzykawko dmuchawka asystencka min. 3-funkcyjna z łatwo wymienną końcówką. Dwa przewody ssące (ssak i ślinociąg) z regulacją mocy ssania, zamontowane w panelu asysty. System ssący „suchy” z wbudowanym do unitu separatorem nieczystości. Programowanie czasu spłukiwania miski oraz napełniania kubeczka. |
|  | Wyposażenie każdego z unitów: Bezszczotkowy mikrosilnik ze światłem LED z wewnętrznym sprayem, zakres obrotów nie mniejszy niż 1200 ÷ 40 000 rpm. Strzykawka min. 3-funkcyjna ze światłem LED, z łatwo zdejmowalną koń-cówką oraz obudową do sterylizacji. Diodowa lampa polimeryzacyjna. Skaler piezoelektryczny z podświetleniem LED. Stołek stomatologiczny dla lekarza: z regulacją wysokości siedziska z oparciem typu „banan”, z tapicerką identyczną z kolorem tapicerki unitu Stołek obrotowy dla asysty: z obręczą pod stopy i z regulacją wysokości siedziska, z tapicerką identyczną z kolorem tapicerki unitu. |
|  | Inne wyposażenie ilościowe: 115 szt. - kątnica ze światłem 1:1 (po 5 szt. do każdego unitu). 115 szt. - turbina na szybkozłączkę ze światłem (po 5 szt. do każdego unitu). 26 szt. - szybkozłączka ze światłem kompatybilna z turbiną (po 1 szt. do każdego unitu + po 1 szt. zapasowej do każdego z trzech wyposażanych Zakładów). Kątnica przyśpieszająca podświetlana, z przełożeniem 1:5 - ilość 5 szt. (1 szt. do Zakładu Stomatologii Zachowawczej, 2 szt. do Zakładu Stomatolo-gii Dziecięcej, 2 szt. do Zakładu Protetyki Stomatologicznej). 5 szt. zagłówków dla pacjenta w wieku rozwojowym do Zakładu Stomatologii Dziecięcej. |
|  | Brak elementów harmonijkowych w konstrukcji unitu. |
|  | Unit wyposażony w system monitorowania nieprawidłowości występujących w pracy urządzenia - umożliwiający serwisowi zapisanie kodów błędów oraz uaktualnianie oprogramowania. |
|  | Urządzenia dodatkowe niezbędne do prawidłowej pracy unitów: 2 szt. - pompa ssąca pracująca w systemie „suchym” z możliwością podłączenia każdej do 6 unitów w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej: jedna pompa do 5 unitów zainstalowanych w sali nr 4034 i do jednego (1) unitu zainstalowanego w sali nr 4035. druga pompa do 5 unitów zainstalowanych w sali nr 4037. 1 szt. - pompa ssąca pracująca w systemie „suchym” z możliwością podłączenia do 6 unitów: W Zakładzie Stomatologii Dziecięcej: 5 unitów zainstalowanych w sali nr 4001 i jeden (1) unit zainstalowany w sali nr 4003. Wykonawca zainstaluje, podłączy i uruchomi dostarczone pompy ssące. Wykonawca zamontuje pompy w posiadanych przez Zamawiającego obudowach wyciszających dostosowanych do obecnie posiadanych pomp. Posiadane pompy to: Durr Dental V 1200 S. Instalacje niezbędne do połączenia pomp tj. energia elektryczna, sprężone powietrze, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, będą przygotowane przez Zamawiającego. Parametry i właściwości zainstalowanych pomp: Zasilanie: ~ 400 V, 50 Hz (instalacja siłowa). Poziom hałasu bez obudowy nie większy niż 65 dBA. Poziom hałasu z obudową nie większy niż 61 dBA. Wymiary nie większe niż: 53 x42 x 44 cm. Wielkość przepływu przy swobodnym przepływie maks. (l/min.) nie gorsza niż 2400/2900. Maks. podciśnienie (mbar) nie gorsze niż: 170 Pompa bez dedykowanej obudowy i stelaża. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. (jeśli dotyczy) oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę.. Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub DTR i/lub inne dokumenty) oferowanego unitu stomatologicznego. Deklaracja zgodności producenta dotycząca oferowanego unitu stomatologicznego. UWAGI: Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do swz). Materiały informacyjne muszą jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami) oraz fotografię i/lub rysunek oferowanego unitu. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Materiały informacyjne - prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zama-wiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów. |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz po zamontowaniu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, a także wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………….…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją

UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH - 23 SZT., do:

- Zakład Stomatologii Zachowawczej UMB - 11 szt.

- Zakład Stomatologii Dziecięcej UMB - 11 szt.

- Zakład  Protetyki Stomatologicznej UMB - 1 szt.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 60 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 36 miesięcy do 60 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją

UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH - 23 SZT., do:

- Zakład Stomatologii Zachowawczej UMB - 11 szt.

- Zakład Stomatologii Dziecięcej UMB - 11 szt.

- Zakład  Protetyki Stomatologicznej UMB - 1 szt.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji i rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania protokołu uruchomienia urządzenia. |
|  | Zamawiający wymaga by Wykonawca przeprowadził w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd urządzenia rocznie. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu będzie odnotowane w paszporcie technicznym/karcie technicznej. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe będą wykonane na koszt Wykonawcy. Ewentualne koszty materiałów i części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 2 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu uruchomienia urządzenia. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją

UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH - 23 SZT., do:

- Zakład Stomatologii Zachowawczej UMB - 11 szt.

- Zakład Stomatologii Dziecięcej UMB - 11 szt.

- Zakład  Protetyki Stomatologicznej UMB - 1 szt.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane lub chwilowo przechowywane). Przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego potwier-dzającego dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. Po zakończeniu przez Zamawiającego remontu pomieszczeń w których docelowo będzie montowany przedmiot zamówienia, Wykonawca przetransportuje przedmiot zamówienia do tych pomieszczeń dokonując montażu, podłączenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących, przygotowanych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura przyjęcia urządzeń będzie dwuetapowa, tj.: 1. Pierwszy etap dotyczyć będzie samej dostawy przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośrednich Użytkowników. Odbiór rozpocznie się niezwłocznie po dostarczeniu wszystkich unitów oraz zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. Odbiór zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego potwierdzającego dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia. 2. Drugi etap dotyczyć będzie uruchomienia przedmiotu zamówienia. Uruchomienie powinno nastąpić do dnia 15 kwietnia 2024 r. Wykonawca przystąpi do uruchomienia przedmiotu zamówienia po wyremontowaniu przez Zamawiającego pomieszczeń w których będą montowane i uruchamiane unity. Na 7 dni przed zakończeniem remontu Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o możliwości montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia. Uruchomienie rozpocznie się niezwłocznie po: zainstalowaniu unitów wraz z wyposażeniem, podłączeniu ich i uruchomieniu, dostarczeniu instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniu w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia oraz zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do podpisania protokołu uruchomienia. Zamawiający zgłasza gotowość Zamawiającemu wyłącznie po uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia. Wyklucza się częściowe uruchomienie przedmiotu zamówienia. Drugi etap procedury przyjęcia zakończy się podpisaniem protokołu uruchomienia przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Ważność protokołów: zdawczo - odbiorczego potwierdzającego dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia oraz protokołu uruchomienia potwierdzą łącznie podpisy osób: Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy). Bezpośrednich Użytkowników (3 osoby). Osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu uruchomienia Wykonawca przekaże Użytko-wnikom następujące dokumenty w języku polskim. Paszporty techniczne/karty techniczne. Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektro-nicznej (np.: pendrive, CD) urządzeń wchodzących w skład dostawy. Karty gwarancyjne. Instrukcję konserwacji urządzeń w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). Bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu uruchomienia przedmiotu zamówienia jest dostarczenie wszystkich kompletnych ww. dokumentów. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego dostawę i odbiór przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |