Pakiet nr 2 									Załącznik nr 3 SWZ

Aparat  do  elektroterapii i ultradźwięków – szt.1

| L.p. | Parametry sprzętru | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat trzykanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał ultradźwięków (do terapii od 1 do 3 pacjentów) | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Parametry elektroterapii: | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
|  | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja – prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Elektrodiagnostyka | TAK |  |
| 5 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 6 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 7 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 8 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
| 9 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 10 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | TAK |  |
| 11 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 12 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 16 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 17 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | TAK podać |  |
| 18 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 19 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 20 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK podać |  |
| 21 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 22 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 24 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 25 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 26 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
| 27 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 28 | Parametry ultradźwięków: | TAK |  |
| 29 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
| 30 | Podgrzewana głowica ultradźwiękowa | TAK |  |
| 31 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
| 32 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 33 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
| 34 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat w trakcie jednego zabiegu (1MHz i 3MHz) | TAK podać |  |
| 35 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
| 36 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
| 37 | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 38 | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 (opcja) | TAK |  |
| 39 | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
| 40 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK podać |  |
| 41 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 42 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 43 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 44 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
| 45 | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5cm2 1/3 MHz, żel 300ml, kabel sieciowy wraz z zasilaczem | TAK podać |  |
| 46 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 47 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 48 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 49 | Waga aparatu max 3 kg. | TAK podać |  |
| 50 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm +/-3% | TAK podać |  |
| 51 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 52 | Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni 12 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 53 | Głowica bezobsługowa do pracy w trybie dynamicznym odwzorowującym ruch okrężny prowadzony głowicą manualną | TAK |  |
| 54 | Głowica z wyraźnie podzielonymi na membranie polami działania ultradźwięków | TAK |  |
| 55 | Przyczepiana magnetycznie nakładka do powierzchni obłych jak kończyny | TAK |  |
| 56 | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia | TAK |  |
| 57 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE | TAK |  |
| 58 | Warunki gwarancji- min.24 mies. | TAK podać |  |