

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: [sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl](mailto:sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl)

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**cz.1**

Znak sprawy: SOZ.383.49.2021

Data: 01.10.2021

**Dotyczy:** **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń medycznych dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii (OIOM, izba przyjęć) realizowanej w ramach zadania pn.: *„Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Wykonawca 1:**

Pytania do Zadania nr 5 - Elektrokardiograf 12-kanałowy – 2 szt.

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny aparaty EKG współpracujące z DICOM 3,0,HIS.

**Odp.:** Nie. Docelowo aparat ekg musi współpracować z systemem – przekazywać zapis do EDM. Obowiązującym standardem w SPZGiChP w Olsztynie jest HL7.

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny aparaty EKG z protokołem DICOM 3,0 z obsługą Worklist.

**Odp.:** Nie. Docelowo aparat ekg musi współpracować z systemem – przekazywać zapis do EDM. Obowiązującym standardem w SPZGiChP w Olsztynie jest HL7.

**Pyt. 3:** Czy Zamawiający dopuści do oceny aparaty EKG -współpraca DICOM 3.0-CGM CliniNet.

**Odp.:** Nie. Docelowo aparat ekg musi współpracować z systemem – przekazywać zapis do EDM. Obowiązującym standardem w SPZGiChP w Olsztynie jest HL7.

**Wykonawca 2:**

Pytania do Zadania nr 6: Ssak elektryczny – 4 szt.

**Pyt. 1:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta wyposażony w niezawodną bezolejową pompę próżniową?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 2:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta o poziomie hałasu 39,4 dB?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 3:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta z możliwością mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 4:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta wyposażony w bardzo precyzyjny regulator iglicowy?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 5:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta o następujących wymiarach (bez wózka) 480 × 300 × 460 mm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 6:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta o masie wraz z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 7:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta o następujących klasach zabezpieczeń: II a, CE, Typ CF?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

**Pyt. 8:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta o maksymalnym poborze mocy 120 VA?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 9:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta wyposażony w gładką jednoczęściowa obudowę w wykonaną w technologii producenta spełniającą najwyższe standardy użytkowania z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporną na środki dezynfekcyjne o bardzo dużej odporności na zniszczenie?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 10:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny renomowanego producenta z możliwością mocowania zbiorników o pojemności 2l ?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Wykonawca 3:**

**Pyt.1:** dot. zadania nr 6 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący w oparciu o wysokoobrotową bezolejową pompę tłokową, która nie wymaga konserwacji?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 2:** dot. zadania nr 6 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu <50 dB?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 3:** dot. zadania nr 6 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści ssak składający się m.in. z dwuczęściowej obudowy odpornej na środki dezynfekcyjne i umiarkowanej odporności na zniszczenie?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 4:** dot. zadania nr 6 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zbiornik 2l lub 3l?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 5:** dot. zadania nr 6 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu max. 740 mmHg +/- 5% co w przeliczeniu daje 98 kPa +/- 5% ?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 6:** dot. zadania nr 6 poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności max. przepływu 60 l/min?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 7:** dot. zadania nr 6 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści ssak z manometrem opisanym tylko ze skalą w mmHg?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 8:** dot. zadania nr 6 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 9:** dot. zadania nr 6 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści ssak o klasie zabezpieczenia II typ BF i klasie wodoszczelności IP X1?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 10:** dot. zadania nr 6 poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści ssak o poborze energii max. 500 W?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 11:** dot. zadania nr 6 poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach wysokość 36 cm x szerokość 37,50 cm x głębokość 31 cm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 12:** dot. zadania nr 6 poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści ssak o masie max. 30 kg z kompletnym wyposażeniem (15 kg ssak, 15 kg podstawa jezdna)?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 13:** dot. zadania nr 6 poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2l lub 3l?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

**Pyt. 14:** dot. zadania nr 7 poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o wadze 5,4 kg?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 15:** dot. zadania nr 7 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o wymiarach jednostki sterującej: 28 cm (wys.) x 22 cm (szer.) x 22 cm (gł.)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 16:** dot. zadania nr 7 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z przewodem grzewczym zaczepianym na odpowiednią blokadę, bez możliwości przypadkowego odłączenia (odłączenie przewodu tylko przez celowe działanie)?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 17:** dot. zadania nr 7 poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o wydajności przepływu powietrza 1380 l/min?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 18:** dot. zadania nr 7 poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z osiągnięciem temperatury ok. 60 sek?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 19:** dot. zadania nr 7 poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z filtrem HEPA o wysokiej wydajności: 0,2 μm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania w tym zakresie.

**Pyt. 20:** dot. zadania nr 7 poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta o poziomie hałasu <52dB?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 21:** dot. zadania nr 7 poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta ze średnim poziomem mocy 750 W?

**Odp.:** Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

**Pyt. 22:** dot. zadania nr 7 poz. 25 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez dostępnych kocy specjalnych, tzn. po odłączeniu urządzenia koc przestaje rozprowadzać ciepło?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pyt. 23:** dot. zadania nr 7 poz. 26 – Czy Zamawiający dopuści koc na całe ciało o długości 210 cm?

**Odp.:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Dyrektor

Irena Petryna