## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy | [9 empty] | 9/2021
ODCZYNNIKI DO KOAGULOLOGII
Lp. | rodzaj badania | liczba oznaczeń na 36 miesięcy | liczba oznaczeń z 1 op. | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa odczynnika | nr katalogowy
1 | czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, APTT | 12000
2 | Czas protrombinowy, INR, wskaźnik | 17000
3 | Fibrynogen | 6000
[5 empty] | Razem: | 0 |  | 0
Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne, pozostałe materiały niezbędne do wykonywania badań koagulologicznych
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy
należy wypełnić
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę |  |  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
** cena netto 1 opakowania
*** cena netto 1 opakowania X liczba opakowań |  |  |  | Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (PLN)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 1. | Odczynniki do koagulologii | 0 |  | 0
|  |  |  | 2. | Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne, pozostałe materiały niezbędne do wykonywania badań koagulologicznych | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem: | 0 |  | 0
RAZEM CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI: | [7 empty] | 0
słownie:…………………………………………………………………………...…………………………………………………………zł
Dzierżawa analizatora koagulologicznego
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 36 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy w okresie 36 m-cy (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa analizatora koagulologicznego |  | 36 m-cy |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ DZIERŻAWY BRUTTO WYNOSI: | [7 empty] | 0
słownie: …………………………………….……………………………………………………………………………………………… zł
ANALIZATOR DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH
Lp. | Parametr |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany - WYPEŁNIĆ
1 | Analizator automatyczny nie starszy niż 4 lata |  | TAK
2 | Wydajność oznaczeń metodami: wykrzepiania, chromogennymi |  | TAK
3 | Automatyczne rozcieńczanie próbek |  | TAK
4 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbki pierwotnej bez konieczności przenoszenie osocza do naczyń reakcyjnych |  | TAK
5 | Możliwość oznaczania PT/APTT/, Fibrynogenu w jednym biegu aparatu |  | TAK
6 | Automatyczna kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika |  | TAK
7 | Podgląd krzywych reakcyjnych |  | TAK
8 | Zintegrowany system analityczny – odczynniki tego samego producenta co analizator |  | TAK
9 | Możliwość wprowadzania danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych |  | TAK
10 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów |  | TAK
11 | Tromboplastyna ludzka nie rekombinowana o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0.1) |  | TAK
12 | Fibrynogen met. Claussa bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl |  | TAK
13 | Bezpłatne naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika |  | TAK
14 | Włączenie analizatora do systemu kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej Standlab na koszt Wykonawcy |  | TAK
15 | Aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia (analizator, odczynniki) do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.) |  | TAK
16 | UPS umożliwiający pracę analizatora podczas braku zasilania |  | TAK
17 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 x w roku |  | TAK
18 | Bezpłatne czynności konserwujące aparatu – dołączyć formularz z wykazem czynności konserwujących w formie miesięcznej karty konserwującej |  | TAK
19 | Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godz. na dobę |  | TAK
20 | Bezpłatne przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora |  | TAK
21 | Sporządzenie raportu po instalacji i szkoleniu – zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów |  | TAK
22 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową |  | TAK
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
24 | Możliwość oznaczania fibrynogenu zarówno metodą Claussa jak i wyliczania napodstawie PT |  | TAK
25 | Wykonawca na własny koszt zapewni podłączenie analizatora do LIS posiadanego przez Zamawiającego |  | TAK