## 10
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.56.2.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentgraftów z fiksacją nadnerkową i podnerkową oraz zestaw do angiografii z użyciem CO2, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Stentgraft z fiksacją nadnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej: - wielomodułowy, składający się z dwóch niezależnie wprowadzanych elementów aortalnych (endograftów w kształcie litery D) i przedłużki dystalnej po stronie zarówno ipsilateralnej jak i kontrlateralnej - system nie wymaga łapania nóżki - każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta - system zbudowany jest z nitinolu i pokryty poliestrem - markery które nie przepuszczają promieniowania wykonane są z drutu tantalowego - stentgraft dostępny w następujących rozmiarach - standardowa długość każdego z endograftów części aortalnej w rozmiarze 90 mm - średnica części aortalnej w rozmiarach 24-30mm - standardowa długość nóżki wynosi 65 mm - średnica części biodrowej w rozmiarach od 10 - 21 mm - zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 60 stopni - system wprowadzający o średnicy 14f dla części głównych stentgraftu i 14f dla części biodrowych - hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. | szt | 2
2. | Stentgraft z fiksacją podnerkową do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej - wielomodułowy, składający się z dwóch elementów: jednego głównego body z nóżkąipsilateralną i przedłużki dystalnej po stronie kontrlateralnej - każdy z elementów jest wprowadzany osobno do światła naczynia pacjenta - system zbudowany jest z nitinolu i pokryty poliestrem - markery, które nie przepuszczają promieniowania wykonane są z pierścieni z drutu tantalowego oraz znajdują się na otwartych końcach elementów stentgraftu - na bliższym końcu druciane pierścienie są umieszczone bliżej siebie niż w korpusie, aby zwiększyć siłę radialną; ponadto umieszczone są po wewnętrznej stronie stentgraftu, aby poprawić uszczelnienie między stentgraftem a ścianą naczynia - stentgraft dostępny w następujących rozmiarach: - standardowa długość body w rozmiarach od 81 do 126 mm - standardowa długość nóżki ipsilateralnej w rozmiarach 63 i 80 mm - średnica części aortalnej w rozmiarach 24, 27 i 31 mm, - przedłużka proksymalna w rozmiarach: średnica 24, 27 i 31 mm, długość 38 mm - standardowa długość nóżki kontralateralnej w rozmiarach od 56 do 106 mm - średnica części biodrowej w rozmiarach od 10 do 20 mm - dodatkowa przedłużka dystalna w rozmiarach: średnica od 10 do 20 mm, długość 51 i 82 mm. - zagięcie kątowe szyi aorty podnerkowo do 90 stopni - system wprowadzający o średnicy 18F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych - hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego | szt | 2
3. | Zestaw do wykonywania angiografii z użyciem CO2 - umożliwia wstrzykiwanie CO2 przy określonych ciśnieniach i objętościach do układu naczyniowego pacjenta - użytkownik może ustawić wartości objętości i ciśnienia wstrzyknięcia, aby uzyskać ob-razy radiologiczne o dobrej wartości diagnostycznej. - posiada automatyczny system podawania ilości CO2 w ilości od 10 – 100 ml, - automatyczne ustawianie ciśnienia wtrysku CO2 w zakresie 50 – 750 mmHg, 6 – 100 Kpa, - uruchomienie podawania zarówno za pomocą przycisku na konsoli jak i zdalnie za pomocą pilota - pojemność zbiornika CO2 to 750 l - czas ładowania kolejnej dawki CO2 to 10 sekund | szt | 3
4. | Cewniki do zabiegów endowaskularnych do aorty i tętnic obwodowych średnice zewnętrzne 4 – 6 F, średnicy wewnętrznej 0,038”. Długości od 65 – 125 cm. Zakończenia: JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL6.0 ; JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0, JR6.0 ; AL1, AL2, AL3, AL4 ; AR1, AR2, AR3 ; TIG ; PIG, LCB, RCB ; IM ; CIM; MPA. | szt | 50
RAZEM :