| Zadanie nr 1. Aparat Ultrasonograficzny CPV: 33112200-0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  |  | ……………………….. nie starszy niż 2025, fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |
| l.p. |  | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |  | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania cyfrowego powyżej 8 000 000 |  | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych równoważnych gniazd sond obrazowych min. 4 |  | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0), minimum 2 umiejscowione w pulpicie aparatu |  | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 370 dB |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-22 MHz |  | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość pola obrazowego min. 40 cm |  | Tak |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej |  | Tak |  |
|  | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°. |  | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe) z możliwością rozbudowy o równoważne gniazdo obrazowe bez konieczności aktywacji dodatkową licencją. |  | Tak |  |
|  | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min 14” z regulowanym pochyłem i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px |  | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 23” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px, z możliwością rozbudowy o ekran o przekątnej minimum 25” |  | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności minimum 500 GB z możliwością rozbudowy do pojemności 1TB. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2000MB/s |  | Tak |  |
|  | Układ jezdny: 2 koła kierunkowe i 2 koła z blokadą globalną; centralny hamulec; wspomaganie elektryczne jazdy; przycisk awaryjnego zatrzymania. |  | Tak |  |
| Obrazowanie i archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów min.: - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color +M |  | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-Mode - Doppler pulsacyjny - Doppler kolorowy |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia |  | Tak |  |
|  | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania |  | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm |  | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min ±80° |  | Tak |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min ±30° |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz |  | Tak |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min ± 14m/s |  | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 680 klatek/sek. |  | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min 4800 Hz |  | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D |  | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach |  | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm |  | Tak |  |
|  | Funkcja przestrzennej wizualizacji toru biopsyjnego z możliwością dostosowania kąta, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie mikroprzepływów |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej |  | Tak |  |
|  | Aparat pozwalający na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowej i liniowej, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie z funkcjonalnością elastografii klasycznej – jakościowej |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie z funkcjonalnością elastografii ilościowej, fali poprzecznej tzw. Shear Wave Elasto |  | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania i analizy – pomiar współczynnika stłuczenia wątroby wątroby na podstawie analizy tłumienia i rozproszenia wstecznych fal ultradźwiękowych |  | Tak |  |
|  | Opcja bazująca na sztucznej inteligencji umożliwiająca zautomatyzowane pomiary i ocenę badania piersi |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do nałożenia (fuzji) obrazu USG na zaimportowane obrazy innych modalności (np.: CT, MR, PET/CT) |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań z użyciem środka kontrastującego |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
|  | Pamięć CineLoop z możliwością zapisu min. 85 000 obrazów lub 300 sekund w trybie B |  | Tak |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z JPEG, AVI oraz w formatach zgodnych z DICOM i tzw. surowych danych – RAW |  | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w DICOM 3.0 |  | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | Tak |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu |  | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  | Tak |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury/ pulpitu. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  | Tak |  |
|  | Menu systemu dostępne m.in. w języku polskim |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach m.in.: polskim |  | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex szerokopasmowa |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz |  | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 |  | Tak |  |
|  | Kąt skanowania min. 90˚ |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz |  | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 |  | Tak |  |
|  | Pole skanowania 44 mm |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  | Tak |  |
|  | Głowica Micoconvex szerokopasmowa |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz |  | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 120 |  | Tak |  |
|  | Kąt skanowania 91˚ |  | Tak |  |
| - O | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz |  | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 250 |  | Tak |  |
|  | Pole skanowania 50 mm |  | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Tak |  |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Zasilanie urządzeń z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy i stosowania sond/ głowic: Siemens, Samsung lub Mindray będących na wyposażeniu Zamawiajacego |  | Tak |  |
|  | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji |  | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

| Zadanie nr 2. Tor wizyjny CPV: 33190000-8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  | ……………………….. |  |
| Model |  |  | ……………………….. |  |
| Rok produkcji |  |  | ……………………….. nie starszy niż 2017, rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |
| Kraj pochodzenia |  |  | ……………………….. |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |  |
| l.p. |  | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Kompletny system video stroboskopii: • videonasofaryngoskop • kamera kompaktowa USB • głowica oświetlająca LED z mikrofonem • otoskop • laryngoskop |  | Tak |  |
|  | Panel PC z ekranem dotykowym |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie |  | Tak |  |
|  | Panel sterujący |  | Tak |  |
|  | Mobilny wózek |  | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa klawiatura |  | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa mysz |  | Tak |  |
| Panel PC z kompaktowym wyświetlaczem i oprogramowaniem |  |  |  |  |
|  | Moduł TFT 21,5” |  | Tak |  |
|  | Sterownik dotykowy |  | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1920 x 1080 pixeli |  | Tak |  |
|  | Jasność: 250cd/m2 |  | Tak |  |
|  | Kontrast: 1000:1, 178°/178°, stosunek 16:9 |  | Tak |  |
|  | Wewnętrzny zasilacz: 80W/100-240V |  | Tak |  |
|  | Procesor klasy x86, 64 bitowy, co najmniej 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, osiągający w okresie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do dnia składania ofert w teście Passmark Average CPU Mark wynik min. 1411 punktów. Wynik musi być dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  | Tak |  |
|  | Pamięć: min. 4 GB RAM |  | Tak |  |
|  | Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę co najmniej dwumonitorową |  | Tak |  |
|  | Dysk twardy: min. 500 GB HDD |  | Tak |  |
|  | Interfejsy: 1 x HDMI; 1 x DVI-I zewnętrzny; 1 x RS232; 4 x USB-2.0; 2 x LAN 10/100/1000 Mbit RJ-45; wejście mikrofonu; wyjście głośnikowe 2 x 12V |  | Tak |  |
|  | Klasa ochrony: min. I/IP 20 |  | Tak |  |
|  | Wysokość: max. 375mm |  | Tak |  |
|  | Szerokość: max. 529mm |  | Tak |  |
|  | Głębokość: max. 59mm bez śrub montujących / 68mm ze śrubami montującymi |  | Tak |  |
|  | Masa: do 10 kg |  | Tak |  |
|  | Podświetlenie LED |  | Tak |  |
| Panel |  |  |  |  |
|  | Przycisk trybu stroboskopii |  | Tak |  |
|  | Przycisk mikrofonu |  | Tak |  |
|  | Przycisk oświetlenia LED |  | Tak |  |
| Videonasofaryngoskop |  |  |  |  |
|  | Pole widzenia: 90° |  | Tak |  |
|  | Głębia pola: 30 do 100mm |  | Tak |  |
|  | Kątowanie w górę/dół: 130°/130° |  | Tak |  |
|  | Długość robocza: 320mm |  | Tak |  |
|  | Przycisk funkcyjny nr 1: • start/stop zdjęcie • uruchamianie/zatrzymywanie nagran video |  | Tak |  |
|  | Przycisk funkcyjny nr 2: • balans bieli WB |  | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie podczas wyjęcia urządzenia z gniazda na panelu sterującym |  | Tak |  |
|  | Masa: 440g |  | Tak |  |
|  | Długość kabla: 1,5m |  | Tak |  |
|  | Średnica wziernika: 3,4mm |  | Tak |  |
|  | Złącze wtykowe: 14-pin / Kodowanie FGA |  | Tak |  |
|  | Rodzaj ochrony: min. IP67 |  | Tak |  |
|  | Rodzaj ochrony (mikrofon): IP30 |  | Tak |  |
| Kamera kompaktowa USB |  |  |  |  |
|  | Kamera stroboskopowa CCD |  | Tak |  |
|  | Ogniskowa obiektywu: 22mm |  | Tak |  |
|  | Połączenie: USB 2.0 |  | Tak |  |
|  | Przycisk funkcyjny nr 1: • start/stop zdjęcie • uruchamianie/zatrzymywanie nagrań video |  | Tak |  |
|  | Przycisk funkcyjny nr 2: • balans bieli WB |  | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie podczas wyjęcia urządzenia z gniazda na panelu sterującym |  | Tak |  |
|  | Wejście mocy: 2.2W |  | Tak |  |
|  | Długość przewodu: 3.0mm |  | Tak |  |
|  | Masa: 150g (bez kabla) |  | Tak |  |
|  | Klasa ochrony: min. IP67 |  | Tak |  |
|  | Wymiary: 45mm x 140mm |  | Tak |  |
| Głowica oświetlająca led z mikrofonem |  |  |  |  |
|  | Aktywne źródło światła do pracy z endoskopami |  | Tak |  |
|  | Głowica wyposażona w blokadę kliknięcia do endoskopów wyposażonych w złącze typu WOLF |  | Tak |  |
|  | Uruchomienie głowicy oświetlającej na panel |  | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie podczas wyjęcia urządzenia z gniazda na panelu sterującym |  | Tak |  |
|  | Wyłączenie LED poprzez przycisk na panelu lub odłożenie głowicy oświetlajacej |  | Tak |  |
|  | Mikrofon zintegrowany z głowicą LED |  | Tak |  |
| Laryngoskop |  |  |  |  |
|  | Długość robocza 197 mm |  | Tak |  |
|  | Kąt patrzenia 90° |  | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna 10mm |  | Tak |  |
|  | Autoklawowalny |  | Tak |  |
|  | Łączenie ze światłowodem w standardzie Storz |  | Tak |  |
| Otoskop |  |  |  |  |
|  | Długość robocza 50 mm |  | Tak |  |
|  | Kąt patrzenia 0° |  | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna 2,7mm |  | Tak |  |
|  | Nieautoklawowalny |  | Tak |  |
|  | Łączenie ze światłowodem w standardzie Storz |  | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |