Oferujemy przekazanie w dzierżawę na czas realizacji zamówienia analizator:

typ..........................................., producent ………….. fabrycznie nowy rok produkcji 2024

Wartość początkową analizatora określamy na kwotę ……………….. zł brutto.

| Lp. | Główne parametry techniczne parametrów krytycznych | Zaoferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry mierzone: pH,pO2,pCO2, Na+, K+, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina całkowita, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, ctHb. |  |
|  | Parametry wyliczane: HCO3, Hct, luka anionowa, nadmiar zasad, osmolalność osocza, różnica pęcherzykowo – włośniczkowa. |  |
|  | Parametry wprowadzane: Nr identyfikacyjny pacjenta, imię i nazwisko pacjenta, temperatura pacjenta, wysycenie tlenu w wydychanym powietrzu, typ próbki. |  |
|  | Rodzaj próbki: krew pełna, materiał kontrolny. |  |
|  | Objętość próbki dla pełnego panelu oznaczeń – do 100 µl zarówno z kapilary jak i strzykawki. |  |
|  | Tryb mikropróbki dla pomiarów gazometrycznych z objętości nie większej niż 60µl. |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 20 oznaczeń na godzinę. |  |
|  | Wybór zlecanych parametrów wg potrzeb. Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki. |  |
|  | Analizator wykorzystujący do pracy odczynniki konfekcjonowane w oddzielne butelki, wymieniane niezależnie od siebie, które po zainstalowaniu do analizatora nie są zaprogramowane na określoną ilość dni do zużycia. |  |
|  | Oddzielny pojemnik na ścieki. |  |
|  | Możliwość uzyskania wyniku pacjenta w formie graficznej – wykres równowagi kwasowo – zasadowej. |  |
|  | Łączny dobowy czas wszelkich czynności konserwacyjnych (w tym kalibracji i czyszczenia) nie dłuższy niż 1 godzina w ciągu doby. |  |
|  | Automatyczna kalibracja 1- i 2- punktowa, z możliwością wykonania kalibracji na żądanie operatora. |  |
|  | Możliwość przerwania kalibracji analizatora w dowolnym momencie w celu wykonania badań „cito”. Przerwanie kalibracji nie może mieć wpływu na jakość, jak również ilość uzyskanych parametrów mierzonych i wyliczanych. |  |
|  | Automatyczny program kontroli jakości, i z możliwością zaprogramowania dowolnej częstotliwości kontroli jakości – kontrola codziennie innym poziomie (na jednym z trzech dostępnych poziomów). |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | Wewnętrzna pamięć wyników pacjenta – minimum 1 000. |  |
|  | Wewnętrzna pamięć wyników kontroli jakości – minimum 1 000. |  |
|  | Menu analizatora w języku polskim. |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta. |  |
|  | Analizator wyprodukowany w 2024 r., posiada certyfikat CE i oznak. znakiem CE |  |

Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Zaoferowany parametr” podając konkretne parametry zaoferowanego sprzętu, które w jednoznaczny sposób potwierdzają spełnianie parametrów wymaganych.

Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, odpowiada wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych nakładów ponoszonych ze strony Zamawiającego (poza asortymentem stanowiącym niniejsze zamówienie) oraz ma zaimplementowane rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii np. w zakresie poboru mocy.

.............................................................   
(miejscowość i data)

Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub osobistym;

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF