| Paki Część Nr 10 | Sprawa Nr23/D/2022 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

Załącznik Nr 2/10

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna stołowa |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 44 cm x 55 cm x 39 cm. Maksymalna masa bez rotorów 40 kg +/- 5%. Prędkość wirowania co najmniej 4500 rpm. Przyspieszenie 3300 xg +/- 5%.zamawiający dopuszcza max przyspieszenie 3509 xg Urządzenie posiada efektywny systemem wentylacji. Urządzenie posiada programowanie prędkości obrotowej i RPM, czasu wirowania. Urządzenie posiada automatyczne przeliczanie RPM na RCF. Urządzenie posiada kontrolę niewyważenia wirnika. Urządzenie posiada możliwość programowania czasu wirowania w zakresie od 30 s do 99 min, skok co 30sek. Obroty RPM regulowane w zakresie od 100 do 4500, skok max 100 RPM. Urządzenie posiada funkcję krótkiego wirowania bez nastawiania parametrów (short). Funkcja obsługiwana oddzielnym przyciskiem. Urządzenie posiada silnik indukcyjny, bezobsługowy, nie wymagający konserwacji. Urządzenie wyposażone w termiczne zabezpieczenie silnika. Komora wirówki wykonana z metalu, odporna na korozję. Komora zapewniająca bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii rotora. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania. Urządzenie posiada możliwość awaryjnego otwierania komory w przypadku awarii. Urządzenie posiada zabezpieczenie pod postacią blokady startu pracy przy otwartej pokrywie. Urządzenie posiada sterowanie mikroprocesowe z czytelnym wyświetlaczem. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD. Wirówka wyposażona w rotor wychyłowy na probówki o wymiarach 13 x 82 mm i 16 x 106 mm. Minimalna liczba obu wielkości probówek 30sztuk. Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor wychyłowy umożliwiający jednoczesne wirowanie 28 sztuk probówek o podanych wymiarach Rotor oraz pojemniki metalowe na probówki , kompletne z możliwością autoklawowania. Wymiana rotoru we własnym zakresie przez użytkownika wirówki. Urządzenie posiadające możliwość zastosowania: -rotoru horyzontalnego na płytki titracyjne lub bloki o RCF min. 2600xg, -rotoru horyzontalnego z pojemnikami 4x200ml, RCF min 3300xg, -rotor kątowy z pojemnikami na probówki 25ml, min 12 szt, RCF min 2600. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. Urządzenie posiada akustyczną sygnalizację włączenia do sieci. Urządzenie będące wyrobem medycznym, posiadającym stosowną deklarację zgodności. Produkt zgodny z normami EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty pracy serwisu , dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 45 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | (87) 621-02-14 | 1 |