Suszarka laboratoryjna- 2szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa wyprodukowana w 2023 r. |  |
|  | wymiary zewnętrzne urządzenia (tolerancja wymiarów 5%): szerokość: 590 mm; wysokość: 710 mm; głębokość 620 mm |  |
|  | wymiary komory (tolerancja wymiarów 5%): szerokość: 400 mm; wysokość 390 mm; głębokość 360 mm |  |
|  | obieg powietrza: wymuszony |  |
|  | pojemność komory: min. 56 L |  |
|  | pojemność użytkowa komory min. 56 L |  |
|  | Sterownik: mikroprocesorowy PID |  |
|  | Wyświetlacz: min. 4,3" kolorowy panel dotykowy |  |
|  | zakres temperatury pracy [°C] od 5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C |  |
|  | regulacja temperatury co [°C] : 0,1 |  |
|  | stabilność temperatury w 105°C [+/-°C]: 0,2; stabilność mierzona w geometrycznym środku komory |  |
|  | jednorodność temperatury w 105°C [+/-°C]: 2,0 |  |
|  | zabezpieczenie temperaturowe klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 lub normą równoważną |  |
|  | Drzwi wyposażone w okno wizyjne |  |
|  | Materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4301 lub normą równoważną |  |
|  | materiał obudowy: blacha malowana proszkowo |  |
|  | ilość półek: 2 |  |
|  | maksymalne obciążenie półki: 25 kg |  |
|  | maksymalne obciążenie urządzenia: 40 kg |  |
|  | waga urządzenia: max 48 kg |  |
|  | Zasilanie: 230V 50-60Hz |  |
|  | moc znamionowa urządzenia [W]: 1700 |  |

………………………

Podpis Wykonawcy