|  | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag | Nr sprawy: ZP/37/2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Przetarg nieograniczony na dostawę autorefraktokeratometru z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem |  |

# Załącznik nr 1.1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## AUTOREFRAKTOKERATOMETR Z TONOMETREM BEZKONTAKTOWYM

## I PACHYMETREM

Nazwa:

Typ:

Producent:

Rok produkcji:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| REFRAKCJA |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25 D. | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01 D; 0,12 D; 0,25 D | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0 D do 12 D | TAK |  |
|  | Oś: od 0˚ do 180˚ | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD – superluminescencyjna) | TAK |  |
| KERATOMETRIA |
|  | Pomiar krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
|  | Moc rogówki 25,96 D do 67,50 D | TAK |  |
|  | Oś: od 0˚ do 180˚ | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0 D do 12 D | TAK |  |
| TONOMETRIA |
|  | Zakres pomiaru: 1 – 60 mm Hg | TAK |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych: 1–40 mmHg, 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | TAK |  |
| PACHYMETRIA |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dodatkowy monitor LCD 7 cali | TAK |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | TAK |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
|  | Pomiar akomodacji | TAK |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | TAK |  |
|  | Stolik elektryczny pod urządzenie | TAK |  |
|  | Taboret z hydraulicznie regulowaną wysokością i pół oparciem | TAK |  |
|  | Gwarancja – liczona od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji – zgodnie z formularzem ofertowym | TAK, PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii przez autoryzowany serwis z podjęciem naprawy do 2 dni roboczych od momentu powiadomienia o awarii wysłanego e-mailem | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany elementu na nowy - nie więcej niż 3 naprawy tego samego elementu | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
|  | Potwierdzenie zawartych w tabeli parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia materiałami informacyjnymi producenta (foldery, kserokopie stron katalogowych, inne) – wraz z ofertą | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji – min. 1 przegląd rocznie | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Sprzęt dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |

Cena netto.................... PLN słownie: ...............................................

Cena brutto…................PLN słownie: ...............................................

W tym wartość podatku VAT:……………….

Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” lub niewypełnienie pola oraz niespełnienie któregokolwiek z warunków liczbowych spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry wraz z wyposażeniem.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................., dnia ........................

podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach,

# w tym u producenta.

# W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu.