Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

FZP.II-241/66/21/ZO

| # Komora laminarna do cytostatyków wraz z wyposażeniem- 2szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komora II klasy bezpieczeństwa zgodna z normą PN- EN 12469:2002, zapewnia ochronę produktu, operatora i środowiska. | TAK |  |
|  | Wymiary części roboczej min: szerokość-1200 mm; głębokość-600mm; wysokość-650mm | TAK podać |  |
|  | Pionowy laminarny przepływ powietrza regulowany w zakresie min. od 0,25 do 0,50m/s. | TAK |  |
|  | Min. 3 silniki wentylatorów, elektrycznie komutowane (EC), gwarantujące cichą i komfortową pracę | TAK |  |
|  | Układ recyrkulacji powietrza 70/30% | TAK |  |
|  | Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wlotowego ( czujnik przepływu) | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną prędkość przepływu powietrza w komorze, | TAK |  |
|  | Trzy filtry HEPA H14 wstępny, główny i wylotowy o skuteczności 99,995% dla MPPS | TAK |  |
|  | Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatorów – dla utrzymania jałowości w przestrzeni roboczej oraz oszczędność energii podczas czasowego niekorzystania z komory | TAK |  |
|  | Zarządzanie uprawnieniami dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów; | TAK |  |
|  | Program czyszczenie- funkcja mycia szyby z pełnym zabezpieczeniem pracownika ( opuszczanie szyby poniżej blatu roboczego ) | TAK |  |
|  | Intuicyjny system sterowania poprzez wbudowany panel dotykowy z menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Każda funkcja uruchamiana za pomocą dedykowanego przycisku bez konieczności wchodzenia w niższe poziomy menu | TAK |  |
|  | Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa w przypadku pojawienia się nieprawidłowości | TAK |  |
|  | Cyfrowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy | TAK |  |
|  | Data oraz zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Konstrukcja komory stal ANSI 304 pokryta farbą proszkową RAL 7035 | TAK |  |
|  | Boczne ściany komory z otworami okiennymi | TAK |  |
|  | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca – zamknięcia obszaru roboczego | TAK |  |
|  | Wnętrze obszaru roboczego wykonane w konstrukcji bezszwowej co ogranicza ryzyko kontaminacji | TAK |  |
|  | Lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe o mocy min. 15W, umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, z regulowanym programatorem czasu pracy | TAK |  |
|  | Energooszczędne, bezcieniowe oświetlenie białe LED, umieszczone poza obszarem roboczym min. 1500 lux | TAK |  |
|  | W przestrzeni roboczej dwa gniazda prądowe umiejscowione na tylnej ścianie komory | TAK |  |
|  | Laminaryzator czyli siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza i gwarantująca jednorodny przepływ powietrza w przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Porty do przeprowadzenia testów DOP filtrów HEPA | TAK |  |
|  | Demontowalny ergonomiczny blat roboczy z blachy nierdzewnej, pełny z możliwością autoklawowania | TAK |  |
|  | Obszar pracy zaopatrzony w wannę z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory z zamontowanym zaworem do usuwania wody | TAK |  |
|  | Demontowany podłokietnik na przedramię, mocowany na całej długości obszaru roboczego | TAK |  |
|  | Dedykowana podstawa na blokowanych kółkach | TAK |  |
|  | Wnętrze przestrzeni roboczej ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pręty ze stali nierdzewnej do zawieszania akcesoriów laboratoryjnych | TAK |  |
|  | Monitor na tylnej ścianie przestrzeni roboczej min 19 cali | TAK |  |
|  | Podłączenie do wentylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Informacja o czasie pracy poszczególnych użytkowników | TAK |  |
|  | Otworowanie w bocznych ścianach | TAK |  |
|  | Moc urządzenia w trybie pracy i czuwania | TAK Podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | ZGRZEWARKA 1 szt. |  |  |
|  | Zgrzewarka impulsowa w wersji wolno stojącej z pedałem nożnym | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu na zgrzewane worki | TAK |  |
|  | Możliwość zgrzewania ciężkich i dużych worków foliowych o grubości do 0,2 mm. | TAK |  |
|  | Zgrzewarka posiada termistor (zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Długość spoiny min. 600 mm | TAK |  |
|  | Szerokość spoiny 2 mm | TAK |  |
|  | Czas spawania 0-2s | TAK |  |
|  | Moc urządzenia | TAK Podać |  |
|  | Napięcie zasilające 220V / 50Hz | TAK |  |
|  | KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI – 2 szt. |  |  |
|  | Antypoślizgowa powierzchnia | TAK |  |
|  | Oparcia i siedziska z miękkiego tworzywa (PU). | TAK |  |
|  | Z podłokietnikami o wys. 290mm +/-10 mm | TAK |  |
|  | Funkcja odchylania siedziska , regulacji głębokości, regulacji wysokości siedziska | TAK |  |
|  | Podstawa o średnicy 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym | TAK |  |
|  | Chromowany podnóżek z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Dodatkowy komplet kół na wyposażeniu | TAK |  |
|  | WÓZEK 1 szt. |  |  |
|  | Wózek 3 półkowy, jezdny | TAK |  |
|  | Wózek ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Łączne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
|  | wymiary półek min. 800 x 500 mm, | TAK |  |
|  | odległość między półkami min. 250 mm | TAK |  |
|  | maksymalne obciążenie półki min. 50 kg | TAK |  |
|  | 4 skrętne kółka, 2 hamulce | TAK |  |
|  | Taboret laboratoryjny wysoki 1 szt. |  |  |
|  | Średnica taboretu 330 mm +/- 10 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
|  | Podstawa taboretu o średnicy 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. | TAK |  |
|  | Regulowany podnóżek chromowany | TAK |  |
|  | Siedzisko wykonane ze czarnego poliuretanu. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu komplet kół. | TAK |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego TUV PN EN 12469:2002, Certyfikat na CYTO DIN 12980 | TAK |  |
|  | Certyfikat Bezpieczeństwa elektrycznego TUV 61000226.001 zgodnie z normą PN EN 61010-1:2011, PN EN 61326-1:2013-06 | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE zgodnie z Dyrektywą 2006/95/WE, 2004/108/WE | TAK |  |
|  | Protokół z badań fabrycznych m.in. prędkość przepływu powietrza, integralność filtrów, | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji: min. 2020r. | TAK opisać |  |
|  | Przeglądy, zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia | TAK opisać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK opisać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK podać |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej) Skrócona instrukcja przy urządzeniu –2 egz.) | TAK |  |
|  | Serwisowa dokumentacja techniczna w wersji drukowanej lub elektronicznej | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługowe personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca całe urządzenie wraz z wyposażeniem. Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostawie. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Termin dostawy i uruchomienia w siedzibie zamawiającego max 30 dni od podpisania umowy | TAK |  |
|  | Paszport techniczny przy dostawie | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.