Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Cytometr przepływowy z wyposażeniem - 1 szt. (komplet)

Model/typ:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cechy ogólne cytometru |  |  |
| 1 | Wyposażony w min. 3 lasery emitujące światło o długości:: - 488 nm (laser niebieski), ≥ 20 mW - 640 nm (laser czerwony), ≥ 40 mW - 405 nm (laser fioletowy) , ≥ 50 mW | Tak |  |
| 2 | Wymagana ilość fotopowielaczy fluorescencji: - Laser niebieski: minimum 4 fotopowielaczy - Laser czerwony: minimum 3 fotopowielaczy - Laser fioletowy: minimum 5 fotopowielaczy | Tak |  |
| 3 | Możliwość regulacji napięć na detektorach w celu zoptymalizowania sygnałów dla poszczególnych badań. Sygnały z każdego lasera mają oddzielne detektory, niewspółdzielone z innymi laserami. | Tak |  |
| II | Cechy charakterystyczne systemu cytometru z wyposażeniem |  |  |
| 1 | Konstrukcja układu optycznego umożliwiająca wysoką czułość optyczną pomiarów o następujących cechach: Jednoczesny pomiar fluorescencji w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali, zapewniający maksymalną efektywność detekcji każdej długości fali fluorescencji Pomiar w kwarcowej kuwecie przepływowej połączonej z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła i zwiększająca aperturę cyfrową nie gorszą niż 1.2. Optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających i powodująca, że mieszanka fluorescencji odbija się od filtrów, a przepuszczana do detektora jest tylko fluorescencja o najdłuższej fali. | Tak |  |
| 2 | System zapewnia: Prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów przeznaczonych dla poszczególnych laserów. Wiązki laserowe rozdzielone przestrzennie w miejscu pomiaru komórek i doprowadzane do punktu pomiarowego światłowodami, gdzie spotykają się z komórkami zogniskowanymi hydrodynamicznie: trzy szczeliny zbierające sygnały z poszczególnych laserów. | Tak |  |
| 3 | Wymagana czułość pomiaru fluorescencji - Nie gorsze niż 25 MESF dla FITC, 15 MESF dla PE | Tak |  |
| 4 | Szybkość zbierania danych - do 25 000 zdarzeń/s | Tak |  |
| 5 | Przetwarzanie sygnału - Co najmniej 18 bitów | Tak |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
| 1 | Oprogramowanie umożliwiające min. Możliwość pełnej kompensacji cyfrowej wewnątrz- i między laserowej w czasie zbierania oraz w czasie analizy off-line. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału. Możliwość zastosowania progów detekcji na dowolnej ilości (w szczególności na wszystkich) parametrach jednocześnie i ze wszystkich laserów. Progi detekcji można łączyć operatorem „OR” albo „AND” Pomiar wysokości, szerokości i pola powierzchni sygnału jest możliwy dla każdego zbieranego parametru. Dowolnie można wybrać zestaw mierzonych wielkości dla każdego parametru niezależnie. Zapis danych w formacie FCS 3.0 i FCS 3.1 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0 Pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru (ustawianie napięć, kompensacji, progów) Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji dla pełnej macierzy parametrów Zarządzanie bazą danych eksperymentów Prezentacja danych w skali liniowej, logarytmicznej i biekspotencjalnej i na różnych wykresach, z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych z różnych próbek. Umożliwiać zapisywania/archiwizację (export/import) całych eksperymentów (danych próbek, ustawień zbierania, szablonów zbierania i analizy) | Tak |  |
| 2 | Cytometr może opcjonalnie w przyszłości być wyposażony w podajnik próbek z płytek wielodołkowych 96 i 384 pozwalający na ustawianie parametrów pracy jak: ilość i szybkość mieszania, ilość pobieranej próbki, tryb pracy itp. Praca w trybie zwykłym (nie więcej niż 44 min ma płytkę 96 dołkową) i w trybie HTS (nie więcej niż 15 min. na płytkę 96 dołkową). Programowalne mieszanie każdej próbki w dołku metodą pipetową (wciąganie i wypuszczanie próbki). Możliwość zaprojektowania dowolnego schematu sposobu i kolejności pobierania próbek z dołków płytki. Po zamontowaniu podajnika będzie możliwość podawania próbek ręcznie z pominięciem podajnika, bez jego demontażu. Opcjonalna możliwość pobierania próbek z płytek 96 dołkowych oraz 384 dołkowych.. | Tak |  |
| IV | Wyposażenie |  |  |
| 1 | Cytometr posiada opcję pobierania buforu roboczego ze zbiornika 20-L, np. Cubitainer® i używania takiego samego opakowania na zlewki. Możliwość kontrolowania poziomu płynu w zbiorniku na zlewki i na bufor roboczy. | Tak |  |
| 2 | Zestaw startowy odczynników i kalibratorów | Tak |  |
| 3 | Dwie 12-miesięczne subskrypcje licencji dla dodatkowego oprogramowania do zaawansowanej analizy danych, kompatybilnych z systemem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise (eng) lub równoważnym. Np. FlowJo. | Tak |  |
| 4 | Komputer – stacja robocza certyfikowana przez producenta dla danego cytometru, zapewniająca bezproblemową pracę cytometru i wykorzystanie jego wszystkich możliwości wraz z odpowiednim oprogramowaniem cytometrycznym, pracujący w środowisku Microsoft Windows 10 IoT Enterprise eng) lub równoważnym | Tak |  |
| 5 | Monitor LCD 27” | Tak |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Oświadczamy, że zapewnimy dwie wizyty serwisowe zapobiegawcze w czasie gwarancji.

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.