## stenty_DES
ZP 18/22					ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
stenty DES zawierające ewerolimus
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	 średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) /  długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm /  stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. /  pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego /  ciśnienie nominalne 11 atm /  ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm /  stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, /  profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów /  profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), /  profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), /  długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm /  recoil max. 3% /  dodatkowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem /  siła radialna min. 0.26 N/mm /  możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% / dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) /  możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury / o 2.25 do 2.75; / o 2.50-2.75 do 3.50; / o 3.00-3.50 do 4.25; / o 4.00 do 5.75;	szt.	250					KOMIS