Część Nr 1	                                    ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY                                Sprawa Nr 51/D/2022

CPV 33141620-2                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 2/1

| Nazwa | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do pobierania osocza, kompatybilne z posiadanym separatorem Aurora wraz z płynem antykoagulacyjnym ACDA. |  |  |  |  | zestaw | 600 |  |  |  |  |
| - Kompatybilne z posiadanymi urządzeniami separatorami Aurora, zestawy jednorazowego użytku służące do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz pojemnikami kolekcyjnymi na osocze, igłami oraz płynami antykoagulacyjnymi (zestawy rozłączne). - Jałowe łączenie elementów zestawu. - Produkty jednorazowego użytku, jałowe i pirogenne. - Zestawy wyposażone w porty umożliwiające jałowe przyłączenie płynów ACD-A oraz NaCl. - Etykieta opakowania jednostkowego właściwego zestawu separacyjnego zawiera znak CE, nazwę i adres producenta, numer katalogowy REF w postaci literowo-cyfrowej, numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), datę ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (EAN 128). - Igła: - średnica 16G, - poddana obróbce zwiększającej poślizg, - wyposażona w ruchome plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą, - zabezpieczona zamkniętą osłoną – zdjęcie osłonki bez użycia jakichkolwiek narzędzi, - na drenie znajduje się dodatkowa osłonka zabezpieczająca igłę po pobraniu oraz zapewniająca jej nieodwracalne zablokowanie po donacji, - długość drenu igły ok. 30 cm, - dren wyposażony w plastikowy zatrzask umożliwiający szybkie zamkniecie światła igły, - dren zakończony złączem typu Luer, pozwalający na odłączenie i wymianę igły w czasie trwania zabiegu, - złącze Luer wyposażone w plastikową wkręcaną osłonkę, - Pojemniki kolekcyjne do pobierania i przechowywania osocza: - każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, - pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, - opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, - na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, - pojemniki o objętości nominalnej 1000 ml wykonane z polichlorku winylu z dodatkiem odpowiedniego plastyfikatora, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze -60°C i przechowywanie w temperaturze -25°C, - posiada trwale umocowaną etykietę, która nie ulega uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania, - etykieta posiada wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT, - etykieta pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę producenta, numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, - etykieta opakowania jednostkowego pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę i adres producenta, zawiera numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), - długość drenu ok. 22 cm - Płyn antykoagulacyjny: - każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, - pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, - opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, - na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, - pojemnik musi posiadać minimum jeden port do podłączenia zestawu do aferezy, - pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku, - materiał z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, umożliwiający wizualną ocenę płynów znajdujących się w pojemnikach, - musi być jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, do podania dożylnego podczas wykonywania zabiegów aferezy, - objętość płynu 500 ml, - oznakowanie pojemnika musi zawierać informacje: nazwę producenta, pojemność, nazwę i skład płynu, numer referencyjny i numer LOT, datę ważności pojemnika, oznakowanie CE. Oznakowanie musi być w kolorze czerwonym, pozwalające na identyfikację pojemnika na każdym etapie użytkowania (bezpieczeństwo podłączenie płynu), 9. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ……….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

- próbki oferowanego zestawu przekazanego do oceny wraz z ofertą,

- instrukcji używania w języku polskim,

- dokumentu CE,

- zgłoszenia do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja w  Krakowie oraz w Gdańsku.

…………………………………

(znak graficzny podpisu)