Załącznik nr 2 b)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – modyfikacja z dn. 03.12.2025 r.

FORMULARZ 
Parametry techniczne / szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla realizacji inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako OK III w ramach KSK, w celu poprawy dostępności i jakości opieki kardiologicznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ¬ Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK II oraz OK III (KPOD.07.02-IP.10-0372/25) – sprawa nr ZP / 143 /2025

Nazwa Wykonawcy: …………………………….…………………………………………...

Adres Wykonawcy: ……………..…………………………………………………………...

Oferujemy: ANGIOGRAF  - 1 szt. wg wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany - Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2025 lub 2026, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
|  | Fabrycznie nowe urządzenia: - nieużywane do prezentacji; - nie będące aparatami demo; - nierekondycjonowane; - niepowystawowe; - nieregenerowane; | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenia spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno – techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK, Podać |  |
|  | System składający się z: - pozycjonera; - stołu angiograficznego; - generatora RTG; - lampy RTG; - rentgenowskiego toru obrazowania; - cyfrowego systemu rejestracji obrazów; - wstrzykiwacza kontrastu; | TAK, Podać |  |
|  | Angiograf umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań kardiologicznych w tym: koronarografia, angioplastyka, rotablacja, oraz neuroradiologii. | TAK, Podać |  |
| STATYW |  |  |  |  |
|  | Podłogowe lub sufitowe mocowanie statywu | TAK, Podać |  |
|  | Elektryczne (silnikowe) ustawienie statywu w położeniu statywu umożliwiającym wykonanie zabiegów angiografii w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych. | TAK, Podać |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta na stole nie mniejsza niż 180 cm | TAK, Podać < 215 cm– 0pkt ≥ 215 cm – 10pkt |  |
|  | Głębokość ramienia C nie mniejsza niż 90 cm (przestrzeń za głową pacjenta dostępna dla ruchu wzdłużnego stołu pacjenta) | TAK, Podać |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO nie mniejszy niż 220° | TAK, Podać < 300° – 0pkt ≥ 300° – 5pkt |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL/CAUDAL nie mniejszy niż 90° | TAK, Podać <180° – 0pkt ≥180° – 5pkt |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu nie mniejsza niż 20°/s w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej | TAK, Podać = 20°/s – 0pkt > 20°/s – 5pkt |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu nie mniejsza niż 20°/s w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej. | TAK, Podać = 20°/s – 0pkt > 20°/s – 5pkt |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50⁰/s | TAK, Podać = 50°/s – 0pkt > 50°/s – 5pkt |  |
|  | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji z prawej i lewej strony stołu pacjenta | TAK, Podać |  |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji z prawej i lewej strony stołu pacjenta z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie statywu. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 50 pozycji | TAK, Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych – statycznych lub dynamicznych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | TAK, Podać |  |
|  | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: - projekcję ramienia C; - położenie i wysokości płyty stołu; - SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej, spełniający standard IPX4 – umożliwiający czyszczenie modułów przy stole bez obawy o zalanie | TAK, Podać |  |
|  | System zabezpieczający pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | TAK Podać i opisać Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu | Tak, Elektroniczny obrót obrazu – 5 pkt, Mechaniczny obrót detektora – 0 pkt |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej, blat z wcięciem na głowę pacjenta (neurologiczny) | TAK, Podać |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej. | TAK, Podać |  |
|  | Obrót (przesuw) stołu wraz ze stopą stołu w osi poprzecznej i podłużnej jednocześnie (mimośród) | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta nie mniej niż 110 cm | TAK, Podać <120cm – 0pkt ≥ 120cm – 5pkt |  |
|  | Regulacja wysokości stołu, co najmniej 25 cm | TAK, Podać |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej nie mniej niż 240⁰ | TAK, Podać <260° – 0pkt ≥260° – 5pkt |  |
|  | Pochylanie blatu stołu trendelenburg i antytrendelenburg. +/- 12° | TAK, Podać |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta, zakres nie mniej niż 35 cm | TAK, Podać = 35 cm – 0pkt > 35cm – 5pkt |  |
|  | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 48 cm | TAK, Podać =48 cm – 0pkt > 48 cm – 5pkt |  |
|  | Długość płyty pacjenta nie mniejsza niż 280 cm ( bez dodatkowej płyty na akcesoria) | TAK, Podać <310 cm – 0pkt ≥ 310 cm – 5pkt |  |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta nie większa niż ekwiwalent 1,4 mm Al | TAK, Podać ≤ 1 mm Al – 5pkt > 1 mm Al – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 250 kg | TAK, Podać <320 kg – 0pkt ≥ 320 kg – 5pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | TAK, Podać |  |
|  | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z panelu dotykowego w sali badań | TAK, Podać |  |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie | TAK, Podać |  |
|  | Szyny (relingi) do mocowania urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | TAK, Podać |  |
|  | Wyposażenie stołu co najmniej: - materac termoplastyczny obejmujący całą długość blatu; - podkładka (przepuszczalne dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji; - podpórki pod ramiona wzdłuż stołu zaokrąglone do góry (przepuszczalne dla promieniowania rtg); - stabilizator głowy; - statyw na płyny infuzyjne; - uchwyty do rąk za głową pacjenta dla badań kardiologicznych. - dodatkowy zacisk do mocowania akcesoriów instalowany do szyny stołu - podkładka z włókna węglowego do badań z dostępu radialnego z ruchomym stoliczkiem i podpórką pod rękę składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta. | TAK, Podać |  |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze w sali badań, realizowane w technologii światłowodowej dla zapewnienia separacji galwanicznej. Instalacja okablowania w kanałach kablowych stołu. | TAK, Podać |  |
| GENERATOR |  |  |  |  |
|  | Generator RTG – typ/model/producent | TAK, Podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW | TAK, Podać |  |
|  | Zakres napięcia dla radiografii co najmniej od 50 do 125 kV | TAK, Podać |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia min. 2400 W (dla obciążenia trwającego 10 minut) | TAK, Podać |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania. | TAK, Podać |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤3,2 [ms] | TAK, Podać > 1 [ms]– 0pkt ≤ 1 [ms]– 5pkt |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK, Podać |  |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym nie mniejszy niż 100 mA | TAK, Podać |  |
|  | Sposób regulacji parametrów ekspozycji Wersja 1: W oparciu o analizę w czasie rzeczywistym parametrów uzyskiwanego obrazu dopasowanego do indywidualnych preferencji operatora Wersja 2: W oparciu o ilość promieniowania rejestrowaną na wejściu detektora lub inne | TAK/ NIE Wersja 1 – 5 pkt Wersja 2 – 2 pkt. Inne – 0 pkt |  |
|  | Włącznik ekspozycji (do fluoroskopii i zdjęć) w sali badań (bez przewodowy) i sterowni (przewodowy) | TAK, Podać |  |
| LAMPA RTG / PRZESŁONY |  |  |  |  |
|  | Lampa minimum dwuogniskowa | TAK, Podać 3 ogniska – 5pkt 2 ogniska – 0 pkt |  |
|  | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równoważną) | TAK, Podać = 1 mm – 0 pkt < 1 mm – 5 pkt |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,6 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równoważną) | TAK, Podać ≥ 0,5 mm – 0 pkt <0,5 mm – 5 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 3,7 MHU | TAK, Podać < 5,5 MHU – 0pkt ≥ 5,5 MHU – 5pkt |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 5,0 MHU | TAK, Podać < 8 MHU – 0pkt ≥ 8 MHU – 5pkt |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK, Podać |  |
|  | Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką | TAK, Podać |  |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | TAK, Podać |  |
|  | Przysłony prostokątne | TAK, Podać |  |
|  | Przesłony półprzepuszczalne | TAK, Podać |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka nie większe niż 0,5 mGy/h | TAK, Podać |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. Wartość filtra maksymalnego ≥ odpowiednik 0,9 mm Cu | TAK, Podać = 0,9 mm Cu - 0pkt >0,9 mm CU – 5 pkt |  |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej lub silna stała dodatkowa filtracja np. filtry miedziowe promieniowania odpowiednik powyżej 0,9 mm Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | TAK/NIE Podać Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w Sali zabiegowej i sterowni umożliwiający określenie dawki na skórę pacjenta. | TAK, Podać |  |
| RENTGENOWSKI TOR OBRAZOWANIA Z DETEKTOREM PŁASKIM |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy | TAK, Podać |  |
|  | Rozmiar piksela detektora nie większy niż 180 µm | TAK, Podać = 180 µm– 0 pkt < 180 µm - 5pkt |  |
|  | Płaski panel cyfrowy o wymiarach min. 30x40 cm zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z późniejszymi zmianami (akt jednolity Dz.U. 2023 poz. 870), w szczególności spełniający wymagania określone w l.p. 10-13 Załącznika nr 4 do rozporządzenia | TAK, Podać |  |
|  | DQE nie mniejsze niż 77% | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. Częstotliwość Nyguista) nie mniejsza niż 2,5 lp/mm | TAK, Podać = 2,5 lp/mm – 0 pkt >2,5 lp/mm – 5pkt |  |
|  | Liczba pól obrazowych FOV nie mniejsza niż 8 | TAK, Podać |  |
|  | Główny monitor angiografu zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej nie mniejszej niż 55”, umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live; - obrazu referencyjnego; - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych; - min. 4 obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących sygnał min. w standardzie DVI i DisplayPort – wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączenie urządzeń (np. USG, IVUS, laptop,) w miejscu ustalonym z Użytkownikiem w momencie instalacji (w tym 2 panele na tylnej obudowie zawieszenia monitor min 55’’) | TAK, Podać Przekątna = 55’’ – 0 pkt > 55’’ do = 60’’ – 5pkt >60’’ – 10pkt |  |
|  | Maksymalna luminacja monitora nie mniejsza niż 650 Cd/m2 | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość podziału monitora w Sali badań na co najmniej 8 pól | TAK, Podać |  |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | W sterowni minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) Wariant 1. o przekątnej minimum 24" z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych oraz obsługi angiografu Lub Wariant 2. o przekątnej min 27’’ z podziałem monitorów na co najmniej 4 pola każdy z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych oraz sterowania wszystkimi aplikacjami podłączonymi do angiografu (również ze źródeł zewnętrznych) ze wspólnej klawiatury i myszy | TAK, Podać Wariant 1- 0 pkt Wariant 2 – 10 pkt |  |
| SYSTEM CYFROWY / POSTPROCESSING / ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w co najmniej: pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania wśród rozwiązań danego producenta, np. typu BluePrint, Autoright, Care&Clear, DoseWise, DoseRite lub równoważne zgodne z nomenklaturą producenta, zgodnie z zasadą ALARA | TAK, Podać |  |
|  | Rozwiązanie dla danego producenta stosowane w systemach angiograficznych, zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę promieniowania poprzez: Wariant 1. System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny), działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych (np. ClarityIQ, zależnie od nomenklatury producenta) lub Wariant 2 Samodzielnie korygujące się algorytmy przetwarzania obrazu, dopasowujące jego jakość do osobistej percepcji użytkownika; każdy piksel analizowany jest w czasie rzeczywistym, krawędzie naczyń wyostrzane, drobne struktury – lepiej uwidocznione. (np.OPTIQ , zależnie od nomenklatury producenta | TAK, Podać |  |
|  | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu nie mniejsza niż 1024 na 1024 pikseli | TAK, Podać |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK, Podać |  |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024 na 1024 pikseli | TAK, Podać |  |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | TAK, Podać |  |
|  | Szybkość zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu w matrycy nie mniejszej niż 1024 na 1024 pikseli ( obrazów/s) w zakresie co najmniej 0,5 – 30 obrazów/s. | TAK, Podać |  |
|  | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględniania dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) nie mniej niż 65 000 obrazów w matrycy nie mniejszej niż 1024 na 1024 pikseli i głębokości nie mniejszej niż 10 bit bez kompresji stratnej. | TAK, Podać |  |
|  | Ustawienie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK, Podać |  |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD sceny z fluoroskopii nie mniejsza niż 450 klatek | TAK, Podać |  |
|  | Roadmapping 2D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | TAK, Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie | TAK, Podać |  |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapewniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Zoom w postprocessingu’u | TAK, Podać |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR | TAK, Podać |  |
|  | LIH | TAK, Podać |  |
|  | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w Sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | TAK, Podać |  |
|  | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną | TAK, Podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK, Podać |  |
|  | Dotykowy pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | TAK, Podać |  |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego | TAK, Podać |  |
|  | Sterowanie przeglądaniem obrazów, blendowaniem oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów bezpośrednio na obrazie wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań | TAK, Podać |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego na pulpicie ekranu dotykowego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK, Podać |  |
|  | Wykonywanie pomiarów bezpośrednio na obrazie klinicznym wyświetlanym na pulpicie ekranu dotykowego zainstalowanego przy stole w sali badań | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Rysowanie konturów naczyń na panelu dotykowym przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Możliwość obsługi systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz FFR bezpośrednio na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań m.in. sterowanie funkcjonalnościami, pomiary, wyświetlanie obrazu IVUS na ekranie pulpitu sterowniczego. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Wyświetlanie wybranego obrazu fluoroskopowego na panelu dotykowym | TAK, Podać |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM ( wcześniej lub na innych aparatach CD-R przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach w sterowni i sali zabiegowej | TAK, Podać |  |
|  | System DICOM 3.0 lub nowszy: Dicom Send; Dicom Query/Retrieve; Dicom Received; Worklist; Storage commitment | TAK, Podać |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenom naczyń wieńcowych) | TAK, Podać |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min. automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min. automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | TAK, Podać |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy w czasie rzeczywistym wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań | TAK, Podać |  |
|  | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Angiografia rotacyjna | TAK, Podać |  |
|  | Nałożenie wcześniej uzyskanego obrazu na obraz fluoroskopii w czasie rzeczywistym | TAK, Podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu fluoroskopii z subtrakcją obok domyślnego widoku fluoroskopii bez subtrakcji. | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu Sterowanie funkcjami systemu rekonstrukcji 3D z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK, Podać |  |
|  | Prezentacja umożliwiająca różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | TAK, Podać |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT, MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji tętniaków mózgu i ich naczyń macierzystych w oparciu o obrazy 3D uzyskane z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej; automatyczne wyznaczanie osi naczynia macierzystego i wyświetlanie jego obrazu w formie krzywoliniowej rekonstrukcji MPR wzdłuż jego osi; automatyczne lub interaktywne wyznaczanie min.: wysokości i szerokości kopuły tętniaka, kąta i długości szyi tętniaka, powierzchnia i płaszczyzna przekroju ujścia szyi tętniaka | TAK, Podać |  |
|  | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym ekranu sterującego angiografem w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | TAK, Podać |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej z możliwością ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta. | TAK, Podać |  |
|  | Algorytm usuwania artefaktów od obiektów metalowych na obrazach 3D uzyskanych w wyniku rekonstrukcji niskokontrastowej (CBCT) z możliwością zapisania i porównania obrazu przed i po działaniu algorytmu. | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wykonywanie embolizacji guzów wątroby, umożliwiające oznaczenie guza na obrazach 3D z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej oraz tomografii komputerowej, w tym min. automatyczną lub interaktywną segmentację guza i automatyczny pomiar jego objętości, automatyczne wyznaczanie linii środkowych naczyń zasilających guza oraz możliwością zastosowania takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | TAK, Podać |  |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiający planowanie zabiegów ablacji onkologicznej na podstawie danych z CT/MR oraz dwufazowej rekonstrukcji niskokontrastowej 3D wykonywanej na dostarczonym angiografie umożliwiający co najmniej: - segmentację guza na obrazach w fazie opóźnionej - planowanie położenia wielu igieł z wizualizacją trójwymiarowych stref termicznych wokoł igły i stopnia pokrycia guza w.w. strefami wykonywane na obrazach nałożonych faz żylnej i tętniczej zróżnicowanych kolorystycznie - automatyczne obliczanie optymalnych kątów ramienia dla punktu wejścia igły oraz widoku umożliwiającego śledzenie jej ruchu wewnątrz ciała z możliwością modyfikacji tego widoku. | TAK/ NIE , Podać TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania zabiegów biopsji i wertebroplastyki -wyznaczanie ścieżki wkłucia na obrazach typu CT uzyskiwanych z rekonstrukcji niskokontrastowej danych obrazowych z angi ografii | TAK/ NIE , Podać TAK -10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów bieżącego pacjenta lub innych pacjentów w czasie trwania fluoroskopii i ekspozycji rentgenowskiej z uwzględnieniem: - przeglądania serii (również w ruchu); - wykonywania obliczeń; - wyboru sceny; - wykonywania pomiarów (w tym QCA); - przenoszenia obrazów na monitor referencyjny; - przesyłania obrazów na serwer; - archiwizowania na CD/DVD; | TAK Opisać oferowane rozwiązanie |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w Sali zabiegowej w formie elektronicznej (print sercan) z panelu sterowniczego w sali badań | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Wyjście cyfrowe (min. DisplayPort) umożliwiające podłączenie angiografu do systemu audiowizualnego (zapewnienie separacji galwanicznej po stronie Wykonawcy) | TAK, Podać |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w Sali badań oraz w sterowni | TAK, Podać |  |
| STACJA POSTPROCESINGOWA (oddzielna i/lub zintegrowana ze stacją technika) REALIZUJĄCA WYMOGI FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OFEROWANEGO ANGIOGRAFU |  |  |  |  |
|  | Rozwiązanie posiadające certyfikat CE dla całości stacji – hardware i software | TAK, Podać |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | TAK, Podać |  |
|  | Minimum jeden monitor stacji postprocesingowej min. 24” TFT/LCD | TAK, Podać |  |
|  | HDD ≥ 512 GB | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (zgodnych ze standardem DICOM) | TAK, Podać |  |
|  | DICOM 3.0 minimum: - Dicom Send; - Dicom Query/Retrive; - Dicom Receive; | TAK, Podać |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | TAK, Podać |  |
|  | Eksport danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK, Podać |  |
|  | Integracja stacji postprocesingowej z posiadanym przez zamawiającego angiografem Azurion 7F12 f. Philips. | TAK/NIE Tak – 10 pkt Nie - 0pkt |  |
| STACJA DO BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH ZINTEGROWANA Z ANGIOGRAFEM – POLIFIZJOGRAF |  |  |  |  |
|  | Typ/Model | TAK, Podać |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub transfer danych pacjenta z systemu cyfrowego angiografu do stacji hemodynamicznej | TAK, Podać |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości; - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych; | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. kabli EKG | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. czujników wielorazowych typu klips | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. mankietów wielorazowych dla pacjentów dorosłych i dzieci. | TAK, Podać |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 4 różnych ciśnień inwazyjnych wraz z okablowaniem do podłączenia czujników | TAK, Podać |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe, opory naczyniowe | TAK, Podać |  |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | TAK, Podać |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | TAK, Podać |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | TAK, Podać |  |
|  | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni | TAK, Podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego bezpośrednio systemem hemodynamicznym z poziomu stołu pacjenta w zakresie minimum: - automatyczny zapis; - uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG; - pomiary minutowej pojemności serca; - pomiar NIBP; | TAK, Podać |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta, tego samego co angiograf | TAK, Podać |  |
|  | Wymienny, przenośny moduł pomiarowy stacji badań hemodynamicznych z monitorem do prezentacji przebiegów i pomiarów, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego stacją hemodynamiki, będącą na wyposażeniu angiografu w Pracowni Hemodynamiki | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów i wcześniej zapisanych przebiegów na życzenie lekarza na ekranie systemu hemodynamicznego równolegle do przebiegów w czasie rzeczywistym w sali badań z możliwością obróbki danych w postprocessingu | TAK, Podać |  |
| WYPOSAŻENIE ANGIOGRAFU |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz Sali badań | TAK, Podać |  |
|  | Lampa oświetlająca pole cewnikowania min. 60 000 lux w technologii LED, zainstalowana na oddzielnym dedykowanym, ruchomym ramieniu | TAK, Podać Typ/Model |  |
|  | Interkom do komunikacji sterowania – sala zabiegowa | TAK, Podać |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta. | TAK, Podać |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie (dedykowane, ruchome, ramię) | TAK, Podać |  |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem obciążającym (kamizelka/ fartuch + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w części przedniej fartucha 5 szt. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb w całości osłony - 5 szt. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołową o równoważniku 0,75 mm Pb - 3 szt. | TAK |  |
|  | Izolowana ścienna skrzynka przyłączeniowa zapewniająca separację galwaniczną sygnałów wizyjnych, zasilania oraz sterowania urządzeniami zewnętrznymi umożliwiającą wyświetlanie obrazu z zewnętrznego źródła wideo na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań – ilość skrzynek dostosowana do projektu jednak nie mniej niż 6 | TAK, Podać |  |
|  | WSTRZYKIWACZ AUTOMATYCZNY: - Głowica strzykawki mocowana do stołu - Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania - Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu - Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia - Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie min. 0,8 – 30 ml/s - Ciśnienie maksymalne min. 1200 PSI - Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen) - Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana (lub rozwiązanie równoważne) - Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z oferowanym angiografem - Zestaw startowy obejmujący min. 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu | TAK, Podać |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę angiografu (fluoroskopii, radiografii, wykonania angiografii rotacyjnej, pomiary hemodynamiki, działania cyfrowego systemu obrazowania z postprocesingiem i archiwizacją, wyświetlania wszystkich parametrów na monitorach, ruchy statywu i stołu pacjenta), w przypadku awarii zasilania przez min. 20 min | TAK, Podać |  |
|  | Stanowisko opisowe ( min. blat roboczy na nogach o grubości min. 3 cm); Fotele obrotowe do pracy przy komputerze z regulacją położenia siedziska, oparcia i zagłówka – 3 szt. | TAK, Podać |  |
|  | Uchwyt (2szt) na monitory pozwalający na mocowanie 2 monitorów jeden nad drugim | TAK, Podać |  |
|  | Komputery stacji lekarskich opisowych do angiografii z dwoma monitorami: medycznym o przekątnej min. 24’’ i matrycy min.2,3MP oraz opisowym min 27’’ z oprogramowaniem diagnostycznym do badań min. angiografii. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie posiadanej przeglądarki systemu. Koszty integracji po stronie Wykonawcy. | TAK, Podać |  |
|  | Dodatkowe 5 licencji Viewer do niediagnostycznego przeglądania badań z różnych metod obrazowania: Radiografia cyfrowa (CR, DX), Tomografia komputerowa (CT), Rezonans magnetyczny (MR), Cyfrowa angiografia (XA), Licencje czasowe do wykorzystania przez Zamawiającego na min 5 lat. Instalacja oprogramowania przez Zmawiającego na własnych komputerach. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przeglądarki posiadanego systemu i doposażenie go w odpowiednie oprogramowanie. Koszty integracji po stronie Wykonawcy. | TAK, Podać |  |
| WYMOGI ŚRODOWISKOWE ANGIOGRAFU |  |  |  |
|  | Angiograf spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia oraz rozporządzenia REACH - potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, załączyć wymagany dokument |  |
|  | System angiograficzny zaprojektowany zgodnie z normą IEC 60601-1-9: Projektowanie medycznych urządzeń elektrycznych przyjazne dla środowiska. Proces ekoprojektu obejmuje ocenę cyklu życia produktów (ang. Life Cycle Assessments, LCA) określającą wpływ środowiskowy produktów na każdym etapie ich życia — od wydobycia surowców, poprzez przetwarzanie materiałów, produkcję, dystrybucję, użytkowanie, naprawę i konserwację, aż po utylizację odpadów lub recykling. Potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, załączyć wymagany dokument/Nie Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Producent angiografu wdrożył i stosuje procedurę pozyskiwania deklaracji materiałowych od dostawców, mającą na celu weryfikację substancji chemicznych stosowanych do produkcji elementów systemu do angiografii. Weryfikacja przy użyciu niezależnego od producenta angiografu narzędzia (np. BOMCheck), zgodnego z bazą danych substancji podlegających ograniczeniom i deklaracji normy IEC 62474, sprawdza też materiały pod kątem zawartości substancji z listy kandydackiej REACH według normy IEC 62474; potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, załączyć wymagany dokument/Nie Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Producent angiografu wdrożył normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001. Załączyć certyfikat ISO 14001. | Tak, załączyć wymagany dokument/Nie Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zawartość tworzyw sztucznych z recyklingu: 0%, potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, załączyć wymagany dokument/Nie Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie z zasadą DNSH tj. zasadą „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art.17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 | TAK |  |
|  | Zużycie energii w trybie gotowości angiografu do skanowania ≤ 1,95 kW, potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, podać i załączyć wymagany dokument/NIE Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | Zużycie energii w trybie wyłączenia angiografu ≤ 0,26 kW, potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta angiografu. | Tak, podać i załączyć wymagany dokument/NIE Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |  |
| Kolumna anestezjologiczna |  |  |  |
|  | - Kolumna anestezjologiczna umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulenia ogólnego, - Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz rurociągami gazów medycznych, próżni i odciągu gazów anestezjologicznych. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej i gazowej) ma miejsce na łożysku kolumny - Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. - Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | Tak |  |
|  | - Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy poziomej głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. - Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia poziomej głowicy zasilającej. - Pozioma głowica z panelami instalacyjnymi wykonanymi z anodowanego aluminium o wymiarach min 300 x 850 x 300 mm (Wys x Szer x Gł) - Ścianki głowicy zasilającej jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane minimum następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 2 szt. - odciąg gazów anestezjologicznych. 1szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – min. 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – min. 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – min.4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | Tak |  |
|  | - Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem DIN - Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. - Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. - Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 | Tak |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak |  |
|  | - Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min 2 metry - Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 50 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie kolumny min.: - Szyny montażowe, podwójne - mocowana pod półką - 1 szt. - Uchwyt sterowania kolumną - 1 szt. - Uchwyt drążka infuzyjnego 300mm - 1 szt. - Drążek infuzyjny - 1 szt. - Rury montażowe 700mm - 2 szt. - Półka 630 x340mm z szynami bocznymi - 1 szt. - Półka wyposażona w boczne szyny montażowe. - Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  |
|  | - Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. - Dotykowe zwalnianie blokady ramion głowicy (poprzez chwyt dłoni) za pomocą poziomego uchwytu przez który można przełożyć dłoń. Przycisk do zwalniania sprężyny gazowej na uchwycie. | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Projekt osłon stałych dostosowany do potrzeb nowego aparatu po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych aparatu i monitorów przeglądowych i opisowych współpracujących z aparatem po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Pomiary środowiskowe po stronie Wykonawcy | TAK |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi aparatu do wszystkich dostarczonych urządzeń oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 2 szt. w każdej wersji, Dostarczenie wraz z dostawą angiografu. Jeden komplet instrukcji obsługi elektronicznej przeznaczony dla Działu Aparatury Medycznej | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | TAK |  |
|  | Podłączenie kardioangiografu do systemu PACS/RIS firmy CGM | TAK |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu minimum 24 m – ce, w tym pełna gwarancja (bez limitu ekspozycji) na lampy RTG i detektory | Tak, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze | Tak, podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) | Tak, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wszystkie pozycje opisu muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty.