Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 –  Sterylizator parowy z wbudowanym systemem szybkiego chłodzenia  i podtrzymania ciśnienia oraz pompą

próżniową i  stacją uzdatniania wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 735/947/600 mm (±5%) Pojemność komory ok. 80 litrów ±5% Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136°C System rozgrzewania podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-136°C Wbudowana wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka) Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową Unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów, pokręteł etc. Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu) Uszczelka rozprężana parą Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary Sterowanie mikroprocesorowe Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora wg stopnia kompetencji personelu. W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. Programy sterylizacyjne – min. 20 programów + 2 testowe (Bowie-Dick i test szczelności) System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika Miejsce do opcjonalnego wbudowania drukarki parametrów sterylizacji System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody w płaszczu komory, nie wymaga się stosowania wentylatora System zamkniętego obiegu wody Komora wyposażona w port walidacyjny Sterylizator musi umożliwić sterylizację płynów w szczelnie zamykanych opakowaniach Możliwość bezpiecznej i wydajnej sterylizacji płynów w pojemnikach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych System zapobiegający kipieniu płynów poprzez funkcję podtrzymania ciśnienia w komorze w trakcie schładzania płynów Sprężarka cichobieżna ( jeśli urządzenie wymaga podłączenia źródła sprężonego powietrza ) Wbudowana pompa próżniowa Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu Zasilanie elektryczne max 6 kW Kosz sterylizacyjny z pokrywą do transportu materiałów skażonych wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory - 1 szt. Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory - 1 szt. Stacja odwróconej osmozy o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda ma być dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych Bezolejowa sprężarka cichobieżna |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 2 –   Mikroskopy stereoskopowe i kamera cyfrowa

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskopy stereoskopowe: Regulacja dioptrii: +/- 5D w obu tubusach Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary : tubus kamery) Źródło oświetlenia: LED Rozstaw źrenic: 52-75 mm Maksymalna odległość robocza: 97 mm Regulacja ostrości: makro Oświetlenie: odbite, przechodzące Głowica: trinokularowa Pokrętła regulacji ostrosci: dwustronne Technika obserwacji: Jasne pole Możliwość rozbudowy: ciemne pole Powiększenia mikroskopu: 7-30 x Powiększenie okularu: 10 x Pole widzenia okularów: 20 mm Pole widzenia mikroskopu: 28 - 7 mm Moc oświetlenia: 3 W Zasilanie mikroskopu: AC Powiększenie głowicy: 0,7-3 Krotność zoom głowicy: 1:4,3 Obserwowane pole widzenia: 28 mm - 7 mm |  | 4 |  |  |
| 2. | Kamera mikroskopowa kompatybilna do mikroskopu stereoskopowego (poz. zamówienia nr 1) Temperatura pracy: -10 / +50 °C Sensor: CMOS 2 MP, typ sensora: kolor Rozdzielczość: 15 FPS 1600 x 1200 px, 50 FPS 800 x 600 px Rozmiar piksela: 3,2 μm Fizyczny rozmiar sensora: 5,12 x 3,84 mm, przekątna: 1/2,6 Zakres spektralny: 380 - 650 nm Interfejs danych: USB 2.0 Parametry zasilania: USB 5V Zakres czasów ekspozycji: 0,244 - 2000 ms Czułość: 1000 mV Wymagania systemowe: Windows (32 i 64 bit) Vista, 7, 8, 10, Mac OSX, Linux Format zapisu: *avi, *wmv, *mp4 / *jpg, *png, *tif, *jp2, *webp, *tft, *dng (RAW) Wielkość piksela: 3,2 x 3,2 μm Zakres dynamiki: 61 d |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: (poz. 1+ poz. 2) |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 3 –  Potencjostat z oprogramowaniem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - funkcje: EIS (elektrochemiczna spetroskopia impedancyjna), CV (woltamperometria cykliczna), LSV (woltamperometria liniowa), - 2, 3 lub 4-elektrodowy układ, - maksymalny prąd wyjściowy ± 800 mA - zakres prądów od 10 nA do co najmniej 800 mA, - maksymalny zastosowany potencjał do co najmniej 12 V - czas narastania < 1 (s - prąd wyjściowy > ± 800 mA Elektrochemiczna spetroskopia impedancyjna: - zakres impedancji od 1(Hz do co najmniej 1MHz - maksymalna amplituda 3 V max -maksymalna amplituda prądu AC co najmniej 800 mA Elektrometr: - impedancja wejściowa >1012 ( - prąd wejściowy > ±800 mA Potencjał: - dokładność ustawienia potencjału ± 1mV - rozdzielczość ustawienia 200 (V, 50 (V, 12,5 (V/bit - dokładność odczytu ± 1mV - rozdzielczość odczytu 1 (V, 10 (V, 100 (V, 400 (V/bit Prąd: - dokładność ustawienia odczytu ± 5 pA ± 0,3% zakresu - oprogramowanie komputerowe (oprogramowanie technik pomiarowych, zarządzające pomiarami, do analizy wyników). |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 4 – 3 systemy do ciągłego pomiaru wilgotności, temperatury i przewodnictwa elektrolitycznego EC gleby

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzy systemy do ciągłego, automatycznego pomiaru wilgotności, temperatury i zasolenia gleby, każdy z loggerem, modemem GPRS, anteną GSM, akumulatorem i panelem solarnym. Dostęp do danych pomiarowych poprzez konto na dedykowanym serwerze, w cenę musi zostać wliczona roczna opłata za serwer (karty SIM do urządzeń zapewni Zamawiający). Serwis internetowy musi umożliwiać podgląd danych w formie graficznej oraz możliwość ich ściągnięcia na lokalny komputer w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Podstawowe wymagane parametry urządzeń: Sonda profilowa o długości 90 cm z czujnikami wilgotności i temperatury gleby rozlokowanymi na całej długości sondy w odstępach co 10 cm (9 czujników), konstrukcja stożkowa sondy ułatwiająca jej prawidłową instalację (dobry kontakt z glebą) oraz deinstalację, pomiar wilgotności objętościowej gleby w zakresie 0 – 100% z dokładnością nie gorszą niż ±3%, pomiar temperatury i zasolenia gleby, możliwość pracy systemu w zakresie temperatur nie mniejszym niż od -20°C do +60°C, autonomiczna praca systemu – zasilanie z panelu słonecznego. – 3 sztuki Świder o wymiarach dostosowanych do sondy (kształt stożkowy) pozwalający na prawidłową i szybką instalację sondy z zapewnieniem dobrego kontaktu sondy z glebą wraz z trójnogiem lub innym urządzeniem pozwalającym na utrzymanie pionowego posuwu świdra w trakcie instalacji – 1 sztuka Kabel USB pozwalający na połączenie rejestratorów danych z komputerem w celu ich wstępnego zaprogramowania – 1 sztuka |  | 1 zestaw |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 5 – Waga laboratoryjna precyzyjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne (max.): 0,6 kg Obciążenie minimalne: 1 g Dokładność odczytu (d): 0,01 g Działka legalizacyjna (e): 0,1 g Zakres tary: - 0,6 kg Adiustacja: wewnętrzna (automatyczna) Zasilanie: 100÷240 V AC 50/60 Hz +akumulator Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym; 15 godzin (średni czas) Temperatura pracy: +15÷+300C |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 6 –Wytrząsarka probówkowa tpu Vortex

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka zaprojektowana do mieszania próbek w probówkach lub małych buteleczkach. Wyposażona w unikatowy czujnik ruchu IR umożliwiający zbliżenie dłoni z probówką. Typ ruchu: orbitalny Prędkość obrotowa do 3000 rpm Dwa tryby pracy: czujnik ruchu IR lub praca ciągła Amplituda 4,5 mm Moc 15W System antypoślizgowy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr 7 – System do Real – time PCR z laptopem

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minimalne parametry systemu: System amplifikacji DNA w technologii Peltier, z co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników między innymi: FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™ Źródło wzbudzenia sygnału: pojedyncza dioda LED z systemem filtrów emisyjnych System detekcji sygnału: CMOS Aparat wyposażony w dotykowy panel sterujący Blok grzejny 0 96-cio dołkowy na próbówki, paski probówek, płytki 0,2 ml Blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków grzejnych. Maksymalna rozpiętość temperatury na bloku pomiędzy strefami grzejnymi: 15 °C Maksymalna różnica temperatury pomiędzy 3 niezależnymi, sąsiadującymi blokami grzejnymi 5°C Rozdzielczość czułości umożliwia rozróżnienie różnicy w rozcieńczeniach 1,5 x w pojedynczych reakcjach Naczynia reakcyjne: płytki 96-cio dołkowe probówki 0,2 ml pojedyncze probówki 0,2 ml w paskach Zakres objętości reakcyjnych: 10– 100 µl Zakres temperatur: 4 - 100°C Dokładność rozkładu temperatury nie większa niż +/- 0,4°C Dokładność kontroli temperatury nie większa niż +/- 0,25 °C Szybkość zmian temperatury w bloku grzejnym minimum 6,5°C/s Czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu Rozpiętość detekcji 10 logarytmów Możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR jako pasywnej kontroli wewnętrznej W ofercie producenta aparatu wymagane dostępne gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy, zestawy do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus.. Dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. W ofercie producenta aparatu będzie wymagana dostępna usługa do projektowania zestawów do badania ekspresji genów składających się z miksu: para primerów oraz jedna sonda, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu. W ofercie producenta aparatu będą dostępne gotowe, zoptymalizowane, składające się z mieszaniny dwóch starterów oraz sondy zestawy do badania ekspresji miRNA: H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu W ofercie w ofercie producenta aparatu będą dostępne gotowe, zoptymalizowane zestawy, składające się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu W ofercie producenta aparatu będzie dostępna usługa projektowania zestawów do badania mutacji SNP składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond pracujących w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych mutacji SNP w trakcie jednego eksperymentu. SNP w trakcie jednego eksperymentu. Aparat wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych zaparatu. Oprogramowanie zapewniające: kontrolę aparatu zbieranie i przechowywanie danych automatyczne wykreślanie krzywej standardowej oznaczanie ilościowe – bezwzględne kwasów nukleinowych oznaczanie względne ekspresji genów oznaczanie jakościowe (+/-) szybką detekcję patogenów – analizę polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP, dyskryminacja alleli) analizę krzywych dysocjacji stosowanie kontroli wewnętrznej umożliwiające projektowanie starterów i sond TaqMan pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu automatyczną kalkulację w trakcie każdego cyklu reakcyjnego udziału poszczególnych barwników w mieszaninie reakcyjnej powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zakończonym runie, czy np. o pojawiających się problemach |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  8 – Rotor A -2 DWP do płytek PCR oraz kompatybilny z wirówką 5804R

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor A -2 DWP do płytek z dwom koszami i adapterami do roztworów – 2 sztuki do płytek PCR (96 dołków) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  9 –System dokumentacji żeli DNA/RNA i chemiluminescencji

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Kompletny system z miniciemnią do obrazowania umożliwiający wizualizację: próbek znakowanych fluorescencyjnie, blotów chemiluminescencyjnych, próbek bioluminescencyjnych, mikromacierzy białkowych znakowanych fluorescencyjnie lub chemiluminescencyjnie, żeli DNA i RNA, żeli białkowych. 2. Możliwość wizualizacji: chemiluminescencji: m.in. HRP, AP; ECL, ECL Plex, ECL Plus, ECL Advance; WesternBright ECL, Quantum, Sirius; SuperSignal West Pico, Dura, Femto innych barwników fluorescencyjnych: m.in. bromek etydyny, AmidoBlack, Deep Purple, fluoresceina, GelGreen, GelRed, GelStar, Ponceau S, Stain-Free, SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, SYPRO Orange, SYPRO Ruby, SYTO 60 barwników do fluorescencji na transiluminatorze UV: m.in. bromek etydyny, GelRed, SYPRO Red, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, SYPRO Tangerine barwników do fluorescencji przy użyciu światła niebieskiego: m.in. SYBR Green, SYBR Gold, SYBR Safe, fluoresceina barwników do światła białego: m.in. Coomassie Blue,Coomassie Fluor Orange, srebro, Klisze radiograficzne. 3. Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 6 MPx rzeczywistych pikseli, 16-bitowa o zakresie dynamicznym >4 rzędy wielkości. Urządzenie musi zapewnić chłodzenie kamery do -500C. Wielkość piksela w matrycy nie mniejsza niż 4,54 µmx4,54 µm. 4. System wyposażony w wbudowany komputer i ekran dotykowy min. 13,3 cala. System umożliwiający wymianę wbudowanego komputera w razie potrzeby. W czasie wymiany komputera wbudowanego możliwość pracy przy pomocy komputera zewnętrznego co nie powoduje przestoju w wykorzystaniu sprzętu. Pamięć wewnętrzna na dysku co najmniej 60 GB, system 64-bitowy, 4GB RAM, Windows 10 Pro lub Enterprise z ochroną BitLocker umożliwiającą zaszyfrowanie zebranych danych, sterownie zdalne. 5. Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera stacjonarnego lub laptopa do sterowania systemem – sterowanie touchscreenem lub zewnętrznym komputerem do wyboru przez użytkownika. 6. Urządzenie wyposażone w dwa niezależne zestawy niebieskich diod LED typu EPI o długości fali 470 nm do obrazowania żeli DNA barwionych bezpiecznymi barwnikami np. SYBR Safe, SYBR Green. 7. Urządzenie wyposażone w oświetlenie białe typu EPI z góry. 8. Iluminacja światła diodami EPI z jednorodnością oświetlenia obiektu wewnątrz komory +/-5%. 9. System wyposażony w wysuwany transiluminator UV z podwójną długością fali: 302 i 365 nm (wybór długości fali z poziomu oprogramowania), z przełącznikiem umożliwiającym wycinanie prążków z żelu przy otwartej komorze. Przełącznik musi się automatycznie wyłączać po 5 minutach. Automatyczne wyłączanie światła UV po otwarciu drzwi dla ochrony użytkownika. 10. Transiluminator musi być sterowany przez oprogramowanie do robienia zdjęć i musi się automatycznie wyłączać po każdorazowym zrobieniu zdjęcia, aby przedłużać żywotność lamp UV. 11. Transiluminator musi posiadać zainstalowane lampy UV 302/365 nm o żywotności min. 30.000 godzin pracy. 12. W zestawie konwerter światła białego do wizualizacji żeli białkowych. 13. Zapis plików w formatach tiff, jpg, bmp, png –zapisane pliki posiadają rzeczywiste 16 bit (raw data). 14. Jednoczesny zapis dwóch plików- raw data i z wprowadzonymi zmianami w obrazie poprzez jedno kliknięcie przycisku „Save”. 15. Urządzenie musi umożliwiać umieszczenie blotu bliżej detektora na specjalnej półeczce. Półeczka przechowywana w drzwiczkach systemu. Regulowana odległość obiektu od kamery. Najkrótsza odległość obiektu od kamery nie więcej niż 15 cm dla zwiększenia czułości detekcji chemiluminescencji 16. Automatyczny Focus każdego obrazu czy też leżącego na transiluminatorze czy na półeczce ponad transiluminatorem. 17. Możliwość dokumentacji zdjęcia wykonanego w świetle widzialnym (marker) i chemiluminescencji na jednym obrazie, zarówno na dolnej i górnej półce. 18. Funkcja Autosave- możliwość automatycznego zapisu przez system każdego wykonanego zdjęcia w pamięci dysku. 19. Rozdzielczość przestrzenna: 40 µm dla blotów chemiluminescencyjnych. 20. Możliwość ograniczenia zwizualizowanego obrazu do np. pojedynczego prążka lub regionu i ustawienie czasu ekspozycji dla wizualizacji tylko tego prążka/regionu co zwiększa czułość detekcji. 21. System optyczny musi zapewniać bezpośrednią drogę optyczną od próbki do obiektywu, bez użycia zwierciadeł/luster. 22. Pełna kontrola oświetlenia i zmiany filtrów przez komputer. System zapewnia automatyczne ustawienie ostrości. 23. Możliwość łączności z urządzeniami zewnętrznymi przez bluetooth, wi-fi bądź przez kabel Ethernet. 24. Oprogramowanie musi posiadać możliwość odczytanie intensywności świecenie pojedynczego piksela po najechaniu na ten piksel kursorem myszki. 25.Oprogramowanie do obsługi musi umożliwiać użytkownikowi tworzenie i zapisywanie spersonalizowanych protokołów z własnymi ustawieniami. 26. System musi mieć funkcje łączenia pikseli tzw. binning: 1x1,2x2, 3x3, 4x4, 6x6 i 8x8 dla zwiększenia czułości detekcji blotów. 27. Dostęp do pełnej instrukcji obsługi sprzętu z poziomu touchscreena. 28. W komplecie z urządzeniem oprogramowania do analizy żeli i blotów umożliwiające: analizę żeli 1D , macierzy, kolonii bakteryjnych Analiza ilościowa żeli jednokierunkowych Automatyczne znajdowanie ścieżek Automatyczna detekcja prążków Wyznaczanie Rf i masy cząsteczkowej DNA, RNA i białek W pełni automatyczna korekcja tła Korekcja dowolnych zniekształceń pionowych i poziomych żelu Edycja pików Możliwość wykonywania oznaczeń masy molekularnej i densytometrii w tym samym czasie z jedną wspólna tabelą wynikową Możliwość wizualizacji żelu znalizowanego i żelu oryginalnego jednocześnie Możliwość zoomu żelu analizowanego w granicach 5-200% Możliwość definiowania tła żelu w co najmniej 50 kolorach Możliwość rotacji żelu o dowolny kąt możliwość wizualizacji prążków w 3D Możliwość redukcji tła co najmniej 8 metodami w tym (Valley to valley”, „Rolling Ball”, Imagne Rectangle”, :Base line (adjustable)”, „Rubber Band”, „Minimum Profile”, „Prewiev lane profile”) Możliwość importu plików INF i IMG Możliwość eksportu danych do formatu Excel Automatyczne oraz manualna detekcja prążków możliwość wizualizacji ścieżki z prążkami i elektroferogramu na jednym zdjęciu-możliwość wyboru ścieżek do analizy możliwość dokonywanie adnotacji (opisu) obrazu z wyborem co najmniej 40 czcionek możliwość raportowania wyników dla pojedynczej ścieżki, kilku ścieżek bądź całego żelu dodatkowe narzędzia umożliwiające manualne obrysowywanie obiektów (prążków) celem określenia intensywności świecenia bez tła możliwość liczenia kolonii bakteryjnych z szalek możliwość automatycznej analizy intensywności fluorescencji spotów mikromacierzowych. 29. Aparat wyposażony w min. 3 porty USB umożliwiające podłączenie m.in. drukarki, pamięci USB, myszki lub podłączenie do sieci. 30. Max wymiary urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość): 41 x 56 x 33 cm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  10 – Termocykler do reakcji PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3 niezależnych bloków grzejnych działających w technologii Peltier. Pojemność stosowanych probówek, płytek - 0,2ml, objętość próby – 10- 100 ul Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej Temperatura pokrywy grzejnej jest regulowana w zakresie 30-105°C Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami co najmniej 5˚C jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku Jednorodność rozkładu temperatur w bloku +/- 0,5 ° C, 30 sekund po starcie programu Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia. Zakres temperatury od 0° C do 100C Dokładność temperaturowa – 0,25° C w zakresie 35-99.9 C Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy. Praca i parametry termocyklera kontrolowane przez wysokiej jakości mikroprocesor znajdujący się wewnątrz urządzenia. Aparat nie wyświetla temperatury bloku, tylko temperaturę dla próbki a rozpoczyna zadaną procedurę, dopiero gdy próbka a nie blok osiągnie temperaturę zadaną. Aparat wyposażony w panel dotykowy 8 ‘ wykonany w technologii TFT LCD Możliwość zapamiętania co najmniej 800 programów, możliwość organizacji zapisanych programów w folderach Aparat wyposażony wewnętrzny system bezpieczeństwa zabezpieczający przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod. Każdy użytkownik posiada swą nazwę oraz hasło. Zabezpieczenia te mogą być wyłączone przez użytkownika. Możliwości oprogramowania: możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury; możliwość ustawienia rampingu z dokładnością co do 0.1C/s oraz najwolniejszego przyrostu 0,1C/s; możliwość programowania przerw w procesie wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania; możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu; możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR; dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu; możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB Oprogramowanie przyrządu pozwala na programowanie programu Auto-Delta, który pozwala na inkrementację i dekrementację ustawionych czasów i/lub temperatur o stałą wielkość w kolejnych cyklach. możliwość monitorowania pracy urządzenia przy użyciu dedykowanej aplikacji na telefon tryb symulacji rampingu temperaturowego innych, popularnych termocyklerów zabezpieczenie przed nadpisywaniem auto restart (po przerwie w zasilaniu) inkubacja One Touch Aparat produkowany zgodnie ze standardami ISO 9001 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta dostępny w Polsce – Telefoniczny dostęp do autoryzowanego działu wsparcia aplikacyjnego- Technical Support, przez 5 dni w tygodniu od godz 8:30 do 16:30. Możliwość monitorowania przez autoryzowany serwis poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line w czasie gwarancji Możliwość sprawdzania on line historii napraw aparatu, nadchodzących przeglądów, wygenerowanych podczas instalacji protokołów czy statusu aparatu Aparat posiada możliwość zainstalowania modułu Wi Fi Przyrząd jest wyposażony w porty Ethernet lub szeregowe do podłączania drukarki lub komputera (PC). Przyrząd ma też interfejs USB (2 szt), który może być użyty przy wszelkich przyszłych udoskonaleniach oprogramowania lub przenoszenia metod. Szybkość grzania – 4 C/sek Szybkość chłodzenia –3,5 C/sek, Wymiary –21x24x46 cm±2 cm Waga –8,5kg Wraz z urządzeniem zapewniony jest bezpłatny dostęp do „chmury” służącej do przechowywania swoich danych np. zapisanych metod |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  11 – Zasilacz do elektroforezy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry: 400 V, 500 mA, 50 W, 4x2 wyjścia, programowalne (można zapisać 9 programów z maksymalnie 9 krokami w każdym; po ustawieniu parametrów można zmieniać je w trakcie cyklu, bez jego przerywania. Rejestruje dane, przesyła je i jest zdalnie sterowany. Ciągły zapis danych połączony jest z zegarem (czasu rzeczywistego). Dane można przesyłać przez interfejs USB w celu wizualizacji i zbadania przechowywanych szczegółów przebiegu. Zasilacz może być kontrolowany przez komputer za pomocą funkcji zdalnego sterowania. Timer- funkcja timera umożliwia ciągłe uruchamianie żeli, podczas gdy integrator Vh zapewnia maksymalną powtarzalność. Posiada tryb narastania napięcia – liniowy gradient napięcia dla dowolnego stopnia. Zakres obsługi: Zabezpieczony jest przed przeciążeniem i zwarciem (wyjść) – funkcja automatycznego wyłączania zasilania (zatrzymuje napięcie). Ma automatyczną funkcję: CROSS-OVER, stałe napięcie, stały prąd i stałą moc z autom. przełączaniem. Pokazuje który parametr jest utrzymywany na stałym poziomie. Szybkość- Każda edycja programów, zdefiniowana przez użytkownika jest szybko wykonywana. Wymiary - 163 mm x 300 mm x 307 mm ±5mm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  12 – Zestaw do elektroforezy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastosowanie do rozdziału kwasów nukleinowych w żelach agarozowych, szybkie badanie przesiewowe PCR (fragmenty), analiza trawienia restrykcyjnego i plazmidu, sprawdzanie transkryptów in vitro itp. Zaprojektowane tak, aby były bezpieczne i łatwe w obsłudze, wyposażone w wytrzymały, najtrwalszy akryl, a konstrukcja zapewnia długotrwałą żywotność. Podwójnie, izolowane kable są bezpieczne do 3000 woltów. Pozłacane złącza elektryczne są odporne na korozję. Wbudowane złącza zasilania są zintegrowane z pokrywą bezpieczeństwa. Nowo zaprojektowane elektrody platynowe, mogą być łatwo wymienione przez użytkownika. Format żelu 7 x 10 cm do szybkiej analizy up, do 28 próbek. Poza jednostką główną zawiera także: 1 wyjmowaną tacę z przezroczystym żelem UV (7 x 10 cm) 2 „bramki” do odlewania żelu 1 grzebień (1,0 mm, 8 próbek) 1 grzebień (1,00 mm, 12 próbek) 1 grzebień (1,5 mm, 12 próbek) Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Żele PP można wylewać i rozprowadzać na tej samej tacy (UV przezroczysty) - łatwe w przygotowaniu, łatwe do uruchomienia; „Bramki”z żelowego odlewu PP - bez taśmy, szczelne uszczelnienie, (uszczelki o lepszym dopasowaniu); nie jest wymagany dodatkowy etap uszczelniania; Pozycje grzebienia PP 2-4 - do równoległej analizy z maksymalną liczba próbek; PP Czerwone kontrastowe paski na białej płycie nośnej przy wszystkich pozycjach grzebienia – ułatwia to ładowanie żelu, lepsza widoczność. PP Uchwyty zewnętrzne - ułatwiają poruszanie się, nawet po napełnieniu, (bezpiecznie zamknięcie). PP Wybór grzebieni - różna grubość i liczba dołków, grzebieni do ładowania pipet wielokanałowych, preparatywne grzebienie. Konstrukcja kompaktowa, trwała, ergonomiczna: Pokrywa ochronna z PP zapewnia prawidłową orientację elektrod, PP Mała objętość bufora, System bez wycieków Elektrody: łatwe do czyszczenia i szybkiej wymiany w razie potrzeby. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  13 – Miernik zapylenia

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotometr laserowy z możliwością poboru próbki grawimetrycznej. Urządzenie pomiarowe zasilane bateryjnie lub z zasilacza sieciowego, z dotykowym wyświetlaczem umożliwiającym obsługę miernika bez komputera. Rodzaj sensora – rozpraszanie światła laserowego pod kątem 90° Zakres pomiarowy: 0,001-400 mg/m3 Rozdzielczość: 0,1% odczytu lub 0,001 mg/m3 Stabilność zera: 0,002 mg/m3 przez 24 godziny przy stałej czasowej 10 sek. Zakres analizowanych cząstek: w przybliżeniu 0,1 do 10 µm Przepływ: 3,0 l/min z możliwością nastawy użytkownika w zakresie 1,4-3,0 l/min Współczynnik temperaturowy: +0.001 mg/m3 na °C Zakres temperatur pracy: 0-50°C Temp. przechowywania: od -20 °C do +60 °C Wilgotność otoczenia: 0-95% Rh Stała czasowa regulowana: 1-60 s. Pojemność rejestratora: ok. 60 000 danych Interwał rejestracji: regulowany od 1 s do 1 h Podłączenie do PC – USB/Ethernet Zasilanie – dołączony zasilacz 115-240 VAC Zasilanie bateryjne – akumulator Li-Ion Wyjście analogowe: 0...5 V, lub 2...20 mA Możliwy równoczesny pomiar grawimetryczny (tej samej próbki powietrza) w kartridżu (w standardzie w zestawie) na wymiennym filtrze płaskim średnicy 37mm (opcjonalne filtry we własnym zakresie) Gwarancja na pompę wewnętrzną: 2 lata lub 4000 godzin pracy, zależnie które pierwsze Ekran dotykowy 5,7'', kolorowy, z możliwością wyświetlania m.in. wykresu trendu, w zestawie rysik chowany w obudowie Możliwość ustawienia na ekranie do 10 współczynników kalibracyjnych użytkownika Możliwość wprowadzenia współczynnika fotometrycznego Wyjście analogowe skalowalne ciągłe wybieralne 0-5V DC lub 4...20mA dla wybranego typu pomiaru (np. danej frakcji) Wyjście alarmowe nastawialnym progiem: Przekaźnik oraz wbudowany brzęczyk akustyczny. Wbudowana ładowarka akumulatora/ów wewnętrznych wewnątrz urządzenia Wymiary: 13.5 x 21.6 x 22.4 cm±3cm Zestaw pyłomierza oprócz właściwego miernika zawiera: Zestaw do serwisowania miernika: filtr do zerowania, wężyki pomiarowe, impaktor kalibracyjny PM 2,5 (z zestawu impaktorów), olej, urządzenie do odkręcania pokrywy filtra Oprogramowanie do sczytywania danych i analizy danych zbieranych przez pyłomierz, dający możliwość tworzenia wykresów, tabel oraz raportów statystycznych, pozwalający także ustalić parametry pracy z zewnętrznego komputera, podłączonego do pyłomierza kablem USB Ochronna walizka transportowa materiałowa Zasilacz sieciowy miernika oraz akumulator wewnętrzny miernika 1szt. Zestaw impaktorów PM1, PM2.5, PM4, PM10 Cyklon Dorr Oliver Kaseta 37mm do grawimetrii (bez flirtów) Przewód USB Instrukcja obsługi urządzenia Certyfikat kalibracji miernika z laboratorium producenta Obudowa środowiskowa z wielokierunkową sondą pobierającą próbkę, separatorem wody i akcesoriami mocującymi miernik i moduły wewnątrz obudowy, zasilaczem walizki odpornym na warunki środowiskowe Moduł wlotu ogrzewacza kondycjonującego próbkę z przewodami podłączeniowymi, pozwalający na obniżenie wilgotności względnej pobieranej próbki Moduł autozerowania pozwalający na wykonywanie długich okresów pomiarowych bez konieczności manualnego zerowania urządzenia Dodatkowe możliwości: Możliwość ładowania wewnętrznych akumulatorów w urządzeniu (wbudowana ładowarka) Możliwość zmiany akumulatorów podczas pracy miernika (w przypadku zakupu dodatkowego akumulatora) Króciec wyjściowy umożliwiający skonfigurowanie aparatu do ew. izokinetycznego poboru próby Możliwość używania i wymiany przez użytkownika opcjonalnych filtrów płaskich 37mm do pomiarów grawimetrycznych Nastawa progów alarmowych (wizualnych, akustycznych, sygnałów napięciowych) Dostępność sygnału analogowego danego pomiaru Wyświetlanie grafiki na ekranie (dane pomiarowe) w czasie rzeczywistym Podgląd danych statystycznych w trakcie pomiaru i po zebraniu danych Informacja na ekranie o stanie lasera, przepływie próby i stanie filtrów Przegrywanie danych pomiarowych bezpośrednio na pamięć USB bez konieczności podłączania komputera |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  14 – Mikroskopy dydaktyczne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop powinien być wyposażony w zestaw obiektów łącznie obiektywem 100x. Przeznaczenie: służą do realizacji zajęć z diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej oraz fakultetu z dermatologii Mikroskopy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Olympus BX41 i kamerą Olympus UC30, które służą do realizacji w/w zajęć. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  15 – System do hodowli żab

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cały system fabrycznie nowy, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020. System zaprojektowany i wyprodukowany w sposób umożliwiający utrzymywanie żab Xenopus laevis, zapewniający właściwe warunki do rozwoju i reprodukcji. Brak elementów zawierających metale ciężkie. Wykonanie z materiałów odpornych na działanie wody i soli. Całe orurowanie systemu wykonane z nietoksycznego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. System wolnostojący z minimum 3-rzędowym regałem. Regał wykonane ze stali nierdzewnej klasy i jakości minimum AISI 316, malowanej proszkowo. Wymiary zewnętrzne konstrukcji systemu (całkowite wymiary po instalacji) nie większe niż: wysokość 1900 mm, głębokość 850 mm, szerokość 1850 mm. System z możliwością podłączenia min. 9 zbiorników o pojemności 25 l ± 10% każdy. System posiadający skrzynkę elektryczną i pompy dozujące po prawej stronie. Regał wyposażony w system filtracji i dezynfekcji umożliwiający recyrkulację wody, w którego skład wchodzą minimum: recyrkulacyjna pompa wodna, filtr mechaniczny, filtr chemiczny, filtr biologiczny, lampa UV. System wyposażony w minimum dwuetapową filtrację mechaniczną: filtr wstępny o porowatości nie większej niż 100 μm; mechaniczny filtr harmonijkowy lub równoważny o porowatości nie większej niż 50 μm. Filtr chemiczny w postaci przepływowego, ciśnieniowego filtra węglowego mogącego pomieścić minimum 200g węgla aktywowanego. Filtracja biologiczna – złoże w postaci szklanych lub ceramicznych pierścieni dostarczanych wraz z systemem lub rozwiązania równoważnego; przestrzeń na filtr biologiczny o pojemności minimum 7 l. Lampa UV o mocy minimum 150.000 µW/cm2/sekundę (moc mierzona po 9000 h pracy promienników). Osłona lampy UV wykonana ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI316. System wyposażony w bypass pozwalający na wymianę filtra mechanicznego i chemicznego bez konieczności zatrzymywania przepływu wody w systemie. System wyposażony w grzałki oraz system chłodzenia zapewniające utrzymanie właściwej temperatury wody systemowej na poziomie 18-20 oC, przy temperaturze otoczenia w zakresie 15-23 oC. System wyposażony w minimum 9 wielofunkcyjnych zaworów z możliwością dostrojenia przepływu wody oraz otwierania/zamykania dopływ wody do każdego zbiornika osobno. Odcięcie i ponowne otwarcie przepływu wody ma nie zmieniać wcześniej ustawionego przepływu w danym zaworze. Każdy zawór wyposażony w wizualny wskaźnik ostrzegawczy informujący o sytuacji, w której przepływ wody do zbiornika jest zatrzymany (warunki statyczne). Doprowadzenie wody do pojedynczych zbiorników z przodu regałów. Dodatkowe zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do każdego z rzędów regału osobno. System wyposażony w minimum dwa zbiorniki na roztwory buforowe i minimum dwie pompy dozujące roztwory buforowe, aby zapewnić właściwą przewodność i pH wody systemowej. System wyposażony w sondy pH i przewodności o minimum dwupunktowej kalibracji. Sonda pH o dokładności minimum 0,1 jednostki. Sonda przewodności o dokładności minimum 10 µS. Regał wyposażony w system automatycznej podmian wody w zakresie minimum od 1% do 20%, na poziomie zadanym przez Użytkownika. Zaprogramowana ilość wody wymieniana stopniowo w ciągu 24 h, w odstępach nie dłuższych niż jedna godzina. System wyposażony w podsystem monitoringu temperatury wody, pH oraz elektroprzewodnictwa z możliwością nastawienia wymaganych parametrów i progów alarmowych. Parametry wody monitorowane przez system przez całą dobę oraz wyświetlane na ekranie kontrolnym. Automatyczny system podmiany wody oraz dozowania roztworów buforowych pozwalający na utrzymanie zadanych parametrów wody na poziomie: przewodność (w zakresie 300-1200 μm, ale nie mniej niż przewodność wody zasilającej system), pH (w zakresie 7.0-7.5, ale nie mniej niż pH wody zasilającej system). System wyposażony w ekran dotykowy do kontroli parametrów pracy urządzenia, chroniony hasłami dostępu na minimum dwóch poziomach. Zmiana parametrów wody w systemie (pH, temperatury i przewodności) oraz innych ustawień systemu może odbywać się tylko po autoryzacji przez uprawnionego użytkownika (hasło dostępu). System wyposażony w automatyczne przypomnienia o procedurach konserwacyjnych oraz całodobowy monitoring parametrów wody (minimum temperatury, pH oraz przewodności). Archiwizacja wskazań parametrów wody przynajmniej z ostatnich 12 godzin. Jednostka wyposażona w system alarmowy powiadamiający minimum o: przekroczeniu zadanych parametrów wody (pH, przewodność i temperatura), zbyt niskim poziomie wody w systemie, konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych (wymiana lamp UV, kalibracja sond, wymiana filtrów). Archiwizacja alarmów pojawiających się w systemie. Możliwość przekierowania informacji o nieprawidłowej pracy systemu do systemu BMS. System wyposażony w minimum 4 stopki o regulowanej wysokości w celu ułatwienia poziomowania regału. System kompletnie wyposażony dedykowanymi zbiornikami do hodowli żab. Wszystkie zbiorniki muszą być wykonane z półprzezroczystego autoklawowalnego poliwęglanu o ciemnym zabarwieniu lub tworzywa równoważnego, który ogranicza rozwój alg, stwarza optymalne warunki do hodowli żab i zapewnia użytkownikowi możliwość wizualnej inspekcji zbiornika z zewnątrz. Każdy zbiornik dostarczony z systemem kompletnie wyposażone, składający się z minimum: zbiornika o pojemności 25 l ± 10%; pokrywy; elementu odpływowego/przelewowego. Narożniki zbiorników zaokrąglone w celu łatwiejszego czyszczenia oraz ochrony delikatnej skóry żab. Pokrywy zbiorników składające się z minimum dwóch przesuwnych elementów, umożliwiających otwarcie zbiornika z obu stron (od przodu i od tyłu zbiornika). Element odpływowy/przelewowy zapewniający efekt syfonu (zbierania zanieczyszczeń z dna zbiornika), zbudowany z minimum dwóch rur. Wewnętrzna rura spełniająca funkcję przelewu. Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika na regale poprzez wyjęcie elementu odpływowego/przelewowego. System wyposażony w kontrolę przepływu wody w każdym zbiorniku. Istnieje możliwość zatrzymania przepływu wody w każdym ze zbiorników oddzielnie i przekierowania go dalej, co umożliwi np. chwilowe usunięcie jednego ze zbiorników z systemu w celu np. jego wymiany lub prac konserwacyjnych. System wyposażony w zabezpieczenie, które zatrzymuje pompę obiegową w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. System wyposażony w zabezpieczenie – przelew połączony z odpływem lub rozwiązanie równoważne, które zapobiega przelaniu się wody ze zbiornika technicznego. Zasilanie systemu: 220÷240V; 50÷60Hz. Dostarczenie i zainstalowanie wraz z systemem kompatybilnego zmiękczacza z filtrem wstępnym o minimum następujących parametrach: zmiękczacz dwukolumnowy przeznaczony do pracy ciągłej; filtr wstępny z wymiennym wkładem workowy o porowatości nie większej niż 50 µm; zbiornik solanki o pojemności minimum 25 l. |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  16 – Wytrząsarka Vortex z akcesoriami

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ ruchu: kołowy. Amplituda: 4 mm. Moc (in/out): 58/10 W. Zakres prędkości: 500-2500 obrotów na minutę. Wymiary (szer. x dł. x wys.): 127 x 149 x 136 mm±5mm Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotność): od 5°C do +40°C i 80%. Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz. Akcesoria: - zapasowa standardowa nasadka - uniwersalna nasadka - wkład na 54 probówki typu Eppendorf poj. 1,5;2ml |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  17 – Aparat do elektroforezy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary: 18 x 40.5 x 9.4 cm±3mm komora elektroforetyczną z elektrodami o poj. ok. 1 L pokrywa z kablami umożliwiającymi podłączenie aparatu do zasilacza Sanki 15x 25 cm Grzebienie na 15 i 20 studzienek Gel kaster pasujący do sanek 15 x25 cm Możliwość analizy od 1 do 120 próbek w jednym czasie |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  18 – Urządzenie do odparafinowania i odmaskowywania antygenów w skrawkach tkankowych przeznaczonych

do immunohistochemicznych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie 3w1, do przeprowadzania procesów uwadniania, odparafinowywania oraz odmaskowywania antygenów w skrawkach tkankowych. Aparat musi przeprowadzać wyżej wymienione procesy automatycznie. Urządzenie nastołowe i działające autonomicznie. Obsługa za pomocą wbudowanego, kolorowego ekranu dotykowego LCD Urządzenie musi posiadać wewnętrzne oprogramowanie. Opcjonalna możliwość podłączenia aparatu do komputera. Urządzenie musi umożliwiać przeprowadzenie uwadniania, odparafinowywania oraz uwalniania epitopów w skrawkach tkankowych umieszczonych na szkiełkach podstawowych. Aparat musi mieć możliwość prowadzenia odkrywania epitopów w niskim pH 6.1 oraz wysokim pH 9. Wszystkie 3 procesy przeprowadzane z użyciem jednego buforu 3w1, kompatybilnego z aparatem. Liczba tanków do szkiełek: co najmniej 2 - każdy z możliwością załadunku co najmniej 24 szkiełek jednocześnie. Każdy pojemnik musi działać niezależnie. Możliwość ustawienia różnych protokołów dla każdego z pojemników. Urządzenie musi umożliwiać ustawienie startu protokołu z opóźnieniem. Nominalna pojemność tanków na szkiełka: co najmniej 1,5L Urządzenie musi monitorować poziom płynu w każdym zbiorniku Całkowita pojemność szkiełek: nie mniej niż 48 Wymiary nie większe niż: 29.0 cm W x 64.7 cm D x 32.0 cm H Waga nie większa niż: Waga 23 kg Zakres temperatury dla odmaskowywania antygenów w zakresie co najmniej: 65-102 °C Dokładność temperatury dla odmaskowywania antygenów: nie gorzej niż ±2 °C Zakres temperatury dla grzania wstępnego w zakresie co najmniej: 30-85 °C Dokładność temperatury dla grzania wstępnego: nie gorzej niż ±5 °C W zestawie z aparatem pojemniki do przeprowadzenia płukania po reakcjach oraz co najmniej 4 uchwyty na szkiełka każdy z możliwością załadunku nie mniej niż 12 szkiełek. Wykonawca musi zapewnić szkolenie z obsługi aparatu. W komplecie z aparatem musi znajdować się także startowy zestaw odczynników: Zestaw umożliwiający przeprowadzenie min. 600 oznaczeń IHC. Ilość buforu high pH 9 przeznaczonego do reakcji 3w1 dla aparatu PT Link – min. na 600 oznaczeń. Dodatkowy bufor low pH przeznaczony do reakcji 3w1 dla aparatu PT Link – co najmniej 3 butelki po 30ml Oznaczenie IHC oparte na zastosowaniu polimeru skoniugowanego z przeciwciałami 2-rzędowymi oraz enzymem HRP. Wybarwienie za pomocą barwnika DAB W zestawie muszą się znajdować wszystkie wymagane dodatkowe odczynniki do przeprowadzenia reakcji IHC – bloker peroksydazy, bufory dla DAB oraz bufory płuczące. Ich ilość musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 oznaczeń IHC. |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  19 – Kriostat

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kriostat półautomatyczny Urządzenie wolnostojące Komora robocza kriostatu wykonana ze stali nierdzewnej Komora robocza kriostatu wyposażona w system podciśnieniowego rozprostowywania skrawków, służący również jako odkurzacz do czyszczenia wnętrza komory Stolik oraz uchwyt do noża wykonane z materiałów utrudniających osiadanie szronu Uchwyt z osłoną na nożyki dostosowywany do nożyków niskoprofilowych wymiennych Możliwość zaprogramowania temperatury chłodzenia preparatów na głowicy do min. - 43°C System niezależnej regulacji temperatury głowicy z preparatem Temperatura pracy komory kriostatu: - 25°C Pólka zamrażająca na min. 19 stolików w tym co najmniej jedno miejsce do szybkiego zamrażania do temperatury min. -55°C w ciągu 3 min. Funkcja automatycznego rozmrażania, z możliwością natychmiastowego rozmrażania i programowania czasu rozpoczęcia rozmrażania Podgrzewana szklana płyta zamykająca komorę roboczą Elektromechaniczne doprowadzenie noża do preparatu Oświetlenie komory roboczej z możliwością ukierunkowania kąta padania światła Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia min. 0,5-100 µm Kroki grubości cięcia: - 0,5 do 5 µm, skok nie większy niż 0,5 µm - 5 do 10 µm, skok nie większy 1 µm - 10 do 20 µm, skok nie większy 2 µm - 20 do 50 µm, skok nie większy 5 µm - 50 do 100 µm, skok nie większy 10 µm Funkcja trymowania regulowana w zakresie min. 5-500 µm Ruch głowicy mikrotomu w pionie – min. 64 mm Zakres ruchu poziomego noża – min. 45 mm Funkcja retrakcji – min. 20 µm Możliwość obrotu o 360° stolika z preparatem umieszczonym w głowicy mikrotomu Możliwość regulacji kąta nachylenia stolika z preparatem w osi X,Y, w zakresie min. 7° Możliwość nastawy kąta nachylenia noża w min. zakresie 8-16° Szybkość zbliżania noża do preparatu w granicach 0-3 mm/s System zapobiegający zwijaniu się skrawków Dotykowy panel sterowania zawierający informacje o co najmniej temperaturze zamrażania i grubość skrawania Wymiary szerokość nie większa niż 90 Głębokość nie większa niż 100 cm |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  20 – Mieszadło hematologiczne

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrętło kołysania: 0 ... 70 obr/min. Zużycie energii: 25 W Wymiary rolki: 280 x 30 mm Ilość rolek: 6 Wymiary urządzenia (SxGxW): 470 x 260 x 120 mm± 5mm Zasilanie: 230 V, 50 Hz Tryb pracy: ciągły |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………

Część nr  21 – Aparat do elektroforezy poziomej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary aparatu – 16,5 x 23 x 6,5 cm (szer. x dł. x wys.)±2cm wymiary żelu – 10 x 11,5 cm (szer. x dł.) ±2cm objętość buforu – 450 ml |  | 1 |  |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

lub

Kwalifikowany podpis elektroniczny  : …………………….…………