Specyfikacja Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

numer sprawy: 27/D/24, pn.:

Dostawa   angiografu   dwupłaszczyznowego

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 143 000 EURO.

Specyfikacja zatwierdzona przez: dr n. med.  Robert Starzec

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA

w Łodzi

Łódź, dnia 15.11.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie  art. 129 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 132 i nast. Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

#### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na  jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Postępowanie przeprowadzone jest na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

#### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stornie internetowej prowadzonego postępowania.

#### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „SP ZOZ MSWiA w Łodzi ” lub „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, t.j. - ze zm.).

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II SWZ.

##### ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

#### Dane Zamawiającego:

  - NIP: 726-00-04-820

  - REGON:470805076

  - KRS: 0000023744

- Dokładny adres do korespondencji:	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42, 91-425 Łódź, z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych.

  - Adres internetowy zamawiającego: http://www.zozmswlodz.pl

  - korespondencja w sprawie zamówienia: https://platformazakupowa.pl

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

- Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego dedykowanej zamówieniom: https://platformazakupowa.pl/pnzozmswlodz . Wykonawcy winni na bieżąco sprawdzać zawartość strony internetowej w celu sprawdzenia, czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

- Znak Postępowania: 27/D/24. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Przedmiotowa dostawa finansowana jest w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia na realizację „Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2032 w zakresie zadania pn.: Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu”

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 11, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

- Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiający najpierw  dokona  badania i oceny  ofert,  a  następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 20, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający będzie kontynuował  procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 21 w odniesieniu do ofert Wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA! Zamawiający przypomina, że w toku niniejszego  postępowania, zgodnie z art. 61 ust.2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego szczegółowo opisane w rozdziale VIII i IX.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest  zakup angiografu dwupłaszczyznowego wraz z osprzętem i urządzeniami medycznymi  (zwanego dalej towarem lub sprzętem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i zgodnie z Formularzem Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku „Parametry techniczne” (załącznik 1a1 i 1a2 do Formularza Oferty). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ („Formularz asortymentowo-cenowy”) i w załączniku do Formularza Oferty („Parametry techniczne”) oraz Warunkach gwarancji załącznik 1b do Formularza oferty

- Oferowany przez Wykonawcę towar musi:

  - być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 – t.j. ze zm.)

  - spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w SWZ spowoduje odrzucenie oferty;

  - być fabrycznie nowy, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych i prawnych, oraz nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem;

- musi być dostarczony z kompletnym rozwiązaniem wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do uruchomienia i użytkowania, a co za tym idzie odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie będzie po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje na oprogramowanie, które uprawnią Zamawiającego do bezterminowego i nieograniczonego czasowo korzystania z tego oprogramowania;

- Wykonawca gwarantuje, że udzielone licencje są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w przyszłości;

- Wykonawca musi dostarczyć kompletne rozwiązanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, licencjami potrzebnymi do wykonania integracji z systemem PACS / RIS Zamawiającego dedykowanego dla Pracowni Hemodynamiki. Odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie uruchomionego rozwiązania (w tym za uruchomienie integracji z systemem PACS/RIS Zamawiającego – w zakresie prac integracyjnych po stronie dostarczanego Angiografu) po stronie Wykonawcy.

- Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 2 powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdz. II.I

    - Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

33100000 - 1  Urządzenia medyczne

33111720 - 4 Urządzenia do angiografii

33111000 - 1 Aparatura rentgenowska

3111800 - 9 Diagnostyczny system rentgenowski

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej, tj.: oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części (pakiety).

- Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XXIV SWZ.

II.I.    PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają  określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

  - Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE – jeśli dotyczy

  - Deklaracje zgodności UE albo oświadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745

  - Informacje (np. katalogi, prospekty, ulotki, instrukcje użytkowania) nt. parametrów oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia, określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym  (załącznik nr 2 do  SWZ) i w Parametrach technicznych (załącznik nr 1a1, 1a2, do SWZ). Prosimy o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach/plikach, której  pozycji one dotyczą.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowienia ust. 2 powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

III. TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dostawa sprzętu dla Pakietu nr 1 do dnia 23 grudnia 2024 r. (termin konieczny do rozliczenia umowy dotacji Ministra Zdrowia przez Zamawiającego).

- instalację i uruchomienia nowego angiografu w terminie do dnia 18 czerwca 2025 r. (termin konieczny do rozliczenia umowy dotacji Ministra Zdrowia przez Zamawiającego).

- dostawa sprzętu  wraz z instalacją i uruchomieniem dla Pakietu nr 2 do dnia 18 czerwca 2025r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe  podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 poz. 2048 t.j.) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 t.j.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (fakultatywna przesłanka wykluczenia).

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

- Zamawiający ocenia czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. Ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a) PZP.3.

- Ponadto, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 507) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

- Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6 następuje na okres trwania określonych w nim okoliczności.

- W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 6, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

VI. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są            dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

  - Do oferty Wykonawca, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, dołącza:

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SWZ) oraz

  - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i braku zakazu udzielenia zamówienia publicznego podmiotom związanych z Federacją Rosyjską,  Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego oraz jeżeli bierze udział w przedmiotowym postępowaniu - Podmiot udostępniający zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert:

    - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3a do SWZ.

    - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3b do SWZ – dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.

  - Oświadczenie Wykonawcy z art 117 ust. 4 Ustawy, o którym mowa w rozdziale VII ust. 4 SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy

  - Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 powyżej, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

UWAGA! W części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.

W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia Wykonawca nie wypełnia części / sekcji, które nie dotyczą niniejszego postępowania i zostały skreślone.

Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału.

  - Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

5.1.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

5.1.1.  Informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie:

    - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy;

    - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka  karnego;

5.1.2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 – j.t. ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

5.1.3.  Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.1.4. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 5.1.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

6.1. 	w pkt. 5.1.1 niniejszego rozdziału składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w pkt. 5.1.1;

6.2. 	w pkt. 5.1.3. niniejszego rozdziału składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, , jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Dokument, o którym mowa w pkt. 6.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ofert jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. powinny  być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć .

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych  podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli:

11.1	będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków,

11.2.	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które  Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

- VII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 2 rozdziału IV SWZ.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale VI składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane – nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy –(zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu  Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

2.1. w sprawach merytorycznych:

Beata Mosińska – Koordynator Sekcji aparatury medycznej

2.2. w sprawach formalno – prawnych:

Monika Dobrzyńska – Koordynator Działu Zamówień Publicznych

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

- Maksymalna wielkość plików załączonych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 1GB, przy maksymalnej liczbie plików (lub spakowanych folderów) równej 20.

- Minimalne wymagania techniczne i informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych są opisane na Stronie platformazakupowa.pl.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że godzina określona na platformie zakupowej jest godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wniosku lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem platformy zakupowej.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.

- W kwestiach budzących wątpliwości odnośnie zapisów SWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia wniosków o wyjaśnienie jej treści.

- Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, o których mowa powyżej odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez polecenie „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” jako załącznik, dostępne przy zamieszczonym postępowaniu (prawy dolny róg strony).

- Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane drogą elektroniczną w dokumencie edytowalnym (np. word)

- Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 135 PZP

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 7 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia nie wpłynął w terminie wskazanym wyżej zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert lub informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 poz. 2415.).

- W przypadku kiedy należy złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia musi on być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt osobisty w swojej siedzibie.

## IX. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SWZ

- Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane)  muszą być składane elektronicznie i muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 261 Ustawy.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta musi być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną / upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać przepisy “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia i dowody, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe skutkować będzie ich odrzuceniem.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  - „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ wraz z wypełnionym załącznikiem ,,Parametry techniczne”  Załącznik 1a1 , 1a2 oraz Warunki gwarancji Załącznik 1b do SWZ

  - „Formularz asortymentowo-cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SWZ.

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1-4, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SWZ.

  - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3a, 3b do SWZ.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z ust. 5 i 6 rozdziału IV SWZ (o ile dotyczy).

  - Oświadczenie Wykonawcy z art 117 ust. 4 Ustawy, o którym mowa w rozdziale VII ust. 4 SWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ.

  - Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II.I SWZ

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej,  w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy PZP, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452).

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

X. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wymagany przez Zamawiającego termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy, po dostawie potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

- Dostawa, montaż i instalacja realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,

- Szkolenie personelu  w  siedzibie Zamawiającego, minimum 1 spotkania, szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie.

- Gwarancja na zasadach określonych we wzorze umowy.

XI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia 01.03.2025r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswlodz w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 02.12.2024r. do godziny 09:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust.1  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XIV. Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.12.2024r. godz. 09:05

- Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl  w sekcji ,,Komunikaty”.

- Sesja otwarcia ofert nie będzie przeprowadzona z udziałem Wykonawców oraz nie będzie transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi.

XV. Sposób obliczania ceny oferty

- Wykonawca określi cenę netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT) w złotych polskich wg załączonego Formularza Asortymentowo-Cenowego (załącznik nr 2).

- Towar dostarczony będzie do Zamawiającego w opakowaniu producenta na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Opłata za opakowanie powinna być wliczona w cenę towaru. Cena powinna obejmować: koszty transportu krajowego i zagranicznego loco Zamawiający, rozładunku, załadunku, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, opłaty celne i graniczne, wszelkie rabaty, upusty, podatki oraz wszelkie inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

- Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Do obliczenia ceny oferty należy zastosować następujący sposób oddzielnie dla każdej części zamówienia:

- Podać jednostkową cenę netto dla każdej pozycji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Obliczyć cenę jednostkową brutto dodając do ceny jednostkowej netto iloczyn ceny jednostkowej netto i stawki VAT (w%). Tak wyliczoną cenę jednostkową brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

- Obliczyć wartość netto każdej pozycji, mnożąc podaną cenę jednostkową netto przez ilość. Tak wyliczoną wartość netto należy zaokrąglić się do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”

- Podać stawkę VAT (w %) dla każdej pozycji.

- Obliczyć wartość brutto dla każdej pozycji dodając do wyliczonej wartości netto iloczyn wyliczonej wartości netto i stawki VAT (w %). Tak wyliczoną wartość brutto należy zaokrąglić się do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 to należy zaokrąglić w górę, jeżeli mniejsza to nic nie zmieniać a pozostałe cyfry po przecinku należy „odciąć”.

- Obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/ brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy).

- Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.

- W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5, przy założeniu, że cena jednostkowa netto została określona prawidłowo.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 t.j., z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony w programie Excel, zawiera formuły wyliczeń. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
         oceny ofert

- Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Pakiet 1 i 2

| Lp. | Kryterium | Ranga | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 60 % | 60,00 pkt |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI | 10 % | 10,00 pkt |
| 3. | JAKOŚĆ - PARAMETRY TECHNICZNE | 30 % | 30,00 pkt |

- W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

C = [(CMIN/CB) x 60%]*100

C – wartość punktowa ceny;

CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

CB – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi max 60 pkt,

Zgodnie z art. 225 pkt 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną zostanie odpowiednio doliczony podatek VAT, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W kryterium WARUNKI GWARANCJI (WG) Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

24 miesiące – 0 punktów

25 - 35 miesięcy – 5 punktów

36 miesięcy i więcej – 10 punktów

- Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „WARUNKI GWARANCJI” wynosi max. 10,00 pkt.

- W kryterium JAKOŚĆ – PARAMETRY TECHNICZNE (PT) Zamawiający zastosuje sposób przyznawania punktacji szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ w celu obliczenia ilości punktów cząstkowych PTB dla poszczególnych ofert.

Punkty przyznane zostaną następnie podstawione do ogólnego wzoru:

PT= PTB/PTMAX  x 30%

PT – wartość punktowa parametrów technicznych

PTB – liczba punktów cząstkowych przyznany badanej ofercie

PTMAX – największa liczba punktów cząstkowych spośród wszystkich ofert

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „JAKOŚĆ - PARAMETRY TECHNICZNE” wynosi 30 pkt,

- Ocena końcowa oferty:     OK = C  + WG + PT

OK – ocena końcowa oferty

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena

WG – ilość punktów przyznanych w kryterium warunki gwarancji

PT – ilość punktów przyznanych w kryterium jakość  - parametry techniczne

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najwyższą ilością punktów.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym Postępowaniu.

XIX. Informacje o treści zawieranej umowy oraz O możliwości jej zmiany

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy  - załącznik Nr 4 do SWZ (zwany także Wzorem Umowy) .

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlegają negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  przysługujących wykonawcy

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)    niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)    zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- XXI. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

- Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 4 PZP.

XXII.   KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Łodzi, 91-425 Łódź, ul. Północna 42.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: Pan Lubomir Marecki, kontakt: e-mail: admin@zozmswlodz.pl

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa angiografu dwupłaszczyznowego   – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

  - prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:

  - potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;

  - uzyskanie dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o:

    - celach przetwarzania;

    - kategoriach odnośnych danych osobowych;

    - informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);

    - planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;

    - prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą̨, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

    - prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    - źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;

    - zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;

  - uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), związanych z przekazaniem, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  - dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu; a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XX. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

- Załączniki nr 1a1, 1a2, – Parametry techniczne,

- Załącznik 1b - Warunki gwarancji,

- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy,

- Załącznik nr 3 – JEDZ,

- Załącznik nr 3a, 3b – Oświadczenia o wykluczeniu

- Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Wzór umowy),

- Załącznik nr 4A – wzór umowy RODO

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy z art 117 ust. 4.

Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i siedziba Wykonawcy	albo	Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

...........................................................................................................................................................................................

Nr telefonu ……...................................................................................................................................................................

Regon: ............................. NIP: ........................................... BDO: …………………………………

Województwo.............................................................. Powiat……........................................................................................

Internet: http://........................................................... e-mail:............................................@..........................................

KRS: ……………………………………… (jeżeli dotyczy)

Wykonawca jest: *

- Mikroprzedsiębiorstwem ,

- Małym przedsiębiorstwem ,

- Średnim przedsiębiorstwem ,

- Jednoosobową działalnością gospodarczą,

- Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- Innym rodzajem

UWAGA  *zaznaczyć właściwe

Do:

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁODZI 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr Dz.U. S: ………./2024 ………..-2024 w dniu ………………2024 r. o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup angiografu dwupłaszczyznowego    – numer sprawy 27/D/24:

- Oferujemy  dostawy sprzętu spełniającego wymagania określone w załączniku Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SWZ. Załącznik ten stanowi integralną część niniejszej oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot umowy, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, nie później niż we wskazanych poniżej terminach:

- termin dostarczenia sprzętu (Pakiet nr 1) – do dnia 23  grudnia  2024 roku;

- termin dostarczenia sprzętu ( Pakiet nr 2) – do 18.06.2025 roku

- termin montażu, uruchomienia sprzętu   - w terminie do uzgodnienia z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 18 06.2025 roku.

- Proponowany termin płatności: 30 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na warunkach i zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

Należność będzie wpłacana przelewem na rachunek bankowy (rozliczeniowy) Wykonawcy podany na fakturze, który jest zgodny:

- z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) wprowadzonego do wykazu podatników VAT tzw. biała lista - w przypadku podatników VAT *

- z numerem rachunku bankowego (rozliczeniowego) zgłoszonym przez Wykonawcę do Urzędu Skarbowego w związku z prowadzoną działalnością  - w przypadku innych podatników *

*niewłaściwe skreślić

- Zobowiązujemy wystawiać fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Oferujemy okres gwarancji zgodny z poniższymi wymogami:

| Oceniane kryteria: | Podać/Wypełnić |
| --- | --- |
| Gwarancja Proponujemy następujący okres gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia liczony jest daty uruchomienia. | Pakiet nr ……………./……..… miesięcy (24 miesiące, 25-35 miesięcy, 36 i więcej miesięcy) Zamawiający zastrzega, iż 24-miesięczny okres gwarancji, jako warunek otrzyma 0 pkt. |

!!! Zgodnie z zapisami w  rozdz. XIV SWZ powyższy parametr, poza ceną, stanowi kryterium oceny ofert. !!!

Niepodanie ww. terminów, bądź podanie terminów poza określonym zakresem będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- Przeglądy i serwis sprzętów wykonuje firma …………………………………..…………. (kontakt do serwisu: adres, nr telefonu, faksu, e-mail) tel. ………………………..………, faks:…………………………….

- Potwierdzamy spełnienie wymaganej przez Zamawiającego realizacji dostawy, montażu i instalacji sprzętu oraz szkoleń 
w terminie wskazanym w SWZ.

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniamy następujące wymagania dodatkowe:

- Dostawa, montaż i instalacja realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,

- Szkolenie personelu  w  siedzibie Zamawiającego, minimum 1 spotkanie, szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie

- Gwarancja na zasadach określonych we wzorze umowy;

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn „Zakup angiografu dwupłaszczyznowego” niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas towar, zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ), spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022, poz. 974), na co posiadam wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu oraz, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego towaru , niespełniającego przedmiotowych wymogów.

- Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup angiografu dwupłaszczyznowego”  niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas towar spełnia wszystkie wymagane warunki określone w załączniku 2 i w załączniku 1a1, 1a2,  do SWZ oraz w ewentualnych modyfikacjach, dopuszczeniach.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, wyjaśnieniami, zmianami SWZ oraz z załączonymi Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Wzór umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (Wzór umowy), stanowiące załącznik Nr 4 do specyfikacji, zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy na zaproponowanych warunkach.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte  w pliku pod nazwą ………………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. Jednocześnie wykazujemy, przedkładając w pliku pn. ………………… dokumenty, potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Niniejszym, zgodnie z art. 225 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że dostawa sprzętu, oferowana w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług. * niepotrzebne skreślić

Dostawa niżej wymienionych towarów, oferowanych w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzi w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: *

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................

* (należy podać nazwę (rodzaj) towaru,   wskazać ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku VAT).

**W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Dostawy wykonamy sami / przy udziale podwykonawcy*. Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na dostawę:** ......................................................................................................................

Nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani: ………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić.

** W przypadku niewpisania części zamówienia, którą zrealizuje Podwykonawca, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wykona zamówienie sam

- Zamówienie zrealizujemy (odpowiednie wypełnić):

a) sami …………………………………………………………………………………………………………………………………….…

b) w konsorcjum z:

- ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

- (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – DOTYCZY / NIE DOTYCZY*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 –należy  niepotrzebne skreślić.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

Pakiet 1

Załącznik 1a1 do SWZ – 27/D/24

Nazwa: angiograf dwupłaszczyznowy z wyposażeniem

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje ogólne |  |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |  |
|  | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat dwupłaszczyznowy z możliwością synchronicznej (jednoczesnej) pracy obu płaszczyzn, składający się z: - 2 x pozycjoner (na statywie podłogowym, tzw. pozycjoner podstawowy, na statywie sufitowym, tzw. pozycjoner pomocniczy), - 2 x generator RTG, - 2 x lampa RTG, - stół pacjenta, - 2 x rentgenowski tor wizyjny, - system rejestracji obrazów pracujący w technologii cyfrowej | Tak, podać i opisać | Bez oceny |  |  |
|  | System umożliwiający w zaoferowanej konfiguracji wykonywanie szerokiego zakresu badań naczyniowych: - serca - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Statyw podłogowy |  |  |  |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy (za głową i co najmniej z jednego boku głowy) | Tak, opisać | Położenie statywu od strony głowy i dwóch stron stołu – 10 pkt. Położenie statywu od strony głowy i jednej strony stołu – 0 pkt. |  |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 240° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 100° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu z boku stołu pacjenta | ≥ 140° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu z boku stołu pacjenta | ≥ 100° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |  |
|  | Obrót statywu w osi pionowej | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Zachowanie pionowego lub poziomego ustawienia detektora względem pacjenta niezależnie od kąta statywu w stosunku do osi długiej pacjenta oraz zastosowanej projekcji | Tak/Nie | Tak -10pkt Nie- 0pkt |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej | ≥ 40°/s | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wykonywanie badań dwupłaszczyznowych ze statywem podłogowym umieszczonym w innym położeniu niż za głową pacjenta | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji z boku stołu pacjenta za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie po obu stronach statywu | Tak/Nie, opisać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon, odległość cyfrowego detektora od lampy RTG , pozycja statywu, pozycja blatu stołu, wysokość stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak | Dla obrazu na monitorze referencyjnego – 0 pkt. Dla obrazu wyświetlanego w obszarze live i dla obrazu referencyjnego – 5pkt |  |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne | Tak | Obród przesłon w obudowie bez obrotu mechanicznego kołpaka lub – 20 pkt. Kwadratowy płaski panel cyfrowy i elektroniczna kompensacja obrotu obrazu – 15 pkt. Obród przesłon z mechanicznym obrotem obudowy, kołpaka – 5 pkt . Inne rozwiązania – 0 pkt. |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529) min. IPX4 – 2 pkt. |  |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt. Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe – 2 pkt. |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta oraz drugim ramieniem | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Statyw sufitowy |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na suficie na przedłużonych szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu | Tak, podać długość zaoferowanych szyn jezdnych | Wartość najmniejsza – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pozycjoner składający się z dwóch połączonych ramion C | Tak, opisać | Ramiona funkcjonalnie niezależne umożliwiające wzajemnie niezależne wykonywanie ruchów rotacji i angulacji. Zakres CRAN/CAUD ≥ 90° niezależnie od projekcji LAO-RAO. -20pkt Inne rozwiązanie -0pkt |  |  |
|  | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów kardiologicznych oraz w obrębie jamy brzusznej i kończyn dolnych – bez konieczności przekładania pacjenta | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Zakres projekcji RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 88° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń, wynikających ze współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta | ≥ 10°/s (podać) | Bez oceny |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie po obu jego stronach | Tak/Nie, opisać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon, odległość cyfrowego detektora od lampy RTG, pozycja statywu, pozycja blatu stołu, wysokość stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak | Dla obrazu na monitorze referencyjnego – 0 pkt. Dla obrazu wyświetlanego w obszarze live i dla obrazu referencyjnego – 5pkt |  |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529) min. IPX4 – 2 pkt. |  |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użycia pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt. Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz programowe – 2 pkt. |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta oraz drugim ramieniem | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
| - V | Stół pacjenta |  |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Blat stołu z wcięciem na głowę do badań i zabiegów neuroradiologicznych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Tak, min. 100 cm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta [cm] | Tak, min. +/- 14 cm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pochylanie blatu stołu w osi długiej (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) oraz w osi poprzecznej | Tak, min. +/- 12° | Bez oceny |  |  |
|  | Przesuw mimośrodowy (rotacja) stołu, umożlwiający pozycjonowanie stołu w osi poprzecznej. | Tak/Nie, opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Funkcja utrzymania projekcji ramienia podczas pochylania blatu stołu | Tak/Nie, opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zakres obrotu wokół osi pionowej min. 180° | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Długość płyty pacjenta | ≥ 270 cm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | ≥ 120 cm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, silnikowo, zakres min. 20 cm | Bez oceny |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu [kg] | Min. 200 kg | Bez oceny |  |  |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności | Ekwiwalent ≤ 1,5 mmAl | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak | Pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody (zgodnie z normą PN-EN/IEC 60529) min. IPX4 – 2 pkt. |  |  |
|  | Akcesoria min.: materac, (przepuszczalna dla promieniowania RTG) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne; pasy stabilizujące pacjenta, dodatkowy wyłącznik hamulców blatu stołu montowany do szyn akcesoryjnych; Dodatkowy materac pokrywający cała długość stołu pacjenta, dedykowana do zabiegów neuroradiologicznych podkładka pod głowę. | Tak; Wymienić | Bez oceny |  |  |
|  | Okablowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów IVUS na monitorze w sali badań, realizowane w technologii światłowodowej dla zapewnienia separacji galwanicznej. Instalacja okablowania w kanałach kablowych stołu. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Okablowanie poprowadzone w kanałach kablowych umożliwiające podłączenie wstrzykiwacza kontrastu zainstalowanego na szynach stołu. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Generator w.cz. |  |  |  |  |
|  | Dwa układy wytwarzające wysokie napięcie do zasilania lamp RTG, niezależne | Tak, Zamawiający dopuszcza układy w jednej obudowie/szafie) | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa każdego z generatorów | Min. 100 kW | Bez oceny |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji stosowany klinicznie | < 3,2 ms, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Włączniki ekspozycji (nożny) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Włączniki ekspozycji (nożny) w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Lampa RTG / przysłony – statyw podłogowy |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] | < 1 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | < 0,6 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 5000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 7000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥ 140 mA, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min.) | Min. 2000 W | Bez oceny |  |  |
|  | Przysłona prostokątna | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Min. 2 filtry półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, min. odpowiednik 0,8 mm Cu, podać wartość | Wartość mniejsza lub równa 0,8 mm Cu – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości | Bez oceny |  |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej zależnie od programu anatomicznego w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak | Tak |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez oceny |  |  |
|  | Lampa RTG / przysłony – statyw sufitowy |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] | < 1 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | < 0,6 mm, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Sterowanie siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 5000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 7000 kHU, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥ 140 mA, podać | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min.) | Min. 2000 W, podać (w przypadku, gdy maks. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż maks. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) | Bez oceny |  |  |
|  | Przysłona prostokątna | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Min. 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, min. odpowiednik 0,8 mm Cu, podać wartość | Wartość mniejsza lub równa 0,8 mm Cu – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej zależnie od programu anatomicznego w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez oceny |  |  |
|  | Detektor na statywie podłogowym |  |  |  |  |
|  | Płaski panel cyfrowy o przekątnej min. 48 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |  |
|  | Wartość typowa DQE [%] | > 65% | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Wielkość pixela [μm] | < 200 μm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych detektora | > 8 |  |  |  |
|  | Detektor na statywie sufitowym |  |  |  |  |
|  | Płaski panel cyfrowy o przekątnej min. 39cm | Tak, podać | Wartość graniczna (39cm) – 5 pkt. Wartość największa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Wartość typowa DQE [%] | > 65% | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Wielkość pixela [μm] | < 200 μm | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najmniejsza – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych detektora | > 6 | Bez oceny |  |  |
|  | Rentgenowski tor obrazowania |  |  |  |  |
|  | Po jednej stronie stołu operacyjnego monitor obrazowy o przekątnej min. 55”, z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora w trzech osiach. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów systemów elektroanatomicznych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) Mocowanie monitora dedykowanym zawieszeniu dwuramiennym, instalowanym punktowo na suficie. | Tak, podać wielkość przekątnej | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Standard obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Maksymalna luminacja monitora | ≥ 350 Cd/m2 | Bez oceny |  |  |
|  | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, możliwość podłączenia USG, toru wizyjnego, kardiomonitora, programatora). Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym | > 8 | Wartość graniczna – 0 pkt. Największa wartość zaoferowana – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym | > 8 | Bez oceny |  |  |
|  | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora metodą ,,przyciągnij i upuść” | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów. Możliwość dostosowywania układu ekranu podczas procedury bez korzystania z ustawień konfiguracji. Możliwość tworzenia dowolnej liczby elastycznych układów ekranów | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Po drugiej stronie stołu operacyjnego dodatkowy monitor min. 55’’ lub dwa min. 27” z możliwością swobodnego pozycjonowania na zawieszeniu sufitowym. Możliwość jednoczesnej prezentacji minimum 4 sygnałów jednocześnie z: -obrazu live -obrazu referencyjnego -parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) Mocowanie monitorów na oddzielnym dedykowanym zawieszeniu dwuramiennym, instalowanym punktowo na suficie wspólnie. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych) o przekątnej minimum 24" | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Sterowanie wszystkimi podłączonymi do monitorów w sterowni aplikacjami zewnętrznymi przy pomocy jednej wspólnej klawiatury i myszy | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | System cyfrowy, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Wariant 1. System wyposażony w najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla danego producenta stosowane w systemach angiograficznych, zapewniające użytkownikowi wyjątkową czułość, jakość obrazowania oraz ultra niską dawkę promieniowania w badaniach kardiologicznych i wszystkich pozostałych badaniach również subtrakcyjnych (np. typu DoseRite, OPTIQ, - zależnie od nomenklatury producenta) lub Wariant 2. System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny - najbardziej zaawansowany dla danego producenta), działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych. | Tak, podać nazwę, opisać | Wariant 1 – 0 pkt Wariant 2 - 20 pkt |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać | Tak – 25 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne (fluoroskopia) w zakresie min. od 4 pulsów/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s | Tak/Nie, podać | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD | Min. 450 obrazów | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli w zakresie min. od 0,5 do 30 obrazów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |  |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 960 x 960 pikseli | Bez oceny |  |  |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 | > 10 bit | Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość największa – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |  |
|  | Pamięć obrazów na HD | Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min. 10 bit bez kompresji stratnej | Bez oceny |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | DSA on-line i off-line | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna/ | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Zoom na obrazie life (bez zmiany powiększenia detektora) podczas akwizycji obrazu | Tak/Nie | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | DSA z wykorzystaniem CO2 jako środka cieniującego | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Roadmapping 2D i 3D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wykorzystanie wcześniej wykonanej angiografii jako roadmappingu 2D z możliwością regulacji stopnia widoczności naczynia oraz prowadnika | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wykorzystanie jako roadmapping 2D ze śledzenie położenia stołu statywu oraz powiększenia obrysów (konturów) naczyń narysowanych na obrazie wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań. | Tak/Nie | Tak– 15 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. | Tak/Nie | Tak– 15 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Równoczesna prezentacja obrazu subtrakcyjnego (roadmap) oraz obrazu na żywo w trakcie trwania fluoroskopii | Tak | Bez Oceny |  |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu fluoroskopii na żywo w sposób niezależny od wybranego pola widzenia detektora bez zwiększenia dawki promieniowania | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego angiografu przy stole pacjenta | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Sterowanie przysłonami prostokątnymi oraz półprzepuszczalnymi poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu przy stole pacjenta | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie– 0 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów poprzez bezpośrednia interakcję z obrazem wyświetlanym na ekranie dotykowym angiografu w zali badań | Tak/Nie | Tak- 10 pkt. Nie– 0 pkt |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Powiększanie i przesuw obrazu poprzez bezpośrednia interakcje z obrazem wyświetlanym na panelu dotykowym angiografu w sali badań | Tak/Nie | Tak-10 pkt. Nie- 0pkt |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz, , QVA) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych umożliwiające wzmocnienie obrazu stentu w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych i w postprocessingu. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D w fazie tętniczej podczas ruchu ramienia w jedną stronę oraz w fazie opóźnionej przy powrocie ramienia do pozycji wyjściowej wraz z regulacją odstępu między fazami z poziomu sterowni oraz sali badań | Tak/Nie | Tak-10pkt; Nie- 0pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na import przy roadmappingu 3D obrazów TK i MR i ich wspólną rejestrację z obrazem 3D z rekonstrukcji 3D na angiografie oraz wyświetlenie obu tych obrazów | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Analiza zwężeń na obiekcie 3D | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Obsługa oprogramowania 3D poprzez bezpośrednią interakcję z obrazem 3D wyświetlanym na panelu dotykowym w sali badań w pełnym zakresie funkcjonalności 3D | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Dedykowany program anatomiczny umożliwiający redukcją artefaktów generowanych przez systemy elektroanatomiczne | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję 3D struktur serca na podstawie angoiografii rotacyjnej. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Dedykowany procedurom elektrofizjologicznym skan rotacyjny z rekonstrukcją 3D w zakrenie max 59°RAO - 100°LAO | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Segmentacja struktur serca z rekonstrukcji 3D na podstawie skanu rotacyjnego wraz z transferem wyniku segmentacji do systemów elektroanatomicznych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania procedur w obrębie aorty i tętnic płucnych umożliwiające segmentację dużych naczyń na obrazach z TK, MR, oznaczanie odejść naczyń i położenia stentów oraz wykorzystanie efektu tej segmentacji jako roadmappingu 3D | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Oprogramowanie do wspomagania interwencji onkologicznych umożliwiające segmentację wielu zmian oraz amutomatyczną detekcję naczyń je zasilających. Wraz z wykorzystaniem z wykorzystaniem wyniku segmentowanych struktur jako roadmapingu 3D (uwzględniając zmianę kątów ramienia C, położenia stołu, odległości SID oraz powiększeń). ma menu kontekstowe | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Segmentacja zmian przy wykorzystaniau fazy opóźnionej dwufazowego skanu rotacyjnego oraz automatyczną detekcję naczyń je zasilających przy zastosowaniu fazy tętniczej w.w. skanu | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja obrazowania tętnic kończyn dolnych z jednego wstrzyknięcia kontrastu realizowana poprzez krokowy ruch stołu lub metodą BolusChase | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: | DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych) DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve Dicom print | Bez oceny |  |  |
|  | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie angiografu do systemu audiowizualnego (pełny obraz ekranu z sali zabiegowej, zapewnienie separacji galwanicznej, podłączenie oraz zapewnienie kompatybilności z systemem AV Zamawiającego po stronie Wykonawcy) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Zmienianie programów anatomicznych podczas trwania fluoroskopii i akwizycji | Tak/Nie | Tak -5kpt. Nie- 0pkt |  |  |
|  | Stacja systemu cyfrowego, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja (oddzielna lub zintegrowana z konsolą technika) |  |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wyświetlanie obrazu ze stacji roboczej na monitorach konsoli angiografu w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | HDD ≥ 290 GB | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | ZOOM i lupa | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Export danych w powszechnie stosowanych niemedycznych formatach graficznych i video | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym lub w szafie rack w sterowni lub na uchwycie pod blatem w sterowni. Możliwość uruchomienia stacji z konsoli w pomieszczeniu sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Stacja do badań hemodynamicznych zintegrowana z angiografem – polifizjograf |  |  |  |  |
|  | Typ/Model | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub transfer danych pacjenta z systemu cyfrowego angiografu do stacji hemodynamicznej | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Konsola komputerowa z kolorowym monitorem o przekątnej nie mniejszej niż 24”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości; - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych; | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. kabli EKG | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja rzutu serca (CO) metodą termodylucji i Ficka | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. czujników wielorazowych typu klips | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. mankietów wielorazowych dla pacjentów dorosłych i dzieci. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja minimum 4 różnych ciśnień inwazyjnych wraz z okablowaniem do podłączenia czujników | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomórkowe, opory naczyniowe | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze w Sali badań i w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wyświetlanie na żywo danych hemodynamicznych na monitorze nie mniejszym niż 55” w sali badań oraz na monitorze w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego bezpośrednio systemem hemodynamicznym z poziomu stołu pacjenta w zakresie minimum: - automatyczny zapis; - uzyskanie/zapis i zachowanie krzywych hemodynamicznych i EKG; - pomiary minutowej pojemności serca; - pomiar NIBP; | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta, tego samego co angiograf | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Prezentacja wyników pomiarów i wcześniej zapisanych przebiegów na życzenie lekarza na ekranie systemu hemodynamicznego równolegle do przebiegów w czasie rzeczywistym w sali badań z możliwością obróbki danych w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Wstrzykiwacz automatyczny • Głowica strzykawki mocowana do stołu • Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania • Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu • Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia • Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie min. 0,2 – 30 ml/s • Ciśnienie maksymalne min. 1200 PSI • Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen), menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) • Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana (lub rozwiązanie równoważne) • Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z oferowanym angiografem • Zestaw startowy obejmujący min. 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowane po obu stronach stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej po obu stronach stołu. Przezroczysta tarcza ochronna, akrylowa z wycięciem bocznym na pacjenta. Ekwiwalent ołowiu min. 0,5 mm Pb. Instalowane na dwuramiennych wysięgnikach w jednym punkcie z monitorami. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | System monitorowania ultradźwiękowego podczas wkłuć oraz zabiegów naczyniowych w postaci szerokopasmowej elektronicznej głowicy do badań naczyniowych, mięśniowo‐szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB, o częstotliwości w zakresie od min. 4.0 MHz do 12.0 MHz, z obrazowaniem min. 2D, Kolor Doppler, M‐Mode, Doppler pulsacyjny szerokość pola widzenia min. 34,5 mm. Głowica podłączona do tabletu z ekranem o przekątnej min 10’’ lub telefonu za pomocą gniazda USB-C lub microUSB. Kompatybilna z tabletami co najmniej 3 różnych producentów. Czas pracy zestawu na akumulatorze (tablet) co najmniej 60 minut. | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów z dostępu promieniowego, składający się z wsuwanej pod materac i stabilizowanej ciężarem pacjenta wyprofilowanej podkładki z uchwytem na rękę, umożliwiającym rotowanie oraz zginanie przedramienia pacjenta w sposób pożądany przez operatora, oraz przeziernej dla promieniowania podpórki pod ramię pacjenta, pozwalającej na przygięcie przedramienia i położenie go na brzuchu pacjenta; Podręczny stolik zabiegowy na cewniki, lidery itp., osłaniający operatora przed promieniowaniem na wysokości bioder; | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | 6 x osłon radiologicznych tj. fartuchy jednoczęściowe lub dwuczęściowe (typu garsonka spódnica i kamizelka) / 6 x osłona na tarczyce/ 3 x okulary Fartuchy wykonane z materiału bezwinylowego, kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, lżejsze od klasycznej gumy ołowiane. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę angiografu przez min. 20 min (prześwietlenie, radiografia, wykonanie angiografii rotacyjnej, pomiary hemodynamiki, wyświetlanie wszystkich parametrów na monitorach, ruchy statywu i stołu pacjenta) w przypadku awarii zasilania | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu minimum 24 m – ce, w tym pełna gwarancja (bez limitu ekspozycji) na lampy RTG i detektory | Tak, Podać | 24 m-ce – 0 pkt 25-35 miesięcy – 5 pkt 36 m-cy i powyżej - 10 pkt |  |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy, okres dostępności dla sprzętu IT minimum 5 lat | Tak, | Bez oceny |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu min 12 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |  |

Pakiet 2

Załącznik 1a2 do SWZ – 27/D/24

Nazwa: Urządzenia medyczne na Salę hybrydową

| Ll | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna anestezjologiczna (1 szt.) |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 3. | Nazwa i typ sprzętu | Podać | Bez oceny |  |
| 4. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| 5. | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 6. | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zasilenie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 7. | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 8. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE kolumny anestezjologicznej |  |  |  |
| 9. | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 10. | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 11. | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 12. | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 13. | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1 750 mm. Ramiona wykonane z aluminium | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 14. | Wysięgnik głowicy wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 15. | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie głowicy w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 16. | Pozioma głowica zasilająca o długości min. 850 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 17. | Udźwig głowicy (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 18. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 19. | Pod głowicą zasilająca zainstalowane dwie rury montażowe średnicy 38mm i długości min 1200mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 20. | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 10 kolorów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 21. | Na 3 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 2 szt. - Odciąg gazów anestetycznych AGSS – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 22. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 23. | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 24. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 25. | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 26. | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 27. | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 28. | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 29. | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą jednoręcznego uchwytu zorientowanego poziomo | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 30. | Możliwość przekładania bezprzewodowej rękojeści uchwytu pomiędzy frontową i tylną ścianą głowicy. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 31. | Wymagany dodatkowy pilot przewodowy zapewniający sterowanie kolumną. Pilot zawieszony na aparacie do znieczulenia | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 32. | Wyposażenie kolumny: - Uchwyt sterowania kolumną – 1 szt. - Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 300+300 mm do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. - Drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 1 szt. - Schowek nadmiaru przewodów mocowany na pionowych rurach montażowych 38mm – 2 szt. - Półka z szynami bocznymi 630 x 340 mm - Wysięgnik przegubowy, dwuramienny 300+300 mm do zawieszenia kardiomonitora – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa – 2 szt. - Rura montażowa śr.38mm i dł. Min. 1200mm – 2 szt. - Pilot przewodowy 1 szt. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 33. | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 34. | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (+/- 10cm) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 35. | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz kardiomonitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 300+300mm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 36. | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 37. | Ramiona wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 38. | Możliwość przegubowego połączenia kolumny zasilającej z aparatem do znieczulenia w układzie jezdnym dostarczonym przez Zamawiającego | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 39. | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 40. | Wymogi formalne |  |  |  |
| 41. | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 42. | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 43. | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | Tak | Bez punktacji |  |
| 44. | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak | Bez punktacji |  |
| 45. | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 46. | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 47. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać | 24 m-ce – 0 pkt 25-35 miesięcy – 5 pkt 36 m-cy i powyżej - 10 pkt |  |
| 48. | Czas reakcji serwisu max. 48h | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 49. | Kolumna chirurgiczna (1 szt.) |  |  |  |
| 50. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 51. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 52. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| 53. | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 54. | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca postawienie na półce aparatury chirurgicznej. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 55. | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 56. | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 57. | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 58. | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 59. | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 60. | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2000 mm. Ramiona wykonane z aluminium | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 61. | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 62 | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 63. | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 64. | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 65. | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 310mm x 270 mm (szerokość x głębokość) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 66. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| 67. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 68. | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 69. | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 70. | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 71. | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) gniazdka elektryczne 230 V – 14 szt. b) bolce ekwipotencjalne – 14 szt. c) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. d) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. e) Próżnia (VAC) – 2 szt. f) Sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. g) Dwutlenek węgla ( CO2) – 2 szt. h) Tlen (O2) – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 72. | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | TAK | Bez punktacji |  |
| 73. | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 74. | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 75. | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony), ścianie frontowej 4 szt. oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 76. | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 77. | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 78. | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 79. | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 80. | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 81. | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 150 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 82. | Wyposażenie kolumny: - półka - 3 szt. - szuflada – 1 szt. - wysięgnik przegubowy do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. - Drążek infuzyjny – 1 szt. - wysięgnik przegubowy do mocowania kardiomonitora – 1 szt. - szyna montażowa 50 cm – 1 szt. schowek na nadmiar kabli – 1 szt. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 83. | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 53 cm - głębokość: min 48 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 84. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min 70 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 85. | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 86. | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 87. | Pod półką, obok szuflady zainstalowany schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne poprzez przesuwaną ściankę. Otwór na kable uszczelniony gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 88. | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 89. | Możliwość konfiguracji przez użytkownika zawieszenia półek na kolumnie na trzech ścianach kolumny. | TAK, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 90. | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 91. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 92. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 93. | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm+30cm (wymiar liczony od osi mo-cowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwi-gu minimum 25 kg. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 94. | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 95. | Ramiona wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomiczne-go pokrętła | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 96. | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 97. | Wymogi formalne |  |  |  |
| 98. | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 99. | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 100. | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | Tak | Bez punktacji |  |
| 101. | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak | Bez punktacji |  |
| 102. | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 103. | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 104. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać | 24 m-ce – 0 pkt 25-35 miesięcy – 5 pkt 36 m-cy i powyżej - 10 pkt |  |
| 105. | Czas reakcji serwisu max. 48h | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 106. | Lampa operacyjna jednoczaszowa wraz z osłoną radiologiczną (1 szt.) |  |  |  |
| 107. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 108. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 109. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| 110. | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 111. | Zestaw składający się z dwóch wysięgników – ramion o długościach min 1100mm oraz 1000mm - lampy głównej, - osłony radiologicznej zawieszonych razem na wspólnej osi. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 112. | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 113. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| 113. | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 114. | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 50 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 115. | Możliwość regulacji natężenia światła lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (niezależnie od regulacji wielkości oświetlanego pola) oraz dodatkowo za pomocą przycisków na panelu sterowania. Funkcja opisana w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 116. | Możliwość obniżenia natężenia światła lampy do 20 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 117. | Zakres elektronicznej regulacji natężenia światła dla czaszy lampy 25% - 100% lub większy Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 118. | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 119. | Temperatura barwowa światła lampy Tc regulowana przyciskiem na panelu sterowania w minimum 4 stopniach. Funkcja i zakres regulacji Tc potwierdzone w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 120. | Najniższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-ciepłe o temperaturze barwowej Tc poniżej 3 900 K Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 121. | Najwyższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-zimne o temperaturze barwowej Tc minimum 5 000 K Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 122. | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 123. | Kopuła lampy w kształcie koła o średnicy maksymalnie 63 cm Kopuła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 124. | Grubość obu kopuły max. 10 cm oraz waga kopuły (wraz z podwójnym przegubem) max.13 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 125. | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 126. | Kopuła lampy oraz osłona radiologiczna zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy i osłony. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 127. | Każda z osi obrotu ramion umożliwiająca obrót o 360o | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 128. | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej; Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 129. | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 130. | W komplecie po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 131. | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane uchwyt obwodowe. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 132. | Kopuła lampy wyposażona w panele sterowania umożliwiające a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające panel sterowania oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 133. | Panel sterowania wyposażony we wskaźniki ustawionego poziomu: a) natężenia światła, b) wielkości oświetlanego pola, c) temperatury barwowej światła. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 134. | Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 5000 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 135. | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 136. | Wymogi formalne |  |  |  |
| 137. | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 138. | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 139. | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | Tak | Bez punktacji |  |
| 140. | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak | Bez punktacji |  |
| 141. | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 142. | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 143. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać | 24 m-ce – 0 pkt 25-35 miesięcy – 5 pkt 36 m-cy i powyżej - 10 pkt |  |
| 144. | Czas reakcji serwisu max. 48h | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 145. | Uchwyt na monitory od 19” do 32” |  |  |  |
| 146. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 147. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 148. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| 149. | Ramię dla dwóch monitorów LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75. | Tak | Bez punktacji |  |
| 150. | Zasięg pierwszego ramienia od osi min. 1200mm | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 151. | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej od 19” do 32” | Tak | Bez punktacji |  |
| 152. | Uchwyt monitorów LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 2 rękojeści w komplecie). | Tak | Bez punktacji |  |
| 153. | Uchwyt na monitory wyposażony w zamykane schowki na zasilacze do monitorów. Kable zasilające i sygnału wideo prowadzone wewnątrz konstrukcji ramienia oraz uchwytu na monitor. Brak wystających przewodów (peszli) na zewnątrz konstrukcji wysięgnika. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie | Tak | Bez punktacji |  |
| 154. | Lampa operacyjna jedoczaszowa z kamerą FullHD wraz z osłoną radiologiczną. ( 1 szt.) |  |  |  |
| 155. | Producent | Podać | Bez oceny |  |
| 156. | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
| 157. | Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024r., sprzęt fabrycznie nowy | Bez oceny |  |
| 158. | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 159. | Zestaw składający się z dwóch wysięgników – ramion o długościach min 1100mm oraz 1000mm - lampy głównej, - osłony radiologicznej zawieszonych razem na wspólnej osi. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 160. | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 161. | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| 162. | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 163. | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 50 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 164. | Możliwość regulacji natężenia światła lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (niezależnie od regulacji wielkości oświetlanego pola) oraz dodatkowo za pomocą przycisków na panelu sterowania. Funkcja opisana w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 165. | Możliwość obniżenia natężenia światła lampy do 20 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 166. | Zakres elektronicznej regulacji natężenia światła dla czaszy lampy 25% - 100% lub większy Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 165. | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 166. | Temperatura barwowa światła lampy Tc regulowana przyciskiem na panelu sterowania w minimum 4 stopniach. Funkcja i zakres regulacji Tc potwierdzone w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 167. | Najniższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-ciepłe o temperaturze barwowej Tc poniżej 3 900 K Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 168. | Najwyższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-zimne o temperaturze barwowej Tc minimum 5 000 K Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 169. | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 170. | Kopuła lampy w kształcie koła o średnicy maksymalnie 63 cm Kopuła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 171. | Grubość obu kopuły max. 10 cm oraz waga kopuły (wraz z podwójnym przegubem) max.13 kg | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 172. | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 173. | Kopuła lampy oraz osłona radiologiczna zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy i osłony. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 174. | Każda z osi obrotu ramion umożliwiająca obrót o 360o | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 176. | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej; Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 177. | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 178. | W komplecie po 4 sztuki rękojeści uchwytu sterylnego | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 179. | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane uchwyt obwodowe. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 180. | Kopuła lampy wyposażona w panele sterowania umożliwiające a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające panel sterowania oferowanej lampy. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 181. | Panel sterowania wyposażony we wskaźniki ustawionego poziomu: a) natężenia światła, b) wielkości oświetlanego pola, c) temperatury barwowej światła. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 182. | Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 5000 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 183. | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 184. | Jedna z czasz wyposażona w bezprzewodową kamerę wideo HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 185. | Rozdzielczość obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 186. | Wyjścia wideo z kamery min: HD SDI oraz HDMI | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 187. | Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min. 10x | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 188. | Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 189. | Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 190. | Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 191. | Sterowanie poniższymi funkcjami za pomocą bezprzewodowego i przenośnego sterownika (w suficie podwieszanym przygotowane min 2 czujniki zbierające sygnał z sterownika): a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji, d) stop-klatka | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 192. | Kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| 193. | Wymogi formalne |  |  |  |
| 194. | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 195. | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, Załączyć | Bez punktacji |  |
| 195. | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia. | Tak | Bez punktacji |  |
| 196. | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak | Bez punktacji |  |
| 197. | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 198. | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak | Bez punktacji |  |
| 199. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać | 24 m-ce – 0 pkt 25-35 miesięcy – 5 pkt 36 m-cy i powyżej - 10 pkt |  |
| 200. | Czas reakcji serwisu max. 48h | Tak, Podać | Bez punktacji |  |

Załącznik Nr 3a do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup angiografu dwupłaszczyznowego” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 3B do SWZ

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup angiografu dwupłaszczyznowego”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Umowa Nr …………../24 – WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 27/D/24

– art. 132 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

zawarta w dniu …………… r. w Łodzi, pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42,  kod: 91-425, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca;

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

- ……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

zwanymi dalej również "Stronami".

§ 1  Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest :

  - zakup, dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z wyposażeniem dodatkowym ( Pakiet nr 1)

  - zakup, dostawa urządzeń medycznych na salę hybrydową (Pakiet nr 2)

  - montaż, instalacja  i uruchomienie angiografu i urządzeń medycznych  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi , 91-425 Łódź, ul. Północna 42, szczegółowe parametry sprzętu zostały określone w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

  - integracja dostarczonego angiografu z systemem PACS / RIS Zamawiającego dedykowanym dla Pracowni Hemodynamiki (w zakresie wymaganych licencji i prac wdrożeniowych  po stronie dostarczanego angiografu).

  - szkolenie personelu obsługującego angiograf i urządzenia medyczne  w siedzibie Zamawiającego;

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie jest powystawowy, nie jest sprzętem regenerowanym, jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, oraz wolny jest od wszelkich wad fizycznych i prawnych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym sprzęt, który jest wyrobem medycznym posiada dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, w szczególności deklaracje zgodności CE.

- Wykonawca oświadcza, że towar posiada zainstalowane oprogramowanie w wersji pełnej, aktualnej i stabilnej, umożliwiające  wykorzystanie sprzętu w zakresie opisanym w SWZ w zakresie zakupionych opcji w języku polskim lub w języku angielskim wraz z licencją na oprogramowanie, udzieloną bezterminowo i nieograniczoną czasowo do korzystania z tego programowania na zasadach określonych warunkami licencyjnymi. Wykonawca gwarantuje, że przekazane Zamawiającemu licencje są wolne od wad prawnych oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że dostarczy kompletne rozwiązanie wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do integracji dostarczonych Towarów z HIS/RIS/PACS , a co za tym idzie będzie ponosił odpowiedzialność za poprawne ich funkcjonowanie.

- Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie angiografu jest kompatybilne z siecią PACS i systemem RIS użytkowanym przez Zamawiającego i że angiograf zostanie prawidłowo włączony do ww. sieci.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu, zachowując wszelkie środki ostrożności, w szczególności w zakresie dostarczenia przedmiotu umowy, nie później niż we wskazanych poniżej terminach:

- termin realizacji dostawy angiografu dwupłaszczyznowego  do 23 grudnia 2024r. (Pakiet nr 1)

- termin realizacji dostawy sprzętu medycznego do 16 lipca 2025r. ( Pakiet nr 2)

- montaż, instalacja i uruchomienia angiografu wraz z urządzeniami medycznymi  oraz uruchomienie integracji z systemem PACS / RIS Zamawiającego do 16 .lipca .2025r.

- termin wykonania szkoleń – do uzgodnienia z Zamawiającym, nie później niż do 16 lipca 2025r.

- Strony zastrzegają, iż z uwagi na fakt, że Zamawiającemu udzielone zostało dofinansowane na zakup sprzętu objętego  niniejszą umową, umowa zostanie zrealizowana w terminie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie dotacji.

- Dostawa sprzętu do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń pomieszczeń, do których przedmiot umowy jest dostarczany/w których sprzęt jest instalowany/montowany z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, alternatywnie do zapłaty odszkodowania za powstałą szkodę, w zależności od wyboru Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace związane z dostawą, w tym montażowe/instalacyjne na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

- Wykonawca przekaże wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:

  - instrukcję użytkowania w języku polskim wraz z listą preparatów zalecanych do mycia i dezynfekcji (w wersji papierowej i elektronicznej);

  - paszport techniczny, w którym będą rejestrowane wszelkie czynności serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji;

  - dokumenty gwarancyjne;

  - inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

  - przekazanie kodów serwisowych i administracyjnych po okresie gwarancji.

- Zadanie realizowane jest w ramach: Konkursu nr 2/NPCHUK/DL/2024 pn.: Poprawa dostępu do szpitalnej diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych poprzez dofinansowanie zakupu angiografu w 2024 r. w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, o którym mowa w Uchwale nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032.

§ 2 odbiór przedmiotu umowy

- Dokonywane będą następujące odbiory przedmiotu umowy:

  - dostawa angiorgrafu i wyposażenia dodatkowego ( Pakiet nr 1);

  - dostawa urządzeń medycznych (Pakiet nr 2)

  - montaż, instalacja i uruchomienie (w tym uruchomienie integracji z systemem PACS / RIS Zamawiającego)

  - szkolenie z obsługi i dezynfekcji angiografu i urządzeń medycznych;

  - końcowy – po zakończeniu przedmiotu umowy,

  - pogwarancyjny – dokonywany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, (wybrany magazyn zewnętrzny Wykonawcy) w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o dokładnej dacie dostarczenia przedmiotu umowy na miejsce odbioru nie później niż na 3 dni robocze przed tą datą.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy angiografu do Magazynu zewnętrznego Wykonawcy na terenie Polski i przechowania go do czasu instalacji w ww. magazynie na swój koszt i ryzyko.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odbiór przedmiotu odbywał się będzie częściami, z każdej części zostanie sporządzony odrębny protokół zdawczo odbiorczy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, przedmiot umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie do 7 dni przedmiot umowy wolny od wad. Fakt ten zostanie opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obydwie strony umowy.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty: …………………………….    zł brutto (słownie:  zł 00/100) w tym VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

- Na wynagrodzenie Wykonawcy składają się  elementy  zwarte w Formularzu asortymentowo-cenowym Załącznik nr 2 do SWZ.

- W łącznej cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu (montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie), a także koszt wykonywania serwisu i przeglądów przedmiotu umowy zgodnie z częstotliwością zalecaną przez producenta w okresie trwania gwarancji.

- Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi  na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę:

- za angiograf i wyposażenie dodatkowe ( Pakiet nr 1)   – po dokonaniu odbioru dostawy angiografu i sprzętu dodatkowego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,  przy czym Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę w dniu dokonania bezusterkowego odbioru ww. sprzętu;

- za urządzenia medyczne ( Pakiet nr 2)  – po dokonaniu odbioru dostawy urządzeń przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przy czym Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę w dniu dokonania bezusterkowego odbioru ww. sprzętu;

- za montaż, instalację, uruchomienie, szkolenie i serwis ( Pakiet nr 1 i 2 ) - po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy w zakresie montażu, instalacji i szkolenia - bez zastrzeżeń. Podstawą do wystawienia faktur jest obustronnie podpisany bezusterkowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający nie będzie waloryzował ceny przedmiotu umowy ani łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia faktury w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174), z uwzględnieniem art. 106e oraz 106g ww. Ustawy oraz art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, obsługiwanych przez portal Platforma Elektronicznego Fakturowania PEFexpert, wykorzystywany przez Zamawiającego – strona logowania: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. Dostarczenie danych faktury w postaci elektronicznej zwalnia z dostarczenia faktury w postaci papierowej.

§ 4 WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Przedmiot umowy zostaje objęty (min 24 m-ce)…….. miesięczną gwarancją. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania, pod rygorem nieważności, bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie całości umowy, w tym montaż, uruchomienie i szkolenie.

- Gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeśli w okresie gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie:

  - 3 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego – w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych

  - 7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego  - w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

- Bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres wykonywania napraw przez Wykonawcę. W razie wymiany danego elementu na nowy w ramach udzielonej gwarancji - okres gwarancji w stosunku do tego elementu biegnie na nowo.

- W przypadku nieusunięcia wad przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, chyba że Wykonawca przedłoży wyjaśnienia dotyczące opóźnienia w usunięciu wad wskazujące, że do opóźnienia doszło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady możliwe jest także po upływie terminów gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed upływem okresu gwarancji.

- Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji wszystkie przeglądy techniczne będą wykonywane w ramach zawartej umowy (tj. minimum dwa przeglądy techniczne), gdzie pierwszy przegląd nie wcześniej niż po roku od instalacji, chyba że producent wymaga wykonywania przeglądów w innych interwałach czasowych.

- Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowi dokument gwarancji.

- Wykonawca posiada własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot umowy z siedzibą na terenie RP. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do dostarczonego sprzętu dane teleadresowe autoryzowanych serwisów. Serwis gwarancyjny dokonywany w miejscu użytkowania urządzenia. Wykonawca ponosi koszt przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii urządzenia wynosi maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii faksem lub drogą mailową. Przez czas reakcji serwisu należy rozumieć przybycie Serwisanta do siedziby Zamawiającego w celu zdiagnozowania usterki.

- Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 2 do Umowy.

- Zakazuje się Wykonawcy instalowania w infrastrukturze użytkowej i zarządczej Zamawiającego nieautoryzowanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania, w szczególności umożliwiającego zdalny dostęp do infrastruktury przez urządzenia mobilne i spoza siedziby Zamawiającego.

§ 5 Osoby upoważnione do kontaktu

- 1.Osobą upoważnioną do kontaktów oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:

imię, nazwisko:      …………………..

numer telefonu: 	…………………., email: ………………….

- 2.Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest:

imię, nazwisko: 	………………….

numer telefonu: 	…………………., email: ………………….

- 3.Strona poinformuje drugą stronę niniejszej umowy, na piśmie pod rygorem nieważności, o każdorazowej zmianie osoby uprawnionej do kontaktów, zmianie jej danych, a w szczególności zmianie numerów telefonów.

§ 6 Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 5 dotyczącego zmiany osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, muszą być dokonane stosownym aneksem do tejże umowy sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z uwzględnieniem art.455 ust.1 pkt 1 ustawy zmiany umowy są dopuszczalne w następujących okolicznościach:

- zmian wynikających z przekształceń własnościowych w przypadku połączenia, przejęcia, wydzielenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną,

- zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,

- zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o tożsamych lub lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w Formularzu asortymentowo – cenowym, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, gdy produkcja urządzenia została zakończona na etapie realizacji umowy,

- zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy o tożsamych lub lepszych parametrach, nastąpi zmiana numerów katalogowych przez producenta przedmiotu umowy,

- obniżenia ceny, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z wnioskiem o obniżenie ceny, przy zachowaniu tożsamych lub lepszych parametrów produktu w porównaniu do parametrów określonych w Formularzu asortymentowo - cenowym,

- zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na: nieprzygotowaniu miejsca dostawy przez Zamawiającego w odpowiednim czasie, zmianie terminu  dokonanej przez Zamawiającego z uwagi na nie dające się przewidzieć okoliczności, w przypadku siły wyższej polegającej w szczególności na powodzi, trzęsieniu ziemi, pożarze, wprowadzeniu stanu wyjątkowego bądź wojennego, wprowadzeniu przez odpowiednie organy lub trwaniu stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii mającego wpływ na termin realizacji zamówienia, niemożliwości przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności nieobecności spowodowanej chorobą osób szkolonych, opóźnieniu dostaw przez producenta z przyczyn leżących po stronie producenta, przy czym zmiana terminu nie może spowodować  przekroczenia terminów wynikających z konieczności prawidłowego rozliczenia udzielonego Zamawiającemu dofinansowania;

- w przypadku uzyskania przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji Dotacji  lub terminu jej rozliczenia poprzez ich skrócenie lub wydłużenie -w takim przypadku strony dopuszczają możliwość skrócenia lub wydłużenia terminów określonych umową, w szczególności terminu realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o okres wydłużenia;

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej,

- sytuacji, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy, a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub leży w interesie publicznym,

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.

- zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

- Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie (odpowiednio udokumentuje zaistniałe okoliczności). Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

- Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w całości lub w części w każdym czasie w przypadkach

przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a także w przypadku:

  - dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą lub dwukrotnego zaistnienia sytuacji opisanej w § 2 ust. 3;

  - w przypadku dostarczenia sprzętu z opóźnieniem przekraczającym 7 dni niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 8, bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy lub wymianę .

  - odmowy dostarczenia sprzętu Zamawiającemu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ustawy Pzp).

- Odstąpienie od umowy w trybie § 7 ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.

§ 8 KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu  karę umowną w następujących przypadkach:

  - w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od części lub całości umowy lub innego sposobu rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym wskazanych w § 7 ust.1 pkt 1-3;

  - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania przedmiotu umowy;

  - w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (przystąpienie serwisu do naprawy) do dnia wykonania naprawy.

- Uprawnienia przysługujące z tytułu kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, w tym również wynikającą z utraty lub zmniejszenia dofinansowania uzyskanego przez Zamawiającego za realizację niniejszej umowy, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w wyniku niedotrzymania terminów dostawy angiografu.

- Strony zgodnie dopuszczają możliwość sumowania kar umownych należnych Zamawiającemu z różnych tytułów.

- Naliczone kary umowne na podstawie § 8 ust. 1 nie mogą przewyższać 40% łącznego wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może dokonać potracenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że uprawnienie do potrącenia zostało wyłączone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wysłanie na adres do kontaktu wskazany w umowie powiadomienia o naliczeniu i wysokości kary umownej skutkuje obowiązkiem jej zapłaty w terminie 21 dni liczonych od daty wystawienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenie nieuregulowanych kar umownych z należności dla Wykonawcy. Obciążonemu karą przysługuje odwołanie się od naliczonej należności w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Odwołanie winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie okoliczności potwierdzających niezasadność naliczonych kar umownych.

§ 9 Postanowienia końcowe

- Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

- Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie ma prawa dokonywać czynności skutkujących bezpośrednim lub pośrednim przeniesieniem wynikających z niniejszej umowy wierzytelności  przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez jego pisemnej zgody oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pod rygorem nieważności, w szczególności Wykonawca  nie ma prawa bez zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dokonywać przelewu wierzytelności ani ustanawiać ograniczonych praw rzeczowych na wierzytelnościach. Dokonanie ww. czynności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej/obciążonej wierzytelności.

- Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej.

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nie przyjmowania bez jego zgody, od osób trzecich, żadnych zabezpieczeń wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego i wynikających z niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca nie przyjmie bez zgody Zamawiającego poręczenia za dług Zamawiającego wynikający z niniejszej umowy. Przyjęcie zabezpieczenia wierzytelności bez zgody Zamawiającego będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym i obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości poręczenia lub przyjętego w innej formie zabezpieczenia.

- Każda ze stron zobowiązana  jest :

a)	powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,

b)	złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oba na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 						                 ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

  - Formularz oferty

  - Formularz asortymentowo-  cenowy

  - Parametry techniczne

  - Warunki serwisu gwarancji

  - Protokół zdawczo-odbiorczy

  - Umowa powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr  1b

/Nazwa i adres Wykonawcy/

……………………………………………………….

/miejscowość i data/

Warunki serwisu gwarancyjnego

( należy uzupełnić puste miejsca)

- Wynagrodzenie wskazane w § 2 ust 1 obejmuje: koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia urządzenia, koszty instruktażu personelu medycznego, koszty montażu, i uruchomienia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca z związku z realizacja niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …………….miesięcy od daty montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów przedmiotu zamówienia wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych ( w tym części i zestawy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami w szczególności określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz należytą starannością.

- Wykonawca dostarczy harmonogram wykonywanych przeglądów w zakresie gwarancji.

- Wykonawca dokona przeglądu w lokalizacji Zamawiającego, a w przypadku braku technicznych możliwości zrealizowania przedmiotu zamówienia u Zamawiającego, w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca dokona przeglądu w siedzibie serwisu. W takim przypadku Wysyłka sprzętu następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wysyłka sprzętu do przeglądu zostanie zrealizowana po otrzymaniu sprzętu zastępczego tego samego rodzaju lub o wyższych parametrach.

- Ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji, po uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do aparatury w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Zakazuje się Wykonawcy instalowania w infrastrukturze użytkowej i zarządczej Zamawiającego nieautoryzowanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania, w szczególności umożliwiającego zdalny dostęp do infrastruktury przez urządzenia mobilne i spoza siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dokona każdorazowo wpisów w paszporcie technicznym aparatu, określających aktualny stan techniczny urządzenia (sprawny/niesprawny) oraz wystawi raport serwisowy po zakończonych czynnościach, który prześle niezwłocznie na adres e-mailowy ; …………………..

- Wykonawca świadczy usługi serwisowe dostarczonego sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej reakcji od przyjęcia zgłoszenia w celu podjęcia działań naprawczych. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu zgłoszenia wynosi 48 godziny ( w dni robocze). Czas reakcji w przypadku zgłoszonych awarii (zlecenie naprawy) należy rozumieć jako przyjazd Wykonawcy do szpitala lub kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym, w celu ustalenia zakresu działań lub przyczyn awarii oraz sposobu realizacji naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wykonania naprawy w okresie maksymalnie:

a) 3 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego – w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych

b) 7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego  - w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.

- Zgłoszenie awarii Zamawiający dokonywać będzie przez 5 dni roboczych w godzinach od ….. do …………….

- Telefonicznie na następujące nr telefonów : ………………………………. Lub

- E-mailem na adres : …………………………

13.Każda naprawa gwarancyjna, w jakimkolwiek zakresie, powoduje przedłużenie okresu udzielonej gwarancji o czas liczony od dnia zgłoszenia naprawy do dnia zakończenia naprawy i przekazania sprawnego urządzenia Zamawiającemu.

14. Trzy  naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji powodują obowiązek wymiany  tego samego podzespołu na wolny od wad. Sprzęt zostanie wymieniony na nowy po 3 wymianach tego samego podzespołu na nowy.

15. W przypadku naprawy trwającej powyżej 10 dni roboczych- wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.

16. W przypadku uszkodzeń z winy użytkownika, osób trzecich, lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienie z Zamawiającym konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowych/kosztorysu. Wykonanie działań naprawczych nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu przez Zamawiającego. Kalkulacja jest przedstawiona w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

17.W razie nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamację, a Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do niej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, pod rygorem uznania, że reklamację uwzględnia.

18.W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji.

19.Wykonawca zapewnia na min. 10 lat na dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji z wyjątkiem oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych.

20,Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie Polski,

- Instrukcję w języku polskim zawierającą niezbędne dla Zamawiającego informację z zakresu jego obsługi – szt. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Niezbędną dokumentację techniczną ( paszport techniczny)

21. Postanowienia niniejszego paragrafu określające warunki gwarancji, stanowią dokument gwarancji.

Wzór umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w Łodzi, obowiązuje od dnia ………………………2024 r.

pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej nr 42,  kod: 91-425, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023744, posiadającego NIP: 726-00-04-820 oraz  REGON: 470805076,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – dr n. med. Roberta Starca;

zwanym dalej Administratorem

a

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………, zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym

o następującej treści:

§ 1

W związku z łączącą Strony niniejszej umowy umową nr ……../24 z dnia …………………………2024 r., zwaną dalej Umową zasadniczą, której przedmiotem jest „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej ” dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego SP ZOZ MSWiA  w Łodzi Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych - na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące (kategoria osób i rodzaj danych)(katalog przykładowy - do uzupełnienia - niepotrzebne usunąć) :

  - pacjentów Administratora:

    - dane identyfikacyjne (…………);

    - dane adresowe (…………);

    - dane kontaktowe (…………);

    - dane o stanie rodzinnym (…………);

    - dane genetyczne (…………);

    - dane biometryczne (…………);

    - dane dotyczące zdrowia (…………);

    - inne ……………………..;

  - pracowników Administratora:

    - dane identyfikacyjne (…………);

    - dane adresowe (…………);

    - dane kontaktowe;

    - dane o prawie wykonywania zawodu;

    - inne ……………………..;

  - (inne - w zależności od umowy zasadniczej).

§ 3

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w § 2 umowy obejmuje następujące czynności (katalog przykładowy - niepotrzebne usunąć):

  - zbieranie;

  - utrwalanie;

  - organizowanie;

  - porządkowanie;

  - przechowywanie;

  - adaptowanie;

  - modyfikowanie;

  - pobieranie;

  - przeglądanie;

  - wykorzystywanie;

  - dopasowywanie;

  - łączenie;

  - ograniczanie;

  - usuwanie;

  - niszczenie.

§ 4

- Administrator powierza przetwarzanie danych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w celu realizacji łączącej Strony Umowy zasadniczej.

- Podmiot przetwarzający przyjmuje dane osobowe do przetwarzania i zobowiązuje się je przetwarzać na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 5

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane zalecenie Administratora, przy czym za udokumentowane zalecenie Administratora uważa się zalecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.

- Przy przetwarzaniu danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie umowy oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne  (o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zapewniające ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmiot przetwarzający prowadzi dokumentację opisującą środki, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz sposób przetwarzania danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu, a także zapewnia, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych i środków ich zabezpieczenia zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.

- Podmiot przetwarzający w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest do przedstawienia Administratorowi wykazu pracowników, którzy będą upoważnieni do przetwarzania powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu danych osobowych. Ponadto Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania wykazu pracowników, o którym mowa, w przypadku, gdy uległo on zmianie.

- Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone na podstawie niniejszej umowy.

- Przetwarzający nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:

  - uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz przyjmować jego zalecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych będących przedmiotem niniejszej umowy;

  - przekazywać Administratorowi niezwłocznie, nie póżniej niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, w którym mowa w art. 33 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  - w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  - niezwłocznie poinformować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu zalecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.

§ 6

- Podmiot przetwarzający nie może w celu realizacji niniejszej umowy i umowy zasadniczej ani w żadnym innym celu, powierzać przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób lub podmiotów oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- W wypadku wyrażenia przez Administratora zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, odpowiedzialność wobec Administratora za działania innego podmiotu ponosi w całości Podmiot przetwarzający.

§ 7

- Administrator jest uprawniony do przeprowadzania u Podmiotu przetwarzającego audytów, w tym inspekcji, pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z niniejszą umową, umową zasadniczą i przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora.

- Administrator jest zobowiązany uprzedzić Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli, nie poźniej niż na 7 dni przed przystąpieniem do jej dokonania.

- W wypadkach nie cierpiących zwłoki (w szczególności gdy Administrator podjął podejrzenie o naruszeniu przez Podmiot przetwarzający warunków niniejszej umowy) Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu lub inspekcji bez uprzedzenia.

- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytów przeprowadzonych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

- Niezależnie od powyższego Podmiot przetwarzający jest obowiązany udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

§ 8

- Podmiot przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora przez czas obowiązywania niniejszej umowy oraz Umowy zasadniczej.

- Umowa jest zawarta na czas określony, który odpowiada okresem czasowi obowiązywania umowy zasadniczej.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy powoduje odpowiednio jednoczesne rozwiązanie, wypowiedzenie lub wygaśnięcie umowy zasadniczej.

- Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Podmiot przetwarzający dokonuje przetwarzania danych osobowych sprzecznie z obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy lub przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności:

  - dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu lub w sposób inny niż określony w umowie;

  - dokonuje powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi z naruszeniem § 5 ust. 1 umowy;

  - zaniechał wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu przetwarzania danych osobowych (niezależnie od przyczyny), usuwa lub zwraca (według wyboru Administratora) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych - w takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu umowy Podmiot przetwarzający odpowiada jak administrator. Usunięcia danych i ich kopii podmiot przetwarzający dokonuje w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetwarzania.

§ 9

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub niniejszą umowę.

§ 10

- Wszelkie zamiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej umowy a Umowy zasadniczej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

- Umowa podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz prawu polskiemu.

- Wszelkie spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podmiot przetwarzający                                                                 Administrator

…………………………………..				                     ………………………………….

Załącznik Nr 5

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 27/D/24 - po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 – j.t. ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną  ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* 2) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu z ustawy dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 – j.t. ze zm.)  z innym Wykonawcą który złożył odrębna ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: Jednocześnie przedkładam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………….

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/ 	/data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA. Niniejsze oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

Załącznik nr 6

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy ................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 27/D/24 oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, a których mowa w:

a) 	art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy

b) 	art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) 	art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) 	art. 108 ust. 1 pkt  6 Ustawy,

- są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.

UWAGA. Niniejsze oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.

Załącznik Nr 7

Data ..........................

Nazwa Wykonawcy  ................................................................

Adres Wykonawcy    ...............................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które dostawy/usługi  wykonają poszczególni Wykonawcy
(składane na podstawie art. 117 ust. 4  ustawy PZP)

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 27/D/24, działając w imieniu i na rzecz  firmy:

…………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

w związku ze złożeniem oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2, ust. 3 * ustawy PZP, oświadczam/oświadczamy*, że niżej wymienione dostawy/usługi:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

będą wykonane przez następującego Wykonawcę:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)

(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.